## Registro Original
|  |  | REGISTRO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | Ordem de Serviço N°
[8 empty] | XX/2021 | [14 empty] | MASTER |  |  |  |  | Issued: February 12, 2008 |  |  | Acesso: | https://www.nist.gov/document/holmiumoxidemasteronly20080212.xls
|  |  | Nº do Certificado |  |  | Data de Calibração: |  | 2021-08-02 | Recebido | [13 empty] | Wavelength [nm] | %T | Abs
|  |  | CT | 2021-XXXXX GU |  | Data de Emissão: |  | 2021-08-26 | [14 empty] | 680 | 90.355 | 0.044048 |  |  | Holmium Oxide Glass
|  |  | CLIENTE / Solicitante | [19 empty] | 679.9 | 90.344 | 0.044101 |  |  | Certified wavelengths
|  |  | FURP - Fundação para o Remédio Popular | [19 empty] | 679.8 | 90.417 | 0.04375 |  |  | NIST
|  |  | ENDEREÇO: | Rua Endres, 35 | [18 empty] | 679.7 | 90.328 | 0.044178 |  |  | Data:[nm]
|  |  | CIDADE: | Guarulhos | [5 empty] | CEP: | 07056-000 |  | . | [9 empty] | 679.6 | 90.323 | 0.044202 |  | 11 | 637.5
|  |  | CLIENTE / Interessado | [19 empty] | 679.5 | 90.282 | 0.044399 |  | 10 | 536.4
[23 empty] | 679.4 | 90.334 | 0.044149 |  | 9 | 459.9
|  |  | ENDEREÇO: | [19 empty] | 679.3 | 90.347 | 0.044086 |  | 8 | 453.4
|  |  | CIDADE: | [6 empty] | CEP: | [12 empty] | 679.2 | 90.345 | 0.044096 |  | 7 | 418.5
|  |  | Rua Padre João Álvares, 436 - CEP: 07056-000 - Vila Renata - Guarulhos - SP - Brasil | [19 empty] | 679.1 | 90.34 | 0.04412 |  | 6 | 385.8
[23 empty] | 679 | 90.303 | 0.044298 |  | 5 | 360.8
|  |  | DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO | [19 empty] | 678.9 | 90.33 | 0.044168 |  | 4 | 333.8
|  |  | Nome do equipamento: | [5 empty] | Frequência de Calibração (meses) | [13 empty] | 678.8 | 90.301 | 0.044307 |  | 3 | 287.6
|  |  | Espectrofotômetro | [5 empty] | 12 | [13 empty] | 678.7 | 90.305 | 0.044288 |  | 2 | 279.3
|  |  | Marca: |  | Modelo: |  | Identificação Cliente |  | Nº de Série: |  |  |  | Certificado | LV00017-35431-20 | [8 empty] | 678.6 | 90.263 | 0.04449 |  | 1 | 241.5
|  |  | Micronal |  | AJS-1000 |  |  |  | Patrimônio: | [13 empty] | 678.5 | 90.346 | 0.044091
|  |  | Critério de Aceitação |  | Local |  |  | Departamento: | Laboratório de Óptica | [13 empty] | 678.4 | 90.354 | 0.044053
|  |  | Def.Cliente |  | Visomes |  |  | Setor: | [14 empty] | 678.3 | 90.29 | 0.04436
|  |  | Faixa Espectral de (nm): |  | Faixa Espectral até (nm): |  | Unidade: |  | TAG: | [13 empty] | 678.2 | 90.267 | 0.044471
|  |  | 325 |  | 1000 |  | Absorbância |  | AIB00010-0 | [13 empty] | 678.1 | 90.303 | 0.044298
[23 empty] | 678 | 90.341 | 0.044115
[23 empty] | 677.9 | 90.338 | 0.04413
|  |  | PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO | [19 empty] | 677.8 | 90.318 | 0.044226
|  |  | Descrição: |  | Código LBC: | Nº de Série: | Faixa: | Laboratório: |  | Certificado: |  | Validade: | [10 empty] | 677.7 | 90.285 | 0.044384
|  |  | Filtro de comprimento de onda |  | 203 | 45296-HG |  | Visomes (CAL 0127) |  | LV04397-47489-20-R0 |  | 2023-01-01 | [10 empty] | 677.6 | 90.244 | 0.044582
|  |  | Filtro de absorbância |  | 203 | 44599-1N | 1 | Visomes (CAL 0127) |  | LV04397-47490-20-R0 |  | 2023-01-01 | [10 empty] | 677.5 | 90.262 | 0.044495
|  |  | Filtro de absorbância |  | 203 | 44602-3N | 0.5 | Visomes (CAL 0127) |  | LV04397-47490-20-R0 |  | 2023-01-01 | [10 empty] | 677.4 | 90.273 | 0.044442
|  |  | Filtro de absorbância |  | 203 | 39343-5D | 0.25 | Visomes (CAL 0127) |  | LV04397-47490-20-R0 |  | 2023-01-01 | [10 empty] | 677.3 | 90.279 | 0.044413
|  |  | Termohigrômetro |  |  |  |  | Sertin (CAL 0316) | [14 empty] | 677.2 | 90.27 | 0.044457
[23 empty] | 677.1 | 90.287 | 0.044375
|  |  | CONDIÇÃO AMBIENTAL NA CALIBRAÇÃO | [19 empty] | 677 | 90.269 | 0.044461
|  |  | Condições Ambiente: | [19 empty] | 676.9 | 90.322 | 0.044206
|  |  | Escala l |  | Temperat i: | 23.4 | °C | Pressão: | --- | Umidade: | 74 | %UR | [10 empty] | 676.8 | 90.248 | 0.044562
[5 empty] | Temperat f: | 23.7 | °C | Pressão: | --- | Umidade: | 79 | %UR | [10 empty] | 676.7 | 90.27 | 0.044457
|  |  | Escala Fotométrica |  | Temperat i: | 23.4 | °C | Pressão: | --- | Umidade: | 74 | %UR | [10 empty] | 676.6 | 90.309 | 0.044269
[5 empty] | Temperat f: | 23.7 | °C | Pressão: | --- | Umidade: | 79 | %UR | [10 empty] | 676.5 | 90.24 | 0.044601
[23 empty] | 676.4 | 90.206 | 0.044765
|  |  | PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO DO ESPECTROFOTÔMETRO | [19 empty] | 676.3 | 90.165 | 0.044962
|  |  | Escala l |  | Largura de Banda: |  | 1 | nm | Vel. Varr. | manual | nm/s | [11 empty] | 676.2 | 90.156 | 0.045005
|  |  | Escala Fotométrica |  | Largura de Banda: |  | 1 | nm | Vel. Varr. | manual | nm/s | [11 empty] | 676.1 | 90.234 | 0.04463
|  |  | Escala l |  | Exatidão: | 1 | nm |  | Resolução: | 0.5 | nm | [11 empty] | 676 | 90.242 | 0.044591
|  |  | Escala Fotométrica |  | Resolução: | 0.001 | Abs |  | Resolução: | 0.1 | %T | [11 empty] | 675.9 | 90.277 | 0.044423
[23 empty] | 675.8 | 90.234 | 0.04463
|  |  | Sequência: branco l-2, filtro 637,49 l-2, branco l-1, filtro 637,49 l-1, branco l-0, filtro 637,49 l-0...repete para l+1 e l+2. Repete Segunda medição filtro 637,49 | [19 empty] | 675.7 | 90.231 | 0.044644
[23 empty] | 675.6 | 90.156 | 0.045005
CALIBRAÇÃO - ESCALA DE COMPRIMENTOS DE ONDA | [22 empty] | 675.5 | 90.176 | 0.044909
l Padrão | l (nm) | Abs | l pico | l (nm) | Abs | l pico | [16 empty] | 675.4 | 90.163 | 0.044972
| 649 |  |  | 643 | [18 empty] | 675.3 | 90.226 | 0.044668
| 648 |  |  | 642.5 | [13 empty] | Pico 11 |  |  |  |  | 675.2 | 90.183 | 0.044875
| 647 |  |  | 642 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 675.1 | 90.171 | 0.044933 | Absorvância Larg. Banda | 631.5 | 631.7 | 631.9 | 632.1 | 632.3 | 632.5 | 632.7 | 632.9 | 633.1 | 633.3 | 633.5 | 633.7 | 633.9 | 634.1 | 634.3 | 634.5 | 634.7 | 634.9 | 635.1 | 635.3 | 635.5 | 635.7 | 635.9 | 636.1 | 636.3 | 636.5 | 636.7 | 636.9 | 637.1 | 637.3 | 637.5 | 637.7 | 637.9 | 638.1 | 638.3 | 638.5 | 638.7 | 638.9 | 639.1 | 639.3 | 639.5 | 639.7 | 639.9 | 640.1 | 640.3 | 640.5 | 640.7 | 640.9 | 641.1 | 641.3 | 641.5 | 641.7 | 641.9 | 642.1 | 642.3 | 642.5 | 642.7 | 642.9 | 643.1 | 643.3 | 643.5
| 646 |  |  | 641.5 | [13 empty] | 643.5 | 0.1397 | 637.6 | 0.2064 | 0.17305 | 675 | 90.115 | 0.045203 |  | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305
| 645 |  |  | 641 | [18 empty] | 674.9 | 90.073 | 0.045405
| 644 | 0.126 |  | 640.5 | 0.126 | [17 empty] | 674.8 | 90.122 | 0.045169
f | 643 | 0.129 |  | 640 | 0.131 | [12 empty] | LB = | 5.8 | l min = | 634.7 | nm | 674.7 | 90.199 | 0.044798
| 642 | 0.134 |  | 639.5 | 0.136 | [12 empty] | DA = | 0.03335 | l máx = | 640.5 | nm | 674.6 | 90.208 | 0.044755
| 641 | 0.143 |  | 639 | 0.143 | [17 empty] | 674.5 | 90.12 | 0.045179
| 640 | 0.149 |  | 638.5 | 0.148 | [17 empty] | 674.4 | 90.103 | 0.045261
| 639 | 0.153 | 0.153 | 638 | 0.152 | 0.152 | [16 empty] | 674.3 | 90.03 | 0.045613
Pico 11 | 638 | 0.153 | 0.153 | 637.5 | 0.152 | 0.152 | [16 empty] | 674.2 | 90.073 | 0.045405
637.49 | 637 | 0.15 |  | 637 | 0.148 | [17 empty] | 674.1 | 90.087 | 0.045338
| 636 | 0.142 |  | 636.5 | 0.139 | [17 empty] | 674 | 90.089 | 0.045328
| 635 | 0.133 |  | 636 | 0.129 | [17 empty] | 673.9 | 90.098 | 0.045285
| 634 | 0.121 |  | 635.5 | 0.117 | [17 empty] | 673.8 | 90.004 | 0.045738
| 633 | 0.104 |  | 635 | 0.1 | [17 empty] | 673.7 | 90.03 | 0.045613
| 632 | 0.091 |  | 634.5 | 0.087 | [17 empty] | 673.6 | 89.988 | 0.045815
i | 631 | 0.079 |  | 634 | 0.076 | [17 empty] | 673.5 | 90.097 | 0.04529
| 630 |  |  | 633.5 | 0.066 | [17 empty] | 673.4 | 90.07 | 0.04542
| 629 |  |  | 633 | [18 empty] | 673.3 | 90.017 | 0.045675
| 628 |  |  | 632.5 | [18 empty] | 673.2 | 89.952 | 0.045989
| 627 |  |  | 632 | [18 empty] | 673.1 | 89.919 | 0.046149
| 626 |  |  | 631.5 | [18 empty] | 673 | 89.938 | 0.046057
| 625 |  |  | 631 | [18 empty] | 672.9 | 89.94 | 0.046047
| 549 |  |  | 543 | [18 empty] | 672.8 | 89.944 | 0.046028
| 548 |  |  | 542.5 | [13 empty] | Pico 10 |  |  |  |  | 672.7 | 89.937 | 0.046062
| 547 |  |  | 542 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 672.6 | 89.926 | 0.046115 | Absorvância Larg. Banda | 530.4 | 530.6 | 530.8 | 531 | 531.2 | 531.4 | 531.6 | 531.8 | 532 | 532.2 | 532.4 | 532.6 | 532.8 | 533 | 533.2 | 533.4 | 533.6 | 533.8 | 534 | 534.2 | 534.4 | 534.6 | 534.8 | 535 | 535.2 | 535.4 | 535.6 | 535.8 | 536 | 536.2 | 536.4 | 536.6 | 536.8 | 537 | 537.2 | 537.4 | 537.6 | 537.8 | 538 | 538.2 | 538.4 | 538.6 | 538.8 | 539 | 539.2 | 539.4 | 539.6 | 539.8 | 540 | 540.2 | 540.4 | 540.6 | 540.8 | 541 | 541.2 | 541.4 | 541.6 | 541.8 | 542 | 542.2 | 542.4
| 546 |  |  | 541.5 | [13 empty] | 542.4 | 0.162 | 536.4 | 0.4143 | 0.28815 | 672.5 | 89.932 | 0.046086 |  | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815
| 545 |  |  | 541 | [18 empty] | 672.4 | 89.855 | 0.046458
| 544 | 0.141 |  | 540.5 | 0.143 | [17 empty] | 672.3 | 89.834 | 0.046559
f | 543 | 0.151 |  | 540 | 0.154 | [12 empty] | LB = | 5.2 | l min = | 534.2 | nm | 672.2 | 89.831 | 0.046574
| 542 | 0.166 |  | 539.5 | 0.17 | [12 empty] | DA = | 0.12615 | l máx = | 539.4 | nm | 672.1 | 89.802 | 0.046714
| 541 | 0.193 |  | 539 | 0.2 | [17 empty] | 672 | 89.736 | 0.047033
| 540 | 0.222 |  | 538.5 | 0.231 | [17 empty] | 671.9 | 89.675 | 0.047329
| 539 | 0.254 |  | 538 | 0.262 | [17 empty] | 671.8 | 89.628 | 0.047556
Pico 10 | 538 | 0.282 |  | 537.5 | 0.285 | 0.285 | [16 empty] | 671.7 | 89.621 | 0.04759
536.82 | 537 | 0.285 | 0.285 | 537 | 0.282 | [17 empty] | 671.6 | 89.663 | 0.047387
| 536 | 0.27 |  | 536.5 | 0.262 | [17 empty] | 671.5 | 89.683 | 0.04729
| 535 | 0.233 |  | 536 | 0.222 | [17 empty] | 671.4 | 89.571 | 0.047833
| 534 | 0.196 |  | 535.5 | 0.185 | [17 empty] | 671.3 | 89.511 | 0.048124
| 533 | 0.159 |  | 535 | 0.149 | [17 empty] | 671.2 | 89.501 | 0.048172
| 532 | 0.117 |  | 534.5 | 0.109 | [17 empty] | 671.1 | 89.505 | 0.048153
i | 531 | 0.093 |  | 534 | 0.088 | [17 empty] | 671 | 89.437 | 0.048483
| 530 |  |  | 533.5 | 0.075 | [17 empty] | 670.9 | 89.358 | 0.048867
| 529 |  |  | 533 | [18 empty] | 670.8 | 89.264 | 0.049324
| 528 |  |  | 532.5 | [18 empty] | 670.7 | 89.198 | 0.049645
| 527 |  |  | 532 | [18 empty] | 670.6 | 89.203 | 0.049621
| 526 |  |  | 531.5 | [18 empty] | 670.5 | 89.148 | 0.049888
| 525 |  |  | 531 | [18 empty] | 670.4 | 89.069 | 0.050273
| 472 |  |  | 466 | [18 empty] | 670.3 | 88.987 | 0.050673
| 471 |  |  | 465.5 | [13 empty] | Pico 9 |  |  |  |  | 670.2 | 88.964 | 0.050786
| 470 |  |  | 465 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 670.1 | 88.876 | 0.051215 | Absorvância Larg. Banda | 453.9 | 454.1 | 454.3 | 454.5 | 454.7 | 454.9 | 455.1 | 455.3 | 455.5 | 455.7 | 455.9 | 456.1 | 456.3 | 456.5 | 456.7 | 456.9 | 457.1 | 457.3 | 457.5 | 457.7 | 457.9 | 458.1 | 458.3 | 458.5 | 458.7 | 458.9 | 459.1 | 459.3 | 459.5 | 459.7 | 459.9 | 460.1 | 460.3 | 460.5 | 460.7 | 460.9 | 461.1 | 461.3 | 461.5 | 461.7 | 461.9 | 462.1 | 462.3 | 462.5 | 462.7 | 462.9 | 463.1 | 463.3 | 463.5 | 463.7 | 463.9 | 464.1 | 464.3 | 464.5 | 464.7 | 464.9 | 465.1 | 465.3 | 465.5 | 465.7 | 465.9
| 469 |  |  | 464.5 | [13 empty] | 456.9 | 0.5641 | 460.1 | 1.2799 | 0.922 | 670 | 88.742 | 0.051871 |  | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922
| 468 |  |  | 464 | [18 empty] | 669.9 | 88.701 | 0.052071
| 467 |  |  | 463.5 | [18 empty] | 669.8 | 88.602 | 0.052556
f | 466 | 0.227 |  | 463 | 0.244 | [12 empty] | LB = | 3 | l min = | 458.7 | nm | 669.7 | 88.483 | 0.05314
| 465 | 0.294 |  | 462.5 | 0.319 | [12 empty] | DA = | 0.3579 | l máx = | 461.7 | nm | 669.6 | 88.378 | 0.053656
| 464 | 0.383 |  | 462 | 0.415 | [17 empty] | 669.5 | 88.2 | 0.054531
| 463 | 0.52 |  | 461.5 | 0.555 | [17 empty] | 669.4 | 88.198 | 0.054541
| 462 | 0.623 |  | 461 | 0.65 | [17 empty] | 669.3 | 88.124 | 0.054906
Pico 9 | 461 | 0.687 |  | 460.5 | 0.698 | 0.698 | [16 empty] | 669.2 | 87.979 | 0.055621
460.35 | 460 | 0.691 | 0.691 | 460 | 0.682 | [17 empty] | 669.1 | 87.827 | 0.056372
| 459 | 0.644 |  | 459.5 | 0.63 | [17 empty] | 669 | 87.669 | 0.057154
| 458 | 0.597 |  | 459 | 0.587 | [17 empty] | 668.9 | 87.568 | 0.057655
| 457 | 0.583 |  | 458.5 | 0.588 | [17 empty] | 668.8 | 87.412 | 0.058429
| 456 | 0.611 |  | 458 | 0.625 | [17 empty] | 668.7 | 87.306 | 0.058956
| 455 | 0.658 |  | 457.5 | 0.671 | [17 empty] | 668.6 | 87.076 | 0.060102
i | 454 | 0.69 |  | 457 | 0.69 | [17 empty] | 668.5 | 86.937 | 0.060795
| 453 |  |  | 456.5 | 0.675 | [17 empty] | 668.4 | 86.772 | 0.06162
| 452 |  |  | 456 | [18 empty] | 668.3 | 86.636 | 0.062302
| 451 |  |  | 455.5 | [18 empty] | 668.2 | 86.477 | 0.063099
| 450 |  |  | 455 | [18 empty] | 668.1 | 86.276 | 0.06411
| 449 |  |  | 454.5 | [18 empty] | 668 | 86.15 | 0.064745
| 448 |  |  | 454 | [18 empty] | 667.9 | 85.939 | 0.06581
| 465 |  |  | 459 | [18 empty] | 667.8 | 85.762 | 0.066705
| 464 |  |  | 458.5 | [13 empty] | Pico 8 |  |  |  |  | 667.7 | 85.535 | 0.067856
| 463 |  |  | 458 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 667.6 | 85.374 | 0.068674 | Absorvância Larg. Banda | 447.4 | 447.6 | 447.8 | 448 | 448.2 | 448.4 | 448.6 | 448.8 | 449 | 449.2 | 449.4 | 449.6 | 449.8 | 450 | 450.2 | 450.4 | 450.6 | 450.8 | 451 | 451.2 | 451.4 | 451.6 | 451.8 | 452 | 452.2 | 452.4 | 452.6 | 452.8 | 453 | 453.2 | 453.4 | 453.6 | 453.8 | 454 | 454.2 | 454.4 | 454.6 | 454.8 | 455 | 455.2 | 455.4 | 455.6 | 455.8 | 456 | 456.2 | 456.4 | 456.6 | 456.8 | 457 | 457.2 | 457.4 | 457.6 | 457.8 | 458 | 458.2 | 458.4 | 458.6 | 458.8 | 459 | 459.2 | 459.4
| 462 |  |  | 457.5 | [13 empty] | 450.6 | 0.6814 | 453.5 | 1.2793 | 0.98035 | 667.5 | 85.229 | 0.069413 |  | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035
| 461 |  |  | 457 | [18 empty] | 667.4 | 85.109 | 0.070025
| 460 | 0.691 |  | 456.5 | 0.682 | [17 empty] | 667.3 | 84.887 | 0.071159
f | 459 | 0.644 |  | 456 | 0.63 | [12 empty] | LB = | 2 | l min = | 452.6 | nm | 667.2 | 84.605 | 0.072604
| 458 | 0.597 |  | 455.5 | 0.587 | [12 empty] | DA = | 0.29895 | l máx = | 454.6 | nm | 667.1 | 84.437 | 0.073467
| 457 | 0.583 |  | 455 | 0.588 | [17 empty] | 667 | 84.306 | 0.074142
| 456 | 0.611 |  | 454.5 | 0.625 | [17 empty] | 666.9 | 84.184 | 0.07477
| 455 | 0.658 |  | 454 | 0.671 | [17 empty] | 666.8 | 84.005 | 0.075695
Pico 8 | 454 | 0.69 |  | 453.5 | 0.69 | [17 empty] | 666.7 | 83.827 | 0.076616
453.51 | 453 | 0.68 |  | 453 | 0.675 | [17 empty] | 666.6 | 83.712 | 0.077212
| 452 | 0.664 |  | 452.5 | 0.664 | [17 empty] | 666.5 | 83.55 | 0.078054
| 451 | 0.681 |  | 452 | 0.695 | [17 empty] | 666.4 | 83.392 | 0.078876
| 450 | 0.745 |  | 451.5 | 0.772 | [17 empty] | 666.3 | 83.197 | 0.079892
| 449 | 0.854 |  | 451 | 0.894 | [17 empty] | 666.2 | 83.015 | 0.080843
| 448 | 1.038 |  | 450.5 | 1.078 | [17 empty] | 666.1 | 82.832 | 0.081802
i | 447 | 1.125 | 1.125 | 450 | 1.115 | 1.115 | [16 empty] | 666 | 82.713 | 0.082426
| 446 |  |  | 449.5 | 0.942 | [17 empty] | 665.9 | 82.482 | 0.083641
| 445 |  |  | 449 | [18 empty] | 665.8 | 82.354 | 0.084315
| 444 |  |  | 448.5 | [18 empty] | 665.7 | 82.269 | 0.084764
| 443 |  |  | 448 | [18 empty] | 665.6 | 82.14 | 0.085445
| 442 |  |  | 447.5 | [18 empty] | 665.5 | 82.171 | 0.085281
| 441 |  |  | 447 | [18 empty] | 665.4 | 81.931 | 0.086552
| 458 |  |  | 452 | [18 empty] | 665.3 | 81.78 | 0.087353
| 457 |  |  | 451.5 | [13 empty] | Pico 7A |  |  |  |  | 665.2 | 81.65 | 0.088044
| 456 |  |  | 451 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 665.1 | 81.503 | 0.088826 | Absorvância Larg. Banda | 440 | 440.2 | 440.4 | 440.6 | 440.8 | 441 | 441.2 | 441.4 | 441.6 | 441.8 | 442 | 442.2 | 442.4 | 442.6 | 442.8 | 443 | 443.2 | 443.4 | 443.6 | 443.8 | 444 | 444.2 | 444.4 | 444.6 | 444.8 | 445 | 445.2 | 445.4 | 445.6 | 445.8 | 446 | 446.2 | 446.4 | 446.6 | 446.8 | 447 | 447.2 | 447.4 | 447.6 | 447.8 | 448 | 448.2 | 448.4 | 448.6 | 448.8 | 449 | 449.2 | 449.4 | 449.6 | 449.8 | 450 | 450.2 | 450.4 | 450.6 | 450.8 | 451 | 451.2 | 451.4 | 451.6 | 451.8 | 452
| 455 |  |  | 450.5 | [13 empty] | 450.6 | 0.6814 | 445.6 | 3.1205 | 1.9009 | 665 | 81.337 | 0.089712 |  | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009
| 454 |  |  | 450 | [18 empty] | 664.9 | 81.154 | 0.09069
| 453 | 0.68 |  | 449.5 | 0.675 | [17 empty] | 664.8 | 81.063 | 0.091177
f | 452 | 0.664 |  | 449 | 0.664 | [12 empty] | LB = | 3.2 | l min = | 444.4 | nm | 664.7 | 80.981 | 0.091617
| 451 | 0.681 |  | 448.5 | 0.695 | [12 empty] | DA = | 1.2195 | l máx = | 447.6 | nm | 664.6 | 80.863 | 0.09225
| 450 | 0.745 |  | 448 | 0.772 | [17 empty] | 664.5 | 80.75 | 0.092857
| 449 | 0.854 |  | 447.5 | 0.894 | [17 empty] | 664.4 | 80.636 | 0.093471
| 448 | 1.038 |  | 447 | 1.078 | [17 empty] | 664.3 | 80.547 | 0.093951
Pico 7A | 447 | 1.125 | 1.125 | 446.5 | 1.115 | 1.115 | [16 empty] | 664.2 | 80.456 | 0.094442
446.13 | 446 | 1.009 |  | 446 | 0.942 | [17 empty] | 664.1 | 80.266 | 0.095468
| 445 | 0.693 |  | 445.5 | 0.626 | [17 empty] | 664 | 80.123 | 0.096243
| 444 | 0.485 |  | 445 | 0.435 | [17 empty] | 663.9 | 79.994 | 0.096943
| 443 | 0.332 |  | 444.5 | 0.297 | [17 empty] | 663.8 | 79.919 | 0.09735
| 442 | 0.207 |  | 444 | 0.187 | [17 empty] | 663.7 | 79.849 | 0.097731
| 441 | 0.148 |  | 443.5 | 0.135 | [17 empty] | 663.6 | 79.746 | 0.098291
i | 440 | 0.112 |  | 443 | 0.105 | [17 empty] | 663.5 | 79.692 | 0.098585
| 439 |  |  | 442.5 | [18 empty] | 663.4 | 79.567 | 0.099267
| 438 |  |  | 442 | [18 empty] | 663.3 | 79.481 | 0.099737
| 437 |  |  | 441.5 | [18 empty] | 663.2 | 79.4 | 0.10018
| 436 |  |  | 441 | [18 empty] | 663.1 | 79.305 | 0.1007
| 435 |  |  | 440.5 | [18 empty] | 663 | 79.282 | 0.10083
| 434 |  |  | 440 | [18 empty] | 662.9 | 79.228 | 0.10112
| 431 |  |  | 430.5 | [18 empty] | 662.8 | 79.182 | 0.10137
| 430 |  |  | 429.5 | [13 empty] | Pico 7 |  |  |  |  | 662.7 | 79.095 | 0.10185
| 429 |  |  | 428.5 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 662.6 | 79.03 | 0.10221 | Absorvância Larg. Banda | 412.5 | 412.7 | 412.9 | 413.1 | 413.3 | 413.5 | 413.7 | 413.9 | 414.1 | 414.3 | 414.5 | 414.7 | 414.9 | 415.1 | 415.3 | 415.5 | 415.7 | 415.9 | 416.1 | 416.3 | 416.5 | 416.7 | 416.9 | 417.1 | 417.3 | 417.5 | 417.7 | 417.9 | 418.1 | 418.3 | 418.5 | 418.7 | 418.9 | 419.1 | 419.3 | 419.5 | 419.7 | 419.9 | 420.1 | 420.3 | 420.5 | 420.7 | 420.9 | 421.1 | 421.3 | 421.5 | 421.7 | 421.9 | 422.1 | 422.3 | 422.5 | 422.7 | 422.9 | 423.1 | 423.3 | 423.5 | 423.7 | 423.9 | 424.1 | 424.3 | 424.5
| 428 |  |  | 427.5 | [13 empty] | 415.5 | 0.1347 | 418.7 | 0.2703 | 0.2025 | 662.5 | 79.057 | 0.10206 |  | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025
| 427 |  |  | 426.5 | [18 empty] | 662.4 | 79.067 | 0.102
| 426 | 0.088 |  | 425.5 | 0.09 | [17 empty] | 662.3 | 79.108 | 0.10178
f | 425 | 0.093 |  | 424.5 | 0.094 | [12 empty] | LB = | 3 | l min = | 417.3 | nm | 662.2 | 79.094 | 0.10186
| 424 | 0.097 |  | 423.5 | 0.099 | [12 empty] | DA = | 0.0678 | l máx = | 420.3 | nm | 662.1 | 79.098 | 0.10183
| 423 | 0.107 |  | 422.5 | 0.111 | [17 empty] | 662 | 79.045 | 0.10213
| 422 | 0.122 |  | 421.5 | 0.127 | [17 empty] | 661.9 | 79.113 | 0.10175
| 421 | 0.142 |  | 420.5 | 0.148 | [17 empty] | 661.8 | 79.12 | 0.10171
Pico 7 | 420 | 0.166 |  | 419.5 | 0.169 | [17 empty] | 661.7 | 79.143 | 0.10159
418.78 | 419 | 0.175 | 0.175 | 419 | 0.175 | 0.175 | [16 empty] | 661.6 | 79.13 | 0.10166
| 418 | 0.171 |  | 418.5 | 0.166 | [17 empty] | 661.5 | 79.215 | 0.10119
| 417 | 0.149 |  | 418 | 0.143 | [17 empty] | 661.4 | 79.281 | 0.10083
| 416 | 0.128 |  | 417.5 | 0.122 | [17 empty] | 661.3 | 79.361 | 0.10039
| 415 | 0.109 |  | 417 | 0.104 | [17 empty] | 661.2 | 79.482 | 0.099731
| 414 | 0.09 |  | 416.5 | 0.087 | [17 empty] | 661.1 | 79.514 | 0.099556
i | 413 | 0.078 |  | 416 | 0.075 | [17 empty] | 661 | 79.613 | 0.099016
| 412 |  |  | 415.5 | 0.066 | [17 empty] | 660.9 | 79.656 | 0.098782
| 411 |  |  | 415 | [18 empty] | 660.8 | 79.715 | 0.09846
| 410 |  |  | 414.5 | [18 empty] | 660.7 | 79.733 | 0.098362
| 409 |  |  | 414 | [18 empty] | 660.6 | 79.769 | 0.098166
| 408 |  |  | 413.5 | [18 empty] | 660.5 | 79.85 | 0.097725
| 407 |  |  | 413 | [18 empty] | 660.4 | 79.88 | 0.097562
| 398 |  |  | 397.5 | [18 empty] | 660.3 | 79.99 | 0.096964
| 397 |  |  | 396.5 | [13 empty] | Pico 6 |  |  |  |  | 660.2 | 80.064 | 0.096563
| 396 |  |  | 395.5 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 660.1 | 80.167 | 0.096004 | Absorvância Larg. Banda | 380 | 380.2 | 380.4 | 380.6 | 380.8 | 381 | 381.2 | 381.4 | 381.6 | 381.8 | 382 | 382.2 | 382.4 | 382.6 | 382.8 | 383 | 383.2 | 383.4 | 383.6 | 383.8 | 384 | 384.2 | 384.4 | 384.6 | 384.8 | 385 | 385.2 | 385.4 | 385.6 | 385.8 | 386 | 386.2 | 386.4 | 386.6 | 386.8 | 387 | 387.2 | 387.4 | 387.6 | 387.8 | 388 | 388.2 | 388.4 | 388.6 | 388.8 | 389 | 389.2 | 389.4 | 389.6 | 389.8 | 390 | 390.2 | 390.4 | 390.6 | 390.8 | 391 | 391.2 | 391.4 | 391.6 | 391.8 | 392
| 395 |  |  | 394.5 | [13 empty] | 383.6 | 0.0737 | 385.8 | 0.1088 | 0.09125 | 660 | 80.211 | 0.095766 |  | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912
| 394 |  |  | 393.5 | [18 empty] | 659.9 | 80.233 | 0.095647
| 393 |  |  | 392.5 | [18 empty] | 659.8 | 80.291 | 0.095333
f | 392 | 0.057 |  | 391.5 | 0.057 | [12 empty] | LB = | 2.4 | l min = | 384.8 | nm | 659.7 | 80.371 | 0.094901
| 391 | 0.059 |  | 390.5 | 0.06 | [12 empty] | DA = | 0.01755 | l máx = | 387.2 | nm | 659.6 | 80.409 | 0.094695
| 390 | 0.062 |  | 389.5 | 0.063 | [17 empty] | 659.5 | 80.417 | 0.094652
| 389 | 0.068 |  | 388.5 | 0.069 | [17 empty] | 659.4 | 80.457 | 0.094436
| 388 | 0.073 |  | 387.5 | 0.075 | [17 empty] | 659.3 | 80.472 | 0.094355
Pico 6 | 387 | 0.078 |  | 386.5 | 0.079 | [17 empty] | 659.2 | 80.548 | 0.093945
385.8 | 386 | 0.08 | 0.08 | 386 | 0.081 | [17 empty] | 659.1 | 80.635 | 0.093476
| 385 | 0.08 | 0.08 | 385.5 | 0.08 | [17 empty] | 659 | 80.697 | 0.093143
| 384 | 0.079 |  | 385 | 0.079 | [17 empty] | 658.9 | 80.754 | 0.092836
| 383 | 0.076 |  | 384.5 | 0.075 | [17 empty] | 658.8 | 80.827 | 0.092444
| 382 | 0.073 |  | 384 | 0.072 | [17 empty] | 658.7 | 80.875 | 0.092186
| 381 | 0.069 |  | 383.5 | 0.068 | [17 empty] | 658.6 | 80.93 | 0.09189
i | 380 | 0.063 |  | 383 | 0.063 | [17 empty] | 658.5 | 80.949 | 0.091789
| 379 |  |  | 382.5 | 0.059 | [17 empty] | 658.4 | 81.013 | 0.091445
| 378 |  |  | 382 | [18 empty] | 658.3 | 81.053 | 0.091231
| 377 |  |  | 381.5 | [18 empty] | 658.2 | 81.13 | 0.090819
| 376 |  |  | 381 | [18 empty] | 658.1 | 81.173 | 0.090588
| 375 |  |  | 380.5 | [18 empty] | 658 | 81.219 | 0.090342
| 374 |  |  | 380 | [18 empty] | 657.9 | 81.304 | 0.089888
| 373 |  |  | 367 | [18 empty] | 657.8 | 81.383 | 0.089466
| 372 |  |  | 366.5 | [13 empty] | Pico 5 |  |  |  |  | 657.7 | 81.478 | 0.08896
| 371 |  |  | 366 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 657.6 | 81.535 | 0.088656 | Absorvância Larg. Banda | 354.8 | 355 | 355.2 | 355.4 | 355.6 | 355.8 | 356 | 356.2 | 356.4 | 356.6 | 356.8 | 357 | 357.2 | 357.4 | 357.6 | 357.8 | 358 | 358.2 | 358.4 | 358.6 | 358.8 | 359 | 359.2 | 359.4 | 359.6 | 359.8 | 360 | 360.2 | 360.4 | 360.6 | 360.8 | 361 | 361.2 | 361.4 | 361.6 | 361.8 | 362 | 362.2 | 362.4 | 362.6 | 362.8 | 363 | 363.2 | 363.4 | 363.6 | 363.8 | 364 | 364.2 | 364.4 | 364.6 | 364.8 | 365 | 365.2 | 365.4 | 365.6 | 365.8 | 366 | 366.2 | 366.4 | 366.6 | 366.8
| 370 |  |  | 365.5 | [13 empty] | 366.8 | 0.1362 | 360.9 | 1.0799 | 0.60805 | 657.5 | 81.524 | 0.088715 |  | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805
| 369 |  |  | 365 | [18 empty] | 657.4 | 81.582 | 0.088406
| 368 |  |  | 364.5 | [18 empty] | 657.3 | 81.616 | 0.088225
f | 367 | 0.152 |  | 364 | 0.162 | [12 empty] | LB = | 2 | l min = | 360 | nm | 657.2 | 81.615 | 0.08823
| 366 | 0.187 |  | 363.5 | 0.202 | [12 empty] | DA = | 0.47185 | l máx = | 362 | nm | 657.1 | 81.657 | 0.088007
| 365 | 0.238 |  | 363 | 0.257 | [17 empty] | 657 | 81.737 | 0.087581
| 364 | 0.319 |  | 362.5 | 0.34 | [17 empty] | 656.9 | 81.772 | 0.087395
| 363 | 0.383 |  | 362 | 0.398 | [17 empty] | 656.8 | 81.819 | 0.087146
Pico 5 | 362 | 0.417 | 0.417 | 361.5 | 0.418 | 0.418 | [16 empty] | 656.7 | 81.814 | 0.087172
360.84 | 361 | 0.393 |  | 361 | 0.375 | [17 empty] | 656.6 | 81.813 | 0.087178
| 360 | 0.321 |  | 360.5 | 0.295 | [17 empty] | 656.5 | 81.803 | 0.087231
| 359 | 0.234 |  | 360 | 0.21 | [17 empty] | 656.4 | 81.831 | 0.087082
| 358 | 0.163 |  | 359.5 | 0.146 | [17 empty] | 656.3 | 81.767 | 0.087422
| 357 | 0.114 |  | 359 | 0.107 | [17 empty] | 656.2 | 81.737 | 0.087581
| 356 | 0.095 |  | 358.5 | 0.091 | [17 empty] | 656.1 | 81.678 | 0.087895
i | 355 | 0.085 |  | 358 | 0.083 | [17 empty] | 656 | 81.656 | 0.088012
| 354 |  |  | 357.5 | 0.08 | [17 empty] | 655.9 | 81.635 | 0.088124
| 353 |  |  | 357 | 0.079 | [17 empty] | 655.8 | 81.607 | 0.088273
| 352 |  |  | 356.5 | 0.081 | [17 empty] | 655.7 | 81.587 | 0.088379
| 351 |  |  | 356 | [18 empty] | 655.6 | 81.528 | 0.088693
| 350 |  |  | 355.5 | [18 empty] | 655.5 | 81.499 | 0.088848
| 349 |  |  | 355 | [18 empty] | 655.4 | 81.431 | 0.08921
| 346 |  |  | 340 | [18 empty] | 655.3 | 81.322 | 0.089792
| 345 |  |  | 339.5 | [13 empty] | Pico 4 |  |  |  |  | 655.2 | 81.234 | 0.090262
| 344 |  |  | 339 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 655.1 | 81.154 | 0.09069 | Absorvância Larg. Banda | 327.8 | 328 | 328.2 | 328.4 | 328.6 | 328.8 | 329 | 329.2 | 329.4 | 329.6 | 329.8 | 330 | 330.2 | 330.4 | 330.6 | 330.8 | 331 | 331.2 | 331.4 | 331.6 | 331.8 | 332 | 332.2 | 332.4 | 332.6 | 332.8 | 333 | 333.2 | 333.4 | 333.6 | 333.8 | 334 | 334.2 | 334.4 | 334.6 | 334.8 | 335 | 335.2 | 335.4 | 335.6 | 335.8 | 336 | 336.2 | 336.4 | 336.6 | 336.8 | 337 | 337.2 | 337.4 | 337.6 | 337.8 | 338 | 338.2 | 338.4 | 338.6 | 338.8 | 339 | 339.2 | 339.4 | 339.6 | 339.8
| 343 |  |  | 338.5 | [13 empty] | 339 | 0.0832 | 333.9 | 0.1709 | 0.12705 | 655 | 81.022 | 0.091397 |  | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705
| 342 |  |  | 338 | [18 empty] | 654.9 | 80.939 | 0.091842
| 341 |  |  | 337.5 | [18 empty] | 654.8 | 80.85 | 0.09232
f | 340 | 0.073 |  | 337 | 0.073 | [12 empty] | LB = | 2 | l min = | 333 | nm | 654.7 | 80.765 | 0.092777
| 339 | 0.074 |  | 336.5 | 0.075 | [12 empty] | DA = | 0.04385 | l máx = | 335 | nm | 654.6 | 80.69 | 0.09318
| 338 | 0.078 |  | 336 | 0.081 | [17 empty] | 654.5 | 80.592 | 0.093708
| 337 | 0.087 |  | 335.5 | 0.09 | [17 empty] | 654.4 | 80.487 | 0.094274
| 336 | 0.096 |  | 335 | 0.099 | [17 empty] | 654.3 | 80.33 | 0.095122
Pico 4 | 335 | 0.103 | 0.103 | 334.5 | 0.103 | 0.103 | [16 empty] | 654.2 | 80.192 | 0.095869
333.84 | 334 | 0.101 |  | 334 | 0.099 | [17 empty] | 654.1 | 80.053 | 0.096622
| 333 | 0.094 |  | 333.5 | 0.09 | [17 empty] | 654 | 79.881 | 0.097557
| 332 | 0.078 |  | 333 | 0.074 | [17 empty] | 653.9 | 79.721 | 0.098427
| 331 | 0.067 |  | 332.5 | 0.064 | [17 empty] | 653.8 | 79.527 | 0.099485
| 330 | 0.06 |  | 332 | 0.058 | [17 empty] | 653.7 | 79.436 | 0.099983
| 329 | 0.056 |  | 331.5 | 0.055 | [17 empty] | 653.6 | 79.248 | 0.10101
i | 328 | 0.054 |  | 331 | 0.054 | [17 empty] | 653.5 | 79.102 | 0.10181
| 327 |  |  | 330.5 | [18 empty] | 653.4 | 78.961 | 0.10259
| 326 |  |  | 330 | [18 empty] | 653.3 | 78.796 | 0.1035
| 325 |  |  | 329.5 | [18 empty] | 653.2 | 78.615 | 0.10449
| 324 |  |  | 329 | [18 empty] | 653.1 | 78.437 | 0.10548
| 323 |  |  | 328.5 | [18 empty] | 653 | 78.187 | 0.10687
| 322 |  |  | 328 | [18 empty] | 652.9 | 77.941 | 0.10823
| 299 |  |  | 293 | [18 empty] | 652.8 | 77.744 | 0.10933
| 298 |  |  | 292.5 | [13 empty] | Pico 3 |  |  |  |  | 652.7 | 77.565 | 0.11033
| 297 |  |  | 292 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 652.6 | 77.329 | 0.11166 | Absorvância Larg. Banda | 281.5 | 281.7 | 281.9 | 282.1 | 282.3 | 282.5 | 282.7 | 282.9 | 283.1 | 283.3 | 283.5 | 283.7 | 283.9 | 284.1 | 284.3 | 284.5 | 284.7 | 284.9 | 285.1 | 285.3 | 285.5 | 285.7 | 285.9 | 286.1 | 286.3 | 286.5 | 286.7 | 286.9 | 287.1 | 287.3 | 287.5 | 287.7 | 287.9 | 288.1 | 288.3 | 288.5 | 288.7 | 288.9 | 289.1 | 289.3 | 289.5 | 289.7 | 289.9 | 290.1 | 290.3 | 290.5 | 290.7 | 290.9 | 291.1 | 291.3 | 291.5 | 291.7 | 291.9 | 292.1 | 292.3 | 292.5 | 292.7 | 292.9 | 293.1 | 293.3 | 293.5
| 296 |  |  | 291.5 | [13 empty] | 289.3 | 0.3009 | 287.6 | 0.452 | 0.37645 | 652.5 | 77.111 | 0.11288 |  | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645
| 295 |  |  | 291 | [18 empty] | 652.4 | 77.009 | 0.11346
| 294 |  |  | 290.5 | [18 empty] | 652.3 | 76.782 | 0.11474
f | 293 | 0.182 |  | 290 | 0.189 | [12 empty] | LB = | 1.2 | l min = | 287.1 | nm | 652.2 | 76.601 | 0.11577
| 292 | 0.203 |  | 289.5 | 0.21 | [12 empty] | DA = | 0.07555 | l máx = | 288.3 | nm | 652.1 | 76.389 | 0.11697
| 291 | 0.227 |  | 289 | 0.236 | [17 empty] | 652 | 76.182 | 0.11815
| 290 | 0.259 |  | 288.5 | 0.266 | [17 empty] | 651.9 | 75.991 | 0.11924
| 289 | 0.273 |  | 288 | 0.274 | [17 empty] | 651.8 | 75.678 | 0.12103
Pico 3 | 288 | 0.268 |  | 287.5 | 0.263 | [17 empty] | 651.7 | 75.422 | 0.1225
287.3 | 287 | 0.251 |  | 287 | 0.244 | [17 empty] | 651.6 | 75.148 | 0.12408
| 286 | 0.224 |  | 286.5 | 0.217 | [17 empty] | 651.5 | 74.951 | 0.12522
| 285 | 0.206 |  | 286 | 0.204 | [17 empty] | 651.4 | 74.765 | 0.1263
| 284 | 0.204 |  | 285.5 | 0.206 | [17 empty] | 651.3 | 74.548 | 0.12756
| 283 | 0.222 |  | 285 | 0.231 | [17 empty] | 651.2 | 74.321 | 0.12889
| 282 | 0.253 |  | 284.5 | 0.264 | [17 empty] | 651.1 | 74.102 | 0.13017
i | 281 | 0.288 | 0.288 | 284 | 0.297 | [17 empty] | 651 | 73.848 | 0.13166
| 280 |  |  | 283.5 | 0.319 | 0.319 | [16 empty] | 650.9 | 73.634 | 0.13292
| 279 |  |  | 283 | [18 empty] | 650.8 | 73.4 | 0.1343
| 278 |  |  | 282.5 | [18 empty] | 650.7 | 73.119 | 0.13597
| 277 |  |  | 282 | [18 empty] | 650.6 | 72.862 | 0.1375
| 276 |  |  | 281.5 | [18 empty] | 650.5 | 72.632 | 0.13887
| 275 |  |  | 281 | [18 empty] | 650.4 | 72.42 | 0.14014
| 291 |  |  | 285 | [18 empty] | 650.3 | 72.163 | 0.14169
| 290 |  |  | 284.5 | [13 empty] | Pico 2 |  |  |  |  | 650.2 | 72.008 | 0.14262
| 289 |  |  | 284 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 650.1 | 71.815 | 0.14378 | Absorvância Larg. Banda | 273.5 | 273.7 | 273.9 | 274.1 | 274.3 | 274.5 | 274.7 | 274.9 | 275.1 | 275.3 | 275.5 | 275.7 | 275.9 | 276.1 | 276.3 | 276.5 | 276.7 | 276.9 | 277.1 | 277.3 | 277.5 | 277.7 | 277.9 | 278.1 | 278.3 | 278.5 | 278.7 | 278.9 | 279.1 | 279.3 | 279.5 | 279.7 | 279.9 | 280.1 | 280.3 | 280.5 | 280.7 | 280.9 | 281.1 | 281.3 | 281.5 | 281.7 | 281.9 | 282.1 | 282.3 | 282.5 | 282.7 | 282.9 | 283.1 | 283.3 | 283.5 | 283.7 | 283.9 | 284.1 | 284.3 | 284.5 | 284.7 | 284.9 | 285.1 | 285.3 | 285.5
| 288 |  |  | 283.5 | [13 empty] | 277 | 0.2985 | 279.3 | 0.5208 | 0.40965 | 650 | 71.669 | 0.14467 |  | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965
| 287 |  |  | 283 | [18 empty] | 649.9 | 71.47 | 0.14588
| 286 |  |  | 282.5 | [18 empty] | 649.8 | 71.323 | 0.14677
f | 285 | 0.206 |  | 282 | 0.204 | [12 empty] | LB = | 1.6 | l min = | 278.5 | nm | 649.7 | 71.154 | 0.1478
| 284 | 0.204 |  | 281.5 | 0.206 | [12 empty] | DA = | 0.11115 | l máx = | 280.1 | nm | 649.6 | 71.027 | 0.14858
| 283 | 0.222 |  | 281 | 0.231 | [17 empty] | 649.5 | 70.9 | 0.14935
| 282 | 0.253 |  | 280.5 | 0.264 | [17 empty] | 649.4 | 70.812 | 0.14989
| 281 | 0.288 |  | 280 | 0.297 | [17 empty] | 649.3 | 70.732 | 0.15038
Pico 2 | 280 | 0.315 |  | 279.5 | 0.319 | 0.319 | [16 empty] | 649.2 | 70.635 | 0.15098
279.3 | 279 | 0.32 | 0.32 | 279 | 0.319 | 0.319 | [16 empty] | 649.1 | 70.678 | 0.15072
| 278 | 0.31 |  | 278.5 | 0.306 | [17 empty] | 649 | 70.653 | 0.15087
| 277 | 0.293 |  | 278 | 0.289 | [17 empty] | 648.9 | 70.681 | 0.1507
| 276 | 0.28 |  | 277.5 | 0.279 | [17 empty] | 648.8 | 70.668 | 0.15078
| 275 | 0.28 |  | 277 | 0.28 | [17 empty] | 648.7 | 70.73 | 0.1504
| 274 | 0.283 |  | 276.5 | 0.284 | [17 empty] | 648.6 | 70.745 | 0.1503
i | 273 | 0.288 |  | 276 | 0.29 | [17 empty] | 648.5 | 70.782 | 0.15008
| 272 |  |  | 275.5 | 0.295 | [17 empty] | 648.4 | 70.802 | 0.14995
| 271 |  |  | 275 | [18 empty] | 648.3 | 70.853 | 0.14964
| 270 |  |  | 274.5 | [18 empty] | 648.2 | 70.909 | 0.1493
| 269 |  |  | 274 | [18 empty] | 648.1 | 70.995 | 0.14877
| 268 |  |  | 273.5 | [18 empty] | 648 | 71.066 | 0.14834
| 267 |  |  | 273 | [18 empty] | 647.9 | 71.182 | 0.14763
| 253 |  |  | 247 | [18 empty] | 647.8 | 71.237 | 0.14729
| 252 |  |  | 246.5 | [18 empty] | 647.7 | 71.36 | 0.14655
| 251 |  |  | 246 | [13 empty] | Pico 1 |  |  |  |  | 647.6 | 71.419 | 0.14619
| 250 |  |  | 245.5 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | 647.5 | 71.452 | 0.14599 | Absorvância Larg. Banda | 235.5 | 235.7 | 235.9 | 236.1 | 236.3 | 236.5 | 236.7 | 236.9 | 237.1 | 237.3 | 237.5 | 237.7 | 237.9 | 238.1 | 238.3 | 238.5 | 238.7 | 238.9 | 239.1 | 239.3 | 239.5 | 239.7 | 239.9 | 240.1 | 240.3 | 240.5 | 240.7 | 240.9 | 241.1 | 241.3 | 241.5 | 241.7 | 241.9 | 242.1 | 242.3 | 242.5 | 242.7 | 242.9 | 243.1 | 243.3 | 243.5 | 243.7 | 243.9 | 244.1 | 244.3 | 244.5 | 244.7 | 244.9 | 245.1 | 245.3 | 245.5 | 245.7 | 245.9 | 246.1 | 246.3 | 246.5 | 246.7 | 246.9 | 247.1 | 247.3 | 247.5
| 249 |  |  | 245 | [13 empty] | 239.7 | 0.7703 | 241.5 | 1.0156 | 0.89295 | 647.4 | 71.514 | 0.14561 |  | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295
| 248 |  |  | 244.5 | [18 empty] | 647.3 | 71.529 | 0.14552
f | 247 | 0.561 |  | 244 | 0.566 | [17 empty] | 647.2 | 71.559 | 0.14534
| 246 | 0.582 |  | 243.5 | 0.59 | [12 empty] | LB = | 1.2 | l min = | 241.1 | nm | 647.1 | 71.576 | 0.14523
| 245 | 0.615 |  | 243 | 0.627 | [12 empty] | DA = | 0.12265 | l máx = | 242.3 | nm | 647 | 71.625 | 0.14494
| 244 | 0.656 |  | 242.5 | 0.668 | [17 empty] | 646.9 | 71.715 | 0.14439
| 243 | 0.699 |  | 242 | 0.706 | [17 empty] | 646.8 | 71.783 | 0.14398
Pico 1 | 242 | 0.718 |  | 241.5 | 0.72 | 0.72 | [16 empty] | 646.7 | 71.848 | 0.14359
241.5 | 241 | 0.723 | 0.723 | 241 | 0.72 | 0.72 | [16 empty] | 646.6 | 71.792 | 0.14392
| 240 | 0.704 |  | 240.5 | 0.696 | [17 empty] | 646.5 | 71.816 | 0.14378
| 239 | 0.682 |  | 240 | 0.677 | [17 empty] | 646.4 | 71.845 | 0.1436
| 238 | 0.674 |  | 239.5 | 0.674 | [17 empty] | 646.3 | 71.864 | 0.14349
| 237 | 0.682 |  | 239 | 0.684 | [17 empty] | 646.2 | 71.87 | 0.14345
| 236 | 0.692 |  | 238.5 | 0.694 | [17 empty] | 646.1 | 71.896 | 0.1433
i | 235 | 0.703 |  | 238 | 0.706 | [17 empty] | 646 | 71.927 | 0.14311
| 234 |  |  | 237.5 | [18 empty] | 645.9 | 71.929 | 0.1431
| 233 |  |  | 237 | [18 empty] | 645.8 | 72.025 | 0.14252
| 232 |  |  | 236.5 | [18 empty] | 645.7 | 72.066 | 0.14227
| 231 |  |  | 236 | [18 empty] | 645.6 | 72.139 | 0.14183
| 230 |  |  | 235.5 | [18 empty] | 645.5 | 72.126 | 0.14191
| 229 |  |  | 235 | [18 empty] | 645.4 | 72.145 | 0.14179
[23 empty] | 645.3 | 72.195 | 0.14149
[23 empty] | 645.2 | 72.163 | 0.14169
[23 empty] | 645.1 | 72.187 | 0.14154
[23 empty] | 645 | 72.208 | 0.14141
[23 empty] | 644.9 | 72.244 | 0.1412
[23 empty] | 644.8 | 72.281 | 0.14098
[23 empty] | 644.7 | 72.31 | 0.1408
|  |  | Sequência de medições: Lambda mínimo (440 nm); branco; filtro 10 %; Lambda 465 nm; branco; filtro 10%; repete até Lambda 635 nm. Repete outra série. Repete para filtros 30%, 50%. | [19 empty] | 644.6 | 72.353 | 0.14054
[23 empty] | 644.5 | 72.411 | 0.1402
|  |  | CALIBRAÇÃO - ESCALA FOTOMÉTRICA | [19 empty] | 644.4 | 72.48 | 0.13978
[5 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - MODO ABSORBÂNCIA | [6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - RESULTADOS | [10 empty] | 644.3 | 72.457 | 0.13992
[5 empty] | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | [5 empty] | 644.2 | 72.508 | 0.13961
[5 empty] | Abs padrão | 0.2663 | 0.2403 | 0.2499 | 0.2938 | 0.3016 |  | Abs padrão | 0.2663 | 0.2403 | 0.2499 | 0.2938 | 0.3016 | [5 empty] | 644.1 | 72.478 | 0.13979
[5 empty] | 39343-5D | 0.268 | 0.249 | 0.25 | 0.292 | 0.302 |  | No. Medições | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 644 | 72.452 | 0.13995
[6 empty] | 0.265 | 0.247 | 0.25 | 0.293 | 0.302 |  | Abs Média | 0.26725 | 0.24775 | 0.24975 | 0.29175 | 0.30125 | [5 empty] | 643.9 | 72.457 | 0.13992
|  | Temperatura | 25.6 |  |  | 0.27 | 0.247 | 0.249 | 0.291 | 0.3 |  | Abs Média Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 643.8 | 72.431 | 0.14008
[6 empty] | 0.266 | 0.248 | 0.25 | 0.291 | 0.301 |  | Abs Média - Branco | 0.26725 | 0.24775 | 0.24975 | 0.29175 | 0.30125 | [5 empty] | 643.7 | 72.446 | 0.13999
[6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - BRANCOS | [5 empty] | Erro | 0.00095 | 0.00745 | -0.00015 | -0.00205 | -0.00035 | [5 empty] | 643.6 | 72.457 | 0.13992
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DPEM | 0.0022174 | 0.00095743 | 0.0005 | 0.00095743 | 0.00095743 | [5 empty] | 643.5 | 72.496 | 0.13969
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 643.4 | 72.463 | 0.13988
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 643.3 | 72.404 | 0.14024
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 643.2 | 72.398 | 0.14027
[23 empty] | 643.1 | 72.36 | 0.1405
[5 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - MODO ABSORBÂNCIA | [6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - RESULTADOS | [10 empty] | 643 | 72.255 | 0.14113
[5 empty] | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | [5 empty] | 642.9 | 72.126 | 0.14191
[5 empty] | Abs padrão | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 |  | Abs padrão | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 | [5 empty] | 642.8 | 72.041 | 0.14242
[5 empty] | 44602-3N | 0.556 | 0.521 | 0.512 | 0.545 | 0.556 |  | No. Medições | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 642.7 | 71.923 | 0.14313
[6 empty] | 0.555 | 0.521 | 0.512 | 0.546 | 0.553 |  | Abs Média | 0.5549 | 0.52167 | 0.5125 | 0.54425 | 0.55375 | [5 empty] | 642.6 | 71.797 | 0.14389
[6 empty] | 0.5556 | 0.523 | 0.513 | 0.542 | 0.552 |  | Abs Média Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 642.5 | 71.698 | 0.14449
[6 empty] | 0.553 | 0.522 | 0.513 | 0.544 | 0.554 |  | Abs Média - Branco | 0.5549 | 0.52167 | 0.5125 | 0.54425 | 0.55375 | [5 empty] | 642.4 | 71.613 | 0.14501
[6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - BRANCOS | [5 empty] | Erro | 0.0029 | 0.0082667 | 0.0008 | -0.00075 | 0.00145 | [5 empty] | 642.3 | 71.492 | 0.14574
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DPEM | 0.0013317 | 0.00094281 | 0.00057735 | 0.0017078 | 0.0017078 | [5 empty] | 642.2 | 71.322 | 0.14678
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 642.1 | 71.178 | 0.14765
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 642 | 71.007 | 0.1487
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 641.9 | 70.806 | 0.14993
[23 empty] | 641.8 | 70.632 | 0.151
[5 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - MODO ABSORBÂNCIA | [6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - RESULTADOS | [10 empty] | 641.7 | 70.397 | 0.15245
[5 empty] | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | [5 empty] | 641.6 | 70.188 | 0.15374
[5 empty] | Abs padrão | 1.0061 | 0.9557 | 1.0014 | 1.0978 | 1.09 |  | Abs padrão | 1.0061 | 0.9557 | 1.0014 | 1.0978 | 1.09 | [5 empty] | 641.5 | 69.966 | 0.15511
[5 empty] | 44599-1N | 1.008 | 0.962 | 0.999 | 1.09 | 1.087 |  | No. Medições | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 641.4 | 69.742 | 0.15651
[6 empty] | 1.009 | 0.964 | 0.999 | 1.089 | 1.088 |  | Abs Média | 1.0088 | 0.9635 | 0.99975 | 1.09 | 1.087 | [5 empty] | 641.3 | 69.487 | 0.1581
[6 empty] | 1.009 | 0.964 | 1 | 1.092 | 1.086 |  | Abs Média Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 641.2 | 69.226 | 0.15973
|  | Temperatura | 24.85 |  |  | 1.009 | 0.964 | 1.001 | 1.089 | 1.087 |  | Abs Média - Branco | 1.0088 | 0.9635 | 0.99975 | 1.09 | 1.087 | [5 empty] | 641.1 | 69.005 | 0.16112
[6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - BRANCOS | [5 empty] | Erro | 0.00265 | 0.0078 | -0.00165 | -0.0078 | -0.003 | [5 empty] | 641 | 68.752 | 0.16271
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DPEM | 0.0005 | 0.001 | 0.00095743 | 0.0014142 | 0.0008165 | [5 empty] | 640.9 | 68.468 | 0.16451
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 640.8 | 68.165 | 0.16644
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 640.7 | 67.832 | 0.16857
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 640.6 | 67.561 | 0.1703
[23 empty] | 640.5 | 67.295 | 0.17202
[23 empty] | 640.4 | 67.068 | 0.17348
[23 empty] | 640.3 | 66.747 | 0.17557
|  |  | Observações: | [19 empty] | 640.2 | 66.482 | 0.1773
|  |  | Primeira varredura (vermelho) de 235 a 645; segunda varredura azul, de 645 a 235 | [19 empty] | 640.1 | 66.171 | 0.17933
|  |  | horario : 14:00 a 16:00 | [19 empty] | 640 | 65.869 | 0.18132
[23 empty] | 639.9 | 65.59 | 0.18316
|  |  |  | Marcelo Freire | [18 empty] | 639.8 | 65.311 | 0.18501
|  |  | Executante |  |  |  |  | Assinatura: | [14 empty] | 639.7 | 65.068 | 0.18663
[23 empty] | 639.6 | 64.8 | 0.18842
[23 empty] | 639.5 | 64.519 | 0.19031
[23 empty] | 639.4 | 64.225 | 0.1923
[23 empty] | 639.3 | 64.024 | 0.19366
[23 empty] | 639.2 | 63.816 | 0.19507
[23 empty] | 639.1 | 63.635 | 0.1963
[23 empty] | 639 | 63.479 | 0.19737
[23 empty] | 638.9 | 63.26 | 0.19887
[23 empty] | 638.8 | 63.098 | 0.19998
[23 empty] | 638.7 | 62.911 | 0.20127
[23 empty] | 638.6 | 62.784 | 0.20215
[23 empty] | 638.5 | 62.669 | 0.20295
[23 empty] | 638.4 | 62.536 | 0.20387
[23 empty] | 638.3 | 62.447 | 0.20449
[23 empty] | 638.2 | 62.346 | 0.20519
[23 empty] | 638.1 | 62.254 | 0.20583
[23 empty] | 638 | 62.248 | 0.20587
[23 empty] | 637.9 | 62.223 | 0.20605
[23 empty] | 637.8 | 62.223 | 0.20605
[23 empty] | 637.7 | 62.204 | 0.20618
[23 empty] | 637.6 | 62.173 | 0.2064
[23 empty] | 637.5 | 62.208 | 0.20615
[23 empty] | 637.4 | 62.215 | 0.2061
[23 empty] | 637.3 | 62.263 | 0.20577
[23 empty] | 637.2 | 62.299 | 0.20552
[23 empty] | 637.1 | 62.395 | 0.20485
[23 empty] | 637 | 62.448 | 0.20448
[23 empty] | 636.9 | 62.542 | 0.20383
[23 empty] | 636.8 | 62.617 | 0.20331
[23 empty] | 636.7 | 62.697 | 0.20275
[23 empty] | 636.6 | 62.853 | 0.20167
[23 empty] | 636.5 | 62.99 | 0.20073
[23 empty] | 636.4 | 63.101 | 0.19996
[23 empty] | 636.3 | 63.221 | 0.19914
[23 empty] | 636.2 | 63.341 | 0.19832
[23 empty] | 636.1 | 63.499 | 0.19723
[23 empty] | 636 | 63.657 | 0.19615
[23 empty] | 635.9 | 63.852 | 0.19483
[23 empty] | 635.8 | 64.017 | 0.1937
[23 empty] | 635.7 | 64.228 | 0.19228
[23 empty] | 635.6 | 64.408 | 0.19106
[23 empty] | 635.5 | 64.627 | 0.18959
[23 empty] | 635.4 | 64.811 | 0.18835
[23 empty] | 635.3 | 65.08 | 0.18655
[23 empty] | 635.2 | 65.318 | 0.18497
[23 empty] | 635.1 | 65.526 | 0.18359
[23 empty] | 635 | 65.805 | 0.18174
[23 empty] | 634.9 | 66.058 | 0.18007
[23 empty] | 634.8 | 66.351 | 0.17815
[23 empty] | 634.7 | 66.708 | 0.17582
[23 empty] | 634.6 | 67.007 | 0.17388
[23 empty] | 634.5 | 67.347 | 0.17168
[23 empty] | 634.4 | 67.644 | 0.16977
[23 empty] | 634.3 | 67.996 | 0.16752
[23 empty] | 634.2 | 68.361 | 0.16519
[23 empty] | 634.1 | 68.721 | 0.16291
[23 empty] | 634 | 69.111 | 0.16045
[23 empty] | 633.9 | 69.516 | 0.15792
[23 empty] | 633.8 | 69.881 | 0.15564
[23 empty] | 633.7 | 70.264 | 0.15327
[23 empty] | 633.6 | 70.673 | 0.15075
[23 empty] | 633.5 | 71.09 | 0.14819
[23 empty] | 633.4 | 71.529 | 0.14552
[23 empty] | 633.3 | 71.983 | 0.14277
[23 empty] | 633.2 | 72.456 | 0.13993
[23 empty] | 633.1 | 72.858 | 0.13752
[23 empty] | 633 | 73.229 | 0.13532
[23 empty] | 632.9 | 73.687 | 0.13261
[23 empty] | 632.8 | 74.148 | 0.1299
[23 empty] | 632.7 | 74.556 | 0.12752
[23 empty] | 632.6 | 74.98 | 0.12505
[23 empty] | 632.5 | 75.436 | 0.12242
[23 empty] | 632.4 | 75.816 | 0.12024
[23 empty] | 632.3 | 76.235 | 0.11785
[23 empty] | 632.2 | 76.616 | 0.11568
[23 empty] | 632.1 | 77.048 | 0.11324
[23 empty] | 632 | 77.466 | 0.11089
[23 empty] | 631.9 | 77.862 | 0.10867
[23 empty] | 631.8 | 78.211 | 0.10673
[23 empty] | 631.7 | 78.547 | 0.10487
[23 empty] | 631.6 | 78.925 | 0.10279
[23 empty] | 631.5 | 79.281 | 0.10083
[23 empty] | 631.4 | 79.646 | 0.098836
[23 empty] | 631.3 | 79.928 | 0.097301
[23 empty] | 631.2 | 80.275 | 0.09542
[23 empty] | 631.1 | 80.568 | 0.093837
[23 empty] | 631 | 80.856 | 0.092288
[23 empty] | 630.9 | 81.16 | 0.090658
[23 empty] | 630.8 | 81.415 | 0.089296
[23 empty] | 630.7 | 81.737 | 0.087581
[23 empty] | 630.6 | 81.971 | 0.08634
[23 empty] | 630.5 | 82.244 | 0.084896
[23 empty] | 630.4 | 82.435 | 0.083888
[23 empty] | 630.3 | 82.644 | 0.082789
[23 empty] | 630.2 | 82.875 | 0.081576
[23 empty] | 630.1 | 83.113 | 0.080331
[23 empty] | 630 | 83.349 | 0.0791
[23 empty] | 629.9 | 83.544 | 0.078085
[23 empty] | 629.8 | 83.663 | 0.077467
[23 empty] | 629.7 | 83.87 | 0.076393
[23 empty] | 629.6 | 84.113 | 0.075137
[23 empty] | 629.5 | 84.26 | 0.074379
[23 empty] | 629.4 | 84.397 | 0.073673
[23 empty] | 629.3 | 84.567 | 0.072799
[23 empty] | 629.2 | 84.653 | 0.072358
[23 empty] | 629.1 | 84.816 | 0.071522
[23 empty] | 629 | 84.936 | 0.070908
[23 empty] | 628.9 | 85.076 | 0.070193
[23 empty] | 628.8 | 85.24 | 0.069357
[23 empty] | 628.7 | 85.366 | 0.068715
[23 empty] | 628.6 | 85.456 | 0.068257
[23 empty] | 628.5 | 85.555 | 0.067755
[23 empty] | 628.4 | 85.728 | 0.066877
[23 empty] | 628.3 | 85.838 | 0.06632
[23 empty] | 628.2 | 85.932 | 0.065845
[23 empty] | 628.1 | 86.029 | 0.065355
[23 empty] | 628 | 86.096 | 0.065017
[23 empty] | 627.9 | 86.17 | 0.064644
[23 empty] | 627.8 | 86.308 | 0.063949
[23 empty] | 627.7 | 86.327 | 0.063853
[23 empty] | 627.6 | 86.391 | 0.063531
[23 empty] | 627.5 | 86.513 | 0.062919
[23 empty] | 627.4 | 86.613 | 0.062417
[23 empty] | 627.3 | 86.71 | 0.061931
[23 empty] | 627.2 | 86.733 | 0.061816
[23 empty] | 627.1 | 86.816 | 0.0614
[23 empty] | 627 | 86.86 | 0.06118
[23 empty] | 626.9 | 86.958 | 0.06069
[23 empty] | 626.8 | 87.012 | 0.060421
[23 empty] | 626.7 | 87.064 | 0.060161
[23 empty] | 626.6 | 87.126 | 0.059852
[23 empty] | 626.5 | 87.175 | 0.059608
[23 empty] | 626.4 | 87.263 | 0.05917
[23 empty] | 626.3 | 87.277 | 0.0591
[23 empty] | 626.2 | 87.34 | 0.058787
[23 empty] | 626.1 | 87.429 | 0.058344
[23 empty] | 626 | 87.445 | 0.058265
[23 empty] | 625.9 | 87.527 | 0.057858
[23 empty] | 625.8 | 87.586 | 0.057565
[23 empty] | 625.7 | 87.67 | 0.057149
[23 empty] | 625.6 | 87.689 | 0.057055
[23 empty] | 625.5 | 87.791 | 0.05655
[23 empty] | 625.4 | 87.765 | 0.056679
[23 empty] | 625.3 | 87.811 | 0.056451
[23 empty] | 625.2 | 87.813 | 0.056441
[23 empty] | 625.1 | 87.88 | 0.05611
[23 empty] | 625 | 87.948 | 0.055774
[23 empty] | 624.9 | 87.979 | 0.055621
[23 empty] | 624.8 | 88.03 | 0.055369
[23 empty] | 624.7 | 88.058 | 0.055231
[23 empty] | 624.6 | 88.138 | 0.054837
[23 empty] | 624.5 | 88.183 | 0.054615
[23 empty] | 624.4 | 88.209 | 0.054487
[23 empty] | 624.3 | 88.25 | 0.054285
[23 empty] | 624.2 | 88.287 | 0.054103
[23 empty] | 624.1 | 88.309 | 0.053995
[23 empty] | 624 | 88.341 | 0.053838
[23 empty] | 623.9 | 88.381 | 0.053641
[23 empty] | 623.8 | 88.4 | 0.053548
[23 empty] | 623.7 | 88.442 | 0.053341
[23 empty] | 623.6 | 88.488 | 0.053116
[23 empty] | 623.5 | 88.474 | 0.053184
[23 empty] | 623.4 | 88.508 | 0.053017
[23 empty] | 623.3 | 88.563 | 0.052748
[23 empty] | 623.2 | 88.591 | 0.05261
[23 empty] | 623.1 | 88.595 | 0.052591
[23 empty] | 623 | 88.715 | 0.052003
[23 empty] | 622.9 | 88.691 | 0.05212
[23 empty] | 622.8 | 88.692 | 0.052116
[23 empty] | 622.7 | 88.706 | 0.052047
[23 empty] | 622.6 | 88.714 | 0.052008
[23 empty] | 622.5 | 88.785 | 0.05166
[23 empty] | 622.4 | 88.809 | 0.051543
[23 empty] | 622.3 | 88.848 | 0.051352
[23 empty] | 622.2 | 88.831 | 0.051435
[23 empty] | 622.1 | 88.828 | 0.05145
[23 empty] | 622 | 88.864 | 0.051274
[23 empty] | 621.9 | 88.925 | 0.050976
[23 empty] | 621.8 | 89.044 | 0.050395
[23 empty] | 621.7 | 89.038 | 0.050425
[23 empty] | 621.6 | 89.009 | 0.050566
[23 empty] | 621.5 | 88.998 | 0.05062
[23 empty] | 621.4 | 89.05 | 0.050366
[23 empty] | 621.3 | 89.101 | 0.050117
[23 empty] | 621.2 | 89.175 | 0.049757
[23 empty] | 621.1 | 89.191 | 0.049679
[23 empty] | 621 | 89.202 | 0.049625
[23 empty] | 620.9 | 89.213 | 0.049572
[23 empty] | 620.8 | 89.183 | 0.049718
[23 empty] | 620.7 | 89.238 | 0.04945
[23 empty] | 620.6 | 89.239 | 0.049445
[23 empty] | 620.5 | 89.304 | 0.049129
[23 empty] | 620.4 | 89.252 | 0.049382
[23 empty] | 620.3 | 89.229 | 0.049494
[23 empty] | 620.2 | 89.251 | 0.049387
[23 empty] | 620.1 | 89.308 | 0.04911
[23 empty] | 620 | 89.338 | 0.048964
[23 empty] | 619.9 | 89.416 | 0.048585
[23 empty] | 619.8 | 89.447 | 0.048434
[23 empty] | 619.7 | 89.414 | 0.048594
[23 empty] | 619.6 | 89.439 | 0.048473
[23 empty] | 619.5 | 89.394 | 0.048692
[23 empty] | 619.4 | 89.433 | 0.048502
[23 empty] | 619.3 | 89.5 | 0.048177
[23 empty] | 619.2 | 89.503 | 0.048162
[23 empty] | 619.1 | 89.552 | 0.047925
[23 empty] | 619 | 89.549 | 0.047939
[23 empty] | 618.9 | 89.573 | 0.047823
[23 empty] | 618.8 | 89.566 | 0.047857
[23 empty] | 618.7 | 89.579 | 0.047794
[23 empty] | 618.6 | 89.647 | 0.047464
[23 empty] | 618.5 | 89.642 | 0.047488
[23 empty] | 618.4 | 89.667 | 0.047367
[23 empty] | 618.3 | 89.611 | 0.047639
[23 empty] | 618.2 | 89.627 | 0.047561
[23 empty] | 618.1 | 89.665 | 0.047377
[23 empty] | 618 | 89.731 | 0.047057
[23 empty] | 617.9 | 89.815 | 0.046651
[23 empty] | 617.8 | 89.781 | 0.046816
[23 empty] | 617.7 | 89.732 | 0.047053
[23 empty] | 617.6 | 89.689 | 0.047261
[23 empty] | 617.5 | 89.673 | 0.047338
[23 empty] | 617.4 | 89.698 | 0.047217
[23 empty] | 617.3 | 89.776 | 0.04684
[23 empty] | 617.2 | 89.781 | 0.046816
[23 empty] | 617.1 | 89.781 | 0.046816
[23 empty] | 617 | 89.753 | 0.046951
[23 empty] | 616.9 | 89.774 | 0.046849
[23 empty] | 616.8 | 89.8 | 0.046724
[23 empty] | 616.7 | 89.896 | 0.04626
[23 empty] | 616.6 | 89.926 | 0.046115
[23 empty] | 616.5 | 89.928 | 0.046105
[23 empty] | 616.4 | 89.887 | 0.046303
[23 empty] | 616.3 | 89.933 | 0.046081
[23 empty] | 616.2 | 89.903 | 0.046226
[23 empty] | 616.1 | 89.896 | 0.04626
[23 empty] | 616 | 89.944 | 0.046028
[23 empty] | 615.9 | 89.954 | 0.04598
[23 empty] | 615.8 | 89.971 | 0.045897
[23 empty] | 615.7 | 89.93 | 0.046095
[23 empty] | 615.6 | 89.925 | 0.04612
[23 empty] | 615.5 | 89.95 | 0.045999
[23 empty] | 615.4 | 89.971 | 0.045897
[23 empty] | 615.3 | 90.022 | 0.045651
[23 empty] | 615.2 | 90.019 | 0.045666
[23 empty] | 615.1 | 90.005 | 0.045733
[23 empty] | 615 | 89.921 | 0.046139
[23 empty] | 614.9 | 89.907 | 0.046206
[23 empty] | 614.8 | 89.938 | 0.046057
[23 empty] | 614.7 | 89.997 | 0.045772
[23 empty] | 614.6 | 90.024 | 0.045642
[23 empty] | 614.5 | 90.02 | 0.045661
[23 empty] | 614.4 | 89.961 | 0.045946
[23 empty] | 614.3 | 89.963 | 0.045936
[23 empty] | 614.2 | 90.023 | 0.045647
[23 empty] | 614.1 | 90.068 | 0.045429
[23 empty] | 614 | 90.048 | 0.045526
[23 empty] | 613.9 | 90.097 | 0.04529
[23 empty] | 613.8 | 90.054 | 0.045497
[23 empty] | 613.7 | 90.07 | 0.04542
[23 empty] | 613.6 | 90.049 | 0.045521
[23 empty] | 613.5 | 90.097 | 0.04529
[23 empty] | 613.4 | 90.107 | 0.045241
[23 empty] | 613.3 | 90.087 | 0.045338
[23 empty] | 613.2 | 90.094 | 0.045304
[23 empty] | 613.1 | 90.067 | 0.045434
[23 empty] | 613 | 90.093 | 0.045309
[23 empty] | 612.9 | 90.089 | 0.045328
[23 empty] | 612.8 | 90.094 | 0.045304
[23 empty] | 612.7 | 90.119 | 0.045184
[23 empty] | 612.6 | 90.133 | 0.045116
[23 empty] | 612.5 | 90.153 | 0.04502
[23 empty] | 612.4 | 90.075 | 0.045396
[23 empty] | 612.3 | 90.065 | 0.045444
[23 empty] | 612.2 | 90.101 | 0.04527
[23 empty] | 612.1 | 90.113 | 0.045213
[23 empty] | 612 | 90.13 | 0.045131
[23 empty] | 611.9 | 90.098 | 0.045285
[23 empty] | 611.8 | 90.091 | 0.045319
[23 empty] | 611.7 | 90.019 | 0.045666
[23 empty] | 611.6 | 90.058 | 0.045478
[23 empty] | 611.5 | 90.137 | 0.045097
[23 empty] | 611.4 | 90.147 | 0.045049
[23 empty] | 611.3 | 90.125 | 0.045155
[23 empty] | 611.2 | 90.141 | 0.045078
[23 empty] | 611.1 | 90.116 | 0.045198
[23 empty] | 611 | 90.155 | 0.04501
[23 empty] | 610.9 | 90.128 | 0.04514
[23 empty] | 610.8 | 90.164 | 0.044967
[23 empty] | 610.7 | 90.185 | 0.044866
[23 empty] | 610.6 | 90.163 | 0.044972
[23 empty] | 610.5 | 90.132 | 0.045121
[23 empty] | 610.4 | 90.137 | 0.045097
[23 empty] | 610.3 | 90.128 | 0.04514
[23 empty] | 610.2 | 90.181 | 0.044885
[23 empty] | 610.1 | 90.171 | 0.044933
[23 empty] | 610 | 90.141 | 0.045078
[23 empty] | 609.9 | 90.137 | 0.045097
[23 empty] | 609.8 | 90.124 | 0.04516
[23 empty] | 609.7 | 90.119 | 0.045184
[23 empty] | 609.6 | 90.129 | 0.045135
[23 empty] | 609.5 | 90.154 | 0.045015
[23 empty] | 609.4 | 90.177 | 0.044904
[23 empty] | 609.3 | 90.171 | 0.044933
[23 empty] | 609.2 | 90.145 | 0.045058
[23 empty] | 609.1 | 90.142 | 0.045073
[23 empty] | 609 | 90.107 | 0.045241
[23 empty] | 608.9 | 90.164 | 0.044967
[23 empty] | 608.8 | 90.182 | 0.04488
[23 empty] | 608.7 | 90.149 | 0.045039
[23 empty] | 608.6 | 90.102 | 0.045266
[23 empty] | 608.5 | 90.119 | 0.045184
[23 empty] | 608.4 | 90.095 | 0.045299
[23 empty] | 608.3 | 90.213 | 0.044731
[23 empty] | 608.2 | 90.201 | 0.044789
[23 empty] | 608.1 | 90.185 | 0.044866
[23 empty] | 608 | 90.2 | 0.044793
[23 empty] | 607.9 | 90.127 | 0.045145
[23 empty] | 607.8 | 90.172 | 0.044928
[23 empty] | 607.7 | 90.128 | 0.04514
[23 empty] | 607.6 | 90.191 | 0.044837
[23 empty] | 607.5 | 90.188 | 0.044851
[23 empty] | 607.4 | 90.217 | 0.044712
[23 empty] | 607.3 | 90.118 | 0.045188
[23 empty] | 607.2 | 90.132 | 0.045121
[23 empty] | 607.1 | 90.165 | 0.044962
[23 empty] | 607 | 90.202 | 0.044784
[23 empty] | 606.9 | 90.229 | 0.044654
[23 empty] | 606.8 | 90.201 | 0.044789
[23 empty] | 606.7 | 90.181 | 0.044885
[23 empty] | 606.6 | 90.138 | 0.045092
[23 empty] | 606.5 | 90.183 | 0.044875
[23 empty] | 606.4 | 90.168 | 0.044948
[23 empty] | 606.3 | 90.162 | 0.044976
[23 empty] | 606.2 | 90.192 | 0.044832
[23 empty] | 606.1 | 90.15 | 0.045034
[23 empty] | 606 | 90.202 | 0.044784
[23 empty] | 605.9 | 90.157 | 0.045001
[23 empty] | 605.8 | 90.173 | 0.044923
[23 empty] | 605.7 | 90.174 | 0.044919
[23 empty] | 605.6 | 90.201 | 0.044789
[23 empty] | 605.5 | 90.158 | 0.044996
[23 empty] | 605.4 | 90.142 | 0.045073
[23 empty] | 605.3 | 90.183 | 0.044875
[23 empty] | 605.2 | 90.153 | 0.04502
[23 empty] | 605.1 | 90.185 | 0.044866
[23 empty] | 605 | 90.159 | 0.044991
[23 empty] | 604.9 | 90.196 | 0.044813
[23 empty] | 604.8 | 90.172 | 0.044928
[23 empty] | 604.7 | 90.162 | 0.044976
[23 empty] | 604.6 | 90.163 | 0.044972
[23 empty] | 604.5 | 90.128 | 0.04514
[23 empty] | 604.4 | 90.168 | 0.044948
[23 empty] | 604.3 | 90.177 | 0.044904
[23 empty] | 604.2 | 90.212 | 0.044736
[23 empty] | 604.1 | 90.178 | 0.044899
[23 empty] | 604 | 90.216 | 0.044716
[23 empty] | 603.9 | 90.218 | 0.044707
[23 empty] | 603.8 | 90.22 | 0.044697
[23 empty] | 603.7 | 90.216 | 0.044716
[23 empty] | 603.6 | 90.206 | 0.044765
[23 empty] | 603.5 | 90.219 | 0.044702
[23 empty] | 603.4 | 90.215 | 0.044721
[23 empty] | 603.3 | 90.239 | 0.044606
[23 empty] | 603.2 | 90.204 | 0.044774
[23 empty] | 603.1 | 90.24 | 0.044601
[23 empty] | 603 | 90.243 | 0.044586
[23 empty] | 602.9 | 90.317 | 0.04423
[23 empty] | 602.8 | 90.268 | 0.044466
[23 empty] | 602.7 | 90.193 | 0.044827
[23 empty] | 602.6 | 90.22 | 0.044697
[23 empty] | 602.5 | 90.185 | 0.044866
[23 empty] | 602.4 | 90.191 | 0.044837
[23 empty] | 602.3 | 90.171 | 0.044933
[23 empty] | 602.2 | 90.209 | 0.04475
[23 empty] | 602.1 | 90.185 | 0.044866
[23 empty] | 602 | 90.168 | 0.044948
[23 empty] | 601.9 | 90.239 | 0.044606
[23 empty] | 601.8 | 90.219 | 0.044702
[23 empty] | 601.7 | 90.221 | 0.044692
[23 empty] | 601.6 | 90.155 | 0.04501
[23 empty] | 601.5 | 90.166 | 0.044957
[23 empty] | 601.4 | 90.171 | 0.044933
[23 empty] | 601.3 | 90.157 | 0.045001
[23 empty] | 601.2 | 90.098 | 0.045285
[23 empty] | 601.1 | 90.179 | 0.044895
[23 empty] | 601 | 90.167 | 0.044952
[23 empty] | 600.9 | 90.127 | 0.045145
[23 empty] | 600.8 | 90.18 | 0.04489
[23 empty] | 600.7 | 90.191 | 0.044837
[23 empty] | 600.6 | 90.274 | 0.044437
[23 empty] | 600.5 | 90.229 | 0.044654
[23 empty] | 600.4 | 90.156 | 0.045005
[23 empty] | 600.3 | 90.148 | 0.045044
[23 empty] | 600.2 | 90.166 | 0.044957
[23 empty] | 600.1 | 90.178 | 0.044899
[23 empty] | 600 | 90.177 | 0.044904
[23 empty] | 599.9 | 90.149 | 0.045039
[23 empty] | 599.8 | 90.124 | 0.04516
[23 empty] | 599.7 | 90.144 | 0.045063
[23 empty] | 599.6 | 90.137 | 0.045097
[23 empty] | 599.5 | 90.155 | 0.04501
[23 empty] | 599.4 | 90.166 | 0.044957
[23 empty] | 599.3 | 90.139 | 0.045087
[23 empty] | 599.2 | 90.215 | 0.044721
[23 empty] | 599.1 | 90.163 | 0.044972
[23 empty] | 599 | 90.187 | 0.044856
[23 empty] | 598.9 | 90.177 | 0.044904
[23 empty] | 598.8 | 90.214 | 0.044726
[23 empty] | 598.7 | 90.189 | 0.044846
[23 empty] | 598.6 | 90.213 | 0.044731
[23 empty] | 598.5 | 90.146 | 0.045054
[23 empty] | 598.4 | 90.145 | 0.045058
[23 empty] | 598.3 | 90.16 | 0.044986
[23 empty] | 598.2 | 90.127 | 0.045145
[23 empty] | 598.1 | 90.147 | 0.045049
[23 empty] | 598 | 90.182 | 0.04488
[23 empty] | 597.9 | 90.201 | 0.044789
[23 empty] | 597.8 | 90.217 | 0.044712
[23 empty] | 597.7 | 90.16 | 0.044986
[23 empty] | 597.6 | 90.156 | 0.045005
[23 empty] | 597.5 | 90.163 | 0.044972
[23 empty] | 597.4 | 90.199 | 0.044798
[23 empty] | 597.3 | 90.168 | 0.044948
[23 empty] | 597.2 | 90.185 | 0.044866
[23 empty] | 597.1 | 90.17 | 0.044938
[23 empty] | 597 | 90.163 | 0.044972
[23 empty] | 596.9 | 90.129 | 0.045135
[23 empty] | 596.8 | 90.162 | 0.044976
[23 empty] | 596.7 | 90.188 | 0.044851
[23 empty] | 596.6 | 90.241 | 0.044596
[23 empty] | 596.5 | 90.215 | 0.044721
[23 empty] | 596.4 | 90.189 | 0.044846
[23 empty] | 596.3 | 90.119 | 0.045184
[23 empty] | 596.2 | 90.159 | 0.044991
[23 empty] | 596.1 | 90.143 | 0.045068
[23 empty] | 596 | 90.144 | 0.045063
[23 empty] | 595.9 | 90.16 | 0.044986
[23 empty] | 595.8 | 90.17 | 0.044938
[23 empty] | 595.7 | 90.104 | 0.045256
[23 empty] | 595.6 | 90.148 | 0.045044
[23 empty] | 595.5 | 90.178 | 0.044899
[23 empty] | 595.4 | 90.218 | 0.044707
[23 empty] | 595.3 | 90.204 | 0.044774
[23 empty] | 595.2 | 90.233 | 0.044635
[23 empty] | 595.1 | 90.196 | 0.044813
[23 empty] | 595 | 90.179 | 0.044895
[23 empty] | 594.9 | 90.19 | 0.044842
[23 empty] | 594.8 | 90.152 | 0.045025
[23 empty] | 594.7 | 90.156 | 0.045005
[23 empty] | 594.6 | 90.207 | 0.04476
[23 empty] | 594.5 | 90.193 | 0.044827
[23 empty] | 594.4 | 90.22 | 0.044697
[23 empty] | 594.3 | 90.183 | 0.044875
[23 empty] | 594.2 | 90.202 | 0.044784
[23 empty] | 594.1 | 90.201 | 0.044789
[23 empty] | 594 | 90.23 | 0.044649
[23 empty] | 593.9 | 90.201 | 0.044789
[23 empty] | 593.8 | 90.199 | 0.044798
[23 empty] | 593.7 | 90.175 | 0.044914
[23 empty] | 593.6 | 90.139 | 0.045087
[23 empty] | 593.5 | 90.205 | 0.044769
[23 empty] | 593.4 | 90.256 | 0.044524
[23 empty] | 593.3 | 90.271 | 0.044452
[23 empty] | 593.2 | 90.227 | 0.044663
[23 empty] | 593.1 | 90.233 | 0.044635
[23 empty] | 593 | 90.224 | 0.044678
[23 empty] | 592.9 | 90.215 | 0.044721
[23 empty] | 592.8 | 90.247 | 0.044567
[23 empty] | 592.7 | 90.204 | 0.044774
[23 empty] | 592.6 | 90.249 | 0.044558
[23 empty] | 592.5 | 90.181 | 0.044885
[23 empty] | 592.4 | 90.213 | 0.044731
[23 empty] | 592.3 | 90.254 | 0.044534
[23 empty] | 592.2 | 90.173 | 0.044923
[23 empty] | 592.1 | 90.356 | 0.044043
[23 empty] | 592 | 90.284 | 0.044389
[23 empty] | 591.9 | 90.323 | 0.044202
[23 empty] | 591.8 | 90.296 | 0.044331
[23 empty] | 591.7 | 90.313 | 0.04425
[23 empty] | 591.6 | 90.31 | 0.044264
[23 empty] | 591.5 | 90.33 | 0.044168
[23 empty] | 591.4 | 90.276 | 0.044428
[23 empty] | 591.3 | 90.297 | 0.044327
[23 empty] | 591.2 | 90.285 | 0.044384
[23 empty] | 591.1 | 90.307 | 0.044279
[23 empty] | 591 | 90.292 | 0.044351
[23 empty] | 590.9 | 90.298 | 0.044322
[23 empty] | 590.8 | 90.308 | 0.044274
[23 empty] | 590.7 | 90.277 | 0.044423
[23 empty] | 590.6 | 90.284 | 0.044389
[23 empty] | 590.5 | 90.327 | 0.044182
[23 empty] | 590.4 | 90.336 | 0.044139
[23 empty] | 590.3 | 90.374 | 0.043956
[23 empty] | 590.2 | 90.368 | 0.043985
[23 empty] | 590.1 | 90.34 | 0.04412
[23 empty] | 590 | 90.335 | 0.044144
[23 empty] | 589.9 | 90.309 | 0.044269
[23 empty] | 589.8 | 90.303 | 0.044298
[23 empty] | 589.7 | 90.293 | 0.044346
[23 empty] | 589.6 | 90.348 | 0.044081
[23 empty] | 589.5 | 90.342 | 0.04411
[23 empty] | 589.4 | 90.26 | 0.044505
[23 empty] | 589.3 | 90.266 | 0.044476
[23 empty] | 589.2 | 90.27 | 0.044457
[23 empty] | 589.1 | 90.319 | 0.044221
[23 empty] | 589 | 90.39 | 0.04388
[23 empty] | 588.9 | 90.388 | 0.043889
[23 empty] | 588.8 | 90.37 | 0.043976
[23 empty] | 588.7 | 90.293 | 0.044346
[23 empty] | 588.6 | 90.302 | 0.044303
[23 empty] | 588.5 | 90.36 | 0.044024
[23 empty] | 588.4 | 90.341 | 0.044115
[23 empty] | 588.3 | 90.346 | 0.044091
[23 empty] | 588.2 | 90.313 | 0.04425
[23 empty] | 588.1 | 90.274 | 0.044437
[23 empty] | 588 | 90.294 | 0.044341
[23 empty] | 587.9 | 90.287 | 0.044375
[23 empty] | 587.8 | 90.3 | 0.044312
[23 empty] | 587.7 | 90.324 | 0.044197
[23 empty] | 587.6 | 90.349 | 0.044077
[23 empty] | 587.5 | 90.336 | 0.044139
[23 empty] | 587.4 | 90.328 | 0.044178
[23 empty] | 587.3 | 90.216 | 0.044716
[23 empty] | 587.2 | 90.212 | 0.044736
[23 empty] | 587.1 | 90.268 | 0.044466
[23 empty] | 587 | 90.362 | 0.044014
[23 empty] | 586.9 | 90.374 | 0.043956
[23 empty] | 586.8 | 90.363 | 0.044009
[23 empty] | 586.7 | 90.34 | 0.04412
[23 empty] | 586.6 | 90.292 | 0.044351
[23 empty] | 586.5 | 90.313 | 0.04425
[23 empty] | 586.4 | 90.286 | 0.04438
[23 empty] | 586.3 | 90.327 | 0.044182
[23 empty] | 586.2 | 90.293 | 0.044346
[23 empty] | 586.1 | 90.233 | 0.044635
[23 empty] | 586 | 90.252 | 0.044543
[23 empty] | 585.9 | 90.265 | 0.044481
[23 empty] | 585.8 | 90.315 | 0.04424
[23 empty] | 585.7 | 90.355 | 0.044048
[23 empty] | 585.6 | 90.292 | 0.044351
[23 empty] | 585.5 | 90.32 | 0.044216
[23 empty] | 585.4 | 90.319 | 0.044221
[23 empty] | 585.3 | 90.292 | 0.044351
[23 empty] | 585.2 | 90.269 | 0.044461
[23 empty] | 585.1 | 90.308 | 0.044274
[23 empty] | 585 | 90.351 | 0.044067
[23 empty] | 584.9 | 90.284 | 0.044389
[23 empty] | 584.8 | 90.275 | 0.044433
[23 empty] | 584.7 | 90.286 | 0.04438
[23 empty] | 584.6 | 90.289 | 0.044365
[23 empty] | 584.5 | 90.338 | 0.04413
[23 empty] | 584.4 | 90.368 | 0.043985
[23 empty] | 584.3 | 90.375 | 0.043952
[23 empty] | 584.2 | 90.341 | 0.044115
[23 empty] | 584.1 | 90.255 | 0.044529
[23 empty] | 584 | 90.227 | 0.044663
[23 empty] | 583.9 | 90.245 | 0.044577
[23 empty] | 583.8 | 90.285 | 0.044384
[23 empty] | 583.7 | 90.317 | 0.04423
[23 empty] | 583.6 | 90.309 | 0.044269
[23 empty] | 583.5 | 90.34 | 0.04412
[23 empty] | 583.4 | 90.311 | 0.044259
[23 empty] | 583.3 | 90.3 | 0.044312
[23 empty] | 583.2 | 90.325 | 0.044192
[23 empty] | 583.1 | 90.367 | 0.04399
[23 empty] | 583 | 90.318 | 0.044226
[23 empty] | 582.9 | 90.318 | 0.044226
[23 empty] | 582.8 | 90.301 | 0.044307
[23 empty] | 582.7 | 90.275 | 0.044433
[23 empty] | 582.6 | 90.246 | 0.044572
[23 empty] | 582.5 | 90.326 | 0.044187
[23 empty] | 582.4 | 90.338 | 0.04413
[23 empty] | 582.3 | 90.331 | 0.044163
[23 empty] | 582.2 | 90.326 | 0.044187
[23 empty] | 582.1 | 90.251 | 0.044548
[23 empty] | 582 | 90.252 | 0.044543
[23 empty] | 581.9 | 90.265 | 0.044481
[23 empty] | 581.8 | 90.292 | 0.044351
[23 empty] | 581.7 | 90.291 | 0.044356
[23 empty] | 581.6 | 90.29 | 0.04436
[23 empty] | 581.5 | 90.29 | 0.04436
[23 empty] | 581.4 | 90.224 | 0.044678
[23 empty] | 581.3 | 90.258 | 0.044514
[23 empty] | 581.2 | 90.302 | 0.044303
[23 empty] | 581.1 | 90.326 | 0.044187
[23 empty] | 581 | 90.333 | 0.044154
[23 empty] | 580.9 | 90.289 | 0.044365
[23 empty] | 580.8 | 90.221 | 0.044692
[23 empty] | 580.7 | 90.204 | 0.044774
[23 empty] | 580.6 | 90.245 | 0.044577
[23 empty] | 580.5 | 90.277 | 0.044423
[23 empty] | 580.4 | 90.302 | 0.044303
[23 empty] | 580.3 | 90.323 | 0.044202
[23 empty] | 580.2 | 90.311 | 0.044259
[23 empty] | 580.1 | 90.27 | 0.044457
[23 empty] | 580 | 90.283 | 0.044394
[23 empty] | 579.9 | 90.285 | 0.044384
[23 empty] | 579.8 | 90.284 | 0.044389
[23 empty] | 579.7 | 90.284 | 0.044389
[23 empty] | 579.6 | 90.219 | 0.044702
[23 empty] | 579.5 | 90.203 | 0.044779
[23 empty] | 579.4 | 90.253 | 0.044538
[23 empty] | 579.3 | 90.281 | 0.044404
[23 empty] | 579.2 | 90.324 | 0.044197
[23 empty] | 579.1 | 90.338 | 0.04413
[23 empty] | 579 | 90.365 | 0.044
[23 empty] | 578.9 | 90.33 | 0.044168
[23 empty] | 578.8 | 90.283 | 0.044394
[23 empty] | 578.7 | 90.247 | 0.044567
[23 empty] | 578.6 | 90.268 | 0.044466
[23 empty] | 578.5 | 90.294 | 0.044341
[23 empty] | 578.4 | 90.282 | 0.044399
[23 empty] | 578.3 | 90.32 | 0.044216
[23 empty] | 578.2 | 90.204 | 0.044774
[23 empty] | 578.1 | 90.253 | 0.044538
[23 empty] | 578 | 90.257 | 0.044519
[23 empty] | 577.9 | 90.343 | 0.044105
[23 empty] | 577.8 | 90.307 | 0.044279
[23 empty] | 577.7 | 90.334 | 0.044149
[23 empty] | 577.6 | 90.257 | 0.044519
[23 empty] | 577.5 | 90.242 | 0.044591
[23 empty] | 577.4 | 90.252 | 0.044543
[23 empty] | 577.3 | 90.207 | 0.04476
[23 empty] | 577.2 | 90.246 | 0.044572
[23 empty] | 577.1 | 90.292 | 0.044351
[23 empty] | 577 | 90.284 | 0.044389
[23 empty] | 576.9 | 90.269 | 0.044461
[23 empty] | 576.8 | 90.245 | 0.044577
[23 empty] | 576.7 | 90.269 | 0.044461
[23 empty] | 576.6 | 90.265 | 0.044481
[23 empty] | 576.5 | 90.295 | 0.044336
[23 empty] | 576.4 | 90.264 | 0.044485
[23 empty] | 576.3 | 90.26 | 0.044505
[23 empty] | 576.2 | 90.229 | 0.044654
[23 empty] | 576.1 | 90.219 | 0.044702
[23 empty] | 576 | 90.278 | 0.044418
[23 empty] | 575.9 | 90.315 | 0.04424
[23 empty] | 575.8 | 90.346 | 0.044091
[23 empty] | 575.7 | 90.288 | 0.04437
[23 empty] | 575.6 | 90.295 | 0.044336
[23 empty] | 575.5 | 90.246 | 0.044572
[23 empty] | 575.4 | 90.278 | 0.044418
[23 empty] | 575.3 | 90.269 | 0.044461
[23 empty] | 575.2 | 90.337 | 0.044134
[23 empty] | 575.1 | 90.301 | 0.044307
[23 empty] | 575 | 90.253 | 0.044538
[23 empty] | 574.9 | 90.246 | 0.044572
[23 empty] | 574.8 | 90.247 | 0.044567
[23 empty] | 574.7 | 90.289 | 0.044365
[23 empty] | 574.6 | 90.325 | 0.044192
[23 empty] | 574.5 | 90.28 | 0.044408
[23 empty] | 574.4 | 90.287 | 0.044375
[23 empty] | 574.3 | 90.263 | 0.04449
[23 empty] | 574.2 | 90.251 | 0.044548
[23 empty] | 574.1 | 90.246 | 0.044572
[23 empty] | 574 | 90.26 | 0.044505
[23 empty] | 573.9 | 90.304 | 0.044293
[23 empty] | 573.8 | 90.324 | 0.044197
[23 empty] | 573.7 | 90.298 | 0.044322
[23 empty] | 573.6 | 90.265 | 0.044481
[23 empty] | 573.5 | 90.255 | 0.044529
[23 empty] | 573.4 | 90.296 | 0.044331
[23 empty] | 573.3 | 90.289 | 0.044365
[23 empty] | 573.2 | 90.278 | 0.044418
[23 empty] | 573.1 | 90.302 | 0.044303
[23 empty] | 573 | 90.202 | 0.044784
[23 empty] | 572.9 | 90.243 | 0.044586
[23 empty] | 572.8 | 90.258 | 0.044514
[23 empty] | 572.7 | 90.307 | 0.044279
[23 empty] | 572.6 | 90.324 | 0.044197
[23 empty] | 572.5 | 90.343 | 0.044105
[23 empty] | 572.4 | 90.341 | 0.044115
[23 empty] | 572.3 | 90.295 | 0.044336
[23 empty] | 572.2 | 90.268 | 0.044466
[23 empty] | 572.1 | 90.283 | 0.044394
[23 empty] | 572 | 90.314 | 0.044245
[23 empty] | 571.9 | 90.309 | 0.044269
[23 empty] | 571.8 | 90.341 | 0.044115
[23 empty] | 571.7 | 90.296 | 0.044331
[23 empty] | 571.6 | 90.292 | 0.044351
[23 empty] | 571.5 | 90.322 | 0.044206
[23 empty] | 571.4 | 90.354 | 0.044053
[23 empty] | 571.3 | 90.358 | 0.044033
[23 empty] | 571.2 | 90.354 | 0.044053
[23 empty] | 571.1 | 90.354 | 0.044053
[23 empty] | 571 | 90.288 | 0.04437
[23 empty] | 570.9 | 90.285 | 0.044384
[23 empty] | 570.8 | 90.271 | 0.044452
[23 empty] | 570.7 | 90.268 | 0.044466
[23 empty] | 570.6 | 90.3 | 0.044312
[23 empty] | 570.5 | 90.305 | 0.044288
[23 empty] | 570.4 | 90.316 | 0.044235
[23 empty] | 570.3 | 90.303 | 0.044298
[23 empty] | 570.2 | 90.299 | 0.044317
[23 empty] | 570.1 | 90.349 | 0.044077
[23 empty] | 570 | 90.329 | 0.044173
[23 empty] | 569.9 | 90.31 | 0.044264
[23 empty] | 569.8 | 90.312 | 0.044255
[23 empty] | 569.7 | 90.351 | 0.044067
[23 empty] | 569.6 | 90.272 | 0.044447
[23 empty] | 569.5 | 90.298 | 0.044322
[23 empty] | 569.4 | 90.259 | 0.044509
[23 empty] | 569.3 | 90.268 | 0.044466
[23 empty] | 569.2 | 90.305 | 0.044288
[23 empty] | 569.1 | 90.281 | 0.044404
[23 empty] | 569 | 90.326 | 0.044187
[23 empty] | 568.9 | 90.269 | 0.044461
[23 empty] | 568.8 | 90.287 | 0.044375
[23 empty] | 568.7 | 90.271 | 0.044452
[23 empty] | 568.6 | 90.204 | 0.044774
[23 empty] | 568.5 | 90.271 | 0.044452
[23 empty] | 568.4 | 90.287 | 0.044375
[23 empty] | 568.3 | 90.326 | 0.044187
[23 empty] | 568.2 | 90.331 | 0.044163
[23 empty] | 568.1 | 90.282 | 0.044399
[23 empty] | 568 | 90.303 | 0.044298
[23 empty] | 567.9 | 90.305 | 0.044288
[23 empty] | 567.8 | 90.318 | 0.044226
[23 empty] | 567.7 | 90.251 | 0.044548
[23 empty] | 567.6 | 90.273 | 0.044442
[23 empty] | 567.5 | 90.291 | 0.044356
[23 empty] | 567.4 | 90.271 | 0.044452
[23 empty] | 567.3 | 90.283 | 0.044394
[23 empty] | 567.2 | 90.249 | 0.044558
[23 empty] | 567.1 | 90.279 | 0.044413
[23 empty] | 567 | 90.279 | 0.044413
[23 empty] | 566.9 | 90.241 | 0.044596
[23 empty] | 566.8 | 90.265 | 0.044481
[23 empty] | 566.7 | 90.254 | 0.044534
[23 empty] | 566.6 | 90.249 | 0.044558
[23 empty] | 566.5 | 90.265 | 0.044481
[23 empty] | 566.4 | 90.243 | 0.044586
[23 empty] | 566.3 | 90.239 | 0.044606
[23 empty] | 566.2 | 90.248 | 0.044562
[23 empty] | 566.1 | 90.246 | 0.044572
[23 empty] | 566 | 90.243 | 0.044586
[23 empty] | 565.9 | 90.241 | 0.044596
[23 empty] | 565.8 | 90.31 | 0.044264
[23 empty] | 565.7 | 90.312 | 0.044255
[23 empty] | 565.6 | 90.282 | 0.044399
[23 empty] | 565.5 | 90.228 | 0.044659
[23 empty] | 565.4 | 90.205 | 0.044769
[23 empty] | 565.3 | 90.19 | 0.044842
[23 empty] | 565.2 | 90.228 | 0.044659
[23 empty] | 565.1 | 90.253 | 0.044538
[23 empty] | 565 | 90.242 | 0.044591
[23 empty] | 564.9 | 90.226 | 0.044668
[23 empty] | 564.8 | 90.185 | 0.044866
[23 empty] | 564.7 | 90.287 | 0.044375
[23 empty] | 564.6 | 90.26 | 0.044505
[23 empty] | 564.5 | 90.246 | 0.044572
[23 empty] | 564.4 | 90.244 | 0.044582
[23 empty] | 564.3 | 90.245 | 0.044577
[23 empty] | 564.2 | 90.199 | 0.044798
[23 empty] | 564.1 | 90.142 | 0.045073
[23 empty] | 564 | 90.167 | 0.044952
[23 empty] | 563.9 | 90.209 | 0.04475
[23 empty] | 563.8 | 90.238 | 0.044611
[23 empty] | 563.7 | 90.188 | 0.044851
[23 empty] | 563.6 | 90.187 | 0.044856
[23 empty] | 563.5 | 90.178 | 0.044899
[23 empty] | 563.4 | 90.223 | 0.044683
[23 empty] | 563.3 | 90.271 | 0.044452
[23 empty] | 563.2 | 90.234 | 0.04463
[23 empty] | 563.1 | 90.231 | 0.044644
[23 empty] | 563 | 90.219 | 0.044702
[23 empty] | 562.9 | 90.181 | 0.044885
[23 empty] | 562.8 | 90.163 | 0.044972
[23 empty] | 562.7 | 90.142 | 0.045073
[23 empty] | 562.6 | 90.157 | 0.045001
[23 empty] | 562.5 | 90.184 | 0.044871
[23 empty] | 562.4 | 90.209 | 0.04475
[23 empty] | 562.3 | 90.167 | 0.044952
[23 empty] | 562.2 | 90.159 | 0.044991
[23 empty] | 562.1 | 90.159 | 0.044991
[23 empty] | 562 | 90.204 | 0.044774
[23 empty] | 561.9 | 90.204 | 0.044774
[23 empty] | 561.8 | 90.147 | 0.045049
[23 empty] | 561.7 | 90.172 | 0.044928
[23 empty] | 561.6 | 90.13 | 0.045131
[23 empty] | 561.5 | 90.105 | 0.045251
[23 empty] | 561.4 | 90.157 | 0.045001
[23 empty] | 561.3 | 90.123 | 0.045164
[23 empty] | 561.2 | 90.096 | 0.045294
[23 empty] | 561.1 | 90.132 | 0.045121
[23 empty] | 561 | 90.103 | 0.045261
[23 empty] | 560.9 | 90.064 | 0.045449
[23 empty] | 560.8 | 90.042 | 0.045555
[23 empty] | 560.7 | 90.062 | 0.045458
[23 empty] | 560.6 | 90.103 | 0.045261
[23 empty] | 560.5 | 90.097 | 0.04529
[23 empty] | 560.4 | 90.075 | 0.045396
[23 empty] | 560.3 | 90.036 | 0.045584
[23 empty] | 560.2 | 90.034 | 0.045593
[23 empty] | 560.1 | 89.999 | 0.045762
[23 empty] | 560 | 90.03 | 0.045613
[23 empty] | 559.9 | 90.037 | 0.045579
[23 empty] | 559.8 | 90.01 | 0.045709
[23 empty] | 559.7 | 90.013 | 0.045695
[23 empty] | 559.6 | 89.998 | 0.045767
[23 empty] | 559.5 | 89.98 | 0.045854
[23 empty] | 559.4 | 89.929 | 0.0461
[23 empty] | 559.3 | 89.996 | 0.045777
[23 empty] | 559.2 | 89.981 | 0.045849
[23 empty] | 559.1 | 90.049 | 0.045521
[23 empty] | 559 | 90.001 | 0.045753
[23 empty] | 558.9 | 89.906 | 0.046211
[23 empty] | 558.8 | 89.922 | 0.046134
[23 empty] | 558.7 | 89.867 | 0.0464
[23 empty] | 558.6 | 89.861 | 0.046429
[23 empty] | 558.5 | 89.838 | 0.04654
[23 empty] | 558.4 | 89.884 | 0.046318
[23 empty] | 558.3 | 89.857 | 0.046448
[23 empty] | 558.2 | 89.835 | 0.046554
[23 empty] | 558.1 | 89.818 | 0.046637
[23 empty] | 558 | 89.79 | 0.046772
[23 empty] | 557.9 | 89.825 | 0.046603
[23 empty] | 557.8 | 89.779 | 0.046825
[23 empty] | 557.7 | 89.752 | 0.046956
[23 empty] | 557.6 | 89.693 | 0.047241
[23 empty] | 557.5 | 89.651 | 0.047445
[23 empty] | 557.4 | 89.682 | 0.047295
[23 empty] | 557.3 | 89.585 | 0.047765
[23 empty] | 557.2 | 89.547 | 0.047949
[23 empty] | 557.1 | 89.497 | 0.048192
[23 empty] | 557 | 89.476 | 0.048293
[23 empty] | 556.9 | 89.474 | 0.048303
[23 empty] | 556.8 | 89.424 | 0.048546
[23 empty] | 556.7 | 89.403 | 0.048648
[23 empty] | 556.6 | 89.305 | 0.049124
[23 empty] | 556.5 | 89.267 | 0.049309
[23 empty] | 556.4 | 89.213 | 0.049572
[23 empty] | 556.3 | 89.179 | 0.049737
[23 empty] | 556.2 | 89.043 | 0.0504
[23 empty] | 556.1 | 88.938 | 0.050913
[23 empty] | 556 | 88.852 | 0.051333
[23 empty] | 555.9 | 88.831 | 0.051435
[23 empty] | 555.8 | 88.709 | 0.052032
[23 empty] | 555.7 | 88.542 | 0.052851
[23 empty] | 555.6 | 88.452 | 0.053292
[23 empty] | 555.5 | 88.283 | 0.054123
[23 empty] | 555.4 | 88.167 | 0.054694
[23 empty] | 555.3 | 88.024 | 0.055399
[23 empty] | 555.2 | 87.877 | 0.056125
[23 empty] | 555.1 | 87.717 | 0.056916
[23 empty] | 555 | 87.495 | 0.058017
[23 empty] | 554.9 | 87.303 | 0.058971
[23 empty] | 554.8 | 87.099 | 0.059987
[23 empty] | 554.7 | 86.934 | 0.06081
[23 empty] | 554.6 | 86.761 | 0.061675
[23 empty] | 554.5 | 86.573 | 0.062618
[23 empty] | 554.4 | 86.33 | 0.063838
[23 empty] | 554.3 | 86.156 | 0.064714
[23 empty] | 554.2 | 85.977 | 0.065618
[23 empty] | 554.1 | 85.778 | 0.066624
[23 empty] | 554 | 85.58 | 0.067628
[23 empty] | 553.9 | 85.356 | 0.068766
[23 empty] | 553.8 | 85.141 | 0.069861
[23 empty] | 553.7 | 84.986 | 0.070653
[23 empty] | 553.6 | 84.792 | 0.071645
[23 empty] | 553.5 | 84.648 | 0.072383
[23 empty] | 553.4 | 84.513 | 0.073076
[23 empty] | 553.3 | 84.323 | 0.074054
[23 empty] | 553.2 | 84.265 | 0.074353
[23 empty] | 553.1 | 84.119 | 0.075106
[23 empty] | 553 | 84.025 | 0.075591
[23 empty] | 552.9 | 83.913 | 0.076171
[23 empty] | 552.8 | 83.776 | 0.07688
[23 empty] | 552.7 | 83.685 | 0.077352
[23 empty] | 552.6 | 83.573 | 0.077934
[23 empty] | 552.5 | 83.457 | 0.078537
[23 empty] | 552.4 | 83.323 | 0.079235
[23 empty] | 552.3 | 83.262 | 0.079553
[23 empty] | 552.2 | 83.169 | 0.080039
[23 empty] | 552.1 | 83.038 | 0.080723
[23 empty] | 552 | 82.941 | 0.081231
[23 empty] | 551.9 | 82.859 | 0.08166
[23 empty] | 551.8 | 82.787 | 0.082038
[23 empty] | 551.7 | 82.657 | 0.08272
[23 empty] | 551.6 | 82.507 | 0.083509
[23 empty] | 551.5 | 82.424 | 0.083946
[23 empty] | 551.4 | 82.292 | 0.084642
[23 empty] | 551.3 | 82.089 | 0.085715
[23 empty] | 551.2 | 81.952 | 0.08644
[23 empty] | 551.1 | 81.808 | 0.087204
[23 empty] | 551 | 81.654 | 0.088023
[23 empty] | 550.9 | 81.507 | 0.088805
[23 empty] | 550.8 | 81.361 | 0.089584
[23 empty] | 550.7 | 81.181 | 0.090546
[23 empty] | 550.6 | 81.011 | 0.091456
[23 empty] | 550.5 | 80.894 | 0.092084
[23 empty] | 550.4 | 80.772 | 0.092739
[23 empty] | 550.3 | 80.61 | 0.093611
[23 empty] | 550.2 | 80.402 | 0.094733
[23 empty] | 550.1 | 80.196 | 0.095847
[23 empty] | 550 | 80.083 | 0.09646
[23 empty] | 549.9 | 79.885 | 0.097535
[23 empty] | 549.8 | 79.707 | 0.098504
[23 empty] | 549.7 | 79.453 | 0.09989
[23 empty] | 549.6 | 79.239 | 0.10106
[23 empty] | 549.5 | 79.01 | 0.10232
[23 empty] | 549.4 | 78.675 | 0.10416
[23 empty] | 549.3 | 78.402 | 0.10567
[23 empty] | 549.2 | 78.124 | 0.10722
[23 empty] | 549.1 | 77.842 | 0.10879
[23 empty] | 549 | 77.562 | 0.11035
[23 empty] | 548.9 | 77.22 | 0.11227
[23 empty] | 548.8 | 76.864 | 0.11428
[23 empty] | 548.7 | 76.555 | 0.11603
[23 empty] | 548.6 | 76.212 | 0.11798
[23 empty] | 548.5 | 75.858 | 0.12
[23 empty] | 548.4 | 75.5 | 0.12205
[23 empty] | 548.3 | 75.146 | 0.12409
[23 empty] | 548.2 | 74.808 | 0.12605
[23 empty] | 548.1 | 74.393 | 0.12847
[23 empty] | 548 | 74.101 | 0.13018
[23 empty] | 547.9 | 73.793 | 0.13198
[23 empty] | 547.8 | 73.49 | 0.13377
[23 empty] | 547.7 | 73.226 | 0.13533
[23 empty] | 547.6 | 73.033 | 0.13648
[23 empty] | 547.5 | 72.8 | 0.13787
[23 empty] | 547.4 | 72.582 | 0.13917
[23 empty] | 547.3 | 72.374 | 0.14042
[23 empty] | 547.2 | 72.181 | 0.14158
[23 empty] | 547.1 | 72.071 | 0.14224
[23 empty] | 547 | 71.934 | 0.14307
[23 empty] | 546.9 | 71.797 | 0.14389
[23 empty] | 546.8 | 71.709 | 0.14443
[23 empty] | 546.7 | 71.625 | 0.14494
[23 empty] | 546.6 | 71.585 | 0.14518
[23 empty] | 546.5 | 71.535 | 0.14548
[23 empty] | 546.4 | 71.494 | 0.14573
[23 empty] | 546.3 | 71.473 | 0.14586
[23 empty] | 546.2 | 71.515 | 0.1456
[23 empty] | 546.1 | 71.479 | 0.14582
[23 empty] | 546 | 71.434 | 0.1461
[23 empty] | 545.9 | 71.432 | 0.14611
[23 empty] | 545.8 | 71.434 | 0.1461
[23 empty] | 545.7 | 71.484 | 0.14579
[23 empty] | 545.6 | 71.476 | 0.14584
[23 empty] | 545.5 | 71.525 | 0.14554
[23 empty] | 545.4 | 71.536 | 0.14548
[23 empty] | 545.3 | 71.562 | 0.14532
[23 empty] | 545.2 | 71.611 | 0.14502
[23 empty] | 545.1 | 71.64 | 0.14484
[23 empty] | 545 | 71.671 | 0.14466
[23 empty] | 544.9 | 71.714 | 0.1444
[23 empty] | 544.8 | 71.723 | 0.14434
[23 empty] | 544.7 | 71.732 | 0.14429
[23 empty] | 544.6 | 71.723 | 0.14434
[23 empty] | 544.5 | 71.789 | 0.14394
[23 empty] | 544.4 | 71.795 | 0.14391
[23 empty] | 544.3 | 71.816 | 0.14378
[23 empty] | 544.2 | 71.822 | 0.14374
[23 empty] | 544.1 | 71.779 | 0.144
[23 empty] | 544 | 71.728 | 0.14431
[23 empty] | 543.9 | 71.672 | 0.14465
[23 empty] | 543.8 | 71.615 | 0.145
[23 empty] | 543.7 | 71.55 | 0.14539
[23 empty] | 543.6 | 71.46 | 0.14594
[23 empty] | 543.5 | 71.38 | 0.14642
[23 empty] | 543.4 | 71.235 | 0.14731
[23 empty] | 543.3 | 71.1 | 0.14813
[23 empty] | 543.2 | 70.917 | 0.14925
[23 empty] | 543.1 | 70.818 | 0.14986
[23 empty] | 543 | 70.616 | 0.1511
[23 empty] | 542.9 | 70.41 | 0.15237
[23 empty] | 542.8 | 70.086 | 0.15437
[23 empty] | 542.7 | 69.8 | 0.15614
[23 empty] | 542.6 | 69.485 | 0.15811
[23 empty] | 542.5 | 69.147 | 0.16023
[23 empty] | 542.4 | 68.858 | 0.16205
[23 empty] | 542.3 | 68.533 | 0.1641
[23 empty] | 542.2 | 68.158 | 0.16648
[23 empty] | 542.1 | 67.775 | 0.16893
[23 empty] | 542 | 67.385 | 0.17144
[23 empty] | 541.9 | 66.991 | 0.17398
[23 empty] | 541.8 | 66.592 | 0.17658
[23 empty] | 541.7 | 66.168 | 0.17935
[23 empty] | 541.6 | 65.713 | 0.18235
[23 empty] | 541.5 | 65.283 | 0.1852
[23 empty] | 541.4 | 64.835 | 0.18819
[23 empty] | 541.3 | 64.382 | 0.19124
[23 empty] | 541.2 | 63.93 | 0.1943
[23 empty] | 541.1 | 63.472 | 0.19742
[23 empty] | 541 | 63.059 | 0.20025
[23 empty] | 540.9 | 62.576 | 0.20359
[23 empty] | 540.8 | 62.034 | 0.20737
[23 empty] | 540.7 | 61.504 | 0.2111
[23 empty] | 540.6 | 60.905 | 0.21535
[23 empty] | 540.5 | 60.311 | 0.2196
[23 empty] | 540.4 | 59.692 | 0.22408
[23 empty] | 540.3 | 59.084 | 0.22853
[23 empty] | 540.2 | 58.467 | 0.23309
[23 empty] | 540.1 | 57.785 | 0.23818
[23 empty] | 540 | 57.036 | 0.24385
[23 empty] | 539.9 | 56.295 | 0.24953
[23 empty] | 539.8 | 55.579 | 0.25509
[23 empty] | 539.7 | 54.891 | 0.2605
[23 empty] | 539.6 | 54.086 | 0.26692
[23 empty] | 539.5 | 53.284 | 0.2734
[23 empty] | 539.4 | 52.412 | 0.28057
[23 empty] | 539.3 | 51.608 | 0.28728
[23 empty] | 539.2 | 50.761 | 0.29447
[23 empty] | 539.1 | 49.946 | 0.3015
[23 empty] | 539 | 49.115 | 0.30879
[23 empty] | 538.9 | 48.319 | 0.31588
[23 empty] | 538.8 | 47.507 | 0.32324
[23 empty] | 538.7 | 46.728 | 0.33042
[23 empty] | 538.6 | 45.95 | 0.33771
[23 empty] | 538.5 | 45.23 | 0.34457
[23 empty] | 538.4 | 44.589 | 0.35077
[23 empty] | 538.3 | 43.916 | 0.35738
[23 empty] | 538.2 | 43.307 | 0.36344
[23 empty] | 538.1 | 42.688 | 0.36969
[23 empty] | 538 | 42.178 | 0.37491
[23 empty] | 537.9 | 41.666 | 0.38022
[23 empty] | 537.8 | 41.224 | 0.38485
[23 empty] | 537.7 | 40.838 | 0.38894
[23 empty] | 537.6 | 40.462 | 0.39295
[23 empty] | 537.5 | 40.13 | 0.39653
[23 empty] | 537.4 | 39.842 | 0.39966
[23 empty] | 537.3 | 39.582 | 0.4025
[23 empty] | 537.2 | 39.321 | 0.40538
[23 empty] | 537.1 | 39.129 | 0.4075
[23 empty] | 537 | 38.944 | 0.40956
[23 empty] | 536.9 | 38.791 | 0.41127
[23 empty] | 536.8 | 38.677 | 0.41255
[23 empty] | 536.7 | 38.574 | 0.41371
[23 empty] | 536.6 | 38.528 | 0.41422
[23 empty] | 536.5 | 38.511 | 0.41442
[23 empty] | 536.4 | 38.524 | 0.41427
[23 empty] | 536.3 | 38.569 | 0.41376
[23 empty] | 536.2 | 38.613 | 0.41327
[23 empty] | 536.1 | 38.761 | 0.41161
[23 empty] | 536 | 38.952 | 0.40947
[23 empty] | 535.9 | 39.193 | 0.40679
[23 empty] | 535.8 | 39.517 | 0.40322
[23 empty] | 535.7 | 39.847 | 0.3996
[23 empty] | 535.6 | 40.254 | 0.39519
[23 empty] | 535.5 | 40.73 | 0.39009
[23 empty] | 535.4 | 41.275 | 0.38431
[23 empty] | 535.3 | 41.891 | 0.37788
[23 empty] | 535.2 | 42.555 | 0.37105
[23 empty] | 535.1 | 43.254 | 0.36397
[23 empty] | 535 | 43.989 | 0.35666
[23 empty] | 534.9 | 44.807 | 0.34865
[23 empty] | 534.8 | 45.644 | 0.34062
[23 empty] | 534.7 | 46.592 | 0.33169
[23 empty] | 534.6 | 47.499 | 0.32332
[23 empty] | 534.5 | 48.583 | 0.31352
[23 empty] | 534.4 | 49.564 | 0.30483
[23 empty] | 534.3 | 50.553 | 0.29625
[23 empty] | 534.2 | 51.587 | 0.28746
[23 empty] | 534.1 | 52.656 | 0.27855
[23 empty] | 534 | 53.768 | 0.26948
[23 empty] | 533.9 | 54.864 | 0.26071
[23 empty] | 533.8 | 55.965 | 0.25208
[23 empty] | 533.7 | 57.023 | 0.24395
[23 empty] | 533.6 | 58.088 | 0.23591
[23 empty] | 533.5 | 59.158 | 0.22799
[23 empty] | 533.4 | 60.246 | 0.22007
[23 empty] | 533.3 | 61.334 | 0.2123
[23 empty] | 533.2 | 62.444 | 0.20451
[23 empty] | 533.1 | 63.457 | 0.19752
[23 empty] | 533 | 64.395 | 0.19115
[23 empty] | 532.9 | 65.323 | 0.18493
[23 empty] | 532.8 | 66.291 | 0.17855
[23 empty] | 532.7 | 67.234 | 0.17241
[23 empty] | 532.6 | 68.157 | 0.16649
[23 empty] | 532.5 | 69.015 | 0.16106
[23 empty] | 532.4 | 69.824 | 0.156
[23 empty] | 532.3 | 70.638 | 0.15096
[23 empty] | 532.2 | 71.416 | 0.1462
[23 empty] | 532.1 | 72.151 | 0.14176
[23 empty] | 532 | 72.846 | 0.13759
[23 empty] | 531.9 | 73.578 | 0.13325
[23 empty] | 531.8 | 74.285 | 0.1291
[23 empty] | 531.7 | 74.875 | 0.12566
[23 empty] | 531.6 | 75.431 | 0.12245
[23 empty] | 531.5 | 75.965 | 0.11939
[23 empty] | 531.4 | 76.495 | 0.11637
[23 empty] | 531.3 | 77.113 | 0.11287
[23 empty] | 531.2 | 77.604 | 0.11012
[23 empty] | 531.1 | 78.006 | 0.10787
[23 empty] | 531 | 78.428 | 0.10553
[23 empty] | 530.9 | 78.892 | 0.10297
[23 empty] | 530.8 | 79.267 | 0.10091
[23 empty] | 530.7 | 79.676 | 0.098672
[23 empty] | 530.6 | 80.056 | 0.096606
[23 empty] | 530.5 | 80.42 | 0.094636
[23 empty] | 530.4 | 80.734 | 0.092944
[23 empty] | 530.3 | 80.972 | 0.091665
[23 empty] | 530.2 | 81.307 | 0.089872
[23 empty] | 530.1 | 81.586 | 0.088384
[23 empty] | 530 | 81.888 | 0.08678
[23 empty] | 529.9 | 82.185 | 0.085207
[23 empty] | 529.8 | 82.454 | 0.083788
[23 empty] | 529.7 | 82.667 | 0.082668
[23 empty] | 529.6 | 82.874 | 0.081582
[23 empty] | 529.5 | 83.083 | 0.080488
[23 empty] | 529.4 | 83.272 | 0.079501
[23 empty] | 529.3 | 83.508 | 0.078272
[23 empty] | 529.2 | 83.718 | 0.077181
[23 empty] | 529.1 | 83.885 | 0.076316
[23 empty] | 529 | 84.081 | 0.075302
[23 empty] | 528.9 | 84.215 | 0.074611
[23 empty] | 528.8 | 84.396 | 0.073678
[23 empty] | 528.7 | 84.563 | 0.07282
[23 empty] | 528.6 | 84.791 | 0.07165
[23 empty] | 528.5 | 84.933 | 0.070924
[23 empty] | 528.4 | 85.052 | 0.070315
[23 empty] | 528.3 | 85.141 | 0.069861
[23 empty] | 528.2 | 85.257 | 0.06927
[23 empty] | 528.1 | 85.36 | 0.068746
[23 empty] | 528 | 85.507 | 0.067998
[23 empty] | 527.9 | 85.666 | 0.067192
[23 empty] | 527.8 | 85.784 | 0.066594
[23 empty] | 527.7 | 85.871 | 0.066153
[23 empty] | 527.6 | 85.972 | 0.065643
[23 empty] | 527.5 | 86.058 | 0.065209
[23 empty] | 527.4 | 86.175 | 0.064619
[23 empty] | 527.3 | 86.305 | 0.063964
[23 empty] | 527.2 | 86.406 | 0.063456
[23 empty] | 527.1 | 86.488 | 0.063044
[23 empty] | 527 | 86.534 | 0.062813
[23 empty] | 526.9 | 86.596 | 0.062502
[23 empty] | 526.8 | 86.696 | 0.062001
[23 empty] | 526.7 | 86.789 | 0.061535
[23 empty] | 526.6 | 86.91 | 0.06093
[23 empty] | 526.5 | 86.978 | 0.060591
[23 empty] | 526.4 | 87.044 | 0.060261
[23 empty] | 526.3 | 87.11 | 0.059932
[23 empty] | 526.2 | 87.183 | 0.059568
[23 empty] | 526.1 | 87.248 | 0.059245
[23 empty] | 526 | 87.326 | 0.058856
[23 empty] | 525.9 | 87.376 | 0.058608
[23 empty] | 525.8 | 87.447 | 0.058255
[23 empty] | 525.7 | 87.537 | 0.057808
[23 empty] | 525.6 | 87.5 | 0.057992
[23 empty] | 525.5 | 87.613 | 0.057431
[23 empty] | 525.4 | 87.672 | 0.057139
[23 empty] | 525.3 | 87.768 | 0.056664
[23 empty] | 525.2 | 87.874 | 0.05614
[23 empty] | 525.1 | 87.885 | 0.056085
[23 empty] | 525 | 87.919 | 0.055917
[23 empty] | 524.9 | 87.936 | 0.055833
[23 empty] | 524.8 | 87.99 | 0.055567
[23 empty] | 524.7 | 88.004 | 0.055498
[23 empty] | 524.6 | 88.087 | 0.055088
[23 empty] | 524.5 | 88.174 | 0.054659
[23 empty] | 524.4 | 88.178 | 0.05464
[23 empty] | 524.3 | 88.211 | 0.054477
[23 empty] | 524.2 | 88.246 | 0.054305
[23 empty] | 524.1 | 88.355 | 0.053769
[23 empty] | 524 | 88.379 | 0.053651
[23 empty] | 523.9 | 88.458 | 0.053263
[23 empty] | 523.8 | 88.462 | 0.053243
[23 empty] | 523.7 | 88.437 | 0.053366
[23 empty] | 523.6 | 88.468 | 0.053214
[23 empty] | 523.5 | 88.517 | 0.052973
[23 empty] | 523.4 | 88.579 | 0.052669
[23 empty] | 523.3 | 88.631 | 0.052414
[23 empty] | 523.2 | 88.669 | 0.052228
[23 empty] | 523.1 | 88.672 | 0.052213
[23 empty] | 523 | 88.697 | 0.052091
[23 empty] | 522.9 | 88.705 | 0.052052
[23 empty] | 522.8 | 88.736 | 0.0519
[23 empty] | 522.7 | 88.797 | 0.051602
[23 empty] | 522.6 | 88.805 | 0.051563
[23 empty] | 522.5 | 88.81 | 0.051538
[23 empty] | 522.4 | 88.854 | 0.051323
[23 empty] | 522.3 | 88.838 | 0.051401
[23 empty] | 522.2 | 88.845 | 0.051367
[23 empty] | 522.1 | 88.959 | 0.05081
[23 empty] | 522 | 88.961 | 0.0508
[23 empty] | 521.9 | 88.984 | 0.050688
[23 empty] | 521.8 | 88.978 | 0.050717
[23 empty] | 521.7 | 88.975 | 0.050732
[23 empty] | 521.6 | 88.993 | 0.050644
[23 empty] | 521.5 | 88.967 | 0.050771
[23 empty] | 521.4 | 89.014 | 0.050542
[23 empty] | 521.3 | 89.028 | 0.050473
[23 empty] | 521.2 | 89.054 | 0.050347
[23 empty] | 521.1 | 89.062 | 0.050308
[23 empty] | 521 | 89.079 | 0.050225
[23 empty] | 520.9 | 89.072 | 0.050259
[23 empty] | 520.8 | 89.145 | 0.049903
[23 empty] | 520.7 | 89.119 | 0.05003
[23 empty] | 520.6 | 89.21 | 0.049586
[23 empty] | 520.5 | 89.191 | 0.049679
[23 empty] | 520.4 | 89.154 | 0.049859
[23 empty] | 520.3 | 89.171 | 0.049776
[23 empty] | 520.2 | 89.169 | 0.049786
[23 empty] | 520.1 | 89.191 | 0.049679
[23 empty] | 520 | 89.232 | 0.049479
[23 empty] | 519.9 | 89.235 | 0.049465
[23 empty] | 519.8 | 89.242 | 0.049431
[23 empty] | 519.7 | 89.241 | 0.049436
[23 empty] | 519.6 | 89.237 | 0.049455
[23 empty] | 519.5 | 89.238 | 0.04945
[23 empty] | 519.4 | 89.294 | 0.049178
[23 empty] | 519.3 | 89.335 | 0.048978
[23 empty] | 519.2 | 89.334 | 0.048983
[23 empty] | 519.1 | 89.321 | 0.049046
[23 empty] | 519 | 89.229 | 0.049494
[23 empty] | 518.9 | 89.268 | 0.049304
[23 empty] | 518.8 | 89.323 | 0.049037
[23 empty] | 518.7 | 89.319 | 0.049056
[23 empty] | 518.6 | 89.319 | 0.049056
[23 empty] | 518.5 | 89.31 | 0.0491
[23 empty] | 518.4 | 89.325 | 0.049027
[23 empty] | 518.3 | 89.324 | 0.049032
[23 empty] | 518.2 | 89.347 | 0.04892
[23 empty] | 518.1 | 89.367 | 0.048823
[23 empty] | 518 | 89.41 | 0.048614
[23 empty] | 517.9 | 89.382 | 0.04875
[23 empty] | 517.8 | 89.354 | 0.048886
[23 empty] | 517.7 | 89.333 | 0.048988
[23 empty] | 517.6 | 89.341 | 0.048949
[23 empty] | 517.5 | 89.383 | 0.048745
[23 empty] | 517.4 | 89.417 | 0.04858
[23 empty] | 517.3 | 89.37 | 0.048808
[23 empty] | 517.2 | 89.407 | 0.048628
[23 empty] | 517.1 | 89.446 | 0.048439
[23 empty] | 517 | 89.446 | 0.048439
[23 empty] | 516.9 | 89.457 | 0.048386
[23 empty] | 516.8 | 89.559 | 0.047891
[23 empty] | 516.7 | 89.484 | 0.048255
[23 empty] | 516.6 | 89.565 | 0.047862
[23 empty] | 516.5 | 89.558 | 0.047896
[23 empty] | 516.4 | 89.531 | 0.048027
[23 empty] | 516.3 | 89.506 | 0.048148
[23 empty] | 516.2 | 89.523 | 0.048065
[23 empty] | 516.1 | 89.593 | 0.047726
[23 empty] | 516 | 89.642 | 0.047488
[23 empty] | 515.9 | 89.597 | 0.047707
[23 empty] | 515.8 | 89.582 | 0.047779
[23 empty] | 515.7 | 89.582 | 0.047779
[23 empty] | 515.6 | 89.61 | 0.047644
[23 empty] | 515.5 | 89.639 | 0.047503
[23 empty] | 515.4 | 89.603 | 0.047677
[23 empty] | 515.3 | 89.652 | 0.04744
[23 empty] | 515.2 | 89.61 | 0.047644
[23 empty] | 515.1 | 89.634 | 0.047527
[23 empty] | 515 | 89.604 | 0.047673
[23 empty] | 514.9 | 89.604 | 0.047673
[23 empty] | 514.8 | 89.655 | 0.047425
[23 empty] | 514.7 | 89.634 | 0.047527
[23 empty] | 514.6 | 89.617 | 0.04761
[23 empty] | 514.5 | 89.641 | 0.047493
[23 empty] | 514.4 | 89.594 | 0.047721
[23 empty] | 514.3 | 89.666 | 0.047372
[23 empty] | 514.2 | 89.654 | 0.04743
[23 empty] | 514.1 | 89.667 | 0.047367
[23 empty] | 514 | 89.64 | 0.047498
[23 empty] | 513.9 | 89.668 | 0.047363
[23 empty] | 513.8 | 89.633 | 0.047532
[23 empty] | 513.7 | 89.666 | 0.047372
[23 empty] | 513.6 | 89.606 | 0.047663
[23 empty] | 513.5 | 89.635 | 0.047522
[23 empty] | 513.4 | 89.614 | 0.047624
[23 empty] | 513.3 | 89.603 | 0.047677
[23 empty] | 513.2 | 89.603 | 0.047677
[23 empty] | 513.1 | 89.586 | 0.04776
[23 empty] | 513 | 89.621 | 0.04759
[23 empty] | 512.9 | 89.602 | 0.047682
[23 empty] | 512.8 | 89.685 | 0.04728
[23 empty] | 512.7 | 89.664 | 0.047382
[23 empty] | 512.6 | 89.64 | 0.047498
[23 empty] | 512.5 | 89.65 | 0.04745
[23 empty] | 512.4 | 89.607 | 0.047658
[23 empty] | 512.3 | 89.625 | 0.047571
[23 empty] | 512.2 | 89.555 | 0.04791
[23 empty] | 512.1 | 89.553 | 0.04792
[23 empty] | 512 | 89.563 | 0.047871
[23 empty] | 511.9 | 89.52 | 0.04808
[23 empty] | 511.8 | 89.543 | 0.047968
[23 empty] | 511.7 | 89.565 | 0.047862
[23 empty] | 511.6 | 89.583 | 0.047774
[23 empty] | 511.5 | 89.606 | 0.047663
[23 empty] | 511.4 | 89.653 | 0.047435
[23 empty] | 511.3 | 89.565 | 0.047862
[23 empty] | 511.2 | 89.55 | 0.047934
[23 empty] | 511.1 | 89.529 | 0.048036
[23 empty] | 511 | 89.503 | 0.048162
[23 empty] | 510.9 | 89.486 | 0.048245
[23 empty] | 510.8 | 89.537 | 0.047997
[23 empty] | 510.7 | 89.488 | 0.048235
[23 empty] | 510.6 | 89.488 | 0.048235
[23 empty] | 510.5 | 89.507 | 0.048143
[23 empty] | 510.4 | 89.441 | 0.048463
[23 empty] | 510.3 | 89.513 | 0.048114
[23 empty] | 510.2 | 89.532 | 0.048022
[23 empty] | 510.1 | 89.526 | 0.048051
[23 empty] | 510 | 89.467 | 0.048337
[23 empty] | 509.9 | 89.446 | 0.048439
[23 empty] | 509.8 | 89.375 | 0.048784
[23 empty] | 509.7 | 89.43 | 0.048517
[23 empty] | 509.6 | 89.492 | 0.048216
[23 empty] | 509.5 | 89.456 | 0.048391
[23 empty] | 509.4 | 89.479 | 0.048279
[23 empty] | 509.3 | 89.414 | 0.048594
[23 empty] | 509.2 | 89.445 | 0.048444
[23 empty] | 509.1 | 89.421 | 0.04856
[23 empty] | 509 | 89.437 | 0.048483
[23 empty] | 508.9 | 89.428 | 0.048526
[23 empty] | 508.8 | 89.416 | 0.048585
[23 empty] | 508.7 | 89.433 | 0.048502
[23 empty] | 508.6 | 89.386 | 0.04873
[23 empty] | 508.5 | 89.366 | 0.048828
[23 empty] | 508.4 | 89.385 | 0.048735
[23 empty] | 508.3 | 89.54 | 0.047983
[23 empty] | 508.2 | 89.468 | 0.048332
[23 empty] | 508.1 | 89.356 | 0.048876
[23 empty] | 508 | 89.326 | 0.049022
[23 empty] | 507.9 | 89.305 | 0.049124
[23 empty] | 507.8 | 89.448 | 0.048429
[23 empty] | 507.7 | 89.426 | 0.048536
[23 empty] | 507.6 | 89.488 | 0.048235
[23 empty] | 507.5 | 89.393 | 0.048696
[23 empty] | 507.4 | 89.402 | 0.048653
[23 empty] | 507.3 | 89.403 | 0.048648
[23 empty] | 507.2 | 89.515 | 0.048104
[23 empty] | 507.1 | 89.505 | 0.048153
[23 empty] | 507 | 89.478 | 0.048284
[23 empty] | 506.9 | 89.445 | 0.048444
[23 empty] | 506.8 | 89.441 | 0.048463
[23 empty] | 506.7 | 89.484 | 0.048255
[23 empty] | 506.6 | 89.423 | 0.048551
[23 empty] | 506.5 | 89.465 | 0.048347
[23 empty] | 506.4 | 89.486 | 0.048245
[23 empty] | 506.3 | 89.491 | 0.048221
[23 empty] | 506.2 | 89.486 | 0.048245
[23 empty] | 506.1 | 89.474 | 0.048303
[23 empty] | 506 | 89.578 | 0.047799
[23 empty] | 505.9 | 89.586 | 0.04776
[23 empty] | 505.8 | 89.54 | 0.047983
[23 empty] | 505.7 | 89.524 | 0.048061
[23 empty] | 505.6 | 89.489 | 0.04823
[23 empty] | 505.5 | 89.559 | 0.047891
[23 empty] | 505.4 | 89.558 | 0.047896
[23 empty] | 505.3 | 89.541 | 0.047978
[23 empty] | 505.2 | 89.589 | 0.047745
[23 empty] | 505.1 | 89.599 | 0.047697
[23 empty] | 505 | 89.584 | 0.04777
[23 empty] | 504.9 | 89.601 | 0.047687
[23 empty] | 504.8 | 89.622 | 0.047585
[23 empty] | 504.7 | 89.644 | 0.047479
[23 empty] | 504.6 | 89.65 | 0.04745
[23 empty] | 504.5 | 89.604 | 0.047673
[23 empty] | 504.4 | 89.57 | 0.047837
[23 empty] | 504.3 | 89.552 | 0.047925
[23 empty] | 504.2 | 89.632 | 0.047537
[23 empty] | 504.1 | 89.603 | 0.047677
[23 empty] | 504 | 89.638 | 0.047508
[23 empty] | 503.9 | 89.659 | 0.047406
[23 empty] | 503.8 | 89.619 | 0.0476
[23 empty] | 503.7 | 89.664 | 0.047382
[23 empty] | 503.6 | 89.654 | 0.04743
[23 empty] | 503.5 | 89.682 | 0.047295
[23 empty] | 503.4 | 89.642 | 0.047488
[23 empty] | 503.3 | 89.624 | 0.047576
[23 empty] | 503.2 | 89.612 | 0.047634
[23 empty] | 503.1 | 89.624 | 0.047576
[23 empty] | 503 | 89.612 | 0.047634
[23 empty] | 502.9 | 89.658 | 0.047411
[23 empty] | 502.8 | 89.689 | 0.047261
[23 empty] | 502.7 | 89.695 | 0.047232
[23 empty] | 502.6 | 89.671 | 0.047348
[23 empty] | 502.5 | 89.614 | 0.047624
[23 empty] | 502.4 | 89.687 | 0.047271
[23 empty] | 502.3 | 89.676 | 0.047324
[23 empty] | 502.2 | 89.68 | 0.047304
[23 empty] | 502.1 | 89.616 | 0.047614
[23 empty] | 502 | 89.607 | 0.047658
[23 empty] | 501.9 | 89.612 | 0.047634
[23 empty] | 501.8 | 89.639 | 0.047503
[23 empty] | 501.7 | 89.652 | 0.04744
[23 empty] | 501.6 | 89.626 | 0.047566
[23 empty] | 501.5 | 89.649 | 0.047455
[23 empty] | 501.4 | 89.62 | 0.047595
[23 empty] | 501.3 | 89.628 | 0.047556
[23 empty] | 501.2 | 89.615 | 0.047619
[23 empty] | 501.1 | 89.686 | 0.047275
[23 empty] | 501 | 89.663 | 0.047387
[23 empty] | 500.9 | 89.648 | 0.047459
[23 empty] | 500.8 | 89.649 | 0.047455
[23 empty] | 500.7 | 89.61 | 0.047644
[23 empty] | 500.6 | 89.66 | 0.047401
[23 empty] | 500.5 | 89.669 | 0.047358
[23 empty] | 500.4 | 89.63 | 0.047547
[23 empty] | 500.3 | 89.575 | 0.047813
[23 empty] | 500.2 | 89.543 | 0.047968
[23 empty] | 500.1 | 89.556 | 0.047905
[23 empty] | 500 | 89.612 | 0.047634
[23 empty] | 499.9 | 89.654 | 0.04743
[23 empty] | 499.8 | 89.595 | 0.047716
[23 empty] | 499.7 | 89.553 | 0.04792
[23 empty] | 499.6 | 89.567 | 0.047852
[23 empty] | 499.5 | 89.499 | 0.048182
[23 empty] | 499.4 | 89.49 | 0.048225
[23 empty] | 499.3 | 89.49 | 0.048225
[23 empty] | 499.2 | 89.479 | 0.048279
[23 empty] | 499.1 | 89.461 | 0.048366
[23 empty] | 499 | 89.421 | 0.04856
[23 empty] | 498.9 | 89.385 | 0.048735
[23 empty] | 498.8 | 89.409 | 0.048619
[23 empty] | 498.7 | 89.414 | 0.048594
[23 empty] | 498.6 | 89.399 | 0.048667
[23 empty] | 498.5 | 89.379 | 0.048765
[23 empty] | 498.4 | 89.329 | 0.049008
[23 empty] | 498.3 | 89.309 | 0.049105
[23 empty] | 498.2 | 89.281 | 0.049241
[23 empty] | 498.1 | 89.255 | 0.049367
[23 empty] | 498 | 89.214 | 0.049567
[23 empty] | 497.9 | 89.225 | 0.049513
[23 empty] | 497.8 | 89.203 | 0.049621
[23 empty] | 497.7 | 89.159 | 0.049835
[23 empty] | 497.6 | 89.151 | 0.049874
[23 empty] | 497.5 | 89.093 | 0.050156
[23 empty] | 497.4 | 89.069 | 0.050273
[23 empty] | 497.3 | 89.048 | 0.050376
[23 empty] | 497.2 | 89.052 | 0.050356
[23 empty] | 497.1 | 88.946 | 0.050874
[23 empty] | 497 | 88.881 | 0.051191
[23 empty] | 496.9 | 88.831 | 0.051435
[23 empty] | 496.8 | 88.792 | 0.051626
[23 empty] | 496.7 | 88.81 | 0.051538
[23 empty] | 496.6 | 88.684 | 0.052155
[23 empty] | 496.5 | 88.662 | 0.052262
[23 empty] | 496.4 | 88.537 | 0.052875
[23 empty] | 496.3 | 88.43 | 0.0534
[23 empty] | 496.2 | 88.331 | 0.053887
[23 empty] | 496.1 | 88.284 | 0.054118
[23 empty] | 496 | 88.23 | 0.054384
[23 empty] | 495.9 | 88.203 | 0.054517
[23 empty] | 495.8 | 88.079 | 0.055128
[23 empty] | 495.7 | 87.95 | 0.055764
[23 empty] | 495.6 | 87.835 | 0.056332
[23 empty] | 495.5 | 87.752 | 0.056743
[23 empty] | 495.4 | 87.664 | 0.057179
[23 empty] | 495.3 | 87.56 | 0.057694
[23 empty] | 495.2 | 87.449 | 0.058245
[23 empty] | 495.1 | 87.307 | 0.058951
[23 empty] | 495 | 87.16 | 0.059683
[23 empty] | 494.9 | 87.038 | 0.060291
[23 empty] | 494.8 | 86.927 | 0.060845
[23 empty] | 494.7 | 86.848 | 0.06124
[23 empty] | 494.6 | 86.744 | 0.061761
[23 empty] | 494.5 | 86.643 | 0.062267
[23 empty] | 494.4 | 86.487 | 0.063049
[23 empty] | 494.3 | 86.364 | 0.063667
[23 empty] | 494.2 | 86.237 | 0.064306
[23 empty] | 494.1 | 86.122 | 0.064886
[23 empty] | 494 | 86.01 | 0.065451
[23 empty] | 493.9 | 85.853 | 0.066245
[23 empty] | 493.8 | 85.72 | 0.066918
[23 empty] | 493.7 | 85.499 | 0.068039
[23 empty] | 493.6 | 85.325 | 0.068924
[23 empty] | 493.5 | 85.16 | 0.069764
[23 empty] | 493.4 | 84.987 | 0.070648
[23 empty] | 493.3 | 84.815 | 0.071527
[23 empty] | 493.2 | 84.608 | 0.072589
[23 empty] | 493.1 | 84.41 | 0.073606
[23 empty] | 493 | 84.162 | 0.074884
[23 empty] | 492.9 | 83.919 | 0.07614
[23 empty] | 492.8 | 83.647 | 0.07755
[23 empty] | 492.7 | 83.459 | 0.078527
[23 empty] | 492.6 | 83.2 | 0.079877
[23 empty] | 492.5 | 82.958 | 0.081142
[23 empty] | 492.4 | 82.699 | 0.0825
[23 empty] | 492.3 | 82.408 | 0.084031
[23 empty] | 492.2 | 82.128 | 0.085509
[23 empty] | 492.1 | 81.891 | 0.086764
[23 empty] | 492 | 81.639 | 0.088102
[23 empty] | 491.9 | 81.359 | 0.089594
[23 empty] | 491.8 | 81.118 | 0.090883
[23 empty] | 491.7 | 80.886 | 0.092127
[23 empty] | 491.6 | 80.692 | 0.09317
[23 empty] | 491.5 | 80.484 | 0.09429
[23 empty] | 491.4 | 80.229 | 0.095669
[23 empty] | 491.3 | 80.098 | 0.096378
[23 empty] | 491.2 | 79.888 | 0.097518
[23 empty] | 491.1 | 79.681 | 0.098645
[23 empty] | 491 | 79.406 | 0.10015
[23 empty] | 490.9 | 79.234 | 0.10109
[23 empty] | 490.8 | 79.009 | 0.10232
[23 empty] | 490.7 | 78.768 | 0.10365
[23 empty] | 490.6 | 78.557 | 0.10482
[23 empty] | 490.5 | 78.309 | 0.10619
[23 empty] | 490.4 | 78.065 | 0.10754
[23 empty] | 490.3 | 77.744 | 0.10933
[23 empty] | 490.2 | 77.495 | 0.11073
[23 empty] | 490.1 | 77.225 | 0.11224
[23 empty] | 490 | 76.931 | 0.1139
[23 empty] | 489.9 | 76.636 | 0.11557
[23 empty] | 489.8 | 76.306 | 0.11744
[23 empty] | 489.7 | 75.999 | 0.11919
[23 empty] | 489.6 | 75.69 | 0.12096
[23 empty] | 489.5 | 75.376 | 0.12277
[23 empty] | 489.4 | 75.076 | 0.1245
[23 empty] | 489.3 | 74.799 | 0.1261
[23 empty] | 489.2 | 74.558 | 0.12751
[23 empty] | 489.1 | 74.274 | 0.12916
[23 empty] | 489 | 74.017 | 0.13067
[23 empty] | 488.9 | 73.819 | 0.13183
[23 empty] | 488.8 | 73.568 | 0.13331
[23 empty] | 488.7 | 73.385 | 0.13439
[23 empty] | 488.6 | 73.236 | 0.13528
[23 empty] | 488.5 | 73.107 | 0.13604
[23 empty] | 488.4 | 73.05 | 0.13638
[23 empty] | 488.3 | 72.962 | 0.1369
[23 empty] | 488.2 | 72.962 | 0.1369
[23 empty] | 488.1 | 72.947 | 0.13699
[23 empty] | 488 | 72.967 | 0.13687
[23 empty] | 487.9 | 73.049 | 0.13639
[23 empty] | 487.8 | 73.075 | 0.13623
[23 empty] | 487.7 | 73.174 | 0.13564
[23 empty] | 487.6 | 73.277 | 0.13503
[23 empty] | 487.5 | 73.372 | 0.13447
[23 empty] | 487.4 | 73.483 | 0.13381
[23 empty] | 487.3 | 73.585 | 0.13321
[23 empty] | 487.2 | 73.676 | 0.13267
[23 empty] | 487.1 | 73.825 | 0.1318
[23 empty] | 487 | 73.938 | 0.13113
[23 empty] | 486.9 | 74.046 | 0.1305
[23 empty] | 486.8 | 74.125 | 0.13004
[23 empty] | 486.7 | 74.234 | 0.1294
[23 empty] | 486.6 | 74.29 | 0.12907
[23 empty] | 486.5 | 74.289 | 0.12908
[23 empty] | 486.4 | 74.26 | 0.12925
[23 empty] | 486.3 | 74.234 | 0.1294
[23 empty] | 486.2 | 74.239 | 0.12937
[23 empty] | 486.1 | 74.165 | 0.1298
[23 empty] | 486 | 74.071 | 0.13035
[23 empty] | 485.9 | 73.949 | 0.13107
[23 empty] | 485.8 | 73.833 | 0.13175
[23 empty] | 485.7 | 73.722 | 0.1324
[23 empty] | 485.6 | 73.585 | 0.13321
[23 empty] | 485.5 | 73.422 | 0.13417
[23 empty] | 485.4 | 73.209 | 0.13544
[23 empty] | 485.3 | 73.031 | 0.13649
[23 empty] | 485.2 | 72.833 | 0.13767
[23 empty] | 485.1 | 72.625 | 0.13891
[23 empty] | 485 | 72.451 | 0.13996
[23 empty] | 484.9 | 72.286 | 0.14095
[23 empty] | 484.8 | 72.14 | 0.14182
[23 empty] | 484.7 | 72.019 | 0.14255
[23 empty] | 484.6 | 71.884 | 0.14337
[23 empty] | 484.5 | 71.818 | 0.14377
[23 empty] | 484.4 | 71.761 | 0.14411
[23 empty] | 484.3 | 71.722 | 0.14435
[23 empty] | 484.2 | 71.781 | 0.14399
[23 empty] | 484.1 | 71.881 | 0.14339
[23 empty] | 484 | 72.022 | 0.14253
[23 empty] | 483.9 | 72.178 | 0.1416
[23 empty] | 483.8 | 72.376 | 0.14041
[23 empty] | 483.7 | 72.608 | 0.13902
[23 empty] | 483.6 | 72.928 | 0.13711
[23 empty] | 483.5 | 73.214 | 0.13541
[23 empty] | 483.4 | 73.546 | 0.13344
[23 empty] | 483.3 | 73.862 | 0.13158
[23 empty] | 483.2 | 74.195 | 0.12963
[23 empty] | 483.1 | 74.514 | 0.12776
[23 empty] | 483 | 74.867 | 0.12571
[23 empty] | 482.9 | 75.252 | 0.12348
[23 empty] | 482.8 | 75.58 | 0.12159
[23 empty] | 482.7 | 75.934 | 0.11956
[23 empty] | 482.6 | 76.247 | 0.11778
[23 empty] | 482.5 | 76.525 | 0.1162
[23 empty] | 482.4 | 76.782 | 0.11474
[23 empty] | 482.3 | 77.125 | 0.1128
[23 empty] | 482.2 | 77.4 | 0.11126
[23 empty] | 482.1 | 77.673 | 0.10973
[23 empty] | 482 | 77.889 | 0.10852
[23 empty] | 481.9 | 78.143 | 0.10711
[23 empty] | 481.8 | 78.393 | 0.10572
[23 empty] | 481.7 | 78.682 | 0.10412
[23 empty] | 481.6 | 78.946 | 0.10267
[23 empty] | 481.5 | 79.223 | 0.10115
[23 empty] | 481.4 | 79.488 | 0.099698
[23 empty] | 481.3 | 79.764 | 0.098193
[23 empty] | 481.2 | 80.022 | 0.096791
[23 empty] | 481.1 | 80.291 | 0.095333
[23 empty] | 481 | 80.561 | 0.093875
[23 empty] | 480.9 | 80.831 | 0.092422
[23 empty] | 480.8 | 81.069 | 0.091145
[23 empty] | 480.7 | 81.336 | 0.089717
[23 empty] | 480.6 | 81.559 | 0.088528
[23 empty] | 480.5 | 81.775 | 0.087379
[23 empty] | 480.4 | 81.978 | 0.086303
[23 empty] | 480.3 | 82.211 | 0.08507
[23 empty] | 480.2 | 82.473 | 0.083688
[23 empty] | 480.1 | 82.67 | 0.082652
[23 empty] | 480 | 82.862 | 0.081645
[23 empty] | 479.9 | 83.014 | 0.080849
[23 empty] | 479.8 | 83.196 | 0.079898
[23 empty] | 479.7 | 83.409 | 0.078787
[23 empty] | 479.6 | 83.512 | 0.078251
[23 empty] | 479.5 | 83.679 | 0.077384
[23 empty] | 479.4 | 83.787 | 0.076823
[23 empty] | 479.3 | 83.931 | 0.076078
[23 empty] | 479.2 | 83.968 | 0.075886
[23 empty] | 479.1 | 84.048 | 0.075473
[23 empty] | 479 | 84.077 | 0.075323
[23 empty] | 478.9 | 84.119 | 0.075106
[23 empty] | 478.8 | 84.202 | 0.074678
[23 empty] | 478.7 | 84.138 | 0.075008
[23 empty] | 478.6 | 84.068 | 0.075369
[23 empty] | 478.5 | 83.943 | 0.076016
[23 empty] | 478.4 | 83.883 | 0.076326
[23 empty] | 478.3 | 83.767 | 0.076927
[23 empty] | 478.2 | 83.644 | 0.077565
[23 empty] | 478.1 | 83.456 | 0.078542
[23 empty] | 478 | 83.275 | 0.079485
[23 empty] | 477.9 | 83.106 | 0.080368
[23 empty] | 477.8 | 82.832 | 0.081802
[23 empty] | 477.7 | 82.522 | 0.08343
[23 empty] | 477.6 | 82.272 | 0.084748
[23 empty] | 477.5 | 82.042 | 0.085964
[23 empty] | 477.4 | 81.691 | 0.087826
[23 empty] | 477.3 | 81.282 | 0.090006
[23 empty] | 477.2 | 80.902 | 0.092041
[23 empty] | 477.1 | 80.508 | 0.094161
[23 empty] | 477 | 80.131 | 0.096199
[23 empty] | 476.9 | 79.702 | 0.098531
[23 empty] | 476.8 | 79.291 | 0.10078
[23 empty] | 476.7 | 78.876 | 0.10306
[23 empty] | 476.6 | 78.407 | 0.10565
[23 empty] | 476.5 | 77.983 | 0.108
[23 empty] | 476.4 | 77.61 | 0.11008
[23 empty] | 476.3 | 77.159 | 0.11261
[23 empty] | 476.2 | 76.803 | 0.11462
[23 empty] | 476.1 | 76.408 | 0.11686
[23 empty] | 476 | 75.987 | 0.11926
[23 empty] | 475.9 | 75.58 | 0.12159
[23 empty] | 475.8 | 75.205 | 0.12375
[23 empty] | 475.7 | 74.887 | 0.12559
[23 empty] | 475.6 | 74.678 | 0.12681
[23 empty] | 475.5 | 74.359 | 0.12867
[23 empty] | 475.4 | 74.069 | 0.13036
[23 empty] | 475.3 | 73.762 | 0.13217
[23 empty] | 475.2 | 73.446 | 0.13403
[23 empty] | 475.1 | 73.216 | 0.13539
[23 empty] | 475 | 73.047 | 0.1364
[23 empty] | 474.9 | 72.797 | 0.13789
[23 empty] | 474.8 | 72.59 | 0.13912
[23 empty] | 474.7 | 72.337 | 0.14064
[23 empty] | 474.6 | 72.18 | 0.14158
[23 empty] | 474.5 | 72.07 | 0.14225
[23 empty] | 474.4 | 71.909 | 0.14322
[23 empty] | 474.3 | 71.861 | 0.14351
[23 empty] | 474.2 | 71.736 | 0.14426
[23 empty] | 474.1 | 71.681 | 0.1446
[23 empty] | 474 | 71.566 | 0.14529
[23 empty] | 473.9 | 71.586 | 0.14517
[23 empty] | 473.8 | 71.64 | 0.14484
[23 empty] | 473.7 | 71.657 | 0.14474
[23 empty] | 473.6 | 71.74 | 0.14424
[23 empty] | 473.5 | 71.797 | 0.14389
[23 empty] | 473.4 | 71.902 | 0.14326
[23 empty] | 473.3 | 72.043 | 0.14241
[23 empty] | 473.2 | 72.158 | 0.14172
[23 empty] | 473.1 | 72.267 | 0.14106
[23 empty] | 473 | 72.377 | 0.1404
[23 empty] | 472.9 | 72.495 | 0.13969
[23 empty] | 472.8 | 72.587 | 0.13914
[23 empty] | 472.7 | 72.679 | 0.13859
[23 empty] | 472.6 | 72.844 | 0.13761
[23 empty] | 472.5 | 72.965 | 0.13689
[23 empty] | 472.4 | 73.133 | 0.13589
[23 empty] | 472.3 | 73.261 | 0.13513
[23 empty] | 472.2 | 73.362 | 0.13453
[23 empty] | 472.1 | 73.541 | 0.13347
[23 empty] | 472 | 73.687 | 0.13261
[23 empty] | 471.9 | 73.778 | 0.13207
[23 empty] | 471.8 | 73.878 | 0.13148
[23 empty] | 471.7 | 73.945 | 0.13109
[23 empty] | 471.6 | 74.069 | 0.13036
[23 empty] | 471.5 | 74.215 | 0.12951
[23 empty] | 471.4 | 74.371 | 0.1286
[23 empty] | 471.3 | 74.483 | 0.12794
[23 empty] | 471.2 | 74.645 | 0.127
[23 empty] | 471.1 | 74.788 | 0.12617
[23 empty] | 471 | 74.993 | 0.12498
[23 empty] | 470.9 | 75.182 | 0.12389
[23 empty] | 470.8 | 75.307 | 0.12316
[23 empty] | 470.7 | 75.493 | 0.12209
[23 empty] | 470.6 | 75.653 | 0.12117
[23 empty] | 470.5 | 75.827 | 0.12018
[23 empty] | 470.4 | 75.878 | 0.11988
[23 empty] | 470.3 | 75.946 | 0.1195
[23 empty] | 470.2 | 76.053 | 0.11888
[23 empty] | 470.1 | 76.169 | 0.11822
[23 empty] | 470 | 76.281 | 0.11758
[23 empty] | 469.9 | 76.273 | 0.11763
[23 empty] | 469.8 | 76.279 | 0.1176
[23 empty] | 469.7 | 76.179 | 0.11816
[23 empty] | 469.6 | 76.148 | 0.11834
[23 empty] | 469.5 | 76.092 | 0.11866
[23 empty] | 469.4 | 75.915 | 0.11967
[23 empty] | 469.3 | 75.715 | 0.12082
[23 empty] | 469.2 | 75.469 | 0.12223
[23 empty] | 469.1 | 75.248 | 0.12351
[23 empty] | 469 | 74.958 | 0.12518
[23 empty] | 468.9 | 74.671 | 0.12685
[23 empty] | 468.8 | 74.275 | 0.12916
[23 empty] | 468.7 | 73.897 | 0.13137
[23 empty] | 468.6 | 73.453 | 0.13399
[23 empty] | 468.5 | 73.003 | 0.13666
[23 empty] | 468.4 | 72.589 | 0.13913
[23 empty] | 468.3 | 72.09 | 0.14212
[23 empty] | 468.2 | 71.68 | 0.1446
[23 empty] | 468.1 | 71.174 | 0.14768
[23 empty] | 468 | 70.655 | 0.15086
[23 empty] | 467.9 | 70.115 | 0.15419
[23 empty] | 467.8 | 69.603 | 0.15737
[23 empty] | 467.7 | 69.086 | 0.16061
[23 empty] | 467.6 | 68.553 | 0.16397
[23 empty] | 467.5 | 67.999 | 0.1675
[23 empty] | 467.4 | 67.493 | 0.17074
[23 empty] | 467.3 | 67.002 | 0.17391
[23 empty] | 467.2 | 66.518 | 0.17706
[23 empty] | 467.1 | 66.024 | 0.1803
[23 empty] | 467 | 65.515 | 0.18366
[23 empty] | 466.9 | 65.047 | 0.18677
[23 empty] | 466.8 | 64.589 | 0.18984
[23 empty] | 466.7 | 64.104 | 0.19311
[23 empty] | 466.6 | 63.62 | 0.19641
[23 empty] | 466.5 | 63.065 | 0.20021
[23 empty] | 466.4 | 62.599 | 0.20343
[23 empty] | 466.3 | 62.079 | 0.20706
[23 empty] | 466.2 | 61.495 | 0.21116
[23 empty] | 466.1 | 60.892 | 0.21544
[23 empty] | 466 | 60.218 | 0.22027
[23 empty] | 465.9 | 59.538 | 0.22521
[23 empty] | 465.8 | 58.718 | 0.23123
[23 empty] | 465.7 | 57.803 | 0.23805
[23 empty] | 465.6 | 56.766 | 0.24591
[23 empty] | 465.5 | 55.667 | 0.2544
[23 empty] | 465.4 | 54.413 | 0.2643
[23 empty] | 465.3 | 53.088 | 0.275
[23 empty] | 465.2 | 51.596 | 0.28738
[23 empty] | 465.1 | 50.143 | 0.29979
[23 empty] | 465 | 48.576 | 0.31358
[23 empty] | 464.9 | 46.95 | 0.32836
[23 empty] | 464.8 | 45.228 | 0.34459
[23 empty] | 464.7 | 43.453 | 0.36198
[23 empty] | 464.6 | 41.77 | 0.37914
[23 empty] | 464.5 | 40.017 | 0.39776
[23 empty] | 464.4 | 38.261 | 0.41724
[23 empty] | 464.3 | 36.519 | 0.43748
[23 empty] | 464.2 | 34.755 | 0.45898
[23 empty] | 464.1 | 33.148 | 0.47954
[23 empty] | 464 | 31.471 | 0.50209
[23 empty] | 463.9 | 29.934 | 0.52384
[23 empty] | 463.8 | 28.415 | 0.54645
[23 empty] | 463.7 | 27.084 | 0.56729
[23 empty] | 463.6 | 25.822 | 0.58801
[23 empty] | 463.5 | 24.557 | 0.60982
[23 empty] | 463.4 | 23.353 | 0.63166
[23 empty] | 463.3 | 22.307 | 0.65156
[23 empty] | 463.2 | 21.35 | 0.6706
[23 empty] | 463.1 | 20.453 | 0.68924
[23 empty] | 463 | 19.622 | 0.70726
[23 empty] | 462.9 | 18.854 | 0.7246
[23 empty] | 462.8 | 18.162 | 0.74084
[23 empty] | 462.7 | 17.507 | 0.75679
[23 empty] | 462.6 | 16.888 | 0.77242
[23 empty] | 462.5 | 16.297 | 0.78789
[23 empty] | 462.4 | 15.769 | 0.8022
[23 empty] | 462.3 | 15.238 | 0.81707
[23 empty] | 462.2 | 14.703 | 0.83259
[23 empty] | 462.1 | 14.139 | 0.84958
[23 empty] | 462 | 13.586 | 0.86691
[23 empty] | 461.9 | 13.022 | 0.88532
[23 empty] | 461.8 | 12.449 | 0.90487
[23 empty] | 461.7 | 11.864 | 0.92577
[23 empty] | 461.6 | 11.243 | 0.94912
[23 empty] | 461.5 | 10.616 | 0.97404
[23 empty] | 461.4 | 9.994 | 1.0003
[23 empty] | 461.3 | 9.3787 | 1.0279
[23 empty] | 461.2 | 8.7713 | 1.0569
[23 empty] | 461.1 | 8.1963 | 1.0864
[23 empty] | 461 | 7.6722 | 1.1151
[23 empty] | 460.9 | 7.1829 | 1.1437
[23 empty] | 460.8 | 6.739 | 1.1714
[23 empty] | 460.7 | 6.3392 | 1.198
[23 empty] | 460.6 | 6.0034 | 1.2216
[23 empty] | 460.5 | 5.749 | 1.2404
[23 empty] | 460.4 | 5.5364 | 1.2568
[23 empty] | 460.3 | 5.3904 | 1.2684
[23 empty] | 460.2 | 5.2885 | 1.2767
[23 empty] | 460.1 | 5.2489 | 1.2799
[23 empty] | 460 | 5.2609 | 1.2789
[23 empty] | 459.9 | 5.3309 | 1.2732
[23 empty] | 459.8 | 5.453 | 1.2634
[23 empty] | 459.7 | 5.6177 | 1.2504
[23 empty] | 459.6 | 5.8398 | 1.2336
[23 empty] | 459.5 | 6.1189 | 1.2133
[23 empty] | 459.4 | 6.4828 | 1.1882
[23 empty] | 459.3 | 6.9072 | 1.1607
[23 empty] | 459.2 | 7.4122 | 1.1301
[23 empty] | 459.1 | 7.9501 | 1.0996
[23 empty] | 459 | 8.5941 | 1.0658
[23 empty] | 458.9 | 9.3244 | 1.0304
[23 empty] | 458.8 | 10.16 | 0.99311
[23 empty] | 458.7 | 11.074 | 0.9557
[23 empty] | 458.6 | 12.067 | 0.9184
[23 empty] | 458.5 | 13.129 | 0.88177
[23 empty] | 458.4 | 14.293 | 0.84488
[23 empty] | 458.3 | 15.472 | 0.81045
[23 empty] | 458.2 | 16.688 | 0.7776
[23 empty] | 458.1 | 17.92 | 0.74666
[23 empty] | 458 | 19.171 | 0.71736
[23 empty] | 457.9 | 20.429 | 0.68975
[23 empty] | 457.8 | 21.603 | 0.66549
[23 empty] | 457.7 | 22.662 | 0.6447
[23 empty] | 457.6 | 23.689 | 0.62545
[23 empty] | 457.5 | 24.627 | 0.60859
[23 empty] | 457.4 | 25.418 | 0.59486
[23 empty] | 457.3 | 26.066 | 0.58393
[23 empty] | 457.2 | 26.605 | 0.57504
[23 empty] | 457.1 | 26.999 | 0.56865
[23 empty] | 457 | 27.222 | 0.56508
[23 empty] | 456.9 | 27.283 | 0.56411
[23 empty] | 456.8 | 27.2 | 0.56543
[23 empty] | 456.7 | 26.99 | 0.5688
[23 empty] | 456.6 | 26.637 | 0.57451
[23 empty] | 456.5 | 26.21 | 0.58153
[23 empty] | 456.4 | 25.666 | 0.59064
[23 empty] | 456.3 | 25.053 | 0.60114
[23 empty] | 456.2 | 24.325 | 0.61395
[23 empty] | 456.1 | 23.534 | 0.6283
[23 empty] | 456 | 22.748 | 0.64306
[23 empty] | 455.9 | 21.91 | 0.65936
[23 empty] | 455.8 | 21.027 | 0.67722
[23 empty] | 455.7 | 20.132 | 0.69611
[23 empty] | 455.6 | 19.23 | 0.71602
[23 empty] | 455.5 | 18.337 | 0.73667
[23 empty] | 455.4 | 17.444 | 0.75835
[23 empty] | 455.3 | 16.524 | 0.78188
[23 empty] | 455.2 | 15.639 | 0.80579
[23 empty] | 455.1 | 14.88 | 0.8274
[23 empty] | 455 | 14.014 | 0.85344
[23 empty] | 454.9 | 13.265 | 0.87729
[23 empty] | 454.8 | 12.48 | 0.90379
[23 empty] | 454.7 | 11.78 | 0.92885
[23 empty] | 454.6 | 11.122 | 0.95382
[23 empty] | 454.5 | 10.497 | 0.97893
[23 empty] | 454.4 | 9.9236 | 1.0033
[23 empty] | 454.3 | 9.4065 | 1.0266
[23 empty] | 454.2 | 8.9417 | 1.0486
[23 empty] | 454.1 | 8.5342 | 1.0688
[23 empty] | 454 | 8.1826 | 1.0871
[23 empty] | 453.9 | 7.9019 | 1.1023
[23 empty] | 453.8 | 7.6867 | 1.1143
[23 empty] | 453.7 | 7.5467 | 1.1222
[23 empty] | 453.6 | 7.4497 | 1.1279
[23 empty] | 453.5 | 7.4246 | 1.1293
[23 empty] | 453.4 | 7.4632 | 1.1271
[23 empty] | 453.3 | 7.5608 | 1.1214
[23 empty] | 453.2 | 7.7249 | 1.1121
[23 empty] | 453.1 | 7.9468 | 1.0998
[23 empty] | 453 | 8.2231 | 1.085
[23 empty] | 452.9 | 8.5465 | 1.0682
[23 empty] | 452.8 | 8.911 | 1.0501
[23 empty] | 452.7 | 9.3418 | 1.0296
[23 empty] | 452.6 | 9.8291 | 1.0075
[23 empty] | 452.5 | 10.335 | 0.98569
[23 empty] | 452.4 | 10.852 | 0.96449
[23 empty] | 452.3 | 11.399 | 0.94313
[23 empty] | 452.2 | 12.01 | 0.92046
[23 empty] | 452.1 | 12.626 | 0.89873
[23 empty] | 452 | 13.279 | 0.87683
[23 empty] | 451.9 | 13.938 | 0.8558
[23 empty] | 451.8 | 14.636 | 0.83458
[23 empty] | 451.7 | 15.332 | 0.8144
[23 empty] | 451.6 | 16.03 | 0.79507
[23 empty] | 451.5 | 16.727 | 0.77658
[23 empty] | 451.4 | 17.424 | 0.75885
[23 empty] | 451.3 | 18.081 | 0.74278
[23 empty] | 451.2 | 18.703 | 0.72809
[23 empty] | 451.1 | 19.275 | 0.71501
[23 empty] | 451 | 19.768 | 0.70404
[23 empty] | 450.9 | 20.169 | 0.69532
[23 empty] | 450.8 | 20.496 | 0.68833
[23 empty] | 450.7 | 20.705 | 0.68392
[23 empty] | 450.6 | 20.827 | 0.68137
[23 empty] | 450.5 | 20.806 | 0.68181
[23 empty] | 450.4 | 20.668 | 0.6847
[23 empty] | 450.3 | 20.412 | 0.69011
[23 empty] | 450.2 | 20.032 | 0.69828
[23 empty] | 450.1 | 19.529 | 0.70932
[23 empty] | 450 | 18.904 | 0.72345
[23 empty] | 449.9 | 18.151 | 0.7411
[23 empty] | 449.8 | 17.34 | 0.76095
[23 empty] | 449.7 | 16.439 | 0.78412
[23 empty] | 449.6 | 15.544 | 0.80844
[23 empty] | 449.5 | 14.514 | 0.83821
[23 empty] | 449.4 | 13.475 | 0.87047
[23 empty] | 449.3 | 12.434 | 0.90539
[23 empty] | 449.2 | 11.393 | 0.94336
[23 empty] | 449.1 | 10.331 | 0.98586
[23 empty] | 449 | 9.3135 | 1.0309
[23 empty] | 448.9 | 8.3157 | 1.0801
[23 empty] | 448.8 | 7.4 | 1.1308
[23 empty] | 448.7 | 6.4976 | 1.1872
[23 empty] | 448.6 | 5.6787 | 1.2458
[23 empty] | 448.5 | 4.915 | 1.3085
[23 empty] | 448.4 | 4.2811 | 1.3684
[23 empty] | 448.3 | 3.6856 | 1.4335
[23 empty] | 448.2 | 3.1794 | 1.4977
[23 empty] | 448.1 | 2.71 | 1.567
[23 empty] | 448 | 2.3037 | 1.6376
[23 empty] | 447.9 | 1.9635 | 1.707
[23 empty] | 447.8 | 1.6758 | 1.7758
[23 empty] | 447.7 | 1.4266 | 1.8457
[23 empty] | 447.6 | 1.2121 | 1.9165
[23 empty] | 447.5 | 1.0354 | 1.9849
[23 empty] | 447.4 | 0.88554 | 2.0528
[23 empty] | 447.3 | 0.75601 | 2.1215
[23 empty] | 447.2 | 0.64612 | 2.1897
[23 empty] | 447.1 | 0.54719 | 2.2619
[23 empty] | 447 | 0.47265 | 2.3255
[23 empty] | 446.9 | 0.40374 | 2.3939
[23 empty] | 446.8 | 0.34467 | 2.4626
[23 empty] | 446.7 | 0.29121 | 2.5358
[23 empty] | 446.6 | 0.24764 | 2.6062
[23 empty] | 446.5 | 0.20959 | 2.6786
[23 empty] | 446.4 | 0.17684 | 2.7524
[23 empty] | 446.3 | 0.15013 | 2.8235
[23 empty] | 446.2 | 0.12816 | 2.8922
[23 empty] | 446.1 | 0.11017 | 2.9579
[23 empty] | 446 | 0.095616 | 3.0195
[23 empty] | 445.9 | 0.085825 | 3.0664
[23 empty] | 445.8 | 0.079085 | 3.1019
[23 empty] | 445.7 | 0.076168 | 3.1182
[23 empty] | 445.6 | 0.075763 | 3.1205
[23 empty] | 445.5 | 0.07809 | 3.1074
[23 empty] | 445.4 | 0.088079 | 3.0551
[23 empty] | 445.3 | 0.10244 | 2.9895
[23 empty] | 445.2 | 0.12495 | 2.9033
[23 empty] | 445.1 | 0.15876 | 2.7993
[23 empty] | 445 | 0.20812 | 2.6817
[23 empty] | 444.9 | 0.28227 | 2.5493
[23 empty] | 444.8 | 0.38456 | 2.415
[23 empty] | 444.7 | 0.52753 | 2.2778
[23 empty] | 444.6 | 0.72559 | 2.1393
[23 empty] | 444.5 | 0.99378 | 2.0027
[23 empty] | 444.4 | 1.3653 | 1.8648
[23 empty] | 444.3 | 1.7947 | 1.746
[23 empty] | 444.2 | 2.3915 | 1.6213
[23 empty] | 444.1 | 3.1373 | 1.5034
[23 empty] | 444 | 4.069 | 1.3905
[23 empty] | 443.9 | 5.1737 | 1.2862
[23 empty] | 443.8 | 6.4954 | 1.1874
[23 empty] | 443.7 | 8.0785 | 1.0927
[23 empty] | 443.6 | 9.8781 | 1.0053
[23 empty] | 443.5 | 11.792 | 0.92841
[23 empty] | 443.4 | 13.917 | 0.85645
[23 empty] | 443.3 | 16.323 | 0.7872
[23 empty] | 443.2 | 18.849 | 0.72471
[23 empty] | 443.1 | 21.51 | 0.66736
[23 empty] | 443 | 24.088 | 0.6182
[23 empty] | 442.9 | 26.833 | 0.57133
[23 empty] | 442.8 | 29.571 | 0.52913
[23 empty] | 442.7 | 32.394 | 0.48954
[23 empty] | 442.6 | 35.101 | 0.45468
[23 empty] | 442.5 | 37.743 | 0.42316
[23 empty] | 442.4 | 40.249 | 0.39524
[23 empty] | 442.3 | 42.632 | 0.37026
[23 empty] | 442.2 | 44.886 | 0.34789
[23 empty] | 442.1 | 46.952 | 0.32835
[23 empty] | 442 | 48.978 | 0.31
[23 empty] | 441.9 | 50.867 | 0.29356
[23 empty] | 441.8 | 52.605 | 0.27897
[23 empty] | 441.7 | 54.176 | 0.26619
[23 empty] | 441.6 | 55.591 | 0.255
[23 empty] | 441.5 | 57.025 | 0.24393
[23 empty] | 441.4 | 58.341 | 0.23403
[23 empty] | 441.3 | 59.591 | 0.22482
[23 empty] | 441.2 | 60.72 | 0.21667
[23 empty] | 441.1 | 61.793 | 0.20906
[23 empty] | 441 | 62.779 | 0.20219
[23 empty] | 440.9 | 63.704 | 0.19583
[23 empty] | 440.8 | 64.574 | 0.18994
[23 empty] | 440.7 | 65.418 | 0.1843
[23 empty] | 440.6 | 66.279 | 0.17862
[23 empty] | 440.5 | 67.048 | 0.17361
[23 empty] | 440.4 | 67.755 | 0.16906
[23 empty] | 440.3 | 68.437 | 0.16471
[23 empty] | 440.2 | 69.096 | 0.16055
[23 empty] | 440.1 | 69.739 | 0.15652
[23 empty] | 440 | 70.365 | 0.15264
[23 empty] | 439.9 | 70.956 | 0.14901
[23 empty] | 439.8 | 71.486 | 0.14578
[23 empty] | 439.7 | 71.994 | 0.1427
[23 empty] | 439.6 | 72.507 | 0.13962
[23 empty] | 439.5 | 72.984 | 0.13677
[23 empty] | 439.4 | 73.457 | 0.13397
[23 empty] | 439.3 | 73.994 | 0.1308
[23 empty] | 439.2 | 74.437 | 0.12821
[23 empty] | 439.1 | 74.844 | 0.12584
[23 empty] | 439 | 75.261 | 0.12343
[23 empty] | 438.9 | 75.642 | 0.12124
[23 empty] | 438.8 | 76.089 | 0.11868
[23 empty] | 438.7 | 76.511 | 0.11628
[23 empty] | 438.6 | 76.84 | 0.11441
[23 empty] | 438.5 | 77.171 | 0.11255
[23 empty] | 438.4 | 77.52 | 0.11059
[23 empty] | 438.3 | 77.916 | 0.10837
[23 empty] | 438.2 | 78.3 | 0.10624
[23 empty] | 438.1 | 78.678 | 0.10415
[23 empty] | 438 | 79.032 | 0.1022
[23 empty] | 437.9 | 79.357 | 0.10041
[23 empty] | 437.8 | 79.637 | 0.098885
[23 empty] | 437.7 | 79.951 | 0.097176
[23 empty] | 437.6 | 80.245 | 0.095582
[23 empty] | 437.5 | 80.565 | 0.093854
[23 empty] | 437.4 | 80.85 | 0.09232
[23 empty] | 437.3 | 81.14 | 0.090765
[23 empty] | 437.2 | 81.405 | 0.089349
[23 empty] | 437.1 | 81.637 | 0.088113
[23 empty] | 437 | 81.847 | 0.086997
[23 empty] | 436.9 | 82.158 | 0.08535
[23 empty] | 436.8 | 82.382 | 0.084168
[23 empty] | 436.7 | 82.665 | 0.082678
[23 empty] | 436.6 | 82.765 | 0.082153
[23 empty] | 436.5 | 83.009 | 0.080875
[23 empty] | 436.4 | 83.195 | 0.079903
[23 empty] | 436.3 | 83.337 | 0.079162
[23 empty] | 436.2 | 83.494 | 0.078345
[23 empty] | 436.1 | 83.702 | 0.077264
[23 empty] | 436 | 83.883 | 0.076326
[23 empty] | 435.9 | 84.024 | 0.075597
[23 empty] | 435.8 | 84.082 | 0.075297
[23 empty] | 435.7 | 84.162 | 0.074884
[23 empty] | 435.6 | 84.255 | 0.074404
[23 empty] | 435.5 | 84.441 | 0.073447
[23 empty] | 435.4 | 84.57 | 0.072784
[23 empty] | 435.3 | 84.642 | 0.072414
[23 empty] | 435.2 | 84.684 | 0.072199
[23 empty] | 435.1 | 84.745 | 0.071886
[23 empty] | 435 | 84.785 | 0.071681
[23 empty] | 434.9 | 84.882 | 0.071184
[23 empty] | 434.8 | 84.911 | 0.071036
[23 empty] | 434.7 | 84.982 | 0.070673
[23 empty] | 434.6 | 84.992 | 0.070622
[23 empty] | 434.5 | 84.999 | 0.070586
[23 empty] | 434.4 | 85.044 | 0.070356
[23 empty] | 434.3 | 85.057 | 0.07029
[23 empty] | 434.2 | 85.132 | 0.069907
[23 empty] | 434.1 | 85.134 | 0.069897
[23 empty] | 434 | 85.146 | 0.069836
[23 empty] | 433.9 | 85.155 | 0.06979
[23 empty] | 433.8 | 85.116 | 0.069989
[23 empty] | 433.7 | 85.132 | 0.069907
[23 empty] | 433.6 | 85.184 | 0.069642
[23 empty] | 433.5 | 85.226 | 0.069428
[23 empty] | 433.4 | 85.195 | 0.069586
[23 empty] | 433.3 | 85.235 | 0.069382
[23 empty] | 433.2 | 85.227 | 0.069423
[23 empty] | 433.1 | 85.249 | 0.069311
[23 empty] | 433 | 85.304 | 0.069031
[23 empty] | 432.9 | 85.371 | 0.06869
[23 empty] | 432.8 | 85.387 | 0.068608
[23 empty] | 432.7 | 85.44 | 0.068339
[23 empty] | 432.6 | 85.454 | 0.068268
[23 empty] | 432.5 | 85.489 | 0.06809
[23 empty] | 432.4 | 85.548 | 0.06779
[23 empty] | 432.3 | 85.599 | 0.067531
[23 empty] | 432.2 | 85.651 | 0.067268
[23 empty] | 432.1 | 85.766 | 0.066685
[23 empty] | 432 | 85.779 | 0.066619
[23 empty] | 431.9 | 85.802 | 0.066503
[23 empty] | 431.8 | 85.866 | 0.066179
[23 empty] | 431.7 | 85.939 | 0.06581
[23 empty] | 431.6 | 85.977 | 0.065618
[23 empty] | 431.5 | 86.073 | 0.065133
[23 empty] | 431.4 | 86.075 | 0.065123
[23 empty] | 431.3 | 86.085 | 0.065073
[23 empty] | 431.2 | 86.114 | 0.064926
[23 empty] | 431.1 | 86.17 | 0.064644
[23 empty] | 431 | 86.221 | 0.064387
[23 empty] | 430.9 | 86.298 | 0.063999
[23 empty] | 430.8 | 86.317 | 0.063904
[23 empty] | 430.7 | 86.337 | 0.063803
[23 empty] | 430.6 | 86.332 | 0.063828
[23 empty] | 430.5 | 86.235 | 0.064316
[23 empty] | 430.4 | 86.313 | 0.063924
[23 empty] | 430.3 | 86.251 | 0.064236
[23 empty] | 430.2 | 86.292 | 0.064029
[23 empty] | 430.1 | 86.224 | 0.064372
[23 empty] | 430 | 86.145 | 0.06477
[23 empty] | 429.9 | 86.061 | 0.065194
[23 empty] | 429.8 | 85.976 | 0.065623
[23 empty] | 429.7 | 85.933 | 0.06584
[23 empty] | 429.6 | 85.84 | 0.06631
[23 empty] | 429.5 | 85.771 | 0.06666
[23 empty] | 429.4 | 85.643 | 0.067308
[23 empty] | 429.3 | 85.492 | 0.068075
[23 empty] | 429.2 | 85.36 | 0.068746
[23 empty] | 429.1 | 85.233 | 0.069392
[23 empty] | 429 | 85.126 | 0.069938
[23 empty] | 428.9 | 84.987 | 0.070648
[23 empty] | 428.8 | 84.857 | 0.071312
[23 empty] | 428.7 | 84.689 | 0.072173
[23 empty] | 428.6 | 84.471 | 0.073292
[23 empty] | 428.5 | 84.281 | 0.07427
[23 empty] | 428.4 | 84.113 | 0.075137
[23 empty] | 428.3 | 83.934 | 0.076062
[23 empty] | 428.2 | 83.769 | 0.076917
[23 empty] | 428.1 | 83.51 | 0.078262
[23 empty] | 428 | 83.251 | 0.079611
[23 empty] | 427.9 | 82.991 | 0.080969
[23 empty] | 427.8 | 82.696 | 0.082515
[23 empty] | 427.7 | 82.47 | 0.083704
[23 empty] | 427.6 | 82.205 | 0.085102
[23 empty] | 427.5 | 81.911 | 0.086658
[23 empty] | 427.4 | 81.572 | 0.088459
[23 empty] | 427.3 | 81.161 | 0.090653
[23 empty] | 427.2 | 80.769 | 0.092755
[23 empty] | 427.1 | 80.426 | 0.094604
[23 empty] | 427 | 80.072 | 0.096519
[23 empty] | 426.9 | 79.703 | 0.098525
[23 empty] | 426.8 | 79.318 | 0.10063
[23 empty] | 426.7 | 78.932 | 0.10275
[23 empty] | 426.6 | 78.495 | 0.10516
[23 empty] | 426.5 | 78.126 | 0.1072
[23 empty] | 426.4 | 77.757 | 0.10926
[23 empty] | 426.3 | 77.423 | 0.11113
[23 empty] | 426.2 | 77.079 | 0.11306
[23 empty] | 426.1 | 76.724 | 0.11507
[23 empty] | 426 | 76.378 | 0.11703
[23 empty] | 425.9 | 76.057 | 0.11886
[23 empty] | 425.8 | 75.787 | 0.12041
[23 empty] | 425.7 | 75.571 | 0.12164
[23 empty] | 425.6 | 75.346 | 0.12294
[23 empty] | 425.5 | 75.147 | 0.12409
[23 empty] | 425.4 | 74.935 | 0.12532
[23 empty] | 425.3 | 74.705 | 0.12665
[23 empty] | 425.2 | 74.579 | 0.12738
[23 empty] | 425.1 | 74.462 | 0.12807
[23 empty] | 425 | 74.433 | 0.12823
[23 empty] | 424.9 | 74.367 | 0.12862
[23 empty] | 424.8 | 74.344 | 0.12875
[23 empty] | 424.7 | 74.315 | 0.12892
[23 empty] | 424.6 | 74.366 | 0.12863
[23 empty] | 424.5 | 74.536 | 0.12763
[23 empty] | 424.4 | 74.703 | 0.12666
[23 empty] | 424.3 | 74.95 | 0.12523
[23 empty] | 424.2 | 75.196 | 0.12381
[23 empty] | 424.1 | 75.43 | 0.12246
[23 empty] | 424 | 75.653 | 0.12117
[23 empty] | 423.9 | 75.961 | 0.11941
[23 empty] | 423.8 | 76.362 | 0.11712
[23 empty] | 423.7 | 76.728 | 0.11505
[23 empty] | 423.6 | 77.099 | 0.11295
[23 empty] | 423.5 | 77.382 | 0.11136
[23 empty] | 423.4 | 77.699 | 0.10958
[23 empty] | 423.3 | 78.045 | 0.10765
[23 empty] | 423.2 | 78.327 | 0.10609
[23 empty] | 423.1 | 78.565 | 0.10477
[23 empty] | 423 | 78.739 | 0.10381
[23 empty] | 422.9 | 78.865 | 0.10312
[23 empty] | 422.8 | 78.916 | 0.10283
[23 empty] | 422.7 | 78.878 | 0.10304
[23 empty] | 422.6 | 78.793 | 0.10351
[23 empty] | 422.5 | 78.754 | 0.10373
[23 empty] | 422.4 | 78.587 | 0.10465
[23 empty] | 422.3 | 78.382 | 0.10578
[23 empty] | 422.2 | 78.072 | 0.1075
[23 empty] | 422.1 | 77.64 | 0.10991
[23 empty] | 422 | 77.151 | 0.11266
[23 empty] | 421.9 | 76.638 | 0.11556
[23 empty] | 421.8 | 76.079 | 0.11874
[23 empty] | 421.7 | 75.477 | 0.12219
[23 empty] | 421.6 | 74.823 | 0.12596
[23 empty] | 421.5 | 74.099 | 0.13019
[23 empty] | 421.4 | 73.375 | 0.13445
[23 empty] | 421.3 | 72.605 | 0.13903
[23 empty] | 421.2 | 71.836 | 0.14366
[23 empty] | 421.1 | 70.974 | 0.1489
[23 empty] | 421 | 70.145 | 0.154
[23 empty] | 420.9 | 69.19 | 0.15996
[23 empty] | 420.8 | 68.23 | 0.16602
[23 empty] | 420.7 | 67.248 | 0.17232
[23 empty] | 420.6 | 66.288 | 0.17857
[23 empty] | 420.5 | 65.336 | 0.18485
[23 empty] | 420.4 | 64.361 | 0.19138
[23 empty] | 420.3 | 63.443 | 0.19762
[23 empty] | 420.2 | 62.41 | 0.20475
[23 empty] | 420.1 | 61.53 | 0.21091
[23 empty] | 420 | 60.612 | 0.21744
[23 empty] | 419.9 | 59.708 | 0.22397
[23 empty] | 419.8 | 58.795 | 0.23066
[23 empty] | 419.7 | 58.008 | 0.23651
[23 empty] | 419.6 | 57.243 | 0.24228
[23 empty] | 419.5 | 56.5 | 0.24795
[23 empty] | 419.4 | 55.85 | 0.25298
[23 empty] | 419.3 | 55.296 | 0.25731
[23 empty] | 419.2 | 54.861 | 0.26074
[23 empty] | 419.1 | 54.477 | 0.26379
[23 empty] | 419 | 54.163 | 0.2663
[23 empty] | 418.9 | 53.909 | 0.26834
[23 empty] | 418.8 | 53.725 | 0.26982
[23 empty] | 418.7 | 53.67 | 0.27027
[23 empty] | 418.6 | 53.714 | 0.26991
[23 empty] | 418.5 | 53.855 | 0.26877
[23 empty] | 418.4 | 54.041 | 0.26728
[23 empty] | 418.3 | 54.369 | 0.26465
[23 empty] | 418.2 | 54.821 | 0.26105
[23 empty] | 418.1 | 55.34 | 0.25696
[23 empty] | 418 | 55.981 | 0.25196
[23 empty] | 417.9 | 56.671 | 0.24664
[23 empty] | 417.8 | 57.535 | 0.24007
[23 empty] | 417.7 | 58.43 | 0.23336
[23 empty] | 417.6 | 59.336 | 0.22668
[23 empty] | 417.5 | 60.271 | 0.21989
[23 empty] | 417.4 | 61.283 | 0.21266
[23 empty] | 417.3 | 62.283 | 0.20563
[23 empty] | 417.2 | 63.328 | 0.1984
[23 empty] | 417.1 | 64.309 | 0.19173
[23 empty] | 417 | 65.288 | 0.18517
[23 empty] | 416.9 | 66.284 | 0.17859
[23 empty] | 416.8 | 67.184 | 0.17273
[23 empty] | 416.7 | 68.04 | 0.16724
[23 empty] | 416.6 | 68.814 | 0.16232
[23 empty] | 416.5 | 69.564 | 0.15762
[23 empty] | 416.4 | 70.285 | 0.15314
[23 empty] | 416.3 | 70.852 | 0.14965
[23 empty] | 416.2 | 71.336 | 0.14669
[23 empty] | 416.1 | 71.835 | 0.14366
[23 empty] | 416 | 72.187 | 0.14154
[23 empty] | 415.9 | 72.538 | 0.13943
[23 empty] | 415.8 | 72.829 | 0.1377
[23 empty] | 415.7 | 72.984 | 0.13677
[23 empty] | 415.6 | 73.178 | 0.13562
[23 empty] | 415.5 | 73.331 | 0.13471
[23 empty] | 415.4 | 73.401 | 0.1343
[23 empty] | 415.3 | 73.471 | 0.13388
[23 empty] | 415.2 | 73.538 | 0.13349
[23 empty] | 415.1 | 73.614 | 0.13304
[23 empty] | 415 | 73.639 | 0.13289
[23 empty] | 414.9 | 73.721 | 0.13241
[23 empty] | 414.8 | 73.755 | 0.13221
[23 empty] | 414.7 | 73.825 | 0.1318
[23 empty] | 414.6 | 73.875 | 0.1315
[23 empty] | 414.5 | 73.986 | 0.13085
[23 empty] | 414.4 | 74.078 | 0.13031
[23 empty] | 414.3 | 74.127 | 0.13002
[23 empty] | 414.2 | 74.354 | 0.1287
[23 empty] | 414.1 | 74.512 | 0.12777
[23 empty] | 414 | 74.705 | 0.12665
[23 empty] | 413.9 | 74.915 | 0.12543
[23 empty] | 413.8 | 75.195 | 0.12381
[23 empty] | 413.7 | 75.508 | 0.12201
[23 empty] | 413.6 | 75.858 | 0.12
[23 empty] | 413.5 | 76.256 | 0.11773
[23 empty] | 413.4 | 76.614 | 0.11569
[23 empty] | 413.3 | 76.977 | 0.11364
[23 empty] | 413.2 | 77.423 | 0.11113
[23 empty] | 413.1 | 77.836 | 0.10882
[23 empty] | 413 | 78.297 | 0.10625
[23 empty] | 412.9 | 78.69 | 0.10408
[23 empty] | 412.8 | 79.2 | 0.10127
[23 empty] | 412.7 | 79.673 | 0.098689
[23 empty] | 412.6 | 80.045 | 0.096666
[23 empty] | 412.5 | 80.506 | 0.094172
[23 empty] | 412.4 | 80.904 | 0.09203
[23 empty] | 412.3 | 81.371 | 0.08953
[23 empty] | 412.2 | 81.861 | 0.086923
[23 empty] | 412.1 | 82.178 | 0.085244
[23 empty] | 412 | 82.475 | 0.083678
[23 empty] | 411.9 | 82.832 | 0.081802
[23 empty] | 411.8 | 83.162 | 0.080075
[23 empty] | 411.7 | 83.546 | 0.078074
[23 empty] | 411.6 | 83.817 | 0.076668
[23 empty] | 411.5 | 84.118 | 0.075111
[23 empty] | 411.4 | 84.392 | 0.073699
[23 empty] | 411.3 | 84.608 | 0.072589
[23 empty] | 411.2 | 84.85 | 0.071348
[23 empty] | 411.1 | 85.068 | 0.070234
[23 empty] | 411 | 85.252 | 0.069295
[23 empty] | 410.9 | 85.496 | 0.068054
[23 empty] | 410.8 | 85.689 | 0.067075
[23 empty] | 410.7 | 85.832 | 0.066351
[23 empty] | 410.6 | 85.976 | 0.065623
[23 empty] | 410.5 | 86.083 | 0.065083
[23 empty] | 410.4 | 86.281 | 0.064085
[23 empty] | 410.3 | 86.409 | 0.063441
[23 empty] | 410.2 | 86.616 | 0.062402
[23 empty] | 410.1 | 86.703 | 0.061966
[23 empty] | 410 | 86.725 | 0.061856
[23 empty] | 409.9 | 86.813 | 0.061415
[23 empty] | 409.8 | 86.886 | 0.06105
[23 empty] | 409.7 | 87.015 | 0.060406
[23 empty] | 409.6 | 87.118 | 0.059892
[23 empty] | 409.5 | 87.233 | 0.059319
[23 empty] | 409.4 | 87.243 | 0.059269
[23 empty] | 409.3 | 87.259 | 0.05919
[23 empty] | 409.2 | 87.395 | 0.058513
[23 empty] | 409.1 | 87.448 | 0.05825
[23 empty] | 409 | 87.494 | 0.058022
[23 empty] | 408.9 | 87.573 | 0.05763
[23 empty] | 408.8 | 87.616 | 0.057417
[23 empty] | 408.7 | 87.617 | 0.057412
[23 empty] | 408.6 | 87.679 | 0.057104
[23 empty] | 408.5 | 87.726 | 0.056872
[23 empty] | 408.4 | 87.772 | 0.056644
[23 empty] | 408.3 | 87.822 | 0.056397
[23 empty] | 408.2 | 87.833 | 0.056342
[23 empty] | 408.1 | 87.935 | 0.055838
[23 empty] | 408 | 87.882 | 0.0561
[23 empty] | 407.9 | 87.868 | 0.056169
[23 empty] | 407.8 | 87.924 | 0.055893
[23 empty] | 407.7 | 87.982 | 0.055606
[23 empty] | 407.6 | 88.062 | 0.055211
[23 empty] | 407.5 | 88.086 | 0.055093
[23 empty] | 407.4 | 88.128 | 0.054886
[23 empty] | 407.3 | 88.103 | 0.055009
[23 empty] | 407.2 | 88.097 | 0.055039
[23 empty] | 407.1 | 88.144 | 0.054807
[23 empty] | 407 | 88.214 | 0.054462
[23 empty] | 406.9 | 88.247 | 0.0543
[23 empty] | 406.8 | 88.222 | 0.054423
[23 empty] | 406.7 | 88.23 | 0.054384
[23 empty] | 406.6 | 88.157 | 0.054743
[23 empty] | 406.5 | 88.267 | 0.054202
[23 empty] | 406.4 | 88.305 | 0.054015
[23 empty] | 406.3 | 88.389 | 0.053602
[23 empty] | 406.2 | 88.387 | 0.053612
[23 empty] | 406.1 | 88.386 | 0.053617
[23 empty] | 406 | 88.346 | 0.053813
[23 empty] | 405.9 | 88.352 | 0.053784
[23 empty] | 405.8 | 88.389 | 0.053602
[23 empty] | 405.7 | 88.432 | 0.053391
[23 empty] | 405.6 | 88.437 | 0.053366
[23 empty] | 405.5 | 88.456 | 0.053273
[23 empty] | 405.4 | 88.41 | 0.053499
[23 empty] | 405.3 | 88.479 | 0.05316
[23 empty] | 405.2 | 88.476 | 0.053175
[23 empty] | 405.1 | 88.51 | 0.053008
[23 empty] | 405 | 88.516 | 0.052978
[23 empty] | 404.9 | 88.567 | 0.052728
[23 empty] | 404.8 | 88.529 | 0.052914
[23 empty] | 404.7 | 88.511 | 0.053003
[23 empty] | 404.6 | 88.495 | 0.053081
[23 empty] | 404.5 | 88.424 | 0.05343
[23 empty] | 404.4 | 88.517 | 0.052973
[23 empty] | 404.3 | 88.516 | 0.052978
[23 empty] | 404.2 | 88.503 | 0.053042
[23 empty] | 404.1 | 88.564 | 0.052743
[23 empty] | 404 | 88.503 | 0.053042
[23 empty] | 403.9 | 88.511 | 0.053003
[23 empty] | 403.8 | 88.495 | 0.053081
[23 empty] | 403.7 | 88.58 | 0.052664
[23 empty] | 403.6 | 88.557 | 0.052777
[23 empty] | 403.5 | 88.534 | 0.05289
[23 empty] | 403.4 | 88.435 | 0.053376
[23 empty] | 403.3 | 88.419 | 0.053454
[23 empty] | 403.2 | 88.435 | 0.053376
[23 empty] | 403.1 | 88.475 | 0.053179
[23 empty] | 403 | 88.533 | 0.052895
[23 empty] | 402.9 | 88.519 | 0.052964
[23 empty] | 402.8 | 88.465 | 0.053229
[23 empty] | 402.7 | 88.486 | 0.053125
[23 empty] | 402.6 | 88.441 | 0.053346
[23 empty] | 402.5 | 88.415 | 0.053474
[23 empty] | 402.4 | 88.492 | 0.053096
[23 empty] | 402.3 | 88.493 | 0.053091
[23 empty] | 402.2 | 88.501 | 0.053052
[23 empty] | 402.1 | 88.439 | 0.053356
[23 empty] | 402 | 88.477 | 0.05317
[23 empty] | 401.9 | 88.474 | 0.053184
[23 empty] | 401.8 | 88.466 | 0.053224
[23 empty] | 401.7 | 88.469 | 0.053209
[23 empty] | 401.6 | 88.475 | 0.053179
[23 empty] | 401.5 | 88.52 | 0.052959
[23 empty] | 401.4 | 88.45 | 0.053302
[23 empty] | 401.3 | 88.435 | 0.053376
[23 empty] | 401.2 | 88.496 | 0.053076
[23 empty] | 401.1 | 88.555 | 0.052787
[23 empty] | 401 | 88.599 | 0.052571
[23 empty] | 400.9 | 88.588 | 0.052625
[23 empty] | 400.8 | 88.541 | 0.052856
[23 empty] | 400.7 | 88.518 | 0.052968
[23 empty] | 400.6 | 88.536 | 0.05288
[23 empty] | 400.5 | 88.594 | 0.052596
[23 empty] | 400.4 | 88.567 | 0.052728
[23 empty] | 400.3 | 88.59 | 0.052615
[23 empty] | 400.2 | 88.525 | 0.052934
[23 empty] | 400.1 | 88.561 | 0.052757
[23 empty] | 400 | 88.548 | 0.052821
[23 empty] | 399.9 | 88.624 | 0.052449
[23 empty] | 399.8 | 88.634 | 0.0524
[23 empty] | 399.7 | 88.688 | 0.052135
[23 empty] | 399.6 | 88.653 | 0.052307
[23 empty] | 399.5 | 88.637 | 0.052385
[23 empty] | 399.4 | 88.64 | 0.05237
[23 empty] | 399.3 | 88.601 | 0.052561
[23 empty] | 399.2 | 88.623 | 0.052454
[23 empty] | 399.1 | 88.627 | 0.052434
[23 empty] | 399 | 88.598 | 0.052576
[23 empty] | 398.9 | 88.626 | 0.052439
[23 empty] | 398.8 | 88.6 | 0.052566
[23 empty] | 398.7 | 88.64 | 0.05237
[23 empty] | 398.6 | 88.65 | 0.052321
[23 empty] | 398.5 | 88.622 | 0.052458
[23 empty] | 398.4 | 88.608 | 0.052527
[23 empty] | 398.3 | 88.629 | 0.052424
[23 empty] | 398.2 | 88.588 | 0.052625
[23 empty] | 398.1 | 88.556 | 0.052782
[23 empty] | 398 | 88.542 | 0.052851
[23 empty] | 397.9 | 88.556 | 0.052782
[23 empty] | 397.8 | 88.612 | 0.052507
[23 empty] | 397.7 | 88.655 | 0.052297
[23 empty] | 397.6 | 88.623 | 0.052454
[23 empty] | 397.5 | 88.598 | 0.052576
[23 empty] | 397.4 | 88.593 | 0.052601
[23 empty] | 397.3 | 88.675 | 0.052199
[23 empty] | 397.2 | 88.646 | 0.052341
[23 empty] | 397.1 | 88.593 | 0.052601
[23 empty] | 397 | 88.613 | 0.052503
[23 empty] | 396.9 | 88.564 | 0.052743
[23 empty] | 396.8 | 88.588 | 0.052625
[23 empty] | 396.7 | 88.62 | 0.052468
[23 empty] | 396.6 | 88.599 | 0.052571
[23 empty] | 396.5 | 88.603 | 0.052552
[23 empty] | 396.4 | 88.663 | 0.052258
[23 empty] | 396.3 | 88.66 | 0.052272
[23 empty] | 396.2 | 88.688 | 0.052135
[23 empty] | 396.1 | 88.633 | 0.052405
[23 empty] | 396 | 88.602 | 0.052556
[23 empty] | 395.9 | 88.644 | 0.052351
[23 empty] | 395.8 | 88.684 | 0.052155
[23 empty] | 395.7 | 88.616 | 0.052488
[23 empty] | 395.6 | 88.646 | 0.052341
[23 empty] | 395.5 | 88.626 | 0.052439
[23 empty] | 395.4 | 88.646 | 0.052341
[23 empty] | 395.3 | 88.634 | 0.0524
[23 empty] | 395.2 | 88.599 | 0.052571
[23 empty] | 395.1 | 88.67 | 0.052223
[23 empty] | 395 | 88.628 | 0.052429
[23 empty] | 394.9 | 88.612 | 0.052507
[23 empty] | 394.8 | 88.59 | 0.052615
[23 empty] | 394.7 | 88.581 | 0.052659
[23 empty] | 394.6 | 88.592 | 0.052605
[23 empty] | 394.5 | 88.57 | 0.052713
[23 empty] | 394.4 | 88.555 | 0.052787
[23 empty] | 394.3 | 88.553 | 0.052797
[23 empty] | 394.2 | 88.483 | 0.05314
[23 empty] | 394.1 | 88.434 | 0.053381
[23 empty] | 394 | 88.373 | 0.05368
[23 empty] | 393.9 | 88.331 | 0.053887
[23 empty] | 393.8 | 88.256 | 0.054256
[23 empty] | 393.7 | 88.206 | 0.054502
[23 empty] | 393.6 | 88.166 | 0.054699
[23 empty] | 393.5 | 88.095 | 0.055049
[23 empty] | 393.4 | 87.982 | 0.055606
[23 empty] | 393.3 | 87.917 | 0.055927
[23 empty] | 393.2 | 87.83 | 0.056357
[23 empty] | 393.1 | 87.794 | 0.056535
[23 empty] | 393 | 87.678 | 0.057109
[23 empty] | 392.9 | 87.501 | 0.057987
[23 empty] | 392.8 | 87.44 | 0.05829
[23 empty] | 392.7 | 87.31 | 0.058936
[23 empty] | 392.6 | 87.196 | 0.059503
[23 empty] | 392.5 | 87.03 | 0.060331
[23 empty] | 392.4 | 86.912 | 0.06092
[23 empty] | 392.3 | 86.872 | 0.06112
[23 empty] | 392.2 | 86.778 | 0.06159
[23 empty] | 392.1 | 86.746 | 0.061751 | 0.062096 | bar: 235.5
[23 empty] | 392 | 86.639 | 0.062287 | 0.10818 | bar: 235.5
[23 empty] | 391.9 | 86.495 | 0.063009
[23 empty] | 391.8 | 86.369 | 0.063642
[23 empty] | 391.7 | 86.251 | 0.064236
[23 empty] | 391.6 | 86.187 | 0.064558
[23 empty] | 391.5 | 86.104 | 0.064977
[23 empty] | 391.4 | 86.015 | 0.065426
[23 empty] | 391.3 | 85.901 | 0.066002
[23 empty] | 391.2 | 85.828 | 0.066371
[23 empty] | 391.1 | 85.784 | 0.066594
[23 empty] | 391 | 85.723 | 0.066903
[23 empty] | 390.9 | 85.796 | 0.066533
[23 empty] | 390.8 | 85.79 | 0.066563
[23 empty] | 390.7 | 85.752 | 0.066756
[23 empty] | 390.6 | 85.797 | 0.066528
[23 empty] | 390.5 | 85.819 | 0.066417
[23 empty] | 390.4 | 85.839 | 0.066315
[23 empty] | 390.3 | 85.917 | 0.065921
[23 empty] | 390.2 | 85.918 | 0.065916
[23 empty] | 390.1 | 86.086 | 0.065067
[23 empty] | 390 | 86.16 | 0.064694
[23 empty] | 389.9 | 86.246 | 0.064261
[23 empty] | 389.8 | 86.4 | 0.063486
[23 empty] | 389.7 | 86.418 | 0.063396
[23 empty] | 389.6 | 86.559 | 0.062688
[23 empty] | 389.5 | 86.693 | 0.062016
[23 empty] | 389.4 | 86.677 | 0.062096
[23 empty] | 389.3 | 86.739 | 0.061786
[23 empty] | 389.2 | 86.705 | 0.061956
[23 empty] | 389.1 | 86.657 | 0.062196
[23 empty] | 389 | 86.625 | 0.062357
[23 empty] | 388.9 | 86.577 | 0.062597
[23 empty] | 388.8 | 86.467 | 0.06315
[23 empty] | 388.7 | 86.339 | 0.063793
[23 empty] | 388.6 | 86.147 | 0.06476
[23 empty] | 388.5 | 85.944 | 0.065784
[23 empty] | 388.4 | 85.734 | 0.066847
[23 empty] | 388.3 | 85.471 | 0.068181
[23 empty] | 388.2 | 85.222 | 0.069448
[23 empty] | 388.1 | 84.923 | 0.070975
[23 empty] | 388 | 84.534 | 0.072969
[23 empty] | 387.9 | 84.117 | 0.075116
[23 empty] | 387.8 | 83.768 | 0.076922
[23 empty] | 387.7 | 83.411 | 0.078777
[23 empty] | 387.6 | 83.002 | 0.080911
[23 empty] | 387.5 | 82.534 | 0.083367
[23 empty] | 387.4 | 82.197 | 0.085144
[23 empty] | 387.3 | 81.685 | 0.087858
[23 empty] | 387.2 | 81.3 | 0.089909
[23 empty] | 387.1 | 80.878 | 0.09217
[23 empty] | 387 | 80.54 | 0.093988
[23 empty] | 386.9 | 80.12 | 0.096259
[23 empty] | 386.8 | 79.794 | 0.09803
[23 empty] | 386.7 | 79.439 | 0.099966
[23 empty] | 386.6 | 79.103 | 0.10181
[23 empty] | 386.5 | 78.816 | 0.10339
[23 empty] | 386.4 | 78.547 | 0.10487
[23 empty] | 386.3 | 78.34 | 0.10602
[23 empty] | 386.2 | 78.172 | 0.10695
[23 empty] | 386.1 | 78.015 | 0.10782
[23 empty] | 386 | 77.914 | 0.10838
[23 empty] | 385.9 | 77.843 | 0.10878
[23 empty] | 385.8 | 77.848 | 0.10875
[23 empty] | 385.7 | 77.95 | 0.10818
[23 empty] | 385.6 | 78.128 | 0.10719
[23 empty] | 385.5 | 78.392 | 0.10573
[23 empty] | 385.4 | 78.534 | 0.10494
[23 empty] | 385.3 | 78.815 | 0.10339
[23 empty] | 385.2 | 79.13 | 0.10166
[23 empty] | 385.1 | 79.566 | 0.099272
[23 empty] | 385 | 80.042 | 0.096682
[23 empty] | 384.9 | 80.464 | 0.094398
[23 empty] | 384.8 | 80.958 | 0.09174
[23 empty] | 384.7 | 81.425 | 0.089242
[23 empty] | 384.6 | 81.871 | 0.08687
[23 empty] | 384.5 | 82.279 | 0.084711
[23 empty] | 384.4 | 82.711 | 0.082437
[23 empty] | 384.3 | 83.129 | 0.080247
[23 empty] | 384.2 | 83.45 | 0.078574
[23 empty] | 384.1 | 83.737 | 0.077083
[23 empty] | 384 | 83.978 | 0.075834
[23 empty] | 383.9 | 84.108 | 0.075163
[23 empty] | 383.8 | 84.185 | 0.074765
[23 empty] | 383.7 | 84.326 | 0.074038
[23 empty] | 383.6 | 84.386 | 0.07373
[23 empty] | 383.5 | 84.36 | 0.073863
[23 empty] | 383.4 | 84.246 | 0.074451
[23 empty] | 383.3 | 84.138 | 0.075008
[23 empty] | 383.2 | 83.823 | 0.076637
[23 empty] | 383.1 | 83.557 | 0.078017
[23 empty] | 383 | 83.28 | 0.079459
[23 empty] | 382.9 | 82.95 | 0.081184
[23 empty] | 382.8 | 82.632 | 0.082852
[23 empty] | 382.7 | 82.165 | 0.085313
[23 empty] | 382.6 | 81.746 | 0.087533
[23 empty] | 382.5 | 81.365 | 0.089562
[23 empty] | 382.4 | 80.92 | 0.091944
[23 empty] | 382.3 | 80.537 | 0.094005
[23 empty] | 382.2 | 80.199 | 0.095831
[23 empty] | 382.1 | 79.875 | 0.097589
[23 empty] | 382 | 79.57 | 0.099251
[23 empty] | 381.9 | 79.322 | 0.10061
[23 empty] | 381.8 | 79.197 | 0.10129
[23 empty] | 381.7 | 79.192 | 0.10132
[23 empty] | 381.6 | 79.284 | 0.10081
[23 empty] | 381.5 | 79.413 | 0.10011
[23 empty] | 381.4 | 79.644 | 0.098847
[23 empty] | 381.3 | 79.948 | 0.097192
[23 empty] | 381.2 | 80.308 | 0.095241
[23 empty] | 381.1 | 80.765 | 0.092777
[23 empty] | 381 | 81.28 | 0.090016
[23 empty] | 380.9 | 81.81 | 0.087194
[23 empty] | 380.8 | 82.308 | 0.084558
[23 empty] | 380.7 | 82.839 | 0.081765
[23 empty] | 380.6 | 83.356 | 0.079063
[23 empty] | 380.5 | 83.852 | 0.076487
[23 empty] | 380.4 | 84.339 | 0.073972
[23 empty] | 380.3 | 84.856 | 0.071317
[23 empty] | 380.2 | 85.255 | 0.06928
[23 empty] | 380.1 | 85.672 | 0.067161
[23 empty] | 380 | 85.976 | 0.065623
[23 empty] | 379.9 | 86.257 | 0.064206
[23 empty] | 379.8 | 86.507 | 0.062949
[23 empty] | 379.7 | 86.759 | 0.061685
[23 empty] | 379.6 | 87.001 | 0.060476
[23 empty] | 379.5 | 87.135 | 0.059807
[23 empty] | 379.4 | 87.22 | 0.059384
[23 empty] | 379.3 | 87.317 | 0.058901
[23 empty] | 379.2 | 87.452 | 0.05823
[23 empty] | 379.1 | 87.543 | 0.057779
[23 empty] | 379 | 87.654 | 0.057228
[23 empty] | 378.9 | 87.753 | 0.056738
[23 empty] | 378.8 | 87.735 | 0.056827
[23 empty] | 378.7 | 87.719 | 0.056906
[23 empty] | 378.6 | 87.721 | 0.056896
[23 empty] | 378.5 | 87.764 | 0.056684
[23 empty] | 378.4 | 87.816 | 0.056426
[23 empty] | 378.3 | 87.86 | 0.056209
[23 empty] | 378.2 | 87.846 | 0.056278
[23 empty] | 378.1 | 87.931 | 0.055858
[23 empty] | 378 | 87.948 | 0.055774
[23 empty] | 377.9 | 87.928 | 0.055873
[23 empty] | 377.8 | 87.937 | 0.055828
[23 empty] | 377.7 | 88 | 0.055517
[23 empty] | 377.6 | 87.979 | 0.055621
[23 empty] | 377.5 | 87.933 | 0.055848
[23 empty] | 377.4 | 87.909 | 0.055967
[23 empty] | 377.3 | 87.899 | 0.056016
[23 empty] | 377.2 | 87.932 | 0.055853
[23 empty] | 377.1 | 87.972 | 0.055656
[23 empty] | 377 | 88.061 | 0.055216
[23 empty] | 376.9 | 88.099 | 0.055029
[23 empty] | 376.8 | 88.163 | 0.054714
[23 empty] | 376.7 | 88.127 | 0.054891
[23 empty] | 376.6 | 88.121 | 0.054921
[23 empty] | 376.5 | 88.129 | 0.054881
[23 empty] | 376.4 | 88.157 | 0.054743
[23 empty] | 376.3 | 88.211 | 0.054477
[23 empty] | 376.2 | 88.169 | 0.054684
[23 empty] | 376.1 | 88.167 | 0.054694
[23 empty] | 376 | 88.141 | 0.054822
[23 empty] | 375.9 | 88.195 | 0.054556
[23 empty] | 375.8 | 88.293 | 0.054074
[23 empty] | 375.7 | 88.367 | 0.05371
[23 empty] | 375.6 | 88.389 | 0.053602
[23 empty] | 375.5 | 88.387 | 0.053612
[23 empty] | 375.4 | 88.389 | 0.053602
[23 empty] | 375.3 | 88.375 | 0.053671
[23 empty] | 375.2 | 88.394 | 0.053577
[23 empty] | 375.1 | 88.42 | 0.053449
[23 empty] | 375 | 88.467 | 0.053219
[23 empty] | 374.9 | 88.5 | 0.053057
[23 empty] | 374.8 | 88.532 | 0.0529
[23 empty] | 374.7 | 88.494 | 0.053086
[23 empty] | 374.6 | 88.521 | 0.052954
[23 empty] | 374.5 | 88.513 | 0.052993
[23 empty] | 374.4 | 88.544 | 0.052841
[23 empty] | 374.3 | 88.584 | 0.052645
[23 empty] | 374.2 | 88.565 | 0.052738
[23 empty] | 374.1 | 88.52 | 0.052959
[23 empty] | 374 | 88.499 | 0.053062
[23 empty] | 373.9 | 88.395 | 0.053572
[23 empty] | 373.8 | 88.455 | 0.053278
[23 empty] | 373.7 | 88.571 | 0.052708
[23 empty] | 373.6 | 88.52 | 0.052959
[23 empty] | 373.5 | 88.49 | 0.053106
[23 empty] | 373.4 | 88.415 | 0.053474
[23 empty] | 373.3 | 88.382 | 0.053636
[23 empty] | 373.2 | 88.352 | 0.053784
[23 empty] | 373.1 | 88.374 | 0.053675
[23 empty] | 373 | 88.344 | 0.053823
[23 empty] | 372.9 | 88.288 | 0.054098
[23 empty] | 372.8 | 88.188 | 0.054591
[23 empty] | 372.7 | 88.124 | 0.054906
[23 empty] | 372.6 | 88.061 | 0.055216
[23 empty] | 372.5 | 87.951 | 0.055759
[23 empty] | 372.4 | 87.865 | 0.056184
[23 empty] | 372.3 | 87.798 | 0.056515
[23 empty] | 372.2 | 87.687 | 0.057065
[23 empty] | 372.1 | 87.523 | 0.057878
[23 empty] | 372 | 87.268 | 0.059145
[23 empty] | 371.9 | 87.028 | 0.060341
[23 empty] | 371.8 | 86.789 | 0.061535
[23 empty] | 371.7 | 86.621 | 0.062377
[23 empty] | 371.6 | 86.29 | 0.06404
[23 empty] | 371.5 | 86.106 | 0.064967
[23 empty] | 371.4 | 85.705 | 0.066994
[23 empty] | 371.3 | 85.354 | 0.068776
[23 empty] | 371.2 | 84.986 | 0.070653
[23 empty] | 371.1 | 84.556 | 0.072856
[23 empty] | 371 | 84.14 | 0.074997
[23 empty] | 370.9 | 83.726 | 0.07714
[23 empty] | 370.8 | 83.271 | 0.079506
[23 empty] | 370.7 | 82.74 | 0.082284
[23 empty] | 370.6 | 82.269 | 0.084764
[23 empty] | 370.5 | 81.826 | 0.087109
[23 empty] | 370.4 | 81.398 | 0.089386
[23 empty] | 370.3 | 80.915 | 0.091971
[23 empty] | 370.2 | 80.485 | 0.094285
[23 empty] | 370.1 | 79.965 | 0.0971
[23 empty] | 370 | 79.516 | 0.099545
[23 empty] | 369.9 | 79.199 | 0.10128
[23 empty] | 369.8 | 78.76 | 0.10369
[23 empty] | 369.7 | 78.319 | 0.10613
[23 empty] | 369.6 | 77.929 | 0.1083
[23 empty] | 369.5 | 77.617 | 0.11004
[23 empty] | 369.4 | 77.293 | 0.11186
[23 empty] | 369.3 | 77.035 | 0.11331
[23 empty] | 369.2 | 76.801 | 0.11463
[23 empty] | 369.1 | 76.612 | 0.1157
[23 empty] | 369 | 76.445 | 0.11665
[23 empty] | 368.9 | 76.263 | 0.11769
[23 empty] | 368.8 | 76.16 | 0.11827
[23 empty] | 368.7 | 75.982 | 0.11929
[23 empty] | 368.6 | 75.939 | 0.11954
[23 empty] | 368.5 | 75.834 | 0.12014
[23 empty] | 368.4 | 75.768 | 0.12051
[23 empty] | 368.3 | 75.723 | 0.12077
[23 empty] | 368.2 | 75.626 | 0.12133
[23 empty] | 368.1 | 75.622 | 0.12135
[23 empty] | 368 | 75.613 | 0.1214
[23 empty] | 367.9 | 75.565 | 0.12168
[23 empty] | 367.8 | 75.489 | 0.12212
[23 empty] | 367.7 | 75.417 | 0.12253
[23 empty] | 367.6 | 75.277 | 0.12334
[23 empty] | 367.5 | 75.139 | 0.12413
[23 empty] | 367.4 | 74.961 | 0.12516
[23 empty] | 367.3 | 74.742 | 0.12644
[23 empty] | 367.2 | 74.51 | 0.12779
[23 empty] | 367.1 | 74.248 | 0.12932
[23 empty] | 367 | 73.92 | 0.13124
[23 empty] | 366.9 | 73.493 | 0.13375
[23 empty] | 366.8 | 73.086 | 0.13617
[23 empty] | 366.7 | 72.682 | 0.13857
[23 empty] | 366.6 | 72.145 | 0.14179
[23 empty] | 366.5 | 71.573 | 0.14525
[23 empty] | 366.4 | 70.976 | 0.14889
[23 empty] | 366.3 | 70.318 | 0.15293
[23 empty] | 366.2 | 69.599 | 0.1574
[23 empty] | 366.1 | 68.854 | 0.16207
[23 empty] | 366 | 68.081 | 0.16697
[23 empty] | 365.9 | 67.246 | 0.17233
[23 empty] | 365.8 | 66.341 | 0.17822
[23 empty] | 365.7 | 65.382 | 0.18454
[23 empty] | 365.6 | 64.488 | 0.19052
[23 empty] | 365.5 | 63.509 | 0.19716
[23 empty] | 365.4 | 62.583 | 0.20354
[23 empty] | 365.3 | 61.668 | 0.20994
[23 empty] | 365.2 | 60.783 | 0.21622
[23 empty] | 365.1 | 59.943 | 0.22226
[23 empty] | 365 | 59.108 | 0.22835
[23 empty] | 364.9 | 58.385 | 0.2337
[23 empty] | 364.8 | 57.674 | 0.23902
[23 empty] | 364.7 | 57.049 | 0.24375
[23 empty] | 364.6 | 56.329 | 0.24927
[23 empty] | 364.5 | 55.692 | 0.25421
[23 empty] | 364.4 | 55.052 | 0.25923
[23 empty] | 364.3 | 54.419 | 0.26425
[23 empty] | 364.2 | 53.666 | 0.2703
[23 empty] | 364.1 | 52.919 | 0.27639
[23 empty] | 364 | 52.187 | 0.28244
[23 empty] | 363.9 | 51.331 | 0.28962
[23 empty] | 363.8 | 50.451 | 0.29713
[23 empty] | 363.7 | 49.565 | 0.30482
[23 empty] | 363.6 | 48.525 | 0.31403
[23 empty] | 363.5 | 47.514 | 0.32318
[23 empty] | 363.4 | 46.371 | 0.33375
[23 empty] | 363.3 | 45.263 | 0.34426
[23 empty] | 363.2 | 44.001 | 0.35654
[23 empty] | 363.1 | 42.764 | 0.36892
[23 empty] | 363 | 41.445 | 0.38253
[23 empty] | 362.9 | 40.029 | 0.39763
[23 empty] | 362.8 | 38.591 | 0.41351
[23 empty] | 362.7 | 37.147 | 0.43008
[23 empty] | 362.6 | 35.55 | 0.44916
[23 empty] | 362.5 | 33.867 | 0.47022
[23 empty] | 362.4 | 32.204 | 0.49209
[23 empty] | 362.3 | 30.476 | 0.51604
[23 empty] | 362.2 | 28.62 | 0.54333
[23 empty] | 362.1 | 26.597 | 0.57517
[23 empty] | 362 | 24.644 | 0.60829
[23 empty] | 361.9 | 22.58 | 0.64628
[23 empty] | 361.8 | 20.52 | 0.68782
[23 empty] | 361.7 | 18.41 | 0.73495
[23 empty] | 361.6 | 16.393 | 0.78534
[23 empty] | 361.5 | 14.523 | 0.83794
[23 empty] | 361.4 | 12.841 | 0.8914
[23 empty] | 361.3 | 11.365 | 0.94443
[23 empty] | 361.2 | 10.079 | 0.99658
[23 empty] | 361.1 | 9.1677 | 1.0377
[23 empty] | 361 | 8.5813 | 1.0664
[23 empty] | 360.9 | 8.3195 | 1.0799
[23 empty] | 360.8 | 8.414 | 1.075
[23 empty] | 360.7 | 8.8836 | 1.0514
[23 empty] | 360.6 | 9.7049 | 1.013
[23 empty] | 360.5 | 10.847 | 0.96469
[23 empty] | 360.4 | 12.375 | 0.90745
[23 empty] | 360.3 | 14.219 | 0.84713
[23 empty] | 360.2 | 16.351 | 0.78646
[23 empty] | 360.1 | 18.558 | 0.73147
[23 empty] | 360 | 20.996 | 0.67786
[23 empty] | 359.9 | 23.666 | 0.62588
[23 empty] | 359.8 | 26.482 | 0.57705
[23 empty] | 359.7 | 29.14 | 0.53551
[23 empty] | 359.6 | 32.018 | 0.49461
[23 empty] | 359.5 | 34.835 | 0.45798
[23 empty] | 359.4 | 37.77 | 0.42285
[23 empty] | 359.3 | 40.469 | 0.39288
[23 empty] | 359.2 | 43.078 | 0.36574
[23 empty] | 359.1 | 45.6 | 0.34104
[23 empty] | 359 | 48.175 | 0.31718
[23 empty] | 358.9 | 50.534 | 0.29642
[23 empty] | 358.8 | 52.691 | 0.27826
[23 empty] | 358.7 | 54.56 | 0.26313
[23 empty] | 358.6 | 56.484 | 0.24807
[23 empty] | 358.5 | 58.225 | 0.23489
[23 empty] | 358.4 | 59.87 | 0.22279
[23 empty] | 358.3 | 61.345 | 0.21222
[23 empty] | 358.2 | 62.735 | 0.20249
[23 empty] | 358.1 | 64.13 | 0.19294
[23 empty] | 358 | 65.425 | 0.18426
[23 empty] | 357.9 | 66.608 | 0.17647
[23 empty] | 357.8 | 67.775 | 0.16893
[23 empty] | 357.7 | 68.885 | 0.16188
[23 empty] | 357.6 | 70.044 | 0.15463
[23 empty] | 357.5 | 71.113 | 0.14805
[23 empty] | 357.4 | 72.103 | 0.14205
[23 empty] | 357.3 | 73.04 | 0.13644
[23 empty] | 357.2 | 73.925 | 0.13121
[23 empty] | 357.1 | 74.778 | 0.12623
[23 empty] | 357 | 75.51 | 0.122
[23 empty] | 356.9 | 76.181 | 0.11815
[23 empty] | 356.8 | 76.843 | 0.1144
[23 empty] | 356.7 | 77.358 | 0.11149
[23 empty] | 356.6 | 77.858 | 0.1087
[23 empty] | 356.5 | 78.304 | 0.10622
[23 empty] | 356.4 | 78.739 | 0.10381
[23 empty] | 356.3 | 79.1 | 0.10182
[23 empty] | 356.2 | 79.489 | 0.099693
[23 empty] | 356.1 | 79.871 | 0.097611
[23 empty] | 356 | 80.2 | 0.095826
[23 empty] | 355.9 | 80.48 | 0.094312
[23 empty] | 355.8 | 80.706 | 0.093094
[23 empty] | 355.7 | 81.035 | 0.091327
[23 empty] | 355.6 | 81.299 | 0.089915
[23 empty] | 355.5 | 81.498 | 0.088853
[23 empty] | 355.4 | 81.694 | 0.08781
[23 empty] | 355.3 | 81.839 | 0.08704
[23 empty] | 355.2 | 81.958 | 0.086409
[23 empty] | 355.1 | 82.128 | 0.085509
[23 empty] | 355 | 82.202 | 0.085118
[23 empty] | 354.9 | 82.231 | 0.084964
[23 empty] | 354.8 | 82.298 | 0.084611
[23 empty] | 354.7 | 82.371 | 0.084226
[23 empty] | 354.6 | 82.319 | 0.0845
[23 empty] | 354.5 | 82.26 | 0.084811
[23 empty] | 354.4 | 82.191 | 0.085176
[23 empty] | 354.3 | 82.167 | 0.085303
[23 empty] | 354.2 | 82.096 | 0.085678
[23 empty] | 354.1 | 81.993 | 0.086223
[23 empty] | 354 | 81.937 | 0.08652
[23 empty] | 353.9 | 81.887 | 0.086785
[23 empty] | 353.8 | 81.861 | 0.086923
[23 empty] | 353.7 | 81.85 | 0.086981
[23 empty] | 353.6 | 81.84 | 0.087034
[23 empty] | 353.5 | 81.778 | 0.087364
[23 empty] | 353.4 | 81.728 | 0.087629
[23 empty] | 353.3 | 81.762 | 0.087448
[23 empty] | 353.2 | 81.711 | 0.087719
[23 empty] | 353.1 | 81.659 | 0.087996
[23 empty] | 353 | 81.664 | 0.087969
[23 empty] | 352.9 | 81.685 | 0.087858
[23 empty] | 352.8 | 81.657 | 0.088007
[23 empty] | 352.7 | 81.599 | 0.088315
[23 empty] | 352.6 | 81.597 | 0.088326
[23 empty] | 352.5 | 81.541 | 0.088624
[23 empty] | 352.4 | 81.539 | 0.088635
[23 empty] | 352.3 | 81.498 | 0.088853
[23 empty] | 352.2 | 81.507 | 0.088805
[23 empty] | 352.1 | 81.499 | 0.088848
[23 empty] | 352 | 81.505 | 0.088816
[23 empty] | 351.9 | 81.606 | 0.088278
[23 empty] | 351.8 | 81.596 | 0.088331
[23 empty] | 351.7 | 81.613 | 0.088241
[23 empty] | 351.6 | 81.658 | 0.088001
[23 empty] | 351.5 | 81.757 | 0.087475
[23 empty] | 351.4 | 81.789 | 0.087305
[23 empty] | 351.3 | 81.846 | 0.087003
[23 empty] | 351.2 | 81.903 | 0.0867
[23 empty] | 351.1 | 81.974 | 0.086324
[23 empty] | 351 | 82.023 | 0.086064
[23 empty] | 350.9 | 82.019 | 0.086086
[23 empty] | 350.8 | 82.067 | 0.085831
[23 empty] | 350.7 | 82.081 | 0.085757
[23 empty] | 350.6 | 82.105 | 0.08563
[23 empty] | 350.5 | 82.086 | 0.085731
[23 empty] | 350.4 | 81.958 | 0.086409
[23 empty] | 350.3 | 81.848 | 0.086992
[23 empty] | 350.2 | 81.758 | 0.08747
[23 empty] | 350.1 | 81.671 | 0.087932
[23 empty] | 350 | 81.537 | 0.088645
[23 empty] | 349.9 | 81.408 | 0.089333
[23 empty] | 349.8 | 81.145 | 0.090738
[23 empty] | 349.7 | 80.738 | 0.092922
[23 empty] | 349.6 | 80.367 | 0.094922
[23 empty] | 349.5 | 80.081 | 0.096471
[23 empty] | 349.4 | 79.875 | 0.097589
[23 empty] | 349.3 | 79.62 | 0.098978
[23 empty] | 349.2 | 79.303 | 0.10071
[23 empty] | 349.1 | 79.016 | 0.10228
[23 empty] | 349 | 78.629 | 0.10442
[23 empty] | 348.9 | 78.337 | 0.10603
[23 empty] | 348.8 | 77.982 | 0.10801
[23 empty] | 348.7 | 77.598 | 0.11015
[23 empty] | 348.6 | 77.295 | 0.11185
[23 empty] | 348.5 | 77.082 | 0.11305
[23 empty] | 348.4 | 76.844 | 0.11439
[23 empty] | 348.3 | 76.639 | 0.11555
[23 empty] | 348.2 | 76.369 | 0.11708
[23 empty] | 348.1 | 76.208 | 0.118
[23 empty] | 348 | 76.267 | 0.11766
[23 empty] | 347.9 | 76.235 | 0.11785
[23 empty] | 347.8 | 76.181 | 0.11815
[23 empty] | 347.7 | 76.228 | 0.11789
[23 empty] | 347.6 | 76.291 | 0.11753
[23 empty] | 347.5 | 76.387 | 0.11698
[23 empty] | 347.4 | 76.485 | 0.11642
[23 empty] | 347.3 | 76.718 | 0.1151
[23 empty] | 347.2 | 77.039 | 0.11329
[23 empty] | 347.1 | 77.323 | 0.11169
[23 empty] | 347 | 77.483 | 0.11079
[23 empty] | 346.9 | 77.682 | 0.10968
[23 empty] | 346.8 | 77.849 | 0.10875
[23 empty] | 346.7 | 78.19 | 0.10685
[23 empty] | 346.6 | 78.538 | 0.10492
[23 empty] | 346.5 | 78.68 | 0.10414
[23 empty] | 346.4 | 78.846 | 0.10322
[23 empty] | 346.3 | 78.893 | 0.10296
[23 empty] | 346.2 | 79.104 | 0.1018
[23 empty] | 346.1 | 79.372 | 0.10033
[23 empty] | 346 | 79.354 | 0.10043
[23 empty] | 345.9 | 79.498 | 0.099644
[23 empty] | 345.8 | 79.456 | 0.099873
[23 empty] | 345.7 | 79.428 | 0.10003
[23 empty] | 345.6 | 79.365 | 0.10037
[23 empty] | 345.5 | 79.295 | 0.10075
[23 empty] | 345.4 | 79.093 | 0.10186
[23 empty] | 345.3 | 79.173 | 0.10142
[23 empty] | 345.2 | 78.986 | 0.10245
[23 empty] | 345.1 | 78.887 | 0.10299
[23 empty] | 345 | 78.757 | 0.10371
[23 empty] | 344.9 | 78.654 | 0.10428
[23 empty] | 344.8 | 78.467 | 0.10531
[23 empty] | 344.7 | 78.506 | 0.1051
[23 empty] | 344.6 | 78.454 | 0.10538
[23 empty] | 344.5 | 78.495 | 0.10516
[23 empty] | 344.4 | 78.511 | 0.10507
[23 empty] | 344.3 | 78.526 | 0.10499
[23 empty] | 344.2 | 78.629 | 0.10442
[23 empty] | 344.1 | 78.724 | 0.10389
[23 empty] | 344 | 78.904 | 0.1029
[23 empty] | 343.9 | 79.191 | 0.10132
[23 empty] | 343.8 | 79.411 | 0.10012
[23 empty] | 343.7 | 79.547 | 0.099376
[23 empty] | 343.6 | 79.701 | 0.098536
[23 empty] | 343.5 | 79.806 | 0.097964
[23 empty] | 343.4 | 80.181 | 0.095929
[23 empty] | 343.3 | 80.293 | 0.095322
[23 empty] | 343.2 | 80.452 | 0.094463
[23 empty] | 343.1 | 80.539 | 0.093994
[23 empty] | 343 | 80.613 | 0.093595
[23 empty] | 342.9 | 80.639 | 0.093455
[23 empty] | 342.8 | 80.82 | 0.092481
[23 empty] | 342.7 | 81.07 | 0.09114
[23 empty] | 342.6 | 81.187 | 0.090514
[23 empty] | 342.5 | 81.184 | 0.09053
[23 empty] | 342.4 | 81.254 | 0.090155
[23 empty] | 342.3 | 81.116 | 0.090893
[23 empty] | 342.2 | 81.16 | 0.090658
[23 empty] | 342.1 | 81.213 | 0.090374
[23 empty] | 342 | 81.069 | 0.091145
[23 empty] | 341.9 | 81.008 | 0.091472
[23 empty] | 341.8 | 81.021 | 0.091402
[23 empty] | 341.7 | 81.151 | 0.090706
[23 empty] | 341.6 | 81.169 | 0.09061
[23 empty] | 341.5 | 81.165 | 0.090631
[23 empty] | 341.4 | 81.173 | 0.090588
[23 empty] | 341.3 | 81.296 | 0.089931
[23 empty] | 341.2 | 81.18 | 0.090551
[23 empty] | 341.1 | 81.282 | 0.090006
[23 empty] | 341 | 81.248 | 0.090187
[23 empty] | 340.9 | 81.081 | 0.091081
[23 empty] | 340.8 | 81.067 | 0.091156
[23 empty] | 340.7 | 81.32 | 0.089803
[23 empty] | 340.6 | 81.42 | 0.089269
[23 empty] | 340.5 | 81.383 | 0.089466
[23 empty] | 340.4 | 81.495 | 0.088869
[23 empty] | 340.3 | 81.443 | 0.089146
[23 empty] | 340.2 | 81.604 | 0.088289
[23 empty] | 340.1 | 81.888 | 0.08678
[23 empty] | 340 | 81.998 | 0.086197
[23 empty] | 339.9 | 81.976 | 0.086313
[23 empty] | 339.8 | 82.091 | 0.085704
[23 empty] | 339.7 | 82.101 | 0.085652
[23 empty] | 339.6 | 82.201 | 0.085123
[23 empty] | 339.5 | 82.31 | 0.084547
[23 empty] | 339.4 | 82.389 | 0.084131
[23 empty] | 339.3 | 82.455 | 0.083783
[23 empty] | 339.2 | 82.375 | 0.084205
[23 empty] | 339.1 | 82.474 | 0.083683
[23 empty] | 339 | 82.569 | 0.083183
[23 empty] | 338.9 | 82.512 | 0.083483
[23 empty] | 338.8 | 82.304 | 0.084579
[23 empty] | 338.7 | 82.118 | 0.085562
[23 empty] | 338.6 | 82.264 | 0.08479
[23 empty] | 338.5 | 82.223 | 0.085007
[23 empty] | 338.4 | 82.208 | 0.085086
[23 empty] | 338.3 | 82.122 | 0.08554
[23 empty] | 338.2 | 81.95 | 0.086451
[23 empty] | 338.1 | 81.777 | 0.087369
[23 empty] | 338 | 81.717 | 0.087688
[23 empty] | 337.9 | 81.636 | 0.088118
[23 empty] | 337.8 | 81.539 | 0.088635
[23 empty] | 337.7 | 81.476 | 0.08897
[23 empty] | 337.6 | 81.263 | 0.090107
[23 empty] | 337.5 | 81.079 | 0.091092
[23 empty] | 337.4 | 80.936 | 0.091858
[23 empty] | 337.3 | 80.924 | 0.091923
[23 empty] | 337.2 | 80.994 | 0.091547
[23 empty] | 337.1 | 81.022 | 0.091397
[23 empty] | 337 | 80.988 | 0.091579
[23 empty] | 336.9 | 80.831 | 0.092422
[23 empty] | 336.8 | 80.74 | 0.092911
[23 empty] | 336.7 | 80.605 | 0.093638
[23 empty] | 336.6 | 80.623 | 0.093541
[23 empty] | 336.5 | 80.372 | 0.094895
[23 empty] | 336.4 | 80.237 | 0.095625
[23 empty] | 336.3 | 80.113 | 0.096297
[23 empty] | 336.2 | 79.937 | 0.097252
[23 empty] | 336.1 | 79.95 | 0.097182
[23 empty] | 336 | 79.765 | 0.098188
[23 empty] | 335.9 | 79.653 | 0.098798
[23 empty] | 335.8 | 79.558 | 0.099316
[23 empty] | 335.7 | 79.207 | 0.10124
[23 empty] | 335.6 | 78.889 | 0.10298
[23 empty] | 335.5 | 78.325 | 0.1061
[23 empty] | 335.4 | 77.957 | 0.10814
[23 empty] | 335.3 | 77.47 | 0.11087
[23 empty] | 335.2 | 76.948 | 0.1138
[23 empty] | 335.1 | 76.387 | 0.11698
[23 empty] | 335 | 75.573 | 0.12163
[23 empty] | 334.9 | 74.778 | 0.12623
[23 empty] | 334.8 | 73.92 | 0.13124
[23 empty] | 334.7 | 72.894 | 0.13731
[23 empty] | 334.6 | 71.936 | 0.14305
[23 empty] | 334.5 | 71.057 | 0.14839
[23 empty] | 334.4 | 70.007 | 0.15486
[23 empty] | 334.3 | 69.012 | 0.16108
[23 empty] | 334.2 | 68.272 | 0.16576
[23 empty] | 334.1 | 67.689 | 0.16948
[23 empty] | 334 | 67.56 | 0.17031
[23 empty] | 333.9 | 67.47 | 0.17089
[23 empty] | 333.8 | 67.623 | 0.16991
[23 empty] | 333.7 | 67.907 | 0.16809
[23 empty] | 333.6 | 68.486 | 0.1644
[23 empty] | 333.5 | 69.22 | 0.15977
[23 empty] | 333.4 | 70.173 | 0.15383
[23 empty] | 333.3 | 71.097 | 0.14815
[23 empty] | 333.2 | 72.164 | 0.14168
[23 empty] | 333.1 | 73.019 | 0.13656
[23 empty] | 333 | 74.009 | 0.13072
[23 empty] | 332.9 | 75.02 | 0.12482
[23 empty] | 332.8 | 75.965 | 0.11939
[23 empty] | 332.7 | 76.707 | 0.11517
[23 empty] | 332.6 | 77.419 | 0.11115
[23 empty] | 332.5 | 78.073 | 0.1075
[23 empty] | 332.4 | 78.555 | 0.10483
[23 empty] | 332.3 | 78.889 | 0.10298
[23 empty] | 332.2 | 79.244 | 0.10103
[23 empty] | 332.1 | 79.49 | 0.099688
[23 empty] | 332 | 79.884 | 0.09754
[23 empty] | 331.9 | 80.177 | 0.09595
[23 empty] | 331.8 | 80.475 | 0.094339
[23 empty] | 331.7 | 80.708 | 0.093083
[23 empty] | 331.6 | 80.842 | 0.092363
[23 empty] | 331.5 | 81.099 | 0.090985
[23 empty] | 331.4 | 81.494 | 0.088874
[23 empty] | 331.3 | 81.73 | 0.087619
[23 empty] | 331.2 | 81.891 | 0.086764
[23 empty] | 331.1 | 82.136 | 0.085466
[23 empty] | 331 | 82.26 | 0.084811
[23 empty] | 330.9 | 82.479 | 0.083657
[23 empty] | 330.8 | 82.751 | 0.082227
[23 empty] | 330.7 | 83.188 | 0.079939
[23 empty] | 330.6 | 83.593 | 0.07783
[23 empty] | 330.5 | 83.749 | 0.07702
[23 empty] | 330.4 | 84.066 | 0.07538
[23 empty] | 330.3 | 84.093 | 0.07524
[23 empty] | 330.2 | 84.368 | 0.073822
[23 empty] | 330.1 | 84.521 | 0.073035
[23 empty] | 330 | 84.636 | 0.072445
[23 empty] | 329.9 | 84.734 | 0.071942
[23 empty] | 329.8 | 84.832 | 0.07144
[23 empty] | 329.7 | 84.924 | 0.07097
[23 empty] | 329.6 | 85.048 | 0.070336
[23 empty] | 329.5 | 85.284 | 0.069132
[23 empty] | 329.4 | 85.442 | 0.068329
[23 empty] | 329.3 | 85.635 | 0.067349
[23 empty] | 329.2 | 85.602 | 0.067516
[23 empty] | 329.1 | 85.524 | 0.067912
[23 empty] | 329 | 85.538 | 0.067841
[23 empty] | 328.9 | 85.447 | 0.068303
[23 empty] | 328.8 | 85.464 | 0.068217
[23 empty] | 328.7 | 85.49 | 0.068085
[23 empty] | 328.6 | 85.495 | 0.068059
[23 empty] | 328.5 | 85.622 | 0.067415
[23 empty] | 328.4 | 85.591 | 0.067572
[23 empty] | 328.3 | 85.615 | 0.06745
[23 empty] | 328.2 | 85.685 | 0.067095
[23 empty] | 328.1 | 85.687 | 0.067085
[23 empty] | 328 | 85.805 | 0.066487
[23 empty] | 327.9 | 85.735 | 0.066842
[23 empty] | 327.8 | 85.545 | 0.067805
[23 empty] | 327.7 | 85.493 | 0.068069
[23 empty] | 327.6 | 85.422 | 0.06843
[23 empty] | 327.5 | 85.481 | 0.06813
[23 empty] | 327.4 | 85.587 | 0.067592
[23 empty] | 327.3 | 85.698 | 0.067029
[23 empty] | 327.2 | 85.653 | 0.067257
[23 empty] | 327.1 | 85.681 | 0.067115
[23 empty] | 327 | 85.665 | 0.067197
[23 empty] | 326.9 | 85.593 | 0.067562
[23 empty] | 326.8 | 85.539 | 0.067836
[23 empty] | 326.7 | 85.558 | 0.067739
[23 empty] | 326.6 | 85.564 | 0.067709
[23 empty] | 326.5 | 85.466 | 0.068207
[23 empty] | 326.4 | 85.412 | 0.068481
[23 empty] | 326.3 | 85.319 | 0.068954
[23 empty] | 326.2 | 85.538 | 0.067841
[23 empty] | 326.1 | 85.593 | 0.067562
[23 empty] | 326 | 85.52 | 0.067932
[23 empty] | 325.9 | 85.448 | 0.068298
[23 empty] | 325.8 | 85.304 | 0.069031
[23 empty] | 325.7 | 85.27 | 0.069204
[23 empty] | 325.6 | 85.3 | 0.069051
[23 empty] | 325.5 | 85.42 | 0.06844
[23 empty] | 325.4 | 85.284 | 0.069132
[23 empty] | 325.3 | 85.289 | 0.069107
[23 empty] | 325.2 | 85.253 | 0.06929
[23 empty] | 325.1 | 85.16 | 0.069764
[23 empty] | 325 | 85.319 | 0.068954
[23 empty] | 324.9 | 85.096 | 0.070091
[23 empty] | 324.8 | 85.137 | 0.069882
[23 empty] | 324.7 | 84.965 | 0.07076
[23 empty] | 324.6 | 84.936 | 0.070908
[23 empty] | 324.5 | 84.776 | 0.071727
[23 empty] | 324.4 | 84.805 | 0.071579
[23 empty] | 324.3 | 84.725 | 0.071988
[23 empty] | 324.2 | 84.754 | 0.07184
[23 empty] | 324.1 | 84.787 | 0.071671
[23 empty] | 324 | 84.772 | 0.071748
[23 empty] | 323.9 | 84.622 | 0.072517
[23 empty] | 323.8 | 84.513 | 0.073076
[23 empty] | 323.7 | 84.474 | 0.073277
[23 empty] | 323.6 | 84.362 | 0.073853
[23 empty] | 323.5 | 84.408 | 0.073616
[23 empty] | 323.4 | 84.393 | 0.073694
[23 empty] | 323.3 | 84.311 | 0.074116
[23 empty] | 323.2 | 84.218 | 0.074595
[23 empty] | 323.1 | 84.104 | 0.075183
[23 empty] | 323 | 84.284 | 0.074255
[23 empty] | 322.9 | 84.41 | 0.073606
[23 empty] | 322.8 | 84.476 | 0.073267
[23 empty] | 322.7 | 84.275 | 0.074301
[23 empty] | 322.6 | 84.064 | 0.07539
[23 empty] | 322.5 | 84.066 | 0.07538
[23 empty] | 322.4 | 84.008 | 0.075679
[23 empty] | 322.3 | 84.123 | 0.075085
[23 empty] | 322.2 | 84.148 | 0.074956
[23 empty] | 322.1 | 84.178 | 0.074801
[23 empty] | 322 | 84.057 | 0.075426
[23 empty] | 321.9 | 84.212 | 0.074626
[23 empty] | 321.8 | 84.269 | 0.074332
[23 empty] | 321.7 | 84.366 | 0.073833
[23 empty] | 321.6 | 84.391 | 0.073704
[23 empty] | 321.5 | 84.285 | 0.07425
[23 empty] | 321.4 | 84.31 | 0.074121
[23 empty] | 321.3 | 84.222 | 0.074574
[23 empty] | 321.2 | 84.147 | 0.074961
[23 empty] | 321.1 | 84.094 | 0.075235
[23 empty] | 321 | 84.055 | 0.075436
[23 empty] | 320.9 | 84.111 | 0.075147
[23 empty] | 320.8 | 84.248 | 0.07444
[23 empty] | 320.7 | 84.264 | 0.074358
[23 empty] | 320.6 | 84.162 | 0.074884
[23 empty] | 320.5 | 84.055 | 0.075436
[23 empty] | 320.4 | 84.012 | 0.075659
[23 empty] | 320.3 | 84.074 | 0.075338
[23 empty] | 320.2 | 84.065 | 0.075385
[23 empty] | 320.1 | 84.026 | 0.075586
[23 empty] | 320 | 83.971 | 0.075871
[23 empty] | 319.9 | 83.777 | 0.076875
[23 empty] | 319.8 | 83.755 | 0.076989
[23 empty] | 319.7 | 83.917 | 0.07615
[23 empty] | 319.6 | 84.01 | 0.075669
[23 empty] | 319.5 | 83.954 | 0.075959
[23 empty] | 319.4 | 83.87 | 0.076393
[23 empty] | 319.3 | 83.576 | 0.077918
[23 empty] | 319.2 | 83.632 | 0.077628
[23 empty] | 319.1 | 83.679 | 0.077384
[23 empty] | 319 | 83.674 | 0.077409
[23 empty] | 318.9 | 83.728 | 0.077129
[23 empty] | 318.8 | 83.504 | 0.078293
[23 empty] | 318.7 | 83.569 | 0.077955
[23 empty] | 318.6 | 83.559 | 0.078007
[23 empty] | 318.5 | 83.587 | 0.077861
[23 empty] | 318.4 | 83.587 | 0.077861
[23 empty] | 318.3 | 83.537 | 0.078121
[23 empty] | 318.2 | 83.386 | 0.078907
[23 empty] | 318.1 | 83.263 | 0.079548
[23 empty] | 318 | 83.324 | 0.07923
[23 empty] | 317.9 | 83.192 | 0.079918
[23 empty] | 317.8 | 83.168 | 0.080044
[23 empty] | 317.7 | 83.179 | 0.079986
[23 empty] | 317.6 | 83.135 | 0.080216
[23 empty] | 317.5 | 83.146 | 0.080159
[23 empty] | 317.4 | 83.173 | 0.080018
[23 empty] | 317.3 | 83.19 | 0.079929
[23 empty] | 317.2 | 82.958 | 0.081142
[23 empty] | 317.1 | 82.898 | 0.081456
[23 empty] | 317 | 82.952 | 0.081173
[23 empty] | 316.9 | 82.939 | 0.081241
[23 empty] | 316.8 | 82.894 | 0.081477
[23 empty] | 316.7 | 82.756 | 0.082201
[23 empty] | 316.6 | 82.64 | 0.08281
[23 empty] | 316.5 | 82.654 | 0.082736
[23 empty] | 316.4 | 82.826 | 0.081833
[23 empty] | 316.3 | 82.818 | 0.081875
[23 empty] | 316.2 | 82.725 | 0.082363
[23 empty] | 316.1 | 82.577 | 0.083141
[23 empty] | 316 | 82.477 | 0.083667
[23 empty] | 315.9 | 82.531 | 0.083383
[23 empty] | 315.8 | 82.521 | 0.083436
[23 empty] | 315.7 | 82.406 | 0.084041
[23 empty] | 315.6 | 82.378 | 0.084189
[23 empty] | 315.5 | 82.3 | 0.0846
[23 empty] | 315.4 | 82.315 | 0.084521
[23 empty] | 315.3 | 82.291 | 0.084648
[23 empty] | 315.2 | 82.279 | 0.084711
[23 empty] | 315.1 | 82.259 | 0.084817
[23 empty] | 315 | 82.209 | 0.085081
[23 empty] | 314.9 | 82.168 | 0.085297
[23 empty] | 314.8 | 82.02 | 0.08608
[23 empty] | 314.7 | 82.009 | 0.086138
[23 empty] | 314.6 | 81.96 | 0.086398
[23 empty] | 314.5 | 81.977 | 0.086308
[23 empty] | 314.4 | 81.844 | 0.087013
[23 empty] | 314.3 | 81.816 | 0.087162
[23 empty] | 314.2 | 81.843 | 0.087018
[23 empty] | 314.1 | 81.877 | 0.086838
[23 empty] | 314 | 81.819 | 0.087146
[23 empty] | 313.9 | 81.682 | 0.087874
[23 empty] | 313.8 | 81.591 | 0.088358
[23 empty] | 313.7 | 81.614 | 0.088235
[23 empty] | 313.6 | 81.579 | 0.088422
[23 empty] | 313.5 | 81.48 | 0.088949
[23 empty] | 313.4 | 81.493 | 0.08888
[23 empty] | 313.3 | 81.409 | 0.089328
[23 empty] | 313.2 | 81.379 | 0.089488
[23 empty] | 313.1 | 81.397 | 0.089392
[23 empty] | 313 | 81.37 | 0.089536
[23 empty] | 312.9 | 81.261 | 0.090118
[23 empty] | 312.8 | 81.218 | 0.090348
[23 empty] | 312.7 | 81.186 | 0.090519
[23 empty] | 312.6 | 81.103 | 0.090963
[23 empty] | 312.5 | 80.977 | 0.091638
[23 empty] | 312.4 | 80.994 | 0.091547
[23 empty] | 312.3 | 81.005 | 0.091488
[23 empty] | 312.2 | 81.008 | 0.091472
[23 empty] | 312.1 | 80.965 | 0.091703
[23 empty] | 312 | 80.868 | 0.092223
[23 empty] | 311.9 | 80.758 | 0.092814
[23 empty] | 311.8 | 80.682 | 0.093223
[23 empty] | 311.7 | 80.689 | 0.093186
[23 empty] | 311.6 | 80.627 | 0.093519
[23 empty] | 311.5 | 80.64 | 0.093449
[23 empty] | 311.4 | 80.596 | 0.093687
[23 empty] | 311.3 | 80.464 | 0.094398
[23 empty] | 311.2 | 80.431 | 0.094577
[23 empty] | 311.1 | 80.463 | 0.094404
[23 empty] | 311 | 80.518 | 0.094107
[23 empty] | 310.9 | 80.364 | 0.094938
[23 empty] | 310.8 | 80.254 | 0.095533
[23 empty] | 310.7 | 80.097 | 0.096384
[23 empty] | 310.6 | 79.976 | 0.09704
[23 empty] | 310.5 | 80.089 | 0.096427
[23 empty] | 310.4 | 80.155 | 0.096069
[23 empty] | 310.3 | 80.055 | 0.096612
[23 empty] | 310.2 | 79.954 | 0.09716
[23 empty] | 310.1 | 79.842 | 0.097769
[23 empty] | 310 | 79.912 | 0.097388
[23 empty] | 309.9 | 79.88 | 0.097562
[23 empty] | 309.8 | 79.721 | 0.098427
[23 empty] | 309.7 | 79.623 | 0.098961
[23 empty] | 309.6 | 79.551 | 0.099354
[23 empty] | 309.5 | 79.502 | 0.099622
[23 empty] | 309.4 | 79.465 | 0.099824
[23 empty] | 309.3 | 79.448 | 0.099917
[23 empty] | 309.2 | 79.428 | 0.10003
[23 empty] | 309.1 | 79.491 | 0.099682
[23 empty] | 309 | 79.289 | 0.10079
[23 empty] | 308.9 | 79.3 | 0.10073
[23 empty] | 308.8 | 79.214 | 0.1012
[23 empty] | 308.7 | 79.21 | 0.10122
[23 empty] | 308.6 | 79.25 | 0.101
[23 empty] | 308.5 | 79.119 | 0.10172
[23 empty] | 308.4 | 78.961 | 0.10259
[23 empty] | 308.3 | 78.81 | 0.10342
[23 empty] | 308.2 | 78.817 | 0.10338
[23 empty] | 308.1 | 78.813 | 0.1034
[23 empty] | 308 | 78.829 | 0.10331
[23 empty] | 307.9 | 78.737 | 0.10382
[23 empty] | 307.8 | 78.694 | 0.10406
[23 empty] | 307.7 | 78.646 | 0.10432
[23 empty] | 307.6 | 78.552 | 0.10484
[23 empty] | 307.5 | 78.504 | 0.10511
[23 empty] | 307.4 | 78.475 | 0.10527
[23 empty] | 307.3 | 78.395 | 0.10571
[23 empty] | 307.2 | 78.337 | 0.10603
[23 empty] | 307.1 | 78.24 | 0.10657
[23 empty] | 307 | 78.108 | 0.1073
[23 empty] | 306.9 | 78.114 | 0.10727
[23 empty] | 306.8 | 78.09 | 0.1074
[23 empty] | 306.7 | 78.17 | 0.10696
[23 empty] | 306.6 | 78.063 | 0.10755
[23 empty] | 306.5 | 77.798 | 0.10903
[23 empty] | 306.4 | 77.746 | 0.10932
[23 empty] | 306.3 | 77.642 | 0.1099
[23 empty] | 306.2 | 77.74 | 0.10936
[23 empty] | 306.1 | 77.661 | 0.1098
[23 empty] | 306 | 77.597 | 0.11016
[23 empty] | 305.9 | 77.475 | 0.11084
[23 empty] | 305.8 | 77.484 | 0.11079
[23 empty] | 305.7 | 77.407 | 0.11122
[23 empty] | 305.6 | 77.394 | 0.11129
[23 empty] | 305.5 | 77.432 | 0.11108
[23 empty] | 305.4 | 77.25 | 0.1121
[23 empty] | 305.3 | 77.09 | 0.113
[23 empty] | 305.2 | 76.952 | 0.11378
[23 empty] | 305.1 | 77.014 | 0.11343
[23 empty] | 305 | 76.978 | 0.11363
[23 empty] | 304.9 | 77.022 | 0.11339
[23 empty] | 304.8 | 76.905 | 0.11405
[23 empty] | 304.7 | 76.714 | 0.11513
[23 empty] | 304.6 | 76.697 | 0.11522
[23 empty] | 304.5 | 76.758 | 0.11488
[23 empty] | 304.4 | 76.828 | 0.11448
[23 empty] | 304.3 | 76.659 | 0.11544
[23 empty] | 304.2 | 76.532 | 0.11616
[23 empty] | 304.1 | 76.408 | 0.11686
[23 empty] | 304 | 76.346 | 0.11721
[23 empty] | 303.9 | 76.222 | 0.11792
[23 empty] | 303.8 | 76.109 | 0.11856
[23 empty] | 303.7 | 76.14 | 0.11839
[23 empty] | 303.6 | 76.229 | 0.11788
[23 empty] | 303.5 | 76.247 | 0.11778
[23 empty] | 303.4 | 76.096 | 0.11864
[23 empty] | 303.3 | 76.015 | 0.1191
[23 empty] | 303.2 | 75.91 | 0.1197
[23 empty] | 303.1 | 75.796 | 0.12035
[23 empty] | 303 | 75.704 | 0.12088
[23 empty] | 302.9 | 75.574 | 0.12163
[23 empty] | 302.8 | 75.587 | 0.12155
[23 empty] | 302.7 | 75.437 | 0.12242
[23 empty] | 302.6 | 75.463 | 0.12227
[23 empty] | 302.5 | 75.419 | 0.12252
[23 empty] | 302.4 | 75.312 | 0.12314
[23 empty] | 302.3 | 75.221 | 0.12366
[23 empty] | 302.2 | 75.151 | 0.12407
[23 empty] | 302.1 | 75.09 | 0.12442
[23 empty] | 302 | 74.921 | 0.1254
[23 empty] | 301.9 | 74.876 | 0.12566
[23 empty] | 301.8 | 74.847 | 0.12583
[23 empty] | 301.7 | 74.76 | 0.12633
[23 empty] | 301.6 | 74.642 | 0.12702
[23 empty] | 301.5 | 74.654 | 0.12695
[23 empty] | 301.4 | 74.668 | 0.12687
[23 empty] | 301.3 | 74.625 | 0.12712
[23 empty] | 301.2 | 74.433 | 0.12823
[23 empty] | 301.1 | 74.367 | 0.12862
[23 empty] | 301 | 74.295 | 0.12904
[23 empty] | 300.9 | 74.1 | 0.13018
[23 empty] | 300.8 | 74.001 | 0.13076
[23 empty] | 300.7 | 73.882 | 0.13146
[23 empty] | 300.6 | 73.839 | 0.13171
[23 empty] | 300.5 | 73.757 | 0.1322
[23 empty] | 300.4 | 73.762 | 0.13217
[23 empty] | 300.3 | 73.724 | 0.13239
[23 empty] | 300.2 | 73.593 | 0.13316
[23 empty] | 300.1 | 73.512 | 0.13364
[23 empty] | 300 | 73.399 | 0.13431
[23 empty] | 299.9 | 73.213 | 0.13541
[23 empty] | 299.8 | 73.069 | 0.13627
[23 empty] | 299.7 | 72.882 | 0.13738
[23 empty] | 299.6 | 72.772 | 0.13804
[23 empty] | 299.5 | 72.692 | 0.13851
[23 empty] | 299.4 | 72.583 | 0.13917
[23 empty] | 299.3 | 72.43 | 0.14008
[23 empty] | 299.2 | 72.408 | 0.14021
[23 empty] | 299.1 | 72.339 | 0.14063
[23 empty] | 299 | 72.191 | 0.14152
[23 empty] | 298.9 | 72.048 | 0.14238
[23 empty] | 298.8 | 71.714 | 0.1444
[23 empty] | 298.7 | 71.513 | 0.14562
[23 empty] | 298.6 | 71.443 | 0.14604
[23 empty] | 298.5 | 71.286 | 0.147
[23 empty] | 298.4 | 71.128 | 0.14796
[23 empty] | 298.3 | 70.973 | 0.14891
[23 empty] | 298.2 | 70.913 | 0.14927
[23 empty] | 298.1 | 70.77 | 0.15015
[23 empty] | 298 | 70.669 | 0.15077
[23 empty] | 297.9 | 70.444 | 0.15216
[23 empty] | 297.8 | 70.255 | 0.15332
[23 empty] | 297.7 | 70.05 | 0.15459
[23 empty] | 297.6 | 69.827 | 0.15598
[23 empty] | 297.5 | 69.6 | 0.15739
[23 empty] | 297.4 | 69.431 | 0.15845
[23 empty] | 297.3 | 69.274 | 0.15943
[23 empty] | 297.2 | 69.157 | 0.16016
[23 empty] | 297.1 | 69.024 | 0.161
[23 empty] | 297 | 68.84 | 0.16216
[23 empty] | 296.9 | 68.656 | 0.16332
[23 empty] | 296.8 | 68.441 | 0.16468
[23 empty] | 296.7 | 68.236 | 0.16599
[23 empty] | 296.6 | 67.986 | 0.16758
[23 empty] | 296.5 | 67.796 | 0.1688
[23 empty] | 296.4 | 67.712 | 0.16933
[23 empty] | 296.3 | 67.454 | 0.17099
[23 empty] | 296.2 | 67.271 | 0.17217
[23 empty] | 296.1 | 67.041 | 0.17366
[23 empty] | 296 | 66.954 | 0.17422
[23 empty] | 295.9 | 66.89 | 0.17464
[23 empty] | 295.8 | 66.63 | 0.17633
[23 empty] | 295.7 | 66.406 | 0.17779
[23 empty] | 295.6 | 66.056 | 0.18009
[23 empty] | 295.5 | 65.837 | 0.18153
[23 empty] | 295.4 | 65.693 | 0.18248
[23 empty] | 295.3 | 65.539 | 0.1835
[23 empty] | 295.2 | 65.25 | 0.18542
[23 empty] | 295.1 | 65.035 | 0.18685
[23 empty] | 295 | 64.84 | 0.18816
[23 empty] | 294.9 | 64.642 | 0.18949
[23 empty] | 294.8 | 64.534 | 0.19021
[23 empty] | 294.7 | 64.278 | 0.19194
[23 empty] | 294.6 | 64.087 | 0.19323
[23 empty] | 294.5 | 63.862 | 0.19476
[23 empty] | 294.4 | 63.58 | 0.19668
[23 empty] | 294.3 | 63.351 | 0.19825
[23 empty] | 294.2 | 63.099 | 0.19998
[23 empty] | 294.1 | 62.937 | 0.20109
[23 empty] | 294 | 62.851 | 0.20169
[23 empty] | 293.9 | 62.728 | 0.20254
[23 empty] | 293.8 | 62.606 | 0.20338
[23 empty] | 293.7 | 62.5 | 0.20412
[23 empty] | 293.6 | 62.3 | 0.20551
[23 empty] | 293.5 | 62.167 | 0.20644 | 0.44458 | bar: 235.5
[23 empty] | 293.4 | 61.946 | 0.20799 | 0.20896 | bar: 235.5
[23 empty] | 293.3 | 61.843 | 0.20871
[23 empty] | 293.2 | 61.807 | 0.20896
[23 empty] | 293.1 | 61.766 | 0.20925
[23 empty] | 293 | 61.578 | 0.21057
[23 empty] | 292.9 | 61.42 | 0.21169
[23 empty] | 292.8 | 61.35 | 0.21219
[23 empty] | 292.7 | 61.371 | 0.21204
[23 empty] | 292.6 | 61.424 | 0.21166
[23 empty] | 292.5 | 61.237 | 0.21299
[23 empty] | 292.4 | 60.995 | 0.21471
[23 empty] | 292.3 | 60.772 | 0.2163
[23 empty] | 292.2 | 60.567 | 0.21776
[23 empty] | 292.1 | 60.433 | 0.21873
[23 empty] | 292 | 60.157 | 0.22071
[23 empty] | 291.9 | 59.853 | 0.22291
[23 empty] | 291.8 | 59.42 | 0.22607
[23 empty] | 291.7 | 59.055 | 0.22874
[23 empty] | 291.6 | 58.454 | 0.23319
[23 empty] | 291.5 | 57.827 | 0.23787
[23 empty] | 291.4 | 57.044 | 0.24379
[23 empty] | 291.3 | 56.272 | 0.24971
[23 empty] | 291.2 | 55.276 | 0.25746
[23 empty] | 291.1 | 54.29 | 0.26528
[23 empty] | 291 | 53.277 | 0.27346
[23 empty] | 290.9 | 52.356 | 0.28103
[23 empty] | 290.8 | 51.449 | 0.28862
[23 empty] | 290.7 | 50.618 | 0.2957
[23 empty] | 290.6 | 49.868 | 0.30218
[23 empty] | 290.5 | 49.284 | 0.30729
[23 empty] | 290.4 | 48.754 | 0.31199
[23 empty] | 290.3 | 48.338 | 0.31571
[23 empty] | 290.2 | 48.024 | 0.31854
[23 empty] | 290.1 | 47.93 | 0.31939
[23 empty] | 290 | 48.045 | 0.31835
[23 empty] | 289.9 | 48.253 | 0.31648
[23 empty] | 289.8 | 48.427 | 0.31491
[23 empty] | 289.7 | 48.657 | 0.31285
[23 empty] | 289.6 | 49.005 | 0.30976
[23 empty] | 289.5 | 49.406 | 0.30622
[23 empty] | 289.4 | 49.791 | 0.30285
[23 empty] | 289.3 | 50.01 | 0.30094
[23 empty] | 289.2 | 49.995 | 0.30107
[23 empty] | 289.1 | 49.871 | 0.30215
[23 empty] | 289 | 49.652 | 0.30406
[23 empty] | 288.9 | 49.222 | 0.30784
[23 empty] | 288.8 | 48.548 | 0.31383
[23 empty] | 288.7 | 47.674 | 0.32172
[23 empty] | 288.6 | 46.619 | 0.33144
[23 empty] | 288.5 | 45.334 | 0.34358
[23 empty] | 288.4 | 43.811 | 0.35842
[23 empty] | 288.3 | 42.391 | 0.37273
[23 empty] | 288.2 | 40.865 | 0.38865
[23 empty] | 288.1 | 39.313 | 0.40546
[23 empty] | 288 | 37.994 | 0.42028
[23 empty] | 287.9 | 36.795 | 0.43421
[23 empty] | 287.8 | 35.927 | 0.44458
[23 empty] | 287.7 | 35.444 | 0.45046
[23 empty] | 287.6 | 35.322 | 0.45195
[23 empty] | 287.5 | 35.685 | 0.44751
[23 empty] | 287.4 | 36.445 | 0.43836
[23 empty] | 287.3 | 37.632 | 0.42444
[23 empty] | 287.2 | 39.133 | 0.40746
[23 empty] | 287.1 | 40.911 | 0.38816
[23 empty] | 287 | 42.898 | 0.36756
[23 empty] | 286.9 | 45.012 | 0.34667
[23 empty] | 286.8 | 47.015 | 0.32776
[23 empty] | 286.7 | 49.175 | 0.30826
[23 empty] | 286.6 | 51.079 | 0.29176
[23 empty] | 286.5 | 52.805 | 0.27732
[23 empty] | 286.4 | 54.383 | 0.26454
[23 empty] | 286.3 | 55.831 | 0.25312
[23 empty] | 286.2 | 57.134 | 0.24311
[23 empty] | 286.1 | 58.099 | 0.23583
[23 empty] | 286 | 58.796 | 0.23065
[23 empty] | 285.9 | 59.343 | 0.22663
[23 empty] | 285.8 | 59.674 | 0.22421
[23 empty] | 285.7 | 60.104 | 0.2211
[23 empty] | 285.6 | 60.372 | 0.21916
[23 empty] | 285.5 | 60.688 | 0.2169 | 0.51326 | bar: 235.5
[23 empty] | 285.4 | 60.791 | 0.21616 | 0.21344 | bar: 235.5
[23 empty] | 285.3 | 60.944 | 0.21507
[23 empty] | 285.2 | 61.023 | 0.21451
[23 empty] | 285.1 | 61.12 | 0.21382
[23 empty] | 285 | 61.296 | 0.21257
[23 empty] | 284.9 | 61.302 | 0.21253
[23 empty] | 284.8 | 61.292 | 0.2126
[23 empty] | 284.7 | 61.173 | 0.21344
[23 empty] | 284.6 | 61.063 | 0.21422
[23 empty] | 284.5 | 61.067 | 0.21419
[23 empty] | 284.4 | 61.141 | 0.21367
[23 empty] | 284.3 | 60.998 | 0.21468
[23 empty] | 284.2 | 60.949 | 0.21503
[23 empty] | 284.1 | 60.989 | 0.21475
[23 empty] | 284 | 60.978 | 0.21483
[23 empty] | 283.9 | 60.925 | 0.2152
[23 empty] | 283.8 | 60.67 | 0.21703
[23 empty] | 283.7 | 60.545 | 0.21792
[23 empty] | 283.6 | 60.451 | 0.2186
[23 empty] | 283.5 | 60.443 | 0.21865
[23 empty] | 283.4 | 60.284 | 0.2198
[23 empty] | 283.3 | 60.017 | 0.22173
[23 empty] | 283.2 | 59.77 | 0.22352
[23 empty] | 283.1 | 59.62 | 0.22461
[23 empty] | 283 | 59.628 | 0.22455
[23 empty] | 282.9 | 59.399 | 0.22622
[23 empty] | 282.8 | 59.24 | 0.22738
[23 empty] | 282.7 | 58.91 | 0.22981
[23 empty] | 282.6 | 58.624 | 0.23192
[23 empty] | 282.5 | 58.275 | 0.23452
[23 empty] | 282.4 | 57.988 | 0.23666
[23 empty] | 282.3 | 57.731 | 0.23859
[23 empty] | 282.2 | 57.451 | 0.2407
[23 empty] | 282.1 | 57.094 | 0.24341
[23 empty] | 282 | 56.714 | 0.24631
[23 empty] | 281.9 | 56.392 | 0.24878
[23 empty] | 281.8 | 55.972 | 0.25203
[23 empty] | 281.7 | 55.676 | 0.25433
[23 empty] | 281.6 | 55.295 | 0.25731
[23 empty] | 281.5 | 54.915 | 0.26031
[23 empty] | 281.4 | 54.456 | 0.26395
[23 empty] | 281.3 | 53.854 | 0.26878
[23 empty] | 281.2 | 53.209 | 0.27401
[23 empty] | 281.1 | 52.503 | 0.27982
[23 empty] | 281 | 51.743 | 0.28615
[23 empty] | 280.9 | 50.878 | 0.29347
[23 empty] | 280.8 | 49.806 | 0.30272
[23 empty] | 280.7 | 48.643 | 0.31298
[23 empty] | 280.6 | 47.262 | 0.32549
[23 empty] | 280.5 | 45.834 | 0.33881
[23 empty] | 280.4 | 44.275 | 0.35384
[23 empty] | 280.3 | 42.614 | 0.37045
[23 empty] | 280.2 | 40.774 | 0.38962
[23 empty] | 280.1 | 38.895 | 0.41011
[23 empty] | 280 | 37.133 | 0.43024
[23 empty] | 279.9 | 35.452 | 0.45036
[23 empty] | 279.8 | 33.942 | 0.46926
[23 empty] | 279.7 | 32.598 | 0.48681
[23 empty] | 279.6 | 31.522 | 0.50139
[23 empty] | 279.5 | 30.672 | 0.51326
[23 empty] | 279.4 | 30.208 | 0.51988
[23 empty] | 279.3 | 30.147 | 0.52076
[23 empty] | 279.2 | 30.493 | 0.5158
[23 empty] | 279.1 | 31.241 | 0.50528
[23 empty] | 279 | 32.255 | 0.4914
[23 empty] | 278.9 | 33.477 | 0.47525
[23 empty] | 278.8 | 34.875 | 0.45749
[23 empty] | 278.7 | 36.363 | 0.43934
[23 empty] | 278.6 | 37.969 | 0.42057
[23 empty] | 278.5 | 39.7 | 0.40121
[23 empty] | 278.4 | 41.274 | 0.38432
[23 empty] | 278.3 | 42.707 | 0.3695
[23 empty] | 278.2 | 44.015 | 0.3564
[23 empty] | 278.1 | 45.142 | 0.34542
[23 empty] | 278 | 46.179 | 0.33556
[23 empty] | 277.9 | 47.049 | 0.32745
[23 empty] | 277.8 | 47.774 | 0.32081
[23 empty] | 277.7 | 48.377 | 0.31536
[23 empty] | 277.6 | 48.89 | 0.31078
[23 empty] | 277.5 | 49.253 | 0.30757
[23 empty] | 277.4 | 49.61 | 0.30443
[23 empty] | 277.3 | 49.792 | 0.30284
[23 empty] | 277.2 | 50.039 | 0.30069
[23 empty] | 277.1 | 50.206 | 0.29924
[23 empty] | 277 | 50.29 | 0.29852
[23 empty] | 276.9 | 50.288 | 0.29854
[23 empty] | 276.8 | 50.281 | 0.2986
[23 empty] | 276.7 | 50.406 | 0.29752
[23 empty] | 276.6 | 50.452 | 0.29712
[23 empty] | 276.5 | 50.546 | 0.29631
[23 empty] | 276.4 | 50.614 | 0.29573
[23 empty] | 276.3 | 50.627 | 0.29562
[23 empty] | 276.2 | 50.714 | 0.29487
[23 empty] | 276.1 | 50.686 | 0.29511
[23 empty] | 276 | 50.725 | 0.29478
[23 empty] | 275.9 | 50.67 | 0.29525
[23 empty] | 275.8 | 50.605 | 0.29581
[23 empty] | 275.7 | 50.497 | 0.29673
[23 empty] | 275.6 | 50.332 | 0.29816
[23 empty] | 275.5 | 50.316 | 0.29829
[23 empty] | 275.4 | 50.279 | 0.29861
[23 empty] | 275.3 | 50.172 | 0.29954
[23 empty] | 275.2 | 50.185 | 0.29943
[23 empty] | 275.1 | 50.13 | 0.2999
[23 empty] | 275 | 50.106 | 0.30011
[23 empty] | 274.9 | 50.136 | 0.29985
[23 empty] | 274.8 | 50.15 | 0.29973
[23 empty] | 274.7 | 50.064 | 0.30047
[23 empty] | 274.6 | 49.97 | 0.30129
[23 empty] | 274.5 | 50.003 | 0.301
[23 empty] | 274.4 | 50.019 | 0.30086
[23 empty] | 274.3 | 50.065 | 0.30047
[23 empty] | 274.2 | 50.094 | 0.30021
[23 empty] | 274.1 | 50.095 | 0.30021
[23 empty] | 274 | 50.041 | 0.30067
[23 empty] | 273.9 | 50.042 | 0.30067
[23 empty] | 273.8 | 50.068 | 0.30044
[23 empty] | 273.7 | 50.18 | 0.29947
[23 empty] | 273.6 | 50.145 | 0.29977
[23 empty] | 273.5 | 50.136 | 0.29985
[23 empty] | 273.4 | 50.028 | 0.30079
[23 empty] | 273.3 | 50.032 | 0.30075
[23 empty] | 273.2 | 50.026 | 0.3008
[23 empty] | 273.1 | 50.131 | 0.29989
[23 empty] | 273 | 50.092 | 0.30023
[23 empty] | 272.9 | 50.027 | 0.3008
[23 empty] | 272.8 | 49.93 | 0.30164
[23 empty] | 272.7 | 49.916 | 0.30176
[23 empty] | 272.6 | 49.919 | 0.30173
[23 empty] | 272.5 | 49.873 | 0.30213
[23 empty] | 272.4 | 49.877 | 0.3021
[23 empty] | 272.3 | 49.75 | 0.30321
[23 empty] | 272.2 | 49.629 | 0.30426
[23 empty] | 272.1 | 49.542 | 0.30503
[23 empty] | 272 | 49.508 | 0.30532
[23 empty] | 271.9 | 49.448 | 0.30585
[23 empty] | 271.8 | 49.401 | 0.30626
[23 empty] | 271.7 | 49.35 | 0.30671
[23 empty] | 271.6 | 49.227 | 0.3078
[23 empty] | 271.5 | 49.053 | 0.30933
[23 empty] | 271.4 | 48.846 | 0.31117
[23 empty] | 271.3 | 48.704 | 0.31244
[23 empty] | 271.2 | 48.638 | 0.31302
[23 empty] | 271.1 | 48.534 | 0.31395
[23 empty] | 271 | 48.422 | 0.31496
[23 empty] | 270.9 | 48.222 | 0.31675
[23 empty] | 270.8 | 48.142 | 0.31748
[23 empty] | 270.7 | 48.086 | 0.31798
[23 empty] | 270.6 | 48.143 | 0.31747
[23 empty] | 270.5 | 48.082 | 0.31802
[23 empty] | 270.4 | 48.026 | 0.31852
[23 empty] | 270.3 | 47.871 | 0.31993
[23 empty] | 270.2 | 47.755 | 0.32098
[23 empty] | 270.1 | 47.666 | 0.32179
[23 empty] | 270 | 47.698 | 0.3215
[23 empty] | 269.9 | 47.762 | 0.32092
[23 empty] | 269.8 | 47.704 | 0.32145
[23 empty] | 269.7 | 47.66 | 0.32185
[23 empty] | 269.6 | 47.602 | 0.32237
[23 empty] | 269.5 | 47.526 | 0.32307
[23 empty] | 269.4 | 47.492 | 0.32338
[23 empty] | 269.3 | 47.438 | 0.32387
[23 empty] | 269.2 | 47.342 | 0.32475
[23 empty] | 269.1 | 47.217 | 0.3259
[23 empty] | 269 | 47.133 | 0.32667
[23 empty] | 268.9 | 47.012 | 0.32779
[23 empty] | 268.8 | 46.924 | 0.3286
[23 empty] | 268.7 | 46.837 | 0.32941
[23 empty] | 268.6 | 46.76 | 0.33013
[23 empty] | 268.5 | 46.761 | 0.33012
[23 empty] | 268.4 | 46.718 | 0.33052
[23 empty] | 268.3 | 46.473 | 0.3328
[23 empty] | 268.2 | 46.316 | 0.33427
[23 empty] | 268.1 | 46.135 | 0.33597
[23 empty] | 268 | 46.082 | 0.33647
[23 empty] | 267.9 | 45.971 | 0.33752
[23 empty] | 267.8 | 45.86 | 0.33857
[23 empty] | 267.7 | 45.744 | 0.33967
[23 empty] | 267.6 | 45.586 | 0.34117
[23 empty] | 267.5 | 45.465 | 0.34232
[23 empty] | 267.4 | 45.433 | 0.34263
[23 empty] | 267.3 | 45.351 | 0.34341
[23 empty] | 267.2 | 45.266 | 0.34423
[23 empty] | 267.1 | 45.084 | 0.34598
[23 empty] | 267 | 44.928 | 0.34748
[23 empty] | 266.9 | 44.733 | 0.34937
[23 empty] | 266.8 | 44.586 | 0.3508
[23 empty] | 266.7 | 44.479 | 0.35184
[23 empty] | 266.6 | 44.401 | 0.35261
[23 empty] | 266.5 | 44.256 | 0.35403
[23 empty] | 266.4 | 44.036 | 0.35619
[23 empty] | 266.3 | 43.93 | 0.35724
[23 empty] | 266.2 | 43.774 | 0.35878
[23 empty] | 266.1 | 43.663 | 0.35989
[23 empty] | 266 | 43.484 | 0.36167
[23 empty] | 265.9 | 43.327 | 0.36324
[23 empty] | 265.8 | 43.116 | 0.36536
[23 empty] | 265.7 | 42.967 | 0.36686
[23 empty] | 265.6 | 42.783 | 0.36873
[23 empty] | 265.5 | 42.596 | 0.37063
[23 empty] | 265.4 | 42.441 | 0.37221
[23 empty] | 265.3 | 42.27 | 0.37397
[23 empty] | 265.2 | 42.117 | 0.37554
[23 empty] | 265.1 | 41.943 | 0.37734
[23 empty] | 265 | 41.755 | 0.37929
[23 empty] | 264.9 | 41.498 | 0.38197
[23 empty] | 264.8 | 41.351 | 0.38351
[23 empty] | 264.7 | 41.212 | 0.38498
[23 empty] | 264.6 | 41.046 | 0.38673
[23 empty] | 264.5 | 40.853 | 0.38878
[23 empty] | 264.4 | 40.693 | 0.39048
[23 empty] | 264.3 | 40.423 | 0.39337
[23 empty] | 264.2 | 40.204 | 0.39573
[23 empty] | 264.1 | 40.02 | 0.39772
[23 empty] | 264 | 39.779 | 0.40035
[23 empty] | 263.9 | 39.506 | 0.40334
[23 empty] | 263.8 | 39.151 | 0.40726
[23 empty] | 263.7 | 38.745 | 0.41178
[23 empty] | 263.6 | 38.356 | 0.41617
[23 empty] | 263.5 | 37.994 | 0.42028
[23 empty] | 263.4 | 37.723 | 0.42339
[23 empty] | 263.3 | 37.372 | 0.42745
[23 empty] | 263.2 | 36.948 | 0.43241
[23 empty] | 263.1 | 36.583 | 0.43672
[23 empty] | 263 | 36.234 | 0.44088
[23 empty] | 262.9 | 35.942 | 0.4444
[23 empty] | 262.8 | 35.704 | 0.44728
[23 empty] | 262.7 | 35.428 | 0.45065
[23 empty] | 262.6 | 35.219 | 0.45322
[23 empty] | 262.5 | 35.086 | 0.45487
[23 empty] | 262.4 | 34.959 | 0.45644
[23 empty] | 262.3 | 34.908 | 0.45708
[23 empty] | 262.2 | 34.869 | 0.45756
[23 empty] | 262.1 | 34.883 | 0.45739
[23 empty] | 262 | 34.962 | 0.4564
[23 empty] | 261.9 | 35.013 | 0.45577
[23 empty] | 261.8 | 35.054 | 0.45526
[23 empty] | 261.7 | 35.027 | 0.4556
[23 empty] | 261.6 | 35.011 | 0.4558
[23 empty] | 261.5 | 34.979 | 0.45619
[23 empty] | 261.4 | 34.988 | 0.45608
[23 empty] | 261.3 | 34.88 | 0.45742
[23 empty] | 261.2 | 34.83 | 0.45805
[23 empty] | 261.1 | 34.721 | 0.45941
[23 empty] | 261 | 34.582 | 0.46115
[23 empty] | 260.9 | 34.493 | 0.46227
[23 empty] | 260.8 | 34.421 | 0.46318
[23 empty] | 260.7 | 34.366 | 0.46387
[23 empty] | 260.6 | 34.33 | 0.46433
[23 empty] | 260.5 | 34.191 | 0.46609
[23 empty] | 260.4 | 34.1 | 0.46725
[23 empty] | 260.3 | 34.089 | 0.46739
[23 empty] | 260.2 | 34.12 | 0.46699
[23 empty] | 260.1 | 34.203 | 0.46594
[23 empty] | 260 | 34.268 | 0.46511
[23 empty] | 259.9 | 34.36 | 0.46395
[23 empty] | 259.8 | 34.459 | 0.4627
[23 empty] | 259.7 | 34.549 | 0.46156
[23 empty] | 259.6 | 34.698 | 0.4597
[23 empty] | 259.5 | 34.86 | 0.45767
[23 empty] | 259.4 | 34.942 | 0.45665
[23 empty] | 259.3 | 35.037 | 0.45547
[23 empty] | 259.2 | 35.047 | 0.45535
[23 empty] | 259.1 | 35.102 | 0.45467
[23 empty] | 259 | 35.113 | 0.45453
[23 empty] | 258.9 | 35.129 | 0.45433
[23 empty] | 258.8 | 35.133 | 0.45428
[23 empty] | 258.7 | 35.12 | 0.45445
[23 empty] | 258.6 | 35.059 | 0.4552
[23 empty] | 258.5 | 34.98 | 0.45618
[23 empty] | 258.4 | 34.901 | 0.45716
[23 empty] | 258.3 | 34.827 | 0.45808
[23 empty] | 258.2 | 34.744 | 0.45912
[23 empty] | 258.1 | 34.692 | 0.45977
[23 empty] | 258 | 34.626 | 0.4606
[23 empty] | 257.9 | 34.553 | 0.46151
[23 empty] | 257.8 | 34.422 | 0.46316
[23 empty] | 257.7 | 34.317 | 0.46449
[23 empty] | 257.6 | 34.276 | 0.46501
[23 empty] | 257.5 | 34.23 | 0.46559
[23 empty] | 257.4 | 34.128 | 0.46689
[23 empty] | 257.3 | 34.04 | 0.46801
[23 empty] | 257.2 | 33.876 | 0.47011
[23 empty] | 257.1 | 33.711 | 0.47223
[23 empty] | 257 | 33.633 | 0.47323
[23 empty] | 256.9 | 33.562 | 0.47415
[23 empty] | 256.8 | 33.485 | 0.47515
[23 empty] | 256.7 | 33.388 | 0.47641
[23 empty] | 256.6 | 33.292 | 0.47766
[23 empty] | 256.5 | 33.123 | 0.47987
[23 empty] | 256.4 | 33.044 | 0.48091
[23 empty] | 256.3 | 32.966 | 0.48193
[23 empty] | 256.2 | 32.85 | 0.48346
[23 empty] | 256.1 | 32.751 | 0.48478
[23 empty] | 256 | 32.58 | 0.48705
[23 empty] | 255.9 | 32.446 | 0.48884
[23 empty] | 255.8 | 32.302 | 0.49077
[23 empty] | 255.7 | 32.203 | 0.4921
[23 empty] | 255.6 | 32.134 | 0.49304
[23 empty] | 255.5 | 32.081 | 0.49375
[23 empty] | 255.4 | 31.999 | 0.49486
[23 empty] | 255.3 | 31.906 | 0.49613
[23 empty] | 255.2 | 31.772 | 0.49796
[23 empty] | 255.1 | 31.643 | 0.49972
[23 empty] | 255 | 31.51 | 0.50155
[23 empty] | 254.9 | 31.409 | 0.50295
[23 empty] | 254.8 | 31.337 | 0.50394
[23 empty] | 254.7 | 31.219 | 0.50558
[23 empty] | 254.6 | 31.092 | 0.50735
[23 empty] | 254.5 | 30.972 | 0.50903
[23 empty] | 254.4 | 30.83 | 0.51103
[23 empty] | 254.3 | 30.774 | 0.51182
[23 empty] | 254.2 | 30.682 | 0.51312
[23 empty] | 254.1 | 30.604 | 0.51422
[23 empty] | 254 | 30.458 | 0.5163
[23 empty] | 253.9 | 30.29 | 0.5187
[23 empty] | 253.8 | 30.105 | 0.52136
[23 empty] | 253.7 | 30.001 | 0.52286
[23 empty] | 253.6 | 29.881 | 0.5246
[23 empty] | 253.5 | 29.764 | 0.52631
[23 empty] | 253.4 | 29.665 | 0.52776
[23 empty] | 253.3 | 29.509 | 0.53005
[23 empty] | 253.2 | 29.358 | 0.53227
[23 empty] | 253.1 | 29.211 | 0.53445
[23 empty] | 253 | 29.105 | 0.53603
[23 empty] | 252.9 | 28.992 | 0.53772
[23 empty] | 252.8 | 28.828 | 0.54019
[23 empty] | 252.7 | 28.647 | 0.54292
[23 empty] | 252.6 | 28.448 | 0.54595
[23 empty] | 252.5 | 28.254 | 0.54892
[23 empty] | 252.4 | 28.057 | 0.55196
[23 empty] | 252.3 | 27.841 | 0.55532
[23 empty] | 252.2 | 27.66 | 0.55815
[23 empty] | 252.1 | 27.451 | 0.56144
[23 empty] | 252 | 27.241 | 0.56478
[23 empty] | 251.9 | 26.963 | 0.56923
[23 empty] | 251.8 | 26.7 | 0.57349
[23 empty] | 251.7 | 26.464 | 0.57734
[23 empty] | 251.6 | 26.233 | 0.58115
[23 empty] | 251.5 | 26.049 | 0.58421
[23 empty] | 251.4 | 25.806 | 0.58828
[23 empty] | 251.3 | 25.593 | 0.59188
[23 empty] | 251.2 | 25.383 | 0.59546
[23 empty] | 251.1 | 25.204 | 0.59853
[23 empty] | 251 | 25.092 | 0.60046
[23 empty] | 250.9 | 25.015 | 0.6018
[23 empty] | 250.8 | 24.982 | 0.60237
[23 empty] | 250.7 | 24.901 | 0.60378
[23 empty] | 250.6 | 24.846 | 0.60474
[23 empty] | 250.5 | 24.825 | 0.60511
[23 empty] | 250.4 | 24.842 | 0.60481
[23 empty] | 250.3 | 24.94 | 0.6031
[23 empty] | 250.2 | 25.044 | 0.6013
[23 empty] | 250.1 | 25.104 | 0.60026
[23 empty] | 250 | 25.144 | 0.59957
[23 empty] | 249.9 | 25.149 | 0.59948
[23 empty] | 249.8 | 25.198 | 0.59863
[23 empty] | 249.7 | 25.227 | 0.59813
[23 empty] | 249.6 | 25.273 | 0.59734
[23 empty] | 249.5 | 25.24 | 0.59791
[23 empty] | 249.4 | 25.192 | 0.59874
[23 empty] | 249.3 | 25.165 | 0.5992
[23 empty] | 249.2 | 25.14 | 0.59963
[23 empty] | 249.1 | 25.143 | 0.59958
[23 empty] | 249 | 25.121 | 0.59996
[23 empty] | 248.9 | 25.139 | 0.59965
[23 empty] | 248.8 | 25.136 | 0.5997
[23 empty] | 248.7 | 25.125 | 0.59989
[23 empty] | 248.6 | 25.084 | 0.6006
[23 empty] | 248.5 | 25.054 | 0.60112
[23 empty] | 248.4 | 25.026 | 0.60161
[23 empty] | 248.3 | 25.028 | 0.60157
[23 empty] | 248.2 | 25.033 | 0.60149
[23 empty] | 248.1 | 25.02 | 0.60171
[23 empty] | 248 | 24.986 | 0.6023
[23 empty] | 247.9 | 24.914 | 0.60356
[23 empty] | 247.8 | 24.914 | 0.60356
[23 empty] | 247.7 | 24.881 | 0.60413
[23 empty] | 247.6 | 24.825 | 0.60511
[23 empty] | 247.5 | 24.809 | 0.60539 | 1.0074 | bar: 235.5
[23 empty] | 247.4 | 24.73 | 0.60678 | 0.61032 | bar: 235.5
[23 empty] | 247.3 | 24.628 | 0.60857
[23 empty] | 247.2 | 24.529 | 0.61032
[23 empty] | 247.1 | 24.466 | 0.61144
[23 empty] | 247 | 24.415 | 0.61234
[23 empty] | 246.9 | 24.319 | 0.61405
[23 empty] | 246.8 | 24.239 | 0.61549
[23 empty] | 246.7 | 24.127 | 0.6175
[23 empty] | 246.6 | 24.053 | 0.61883
[23 empty] | 246.5 | 23.953 | 0.62064
[23 empty] | 246.4 | 23.883 | 0.62191
[23 empty] | 246.3 | 23.816 | 0.62313
[23 empty] | 246.2 | 23.708 | 0.62511
[23 empty] | 246.1 | 23.639 | 0.62637
[23 empty] | 246 | 23.523 | 0.62851
[23 empty] | 245.9 | 23.413 | 0.63054
[23 empty] | 245.8 | 23.341 | 0.63188
[23 empty] | 245.7 | 23.249 | 0.6336
[23 empty] | 245.6 | 23.15 | 0.63545
[23 empty] | 245.5 | 23.056 | 0.63722
[23 empty] | 245.4 | 22.941 | 0.63939
[23 empty] | 245.3 | 22.788 | 0.64229
[23 empty] | 245.2 | 22.689 | 0.64418
[23 empty] | 245.1 | 22.543 | 0.64699
[23 empty] | 245 | 22.447 | 0.64884
[23 empty] | 244.9 | 22.256 | 0.65255
[23 empty] | 244.8 | 22.088 | 0.65584
[23 empty] | 244.7 | 21.897 | 0.65962
[23 empty] | 244.6 | 21.658 | 0.66438
[23 empty] | 244.5 | 21.391 | 0.66977
[23 empty] | 244.4 | 21.132 | 0.67506
[23 empty] | 244.3 | 20.868 | 0.68052
[23 empty] | 244.2 | 20.576 | 0.68664
[23 empty] | 244.1 | 20.217 | 0.69428
[23 empty] | 244 | 19.855 | 0.70213
[23 empty] | 243.9 | 19.5 | 0.70997
[23 empty] | 243.8 | 19.178 | 0.7172
[23 empty] | 243.7 | 18.841 | 0.7249
[23 empty] | 243.6 | 18.537 | 0.73196
[23 empty] | 243.5 | 18.214 | 0.73959
[23 empty] | 243.4 | 17.91 | 0.7469
[23 empty] | 243.3 | 17.612 | 0.75419
[23 empty] | 243.2 | 17.326 | 0.7613
[23 empty] | 243.1 | 17.018 | 0.76909
[23 empty] | 243 | 16.74 | 0.77624
[23 empty] | 242.9 | 16.432 | 0.78431
[23 empty] | 242.8 | 16.012 | 0.79555
[23 empty] | 242.7 | 15.503 | 0.80958
[23 empty] | 242.6 | 14.935 | 0.82579
[23 empty] | 242.5 | 14.347 | 0.84324
[23 empty] | 242.4 | 13.657 | 0.86464
[23 empty] | 242.3 | 12.992 | 0.88632
[23 empty] | 242.2 | 12.267 | 0.91126
[23 empty] | 242.1 | 11.536 | 0.93794
[23 empty] | 242 | 10.855 | 0.96437
[23 empty] | 241.9 | 10.256 | 0.98902
[23 empty] | 241.8 | 9.8312 | 1.0074
[23 empty] | 241.7 | 9.5666 | 1.0192
[23 empty] | 241.6 | 9.5131 | 1.0217
[23 empty] | 241.5 | 9.6468 | 1.0156
[23 empty] | 241.4 | 9.9749 | 1.0011
[23 empty] | 241.3 | 10.437 | 0.98142
[23 empty] | 241.2 | 11.027 | 0.95754
[23 empty] | 241.1 | 11.718 | 0.93115
[23 empty] | 241 | 12.415 | 0.90605
[23 empty] | 240.9 | 13.154 | 0.88094
[23 empty] | 240.8 | 13.819 | 0.85952
[23 empty] | 240.7 | 14.504 | 0.83851
[23 empty] | 240.6 | 15.11 | 0.82074
[23 empty] | 240.5 | 15.642 | 0.80571
[23 empty] | 240.4 | 16.033 | 0.79499
[23 empty] | 240.3 | 16.351 | 0.78646
[23 empty] | 240.2 | 16.563 | 0.78086
[23 empty] | 240.1 | 16.733 | 0.77643
[23 empty] | 240 | 16.829 | 0.77394
[23 empty] | 239.9 | 16.888 | 0.77242
[23 empty] | 239.8 | 16.957 | 0.77065
[23 empty] | 239.7 | 16.97 | 0.77032
[23 empty] | 239.6 | 16.98 | 0.77006
[23 empty] | 239.5 | 16.928 | 0.77139
[23 empty] | 239.4 | 16.888 | 0.77242
[23 empty] | 239.3 | 16.84 | 0.77366
[23 empty] | 239.2 | 16.796 | 0.77479
[23 empty] | 239.1 | 16.733 | 0.77643
[23 empty] | 239 | 16.667 | 0.77814
[23 empty] | 238.9 | 16.605 | 0.77976
[23 empty] | 238.8 | 16.53 | 0.78173
[23 empty] | 238.7 | 16.476 | 0.78315
[23 empty] | 238.6 | 16.397 | 0.78524
[23 empty] | 238.5 | 16.369 | 0.78598
[23 empty] | 238.4 | 16.316 | 0.78739
[23 empty] | 238.3 | 16.27 | 0.78861
[23 empty] | 238.2 | 16.232 | 0.78963
[23 empty] | 238.1 | 16.198 | 0.79054
[23 empty] | 238 | 16.163 | 0.79148
[23 empty] | 237.9 | 16.131 | 0.79234
[23 empty] | 237.8 | 16.106 | 0.79301
[23 empty] | 237.7 | 16.086 | 0.79355
[23 empty] | 237.6 | 16.05 | 0.79452
[23 empty] | 237.5 | 16.002 | 0.79583
[23 empty] | 237.4 | 15.979 | 0.79645
[23 empty] | 237.3 | 15.902 | 0.79855
[23 empty] | 237.2 | 15.864 | 0.79959
[23 empty] | 237.1 | 15.801 | 0.80132
[23 empty] | 237 | 15.752 | 0.80266
[23 empty] | 236.9 | 15.683 | 0.80457
[23 empty] | 236.8 | 15.587 | 0.80724
[23 empty] | 236.7 | 15.507 | 0.80947
[23 empty] | 236.6 | 15.431 | 0.81161
[23 empty] | 236.5 | 15.354 | 0.81378
[23 empty] | 236.4 | 15.266 | 0.81627
[23 empty] | 236.3 | 15.181 | 0.8187
[23 empty] | 236.2 | 15.085 | 0.82145
[23 empty] | 236.1 | 14.986 | 0.82431
[23 empty] | 236 | 14.923 | 0.82614
[23 empty] | 235.9 | 14.841 | 0.82854
[23 empty] | 235.8 | 14.744 | 0.83138
[23 empty] | 235.7 | 14.662 | 0.83381
[23 empty] | 235.6 | 14.565 | 0.83669
[23 empty] | 235.5 | 14.491 | 0.8389
[23 empty] | 235.4 | 14.371 | 0.84251
[23 empty] | 235.3 | 14.291 | 0.84494
[23 empty] | 235.2 | 14.215 | 0.84725
[23 empty] | 235.1 | 14.13 | 0.84986
[23 empty] | 235 | 14.035 | 0.85279
[23 empty] | 234.9 | 13.947 | 0.85552
[23 empty] | 234.8 | 13.839 | 0.8589
[23 empty] | 234.7 | 13.754 | 0.86157
[23 empty] | 234.6 | 13.675 | 0.86407
[23 empty] | 234.5 | 13.573 | 0.86732
[23 empty] | 234.4 | 13.501 | 0.86963
[23 empty] | 234.3 | 13.387 | 0.87332
[23 empty] | 234.2 | 13.29 | 0.87648
[23 empty] | 234.1 | 13.222 | 0.8787
[23 empty] | 234 | 13.155 | 0.88091
[23 empty] | 233.9 | 13.068 | 0.88379
[23 empty] | 233.8 | 13.002 | 0.88599
[23 empty] | 233.7 | 12.93 | 0.8884
[23 empty] | 233.6 | 12.865 | 0.89059
[23 empty] | 233.5 | 12.778 | 0.89354
[23 empty] | 233.4 | 12.677 | 0.89698
[23 empty] | 233.3 | 12.621 | 0.89891
[23 empty] | 233.2 | 12.561 | 0.90098
[23 empty] | 233.1 | 12.504 | 0.90295
[23 empty] | 233 | 12.414 | 0.90609
[23 empty] | 232.9 | 12.348 | 0.9084
[23 empty] | 232.8 | 12.27 | 0.91116
[23 empty] | 232.7 | 12.204 | 0.9135
[23 empty] | 232.6 | 12.124 | 0.91635
[23 empty] | 232.5 | 12.066 | 0.91844
[23 empty] | 232.4 | 11.992 | 0.92111
[23 empty] | 232.3 | 11.904 | 0.92431
[23 empty] | 232.2 | 11.818 | 0.92746
[23 empty] | 232.1 | 11.752 | 0.92989
[23 empty] | 232 | 11.67 | 0.93293
[23 empty] | 231.9 | 11.619 | 0.93483
[23 empty] | 231.8 | 11.556 | 0.93719
[23 empty] | 231.7 | 11.479 | 0.9401
[23 empty] | 231.6 | 11.406 | 0.94287
[23 empty] | 231.5 | 11.321 | 0.94612
[23 empty] | 231.4 | 11.252 | 0.94877
[23 empty] | 231.3 | 11.191 | 0.95113
[23 empty] | 231.2 | 11.107 | 0.9544
[23 empty] | 231.1 | 11.044 | 0.95687
[23 empty] | 231 | 10.98 | 0.9594
[23 empty] | 230.9 | 10.903 | 0.96245
[23 empty] | 230.8 | 10.83 | 0.96537
[23 empty] | 230.7 | 10.755 | 0.96839
[23 empty] | 230.6 | 10.687 | 0.97114
[23 empty] | 230.5 | 10.623 | 0.97375
[23 empty] | 230.4 | 10.547 | 0.97687
[23 empty] | 230.3 | 10.47 | 0.98005
[23 empty] | 230.2 | 10.4 | 0.98297
[23 empty] | 230.1 | 10.328 | 0.98598
[23 empty] | 230 | 10.242 | 0.98962
Note on F45: Wavelength accuracy
Note on H23: Absorbância ou Transmitância
Note on J45: Resolution ou Limiting Resolution. Igual ou menor que a exatidão. Trata-se do menor passo possível em comprimento de onda.
Note on K43: Inserir: manual ou o valor.
Note on M396: DPEM: Desvio padrão experimental da média. Calculado usando função Excel DESVQ que ignora espaços em branco ou valores diferentes de números; por exemplo, situação com menos de 4 medições.

## Registro Tratado
|  |  | REGISTRO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | Ordem de Serviço N°
[8 empty] | XX/2021 | [18 empty] | MASTER |  |  |  |  | Issued: February 12, 2008 |  |  | Acesso: | https://www.nist.gov/document/holmiumoxidemasteronly20080212.xls
|  |  | Nº do Certificado |  |  | Data de Calibração: |  | 2021-08-02 | Recebido | [17 empty] | Wavelength [nm] | %T | Abs
|  |  | CT | 2021-XXXXX GU |  | Data de Emissão: |  | 2021-08-26 | [18 empty] | 680 | 90.355 | 0.044048 |  |  | Holmium Oxide Glass
|  |  | CLIENTE / Solicitante | [23 empty] | 679.9 | 90.344 | 0.044101 |  |  | Certified wavelengths
|  |  | FURP - Fundação para o Remédio Popular | [23 empty] | 679.8 | 90.417 | 0.04375 |  |  | NIST
|  |  | ENDEREÇO: | Rua Endres, 35 | [22 empty] | 679.7 | 90.328 | 0.044178 |  |  | Data:[nm]
|  |  | CIDADE: | Guarulhos | [5 empty] | CEP: | 07056-000 |  | . | [13 empty] | 679.6 | 90.323 | 0.044202 |  | 11 | 637.5
|  |  | CLIENTE / Interessado | [23 empty] | 679.5 | 90.282 | 0.044399 |  | 10 | 536.4
[27 empty] | 679.4 | 90.334 | 0.044149 |  | 9 | 459.9
|  |  | ENDEREÇO: | [23 empty] | 679.3 | 90.347 | 0.044086 |  | 8 | 453.4
|  |  | CIDADE: | [6 empty] | CEP: | [16 empty] | 679.2 | 90.345 | 0.044096 |  | 7 | 418.5
[27 empty] | 679.1 | 90.34 | 0.04412 |  | 6 | 385.8
[27 empty] | 679 | 90.303 | 0.044298 |  | 5 | 360.8
|  |  | DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO | [23 empty] | 678.9 | 90.33 | 0.044168 |  | 4 | 333.8
|  |  | Nome do equipamento: | [5 empty] | Frequência de Calibração (meses) | [17 empty] | 678.8 | 90.301 | 0.044307 |  | 3 | 287.6
|  |  | Espectrofotômetro | [5 empty] | 12 | [17 empty] | 678.7 | 90.305 | 0.044288 |  | 2 | 279.3
|  |  | Marca: |  | Modelo: |  | Identificação Cliente |  | Nº de Série: |  |  |  | Certificado | LV00017-35431-20 | [12 empty] | 678.6 | 90.263 | 0.04449 |  | 1 | 241.5
|  |  | Micronal |  | AJS-1000 |  |  |  | Patrimônio: | [17 empty] | 678.5 | 90.346 | 0.044091
|  |  | Critério de Aceitação |  | Local |  |  | Departamento: | Laboratório de Óptica | [17 empty] | 678.4 | 90.354 | 0.044053
|  |  | Def.Cliente |  | Visomes |  |  | Setor: | [18 empty] | 678.3 | 90.29 | 0.04436
|  |  | Faixa Espectral de (nm): |  | Faixa Espectral até (nm): |  | Unidade: |  | TAG: | [17 empty] | 678.2 | 90.267 | 0.044471
|  |  | 325 |  | 1000 |  | Absorbância |  | AIB00010-0 | [17 empty] | 678.1 | 90.303 | 0.044298
[27 empty] | 678 | 90.341 | 0.044115
[27 empty] | 677.9 | 90.338 | 0.04413
|  |  | PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO | [23 empty] | 677.8 | 90.318 | 0.044226
|  |  | Descrição: |  | Código LBC: | Nº de Série: | Faixa: | Laboratório: |  | Certificado: |  | Validade: | [14 empty] | 677.7 | 90.285 | 0.044384
|  |  | Filtro de comprimento de onda |  | 203 | 45296-HG |  | Visomes (CAL 0127) |  | LV04397-47489-20-R0 |  | 2023-01-01 | [14 empty] | 677.6 | 90.244 | 0.044582
|  |  | Filtro de absorbância |  | 203 | 44599-1N | 1 | Visomes (CAL 0127) |  | LV04397-47490-20-R0 |  | 2023-01-01 | [14 empty] | 677.5 | 90.262 | 0.044495
|  |  | Filtro de absorbância |  | 203 | 44602-3N | 0.5 | Visomes (CAL 0127) |  | LV04397-47490-20-R0 |  | 2023-01-01 | [14 empty] | 677.4 | 90.273 | 0.044442
|  |  | Filtro de absorbância |  | 203 | 39343-5D | 0.25 | Visomes (CAL 0127) |  | LV04397-47490-20-R0 |  | 2023-01-01 | [14 empty] | 677.3 | 90.279 | 0.044413
|  |  | Termohigrômetro |  |  |  |  | Sertin (CAL 0316) | [18 empty] | 677.2 | 90.27 | 0.044457
[27 empty] | 677.1 | 90.287 | 0.044375
|  |  | CONDIÇÃO AMBIENTAL NA CALIBRAÇÃO | [23 empty] | 677 | 90.269 | 0.044461
|  |  | Condições Ambiente: | [23 empty] | 676.9 | 90.322 | 0.044206
|  |  | Escala l |  | Temperat i: | 23.4 | °C | Pressão: | --- | Umidade: | 74 | %UR | [14 empty] | 676.8 | 90.248 | 0.044562
[5 empty] | Temperat f: | 23.7 | °C | Pressão: | --- | Umidade: | 79 | %UR | [14 empty] | 676.7 | 90.27 | 0.044457
|  |  | Escala Fotométrica |  | Temperat i: | 23.4 | °C | Pressão: | --- | Umidade: | 74 | %UR | [14 empty] | 676.6 | 90.309 | 0.044269
[5 empty] | Temperat f: | 23.7 | °C | Pressão: | --- | Umidade: | 79 | %UR | [14 empty] | 676.5 | 90.24 | 0.044601
[27 empty] | 676.4 | 90.206 | 0.044765
|  |  | PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO DO ESPECTROFOTÔMETRO | [23 empty] | 676.3 | 90.165 | 0.044962
|  |  | Escala l |  | Largura de Banda: |  | 1 | nm | Vel. Varr. | manual | nm/s | [15 empty] | 676.2 | 90.156 | 0.045005
|  |  | Escala Fotométrica |  | Largura de Banda: |  | 1 | nm | Vel. Varr. | manual | nm/s | [15 empty] | 676.1 | 90.234 | 0.04463
|  |  | Escala l |  | Exatidão: | 1 | nm |  | Resolução: | 0.5 | nm | [15 empty] | 676 | 90.242 | 0.044591
|  |  | Escala Fotométrica |  | Resolução: | 0.001 | Abs |  | Resolução: | 0.1 | %T | [15 empty] | 675.9 | 90.277 | 0.044423
[27 empty] | 675.8 | 90.234 | 0.04463
|  |  | Sequência: branco l-2, filtro 637,49 l-2, branco l-1, filtro 637,49 l-1, branco l-0, filtro 637,49 l-0...repete para l+1 e l+2. Repete Segunda medição filtro 637,49 | [23 empty] | 675.7 | 90.231 | 0.044644
[27 empty] | 675.6 | 90.156 | 0.045005
CALIBRAÇÃO - ESCALA DE COMPRIMENTOS DE ONDA | [26 empty] | 675.5 | 90.176 | 0.044909
l Padrão | l (nm) | Abs | l pico | l (nm) | Abs | l pico | [20 empty] | 675.4 | 90.163 | 0.044972
| 649 |  |  | 643 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 675.3 | 90.226 | 0.044668
| 648 |  |  | 642.5 | [13 empty] | 643.5 | 0.1397 | 637.6 | 0.2064 | 0.17305 | 5.8 | 0.03335 | 634.7 | 640.5 | 675.2 | 90.183 | 0.044875
| 647 |  |  | 642 | [22 empty] | 675.1 | 90.171 | 0.044933 | Absorvância Larg. Banda | 631.5 | 631.7 | 631.9 | 632.1 | 632.3 | 632.5 | 632.7 | 632.9 | 633.1 | 633.3 | 633.5 | 633.7 | 633.9 | 634.1 | 634.3 | 634.5 | 634.7 | 634.9 | 635.1 | 635.3 | 635.5 | 635.7 | 635.9 | 636.1 | 636.3 | 636.5 | 636.7 | 636.9 | 637.1 | 637.3 | 637.5 | 637.7 | 637.9 | 638.1 | 638.3 | 638.5 | 638.7 | 638.9 | 639.1 | 639.3 | 639.5 | 639.7 | 639.9 | 640.1 | 640.3 | 640.5 | 640.7 | 640.9 | 641.1 | 641.3 | 641.5 | 641.7 | 641.9 | 642.1 | 642.3 | 642.5 | 642.7 | 642.9 | 643.1 | 643.3 | 643.5
| 646 |  |  | 641.5 | [13 empty] | Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver | [7 empty] | Pico 11 | 675 | 90.115 | 0.045203 |  | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305 | 0.17305
| 645 |  |  | 641 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 674.9 | 90.073 | 0.045405
| 644 | 0.126 |  | 640.5 | 0.126 | [12 empty] | 1.4063e+12 | -13223481249.6752 | 51808407.2053 | -108256.1585 | 127.2409 | -0.079762 | 2.0833e-05 | n - p = | 7 | 674.8 | 90.122 | 0.045169
f | 643 | 0.129 |  | 640 | 0.131 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 674.7 | 90.199 | 0.044798
| 642 | 0.134 |  | 639.5 | 0.136 | [12 empty] | 1 | 638.1 | 0.14429 | 0.0011311 | -0.0025235 | 638.5482 | 638.2654 | s = | 0.14286 | 674.6 | 90.208 | 0.044755
| 641 | 0.143 |  | 639 | 0.143 | [12 empty] | 2 | 638.5543 | 0.14404 | -8.5831e-05 | -0.0029267 | 638.5249 | A'(l) Solver | N = | 2 | 674.5 | 90.12 | 0.045179
| 640 | 0.149 |  | 638.5 | 0.148 | [12 empty] | 3 | 638.5249 | 0.13989 | 0 | -0.0028706 | 638.5249 | 0.00070763 | u(lpico) = | 0.10102 | 674.4 | 90.103 | 0.045261
| 639 | 0.153 | 0.153 | 638 | 0.152 | 0.152 | [11 empty] | 4 | 638.5249 | 0.13989 | 0 | -0.0028706 | 638.5249 |  |  |  | 674.3 | 90.03 | 0.045613
Pico 11 | 638 | 0.153 | 0.153 | 637.5 | 0.152 | 0.152 | [11 empty] | 5 | 638.5249 | 0.13989 | 0 | -0.0028706 | 638.5249 |  |  |  | 674.2 | 90.073 | 0.045405
637.49 | 637 | 0.15 |  | 637 | 0.148 | [12 empty] | 6 | 638.5249 | 0.13989 | 0 | -0.0028706 | 638.5249 |  |  |  | 674.1 | 90.087 | 0.045338
| 636 | 0.142 |  | 636.5 | 0.139 | [12 empty] | 7 | 638.5249 | 0.13989 | 0 | -0.0028706 | 638.5249 |  |  |  | 674 | 90.089 | 0.045328
| 635 | 0.133 |  | 636 | 0.129 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 673.9 | 90.098 | 0.045285
| 634 | 0.121 |  | 635.5 | 0.117 | [12 empty] | 937543153813.501 | -8815697415.7932 | 34539039.8525 | -72170.8786 | 84.8273 | -0.053175 | 1.3889e-05 | n - p = | 7 | 673.8 | 90.004 | 0.045738
| 633 | 0.104 |  | 635 | 0.1 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 673.7 | 90.03 | 0.045613
| 632 | 0.091 |  | 634.5 | 0.087 | [12 empty] | 1 | 638.1 | 0.13452 | 0.0014248 | -0.003744 | 638.4805 | 638.2654 | s = | 0.14286 | 673.6 | 89.988 | 0.045815
i | 631 | 0.079 |  | 634 | 0.076 | [12 empty] | 2 | 638.4805 | 0.13318 | 0 | -0.0037494 | 638.4805 | A'(l) Solver | N = | 2 | 673.5 | 90.097 | 0.04529
| 630 |  |  | 633.5 | 0.066 | [12 empty] | 3 | 638.4805 | 0.13318 | 0 | -0.0037494 | 638.4805 | 0.00082397 | u(lpico) = | 0.10102 | 673.4 | 90.07 | 0.04542
| 629 |  |  | 633 | [13 empty] | 4 | 638.4805 | 0.13318 | 0 | -0.0037494 | 638.4805 |  |  |  | 673.3 | 90.017 | 0.045675
| 628 |  |  | 632.5 | [13 empty] | 5 | 638.4805 | 0.13318 | 0 | -0.0037494 | 638.4805 |  |  |  | 673.2 | 89.952 | 0.045989
| 627 |  |  | 632 | [13 empty] | 6 | 638.4805 | 0.13318 | 0 | -0.0037494 | 638.4805 |  |  |  | 673.1 | 89.919 | 0.046149
| 626 |  |  | 631.5 | [13 empty] | 7 | 638.4805 | 0.13318 | 0 | -0.0037494 | 638.4805 |  |  |  | 673 | 89.938 | 0.046057
| 625 |  |  | 631 | [22 empty] | 672.9 | 89.94 | 0.046047
| 549 |  |  | 543 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 672.8 | 89.944 | 0.046028
| 548 |  |  | 542.5 | [13 empty] | 542.4 | 0.162 | 536.4 | 0.4143 | 0.28815 | 5.2 | 0.12615 | 534.2 | 539.4 | 672.7 | 89.937 | 0.046062
| 547 |  |  | 542 | [22 empty] | 672.6 | 89.926 | 0.046115 | Absorvância Larg. Banda | 530.4 | 530.6 | 530.8 | 531 | 531.2 | 531.4 | 531.6 | 531.8 | 532 | 532.2 | 532.4 | 532.6 | 532.8 | 533 | 533.2 | 533.4 | 533.6 | 533.8 | 534 | 534.2 | 534.4 | 534.6 | 534.8 | 535 | 535.2 | 535.4 | 535.6 | 535.8 | 536 | 536.2 | 536.4 | 536.6 | 536.8 | 537 | 537.2 | 537.4 | 537.6 | 537.8 | 538 | 538.2 | 538.4 | 538.6 | 538.8 | 539 | 539.2 | 539.4 | 539.6 | 539.8 | 540 | 540.2 | 540.4 | 540.6 | 540.8 | 541 | 541.2 | 541.4 | 541.6 | 541.8 | 542 | 542.2 | 542.4
| 546 |  |  | 541.5 | [13 empty] | A0: Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver |  | Pico 10 | 672.5 | 89.932 | 0.046086 |  | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815 | 0.28815
| 545 |  |  | 541 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 672.4 | 89.855 | 0.046458
| 544 | 0.141 |  | 540.5 | 0.143 | [12 empty] | -293641553725.361 | 3279963670.4144 | -15265277.9417 | 37890.8659 | -52.9032 | 0.039393 | -1.2222e-05 | n - p = | 7 | 672.3 | 89.834 | 0.046559
f | 543 | 0.151 |  | 540 | 0.154 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 0.99949 | 672.2 | 89.831 | 0.046574
| 542 | 0.166 |  | 539.5 | 0.17 | [12 empty] | 1 | 537.22 | 0.29822 | 0.00082445 | -0.025448 | 537.2524 | 537.25 | s = | 0.14282 | 672.1 | 89.802 | 0.046714
| 541 | 0.193 |  | 539 | 0.2 | [12 empty] | 2 | 537.2524 | 0.2981 | 2.3842e-06 | -0.025414 | 537.2525 | A'(l) Solver | N = | 2 | 672 | 89.736 | 0.047033
| 540 | 0.222 |  | 538.5 | 0.231 | [12 empty] | 3 | 537.2525 | 0.29675 | 0 | -0.025414 | 537.2525 | 6.3419e-05 | u(lpico) = | 0.10099 | 671.9 | 89.675 | 0.047329
| 539 | 0.254 |  | 538 | 0.262 | [12 empty] | 4 | 537.2525 | 0.29675 | 0 | -0.025414 | 537.2525 |  |  |  | 671.8 | 89.628 | 0.047556
Pico 10 | 538 | 0.282 |  | 537.5 | 0.285 | 0.285 | [11 empty] | 5 | 537.2525 | 0.29675 | 0 | -0.025414 | 537.2525 |  |  |  | 671.7 | 89.621 | 0.04759
536.82 | 537 | 0.285 | 0.285 | 537 | 0.282 | [12 empty] | 6 | 537.2525 | 0.29675 | 0 | -0.025414 | 537.2525 |  |  |  | 671.6 | 89.663 | 0.047387
| 536 | 0.27 |  | 536.5 | 0.262 | [12 empty] | 7 | 537.2525 | 0.29675 | 0 | -0.025414 | 537.2525 |  |  |  | 671.5 | 89.683 | 0.04729
| 535 | 0.233 |  | 536 | 0.222 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 671.4 | 89.571 | 0.047833
| 534 | 0.196 |  | 535.5 | 0.185 | [12 empty] | -141906150289.215 | 1585980275.8654 | -7385421.6108 | 18341.8752 | -25.6228 | 0.01909 | -5.9259e-06 | n - p = | 7 | 671.3 | 89.511 | 0.048124
| 533 | 0.159 |  | 535 | 0.149 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 0.99949 | 671.2 | 89.501 | 0.048172
| 532 | 0.117 |  | 534.5 | 0.109 | [12 empty] | 1 | 537.6 | 0.29379 | -0.0026934 | -0.023697 | 537.4863 | 537.4874 | s = | 0.14282 | 671.1 | 89.505 | 0.048153
i | 531 | 0.093 |  | 534 | 0.088 | [12 empty] | 2 | 537.4863 | 0.29382 | 2.4319e-05 | -0.024063 | 537.4873 | A'(l) Solver | N = | 2 | 671 | 89.437 | 0.048483
| 530 |  |  | 533.5 | 0.075 | [12 empty] | 3 | 537.4873 | 0.29355 | 0 | -0.024061 | 537.4873 | 0 | u(lpico) = | 0.10099 | 670.9 | 89.358 | 0.048867
| 529 |  |  | 533 | [13 empty] | 4 | 537.4873 | 0.29355 | 0 | -0.024061 | 537.4873 |  |  |  | 670.8 | 89.264 | 0.049324
| 528 |  |  | 532.5 | [13 empty] | 5 | 537.4873 | 0.29355 | 0 | -0.024061 | 537.4873 |  |  |  | 670.7 | 89.198 | 0.049645
| 527 |  |  | 532 | [13 empty] | 6 | 537.4873 | 0.29355 | 0 | -0.024061 | 537.4873 |  |  |  | 670.6 | 89.203 | 0.049621
| 526 |  |  | 531.5 | [13 empty] | 7 | 537.4873 | 0.29355 | 0 | -0.024061 | 537.4873 |  |  |  | 670.5 | 89.148 | 0.049888
| 525 |  |  | 531 | [22 empty] | 670.4 | 89.069 | 0.050273
| 472 |  |  | 466 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 670.3 | 88.987 | 0.050673
| 471 |  |  | 465.5 | [13 empty] | 456.9 | 0.5641 | 460.1 | 1.2799 | 0.922 | 3 | 0.3579 | 458.7 | 461.7 | 670.2 | 88.964 | 0.050786
| 470 |  |  | 465 | [22 empty] | 670.1 | 88.876 | 0.051215 | Absorvância Larg. Banda | 453.9 | 454.1 | 454.3 | 454.5 | 454.7 | 454.9 | 455.1 | 455.3 | 455.5 | 455.7 | 455.9 | 456.1 | 456.3 | 456.5 | 456.7 | 456.9 | 457.1 | 457.3 | 457.5 | 457.7 | 457.9 | 458.1 | 458.3 | 458.5 | 458.7 | 458.9 | 459.1 | 459.3 | 459.5 | 459.7 | 459.9 | 460.1 | 460.3 | 460.5 | 460.7 | 460.9 | 461.1 | 461.3 | 461.5 | 461.7 | 461.9 | 462.1 | 462.3 | 462.5 | 462.7 | 462.9 | 463.1 | 463.3 | 463.5 | 463.7 | 463.9 | 464.1 | 464.3 | 464.5 | 464.7 | 464.9 | 465.1 | 465.3 | 465.5 | 465.7 | 465.9
| 469 |  |  | 464.5 | [13 empty] | Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver | [7 empty] | Pico 9 | 670 | 88.742 | 0.051871 |  | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922
| 468 |  |  | 464 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 669.9 | 88.701 | 0.052071
| 467 |  |  | 463.5 | [13 empty] | 78836382.4001 | -684500.9035 | 2228.6727 | -3.225 | 0.00175 | 0 | 0 | n - p = | 6 | 669.8 | 88.602 | 0.052556
f | 466 | 0.227 |  | 463 | 0.244 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 669.7 | 88.483 | 0.05314
| 465 | 0.294 |  | 462.5 | 0.319 | [12 empty] | 1 | 460.4 | 0.69696 | 0.002748 | -0.06314 | 460.4435 | 460.4433 | s = | 0.16667 | 669.6 | 88.378 | 0.053656
| 464 | 0.383 |  | 462 | 0.415 | [12 empty] | 2 | 460.4435 | 0.69702 | -1.1924e-05 | -0.063675 | 460.4433 | A'(l) Solver | N = | 2 | 669.5 | 88.2 | 0.054531
| 463 | 0.52 |  | 461.5 | 0.555 | [12 empty] | 3 | 460.4433 | 0.69702 | -4.6566e-10 | -0.063673 | 460.4433 | 1.397e-09 | u(lpico) = | 0.11785 | 669.4 | 88.198 | 0.054541
| 462 | 0.623 |  | 461 | 0.65 | [12 empty] | 4 | 460.4433 | 0.69702 | 0 | -0.063673 | 460.4433 |  |  |  | 669.3 | 88.124 | 0.054906
Pico 9 | 461 | 0.687 |  | 460.5 | 0.698 | 0.698 | [11 empty] | 5 | 460.4433 | 0.69702 | 0 | -0.063673 | 460.4433 |  |  |  | 669.2 | 87.979 | 0.055621
460.35 | 460 | 0.691 | 0.691 | 460 | 0.682 | [12 empty] | 6 | 460.4433 | 0.69702 | 0 | -0.063673 | 460.4433 |  |  |  | 669.1 | 87.827 | 0.056372
| 459 | 0.644 |  | 459.5 | 0.63 | [12 empty] | 7 | 460.4433 | 0.69702 | 0 | -0.063673 | 460.4433 |  |  |  | 669 | 87.669 | 0.057154
| 458 | 0.597 |  | 459 | 0.587 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 668.9 | 87.568 | 0.057655
| 457 | 0.583 |  | 458.5 | 0.588 | [12 empty] | 32303464.2269 | -279629.7816 | 907.6763 | -1.3094 | 0.00070833 | 0 | 0 | n - p = | 6 | 668.8 | 87.412 | 0.058429
| 456 | 0.611 |  | 458 | 0.625 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 668.7 | 87.306 | 0.058956
| 455 | 0.658 |  | 457.5 | 0.671 | [12 empty] | 1 | 460.72 | 0.69908 | 0.0047401 | -0.05929 | 460.7999 | 460.7987 | s = | 0.16667 | 668.6 | 87.076 | 0.060102
i | 454 | 0.69 |  | 457 | 0.69 | [12 empty] | 2 | 460.7999 | 0.69927 | -7.6081e-05 | -0.061175 | 460.7987 | A'(l) Solver | N = | 2 | 668.5 | 86.937 | 0.060795
| 453 |  |  | 456.5 | 0.675 | [12 empty] | 3 | 460.7987 | 0.69927 | -1.7986e-08 | -0.061147 | 460.7987 | 1.1874e-08 | u(lpico) = | 0.11785 | 668.4 | 86.772 | 0.06162
| 452 |  |  | 456 | [13 empty] | 4 | 460.7987 | 0.69927 | 0 | -0.061147 | 460.7987 |  |  |  | 668.3 | 86.636 | 0.062302
| 451 |  |  | 455.5 | [13 empty] | 5 | 460.7987 | 0.69927 | 0 | -0.061147 | 460.7987 |  |  |  | 668.2 | 86.477 | 0.063099
| 450 |  |  | 455 | [13 empty] | 6 | 460.7987 | 0.69927 | 0 | -0.061147 | 460.7987 |  |  |  | 668.1 | 86.276 | 0.06411
| 449 |  |  | 454.5 | [13 empty] | 7 | 460.7987 | 0.69927 | 0 | -0.061147 | 460.7987 |  |  |  | 668 | 86.15 | 0.064745
| 448 |  |  | 454 | [22 empty] | 667.9 | 85.939 | 0.06581
| 465 |  |  | 459 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 667.8 | 85.762 | 0.066705
| 464 |  |  | 458.5 | [13 empty] | 450.6 | 0.6814 | 453.5 | 1.2793 | 0.98035 | 2 | 0.29895 | 452.6 | 454.6 | 667.7 | 85.535 | 0.067856
| 463 |  |  | 458 | [22 empty] | 667.6 | 85.374 | 0.068674 | Absorvância Larg. Banda | 447.4 | 447.6 | 447.8 | 448 | 448.2 | 448.4 | 448.6 | 448.8 | 449 | 449.2 | 449.4 | 449.6 | 449.8 | 450 | 450.2 | 450.4 | 450.6 | 450.8 | 451 | 451.2 | 451.4 | 451.6 | 451.8 | 452 | 452.2 | 452.4 | 452.6 | 452.8 | 453 | 453.2 | 453.4 | 453.6 | 453.8 | 454 | 454.2 | 454.4 | 454.6 | 454.8 | 455 | 455.2 | 455.4 | 455.6 | 455.8 | 456 | 456.2 | 456.4 | 456.6 | 456.8 | 457 | 457.2 | 457.4 | 457.6 | 457.8 | 458 | 458.2 | 458.4 | 458.6 | 458.8 | 459 | 459.2 | 459.4
| 462 |  |  | 457.5 | [13 empty] | A0: Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver |  | Pico 8 | 667.5 | 85.229 | 0.069413 |  | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035 | 0.98035
| 461 |  |  | 457 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 667.4 | 85.109 | 0.070025
| 460 | 0.691 |  | 456.5 | 0.682 | [12 empty] | -9532004588.9179 | 105224970.4673 | -464632.5901 | 1025.8097 | -1.1324 | 0.0005 | 0 | n - p = | 6 | 667.3 | 84.887 | 0.071159
f | 459 | 0.644 |  | 456 | 0.63 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 667.2 | 84.605 | 0.072604
| 458 | 0.597 |  | 455.5 | 0.587 | [12 empty] | 1 | 453.6 | 0.68957 | 0.0084808 | -0.03505 | 453.842 | 451.9162 | s = | 0.16667 | 667.1 | 84.437 | 0.073467
| 457 | 0.583 |  | 455 | 0.588 | [12 empty] | 2 | 453.842 | 0.69049 | -0.0010672 | -0.043421 | 453.8174 | A'(l) Solver | N = | 2 | 667 | 84.306 | 0.074142
| 456 | 0.611 |  | 454.5 | 0.625 | [12 empty] | 3 | 453.8174 | 0.69053 | -8.9258e-06 | -0.042699 | 453.8172 | -1.4901e-08 | u(lpico) = | 0.11785 | 666.9 | 84.184 | 0.07477
| 455 | 0.658 |  | 454 | 0.671 | [12 empty] | 4 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 |  |  |  | 666.8 | 84.005 | 0.075695
Pico 8 | 454 | 0.69 |  | 453.5 | 0.69 | [12 empty] | 5 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 |  |  |  | 666.7 | 83.827 | 0.076616
453.51 | 453 | 0.68 |  | 453 | 0.675 | [12 empty] | 6 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 |  |  |  | 666.6 | 83.712 | 0.077212
| 452 | 0.664 |  | 452.5 | 0.664 | [12 empty] | 7 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 |  |  |  | 666.5 | 83.55 | 0.078054
| 451 | 0.681 |  | 452 | 0.695 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 666.4 | 83.392 | 0.078876
| 450 | 0.745 |  | 451.5 | 0.772 | [12 empty] | -7152797437.8054 | 78952570.5827 | -348587.6316 | 769.5255 | -0.84937 | 0.000375 | 0 | n - p = | 6 | 666.3 | 83.197 | 0.079892
| 449 | 0.854 |  | 451 | 0.894 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 666.2 | 83.015 | 0.080843
| 448 | 1.038 |  | 450.5 | 1.078 | [12 empty] | 1 | 453.8 | 0.69052 | 0.00072886 | -0.04217 | 453.8173 | 454.0542 | s = | 0.16667 | 666.1 | 82.832 | 0.081802
i | 447 | 1.125 | 1.125 | 450 | 1.115 | 1.115 | [11 empty] | 2 | 453.8173 | 0.69053 | -4.53e-06 | -0.042696 | 453.8172 | A'(l) Solver | N = | 2 | 666 | 82.713 | 0.082426
| 446 |  |  | 449.5 | 0.942 | [12 empty] | 3 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 | 0 | u(lpico) = | 0.11785 | 665.9 | 82.482 | 0.083641
| 445 |  |  | 449 | [13 empty] | 4 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 |  |  |  | 665.8 | 82.354 | 0.084315
| 444 |  |  | 448.5 | [13 empty] | 5 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 |  |  |  | 665.7 | 82.269 | 0.084764
| 443 |  |  | 448 | [13 empty] | 6 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 |  |  |  | 665.6 | 82.14 | 0.085445
| 442 |  |  | 447.5 | [13 empty] | 7 | 453.8172 | 0.69053 | 0 | -0.042693 | 453.8172 |  |  |  | 665.5 | 82.171 | 0.085281
| 441 |  |  | 447 | [22 empty] | 665.4 | 81.931 | 0.086552
| 458 |  |  | 452 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 665.3 | 81.78 | 0.087353
| 457 |  |  | 451.5 | [13 empty] | 450.6 | 0.6814 | 445.6 | 3.1205 | 1.9009 | 3.2 | 1.2195 | 444.4 | 447.6 | 665.2 | 81.65 | 0.088044
| 456 |  |  | 451 | [22 empty] | 665.1 | 81.503 | 0.088826 | Absorvância Larg. Banda | 440 | 440.2 | 440.4 | 440.6 | 440.8 | 441 | 441.2 | 441.4 | 441.6 | 441.8 | 442 | 442.2 | 442.4 | 442.6 | 442.8 | 443 | 443.2 | 443.4 | 443.6 | 443.8 | 444 | 444.2 | 444.4 | 444.6 | 444.8 | 445 | 445.2 | 445.4 | 445.6 | 445.8 | 446 | 446.2 | 446.4 | 446.6 | 446.8 | 447 | 447.2 | 447.4 | 447.6 | 447.8 | 448 | 448.2 | 448.4 | 448.6 | 448.8 | 449 | 449.2 | 449.4 | 449.6 | 449.8 | 450 | 450.2 | 450.4 | 450.6 | 450.8 | 451 | 451.2 | 451.4 | 451.6 | 451.8 | 452
| 455 |  |  | 450.5 | [13 empty] | A0: Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver |  | Pico 7 | 665 | 81.337 | 0.089712 |  | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009 | 1.9009
| 454 |  |  | 450 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 664.9 | 81.154 | 0.09069
| 453 | 0.68 |  | 449.5 | 0.675 | [12 empty] | 1.713e+12 | -22953499652.5662 | 128150168.5287 | -381583.1188 | 639.1204 | -0.57092 | 0.0002125 | n - p = | 7 | 664.8 | 81.063 | 0.091177
f | 452 | 0.664 |  | 449 | 0.664 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 664.7 | 80.981 | 0.091617
| 451 | 0.681 |  | 448.5 | 0.695 | [12 empty] | 1 | 447.2 | 1.0681 | -0.038742 | -0.19259 | 446.9988 | 447.0077 | s = | 0.14286 | 664.6 | 80.863 | 0.09225
| 450 | 0.745 |  | 448 | 0.772 | [12 empty] | 2 | 446.9988 | 1.064 | 0.0019035 | -0.21048 | 447.0079 | A'(l) Solver | N = | 2 | 664.5 | 80.75 | 0.092857
| 449 | 0.854 |  | 447.5 | 0.894 | [12 empty] | 3 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 | 0 | u(lpico) = | 0.10102 | 664.4 | 80.636 | 0.093471
| 448 | 1.038 |  | 447 | 1.078 | [12 empty] | 4 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 |  |  |  | 664.3 | 80.547 | 0.093951
Pico 7A | 447 | 1.125 | 1.125 | 446.5 | 1.115 | 1.115 | [11 empty] | 5 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 |  |  |  | 664.2 | 80.456 | 0.094442
446.13 | 446 | 1.009 |  | 446 | 0.942 | [12 empty] | 6 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 |  |  |  | 664.1 | 80.266 | 0.095468
| 445 | 0.693 |  | 445.5 | 0.626 | [12 empty] | 7 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 |  |  |  | 664 | 80.123 | 0.096243
| 444 | 0.485 |  | 445 | 0.435 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 663.9 | 79.994 | 0.096943
| 443 | 0.332 |  | 444.5 | 0.297 | [12 empty] | 968181524836.9 | -12985717029.6 | 72572038.6535 | -216310.1715 | 362.6708 | -0.3243 | 0.00012083 | n - p = | 7 | 663.8 | 79.919 | 0.09735
| 442 | 0.207 |  | 444 | 0.187 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 663.7 | 79.849 | 0.097731
| 441 | 0.148 |  | 443.5 | 0.135 | [12 empty] | 1 | 447.2 | 1.0681 | -0.038742 | -0.19259 | 446.9988 | 447.474 | s = | 0.14286 | 663.6 | 79.746 | 0.098291
i | 440 | 0.112 |  | 443 | 0.105 | [12 empty] | 2 | 446.9988 | 1.064 | 0.0019035 | -0.21048 | 447.0079 | A'(l) Solver | N = | 2 | 663.5 | 79.692 | 0.098585
| 439 |  |  | 442.5 | [13 empty] | 3 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 | 0 | u(lpico) = | 0.10102 | 663.4 | 79.567 | 0.099267
| 438 |  |  | 442 | [13 empty] | 4 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 |  |  |  | 663.3 | 79.481 | 0.099737
| 437 |  |  | 441.5 | [13 empty] | 5 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 |  |  |  | 663.2 | 79.4 | 0.10018
| 436 |  |  | 441 | [13 empty] | 6 | 447.0079 | 1.0605 | 0 | -0.20974 | 447.0079 |  |  |  | 663.1 | 79.305 | 0.1007
| 435 |  |  | 440.5 | [13 empty] | 7 | 447.0077 | 1.0649 | 0 | -0.20976 | 447.0077 |  |  |  | 663 | 79.282 | 0.10083
| 434 |  |  | 440 | [22 empty] | 662.9 | 79.228 | 0.10112
| 431 |  |  | 430.5 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 662.8 | 79.182 | 0.10137
| 430 |  |  | 429.5 | [13 empty] | 415.5 | 0.1347 | 418.7 | 0.2703 | 0.2025 | 3 | 0.0678 | 417.3 | 420.3 | 662.7 | 79.095 | 0.10185
| 429 |  |  | 428.5 | [22 empty] | 662.6 | 79.03 | 0.10221 | Absorvância Larg. Banda | 412.5 | 412.7 | 412.9 | 413.1 | 413.3 | 413.5 | 413.7 | 413.9 | 414.1 | 414.3 | 414.5 | 414.7 | 414.9 | 415.1 | 415.3 | 415.5 | 415.7 | 415.9 | 416.1 | 416.3 | 416.5 | 416.7 | 416.9 | 417.1 | 417.3 | 417.5 | 417.7 | 417.9 | 418.1 | 418.3 | 418.5 | 418.7 | 418.9 | 419.1 | 419.3 | 419.5 | 419.7 | 419.9 | 420.1 | 420.3 | 420.5 | 420.7 | 420.9 | 421.1 | 421.3 | 421.5 | 421.7 | 421.9 | 422.1 | 422.3 | 422.5 | 422.7 | 422.9 | 423.1 | 423.3 | 423.5 | 423.7 | 423.9 | 424.1 | 424.3 | 424.5
| 428 |  |  | 427.5 | [13 empty] | Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver | [7 empty] | Pico 6 | 662.5 | 79.057 | 0.10206 |  | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025
| 427 |  |  | 426.5 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 662.4 | 79.067 | 0.102
| 426 | 0.088 |  | 425.5 | 0.09 | [12 empty] | 443547916510.444 | -6351239569.5125 | 37893418.5688 | -120577.5323 | 215.8192 | -0.20602 | 8.1944e-05 | n - p = | 7 | 662.3 | 79.108 | 0.10178
f | 425 | 0.093 |  | 424.5 | 0.094 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 662.2 | 79.094 | 0.10186
| 424 | 0.097 |  | 423.5 | 0.099 | [12 empty] | 1 | 418.6 | 0.13635 | 0.0019321 | -0.013781 | 418.7402 | 418.6911 | s = | 0.14286 | 662.1 | 79.098 | 0.10183
| 423 | 0.107 |  | 422.5 | 0.111 | [12 empty] | 2 | 418.7402 | 0.13458 | 7.7248e-05 | -0.012802 | 418.7462 | A'(l) Solver | N = | 2 | 662 | 79.045 | 0.10213
| 422 | 0.122 |  | 421.5 | 0.127 | [12 empty] | 3 | 418.7462 | 0.13501 | 0 | -0.012766 | 418.7462 | 0.00071716 | u(lpico) = | 0.10102 | 661.9 | 79.113 | 0.10175
| 421 | 0.142 |  | 420.5 | 0.148 | [12 empty] | 4 | 418.7462 | 0.13501 | 0 | -0.012766 | 418.7462 |  |  |  | 661.8 | 79.12 | 0.10171
Pico 7 | 420 | 0.166 |  | 419.5 | 0.169 | [12 empty] | 5 | 418.7462 | 0.13501 | 0 | -0.012766 | 418.7462 |  |  |  | 661.7 | 79.143 | 0.10159
418.78 | 419 | 0.175 | 0.175 | 419 | 0.175 | 0.175 | [11 empty] | 6 | 418.7462 | 0.13501 | 0 | -0.012766 | 418.7462 |  |  |  | 661.6 | 79.13 | 0.10166
| 418 | 0.171 |  | 418.5 | 0.166 | [12 empty] | 7 | 418.7462 | 0.13501 | 0 | -0.012766 | 418.7462 |  |  |  | 661.5 | 79.215 | 0.10119
| 417 | 0.149 |  | 418 | 0.143 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 661.4 | 79.281 | 0.10083
| 416 | 0.128 |  | 417.5 | 0.122 | [12 empty] | 210426272884.112 | -3013286496.0296 | 17979143.5322 | -57213.1231 | 102.4104 | -0.097767 | 3.8889e-05 | n - p = | 7 | 661.3 | 79.361 | 0.10039
| 415 | 0.109 |  | 417 | 0.104 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 661.2 | 79.482 | 0.099731
| 414 | 0.09 |  | 416.5 | 0.087 | [12 empty] | 1 | 419.2 | 0.13489 | -0.0054235 | -0.011723 | 418.7373 | 419.1015 | s = | 0.14286 | 661.1 | 79.514 | 0.099556
i | 413 | 0.078 |  | 416 | 0.075 | [12 empty] | 2 | 418.7373 | 0.13629 | 0.00011444 | -0.01282 | 418.7463 | A'(l) Solver | N = | 2 | 661 | 79.613 | 0.099016
| 412 |  |  | 415.5 | 0.066 | [12 empty] | 3 | 418.7463 | 0.13745 | 0 | -0.012766 | 418.7463 | 0 | u(lpico) = | 0.10102 | 660.9 | 79.656 | 0.098782
| 411 |  |  | 415 | [13 empty] | 4 | 418.7463 | 0.13745 | 0 | -0.012766 | 418.7463 |  |  |  | 660.8 | 79.715 | 0.09846
| 410 |  |  | 414.5 | [13 empty] | 5 | 418.7463 | 0.13745 | 0 | -0.012766 | 418.7463 |  |  |  | 660.7 | 79.733 | 0.098362
| 409 |  |  | 414 | [13 empty] | 6 | 418.7463 | 0.13745 | 0 | -0.012766 | 418.7463 |  |  |  | 660.6 | 79.769 | 0.098166
| 408 |  |  | 413.5 | [13 empty] | 7 | 418.7463 | 0.13745 | 0 | -0.012766 | 418.7463 |  |  |  | 660.5 | 79.85 | 0.097725
| 407 |  |  | 413 | [22 empty] | 660.4 | 79.88 | 0.097562
| 398 |  |  | 397.5 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 660.3 | 79.99 | 0.096964
| 397 |  |  | 396.5 | [13 empty] | 383.6 | 0.0737 | 385.8 | 0.1088 | 0.09125 | 2.4 | 0.01755 | 384.8 | 387.2 | 660.2 | 80.064 | 0.096563
| 396 |  |  | 395.5 | [22 empty] | 660.1 | 80.167 | 0.096004 | Absorvância Larg. Banda | 380 | 380.2 | 380.4 | 380.6 | 380.8 | 381 | 381.2 | 381.4 | 381.6 | 381.8 | 382 | 382.2 | 382.4 | 382.6 | 382.8 | 383 | 383.2 | 383.4 | 383.6 | 383.8 | 384 | 384.2 | 384.4 | 384.6 | 384.8 | 385 | 385.2 | 385.4 | 385.6 | 385.8 | 386 | 386.2 | 386.4 | 386.6 | 386.8 | 387 | 387.2 | 387.4 | 387.6 | 387.8 | 388 | 388.2 | 388.4 | 388.6 | 388.8 | 389 | 389.2 | 389.4 | 389.6 | 389.8 | 390 | 390.2 | 390.4 | 390.6 | 390.8 | 391 | 391.2 | 391.4 | 391.6 | 391.8 | 392
| 395 |  |  | 394.5 | [13 empty] | A0: Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver |  | Pico 6 NIST | 660 | 80.211 | 0.095766 |  | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912
| 394 |  |  | 393.5 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 659.9 | 80.233 | 0.095647
| 393 |  |  | 392.5 | [13 empty] | -142804535.4061 | 1849873.0255 | -9585.1208 | 24.8324 | -0.032167 | 1.6667e-05 | 0 | n - p = | 6 | 659.8 | 80.291 | 0.095333
f | 392 | 0.057 |  | 391.5 | 0.057 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 659.7 | 80.371 | 0.094901
| 391 | 0.059 |  | 390.5 | 0.06 | [12 empty] | 1 | 385.6 | 0.080163 | -8.4522e-05 | -0.0014213 | 385.5405 | 385.5388 | s = | 0.16667 | 659.6 | 80.409 | 0.094695
| 390 | 0.062 |  | 389.5 | 0.063 | [12 empty] | 2 | 385.5405 | 0.080165 | -2.339e-06 | -0.0013431 | 385.5388 | A'(l) Solver | N = | 2 | 659.5 | 80.417 | 0.094652
| 389 | 0.068 |  | 388.5 | 0.069 | [12 empty] | 3 | 385.5388 | 0.080166 | 0 | -0.0013409 | 385.5388 | 4.6566e-10 | u(lpico) = | 0.11785 | 659.4 | 80.457 | 0.094436
| 388 | 0.073 |  | 387.5 | 0.075 | [12 empty] | 4 | 385.5388 | 0.080166 | 0 | -0.0013409 | 385.5388 |  |  |  | 659.3 | 80.472 | 0.094355
Pico 6 | 387 | 0.078 |  | 386.5 | 0.079 | [12 empty] | 5 | 385.5388 | 0.080166 | 0 | -0.0013409 | 385.5388 |  |  |  | 659.2 | 80.548 | 0.093945
385.8 | 386 | 0.08 | 0.08 | 386 | 0.081 | [12 empty] | 6 | 385.5388 | 0.080166 | 0 | -0.0013409 | 385.5388 |  |  |  | 659.1 | 80.635 | 0.093476
| 385 | 0.08 | 0.08 | 385.5 | 0.08 | [12 empty] | 7 | 385.5388 | 0.080166 | 0 | -0.0013409 | 385.5388 |  |  |  | 659 | 80.697 | 0.093143
| 384 | 0.079 |  | 385 | 0.079 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 658.9 | 80.754 | 0.092836
| 383 | 0.076 |  | 384.5 | 0.075 | [12 empty] | -710360555.8333 | 9211318.9131 | -47777.3768 | 123.9054 | -0.16067 | 8.3333e-05 | 0 | n - p = | 6 | 658.8 | 80.827 | 0.092444
| 382 | 0.073 |  | 384 | 0.072 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 658.7 | 80.875 | 0.092186
| 381 | 0.069 |  | 383.5 | 0.068 | [12 empty] | 1 | 385.9 | 0.080972 | 0.00031511 | -0.002965 | 386.0063 | 386 | s = | 0.16667 | 658.6 | 80.93 | 0.09189
i | 380 | 0.063 |  | 383 | 0.063 | [12 empty] | 2 | 386.0063 | 0.080989 | -2.1089e-05 | -0.0033552 | 386 | A'(l) Solver | N = | 2 | 658.5 | 80.949 | 0.091789
| 379 |  |  | 382.5 | 0.059 | [12 empty] | 3 | 386 | 0.080988 | -7.2643e-08 | -0.0033333 | 386 | 0 | u(lpico) = | 0.11785 | 658.4 | 81.013 | 0.091445
| 378 |  |  | 382 | [13 empty] | 4 | 386 | 0.080988 | 0 | -0.0033332 | 386 |  |  |  | 658.3 | 81.053 | 0.091231
| 377 |  |  | 381.5 | [13 empty] | 5 | 386 | 0.080988 | 0 | -0.0033332 | 386 |  |  |  | 658.2 | 81.13 | 0.090819
| 376 |  |  | 381 | [13 empty] | 6 | 386 | 0.080988 | 0 | -0.0033332 | 386 |  |  |  | 658.1 | 81.173 | 0.090588
| 375 |  |  | 380.5 | [13 empty] | 7 | 386 | 0.080988 | 0 | -0.0033332 | 386 |  |  |  | 658 | 81.219 | 0.090342
| 374 |  |  | 380 | [22 empty] | 657.9 | 81.304 | 0.089888
| 373 |  |  | 367 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 657.8 | 81.383 | 0.089466
| 372 |  |  | 366.5 | [13 empty] | 366.8 | 0.1362 | 360.9 | 1.0799 | 0.60805 | 2 | 0.47185 | 360 | 362 | 657.7 | 81.478 | 0.08896
| 371 |  |  | 366 | [22 empty] | 657.6 | 81.535 | 0.088656 | Absorvância Larg. Banda | 354.8 | 355 | 355.2 | 355.4 | 355.6 | 355.8 | 356 | 356.2 | 356.4 | 356.6 | 356.8 | 357 | 357.2 | 357.4 | 357.6 | 357.8 | 358 | 358.2 | 358.4 | 358.6 | 358.8 | 359 | 359.2 | 359.4 | 359.6 | 359.8 | 360 | 360.2 | 360.4 | 360.6 | 360.8 | 361 | 361.2 | 361.4 | 361.6 | 361.8 | 362 | 362.2 | 362.4 | 362.6 | 362.8 | 363 | 363.2 | 363.4 | 363.6 | 363.8 | 364 | 364.2 | 364.4 | 364.6 | 364.8 | 365 | 365.2 | 365.4 | 365.6 | 365.8 | 366 | 366.2 | 366.4 | 366.6 | 366.8
| 370 |  |  | 365.5 | [13 empty] | A0: Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver |  | Pico 5 | 657.5 | 81.524 | 0.088715 |  | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805 | 0.60805
| 369 |  |  | 365 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 657.4 | 81.582 | 0.088406
| 368 |  |  | 364.5 | [13 empty] | -211514258830.001 | 3508674256.8535 | -24251026.9361 | 89394.5144 | -185.357 | 0.20497 | -9.4444e-05 | n - p = | 7 | 657.3 | 81.616 | 0.088225
f | 367 | 0.152 |  | 364 | 0.162 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 657.2 | 81.615 | 0.08823
| 366 | 0.187 |  | 363.5 | 0.202 | [12 empty] | 1 | 361.55 | 0.40741 | 0.021294 | -0.062943 | 361.8883 | 361.8136 | s = | 0.14286 | 657.1 | 81.657 | 0.088007
| 365 | 0.238 |  | 363 | 0.257 | [12 empty] | 2 | 361.8883 | 0.41006 | -0.00020504 | -0.063147 | 361.8851 | A'(l) Solver | N = | 2 | 657 | 81.737 | 0.087581
| 364 | 0.319 |  | 362.5 | 0.34 | [12 empty] | 3 | 361.8851 | 0.41168 | 0 | -0.063173 | 361.8851 | 0.0045366 | u(lpico) = | 0.10102 | 656.9 | 81.772 | 0.087395
| 363 | 0.383 |  | 362 | 0.398 | [12 empty] | 4 | 361.8851 | 0.41168 | 0 | -0.063173 | 361.8851 |  |  |  | 656.8 | 81.819 | 0.087146
Pico 5 | 362 | 0.417 | 0.417 | 361.5 | 0.418 | 0.418 | [11 empty] | 5 | 361.8851 | 0.41168 | 0 | -0.063173 | 361.8851 |  |  |  | 656.7 | 81.814 | 0.087172
360.84 | 361 | 0.393 |  | 361 | 0.375 | [12 empty] | 6 | 361.8851 | 0.41168 | 0 | -0.063173 | 361.8851 |  |  |  | 656.6 | 81.813 | 0.087178
| 360 | 0.321 |  | 360.5 | 0.295 | [12 empty] | 7 | 361.8851 | 0.41168 | 0 | -0.063173 | 361.8851 |  |  |  | 656.5 | 81.803 | 0.087231
| 359 | 0.234 |  | 360 | 0.21 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 656.4 | 81.831 | 0.087082
| 358 | 0.163 |  | 359.5 | 0.146 | [12 empty] | -337037964232.036 | 5587825144.0942 | -38600353.658 | 142211.3379 | -294.7104 | 0.32572 | -0.00015 | n - p = | 7 | 656.3 | 81.767 | 0.087422
| 357 | 0.114 |  | 359 | 0.107 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 656.2 | 81.737 | 0.087581
| 356 | 0.095 |  | 358.5 | 0.091 | [12 empty] | 1 | 362.4 | 0.39502 | -0.015414 | -0.062442 | 362.1531 | 362.1634 | s = | 0.14286 | 656.1 | 81.678 | 0.087895
i | 355 | 0.085 |  | 358 | 0.083 | [12 empty] | 2 | 362.1531 | 0.39716 | 0.00067997 | -0.067382 | 362.1632 | A'(l) Solver | N = | 2 | 656 | 81.656 | 0.088012
| 354 |  |  | 357.5 | 0.08 | [12 empty] | 3 | 362.1632 | 0.39673 | 0 | -0.067256 | 362.1632 | 0 | u(lpico) = | 0.10102 | 655.9 | 81.635 | 0.088124
| 353 |  |  | 357 | 0.079 | [12 empty] | 4 | 362.1632 | 0.39673 | 0 | -0.067256 | 362.1632 |  |  |  | 655.8 | 81.607 | 0.088273
| 352 |  |  | 356.5 | 0.081 | [12 empty] | 5 | 362.1632 | 0.39673 | 0 | -0.067256 | 362.1632 |  |  |  | 655.7 | 81.587 | 0.088379
| 351 |  |  | 356 | [13 empty] | 6 | 362.1632 | 0.39673 | 0 | -0.067256 | 362.1632 |  |  |  | 655.6 | 81.528 | 0.088693
| 350 |  |  | 355.5 | [13 empty] | 7 | 362.1632 | 0.39673 | 0 | -0.067256 | 362.1632 |  |  |  | 655.5 | 81.499 | 0.088848
| 349 |  |  | 355 | [22 empty] | 655.4 | 81.431 | 0.08921
| 346 |  |  | 340 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 655.3 | 81.322 | 0.089792
| 345 |  |  | 339.5 | [13 empty] | 339 | 0.0832 | 333.9 | 0.1709 | 0.12705 | 2 | 0.04385 | 333 | 335 | 655.2 | 81.234 | 0.090262
| 344 |  |  | 339 | [22 empty] | 655.1 | 81.154 | 0.09069 | Absorvância Larg. Banda | 327.8 | 328 | 328.2 | 328.4 | 328.6 | 328.8 | 329 | 329.2 | 329.4 | 329.6 | 329.8 | 330 | 330.2 | 330.4 | 330.6 | 330.8 | 331 | 331.2 | 331.4 | 331.6 | 331.8 | 332 | 332.2 | 332.4 | 332.6 | 332.8 | 333 | 333.2 | 333.4 | 333.6 | 333.8 | 334 | 334.2 | 334.4 | 334.6 | 334.8 | 335 | 335.2 | 335.4 | 335.6 | 335.8 | 336 | 336.2 | 336.4 | 336.6 | 336.8 | 337 | 337.2 | 337.4 | 337.6 | 337.8 | 338 | 338.2 | 338.4 | 338.6 | 338.8 | 339 | 339.2 | 339.4 | 339.6 | 339.8
| 343 |  |  | 338.5 | [13 empty] | A0: Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver |  | Pico 4 | 655 | 81.022 | 0.091397 |  | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705
| 342 |  |  | 338 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 654.9 | 80.939 | 0.091842
| 341 |  |  | 337.5 | [13 empty] | -662238386.8138 | 9901502.8446 | -59216.8522 | 177.0749 | -0.26475 | 0.00015833 | 0 | n - p = | 6 | 654.8 | 80.85 | 0.09232
f | 340 | 0.073 |  | 337 | 0.073 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 654.7 | 80.765 | 0.092777
| 339 | 0.074 |  | 336.5 | 0.075 | [12 empty] | 1 | 334.75 | 0.10323 | 0.00023538 | -0.0088099 | 334.7767 | 335 | s = | 0.16667 | 654.6 | 80.69 | 0.09318
| 338 | 0.078 |  | 336 | 0.081 | [12 empty] | 2 | 334.7767 | 0.10323 | -1.8999e-06 | -0.008952 | 334.7765 | A'(l) Solver | N = | 2 | 654.5 | 80.592 | 0.093708
| 337 | 0.087 |  | 335.5 | 0.09 | [12 empty] | 3 | 334.7765 | 0.10323 | 0 | -0.0089509 | 334.7765 | -0.0021167 | u(lpico) = | 0.11785 | 654.4 | 80.487 | 0.094274
| 336 | 0.096 |  | 335 | 0.099 | [12 empty] | 4 | 334.7765 | 0.10323 | 0 | -0.0089509 | 334.7765 |  |  |  | 654.3 | 80.33 | 0.095122
Pico 4 | 335 | 0.103 | 0.103 | 334.5 | 0.103 | 0.103 | [11 empty] | 5 | 334.7765 | 0.10323 | 0 | -0.0089509 | 334.7765 |  |  |  | 654.2 | 80.192 | 0.095869
333.84 | 334 | 0.101 |  | 334 | 0.099 | [12 empty] | 6 | 334.7765 | 0.10323 | 0 | -0.0089509 | 334.7765 |  |  |  | 654.1 | 80.053 | 0.096622
| 333 | 0.094 |  | 333.5 | 0.09 | [12 empty] | 7 | 334.7765 | 0.10323 | 0 | -0.0089509 | 334.7765 |  |  |  | 654 | 79.881 | 0.097557
| 332 | 0.078 |  | 333 | 0.074 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 653.9 | 79.721 | 0.098427
| 331 | 0.067 |  | 332.5 | 0.064 | [12 empty] | -383589221.0205 | 5734709.6995 | -34293.6332 | 102.5375 | -0.15329 | 9.1667e-05 | 0 | n - p = | 6 | 653.8 | 79.527 | 0.099485
| 330 | 0.06 |  | 332 | 0.058 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 653.7 | 79.436 | 0.099983
| 329 | 0.056 |  | 331.5 | 0.055 | [12 empty] | 1 | 334.86 | 0.10284 | 0.001527 | -0.0080612 | 335.0494 | 335.0428 | s = | 0.16667 | 653.6 | 79.248 | 0.10101
i | 328 | 0.054 |  | 331 | 0.054 | [12 empty] | 2 | 335.0494 | 0.10299 | -5.6837e-05 | -0.0086284 | 335.0428 | A'(l) Solver | N = | 2 | 653.5 | 79.102 | 0.10181
| 327 |  |  | 330.5 | [13 empty] | 3 | 335.0428 | 0.10298 | -5.0291e-08 | -0.0086121 | 335.0428 | 9.3132e-09 | u(lpico) = | 0.11785 | 653.4 | 78.961 | 0.10259
| 326 |  |  | 330 | [13 empty] | 4 | 335.0428 | 0.10299 | 0 | -0.0086121 | 335.0428 |  |  |  | 653.3 | 78.796 | 0.1035
| 325 |  |  | 329.5 | [13 empty] | 5 | 335.0428 | 0.10299 | 0 | -0.0086121 | 335.0428 |  |  |  | 653.2 | 78.615 | 0.10449
| 324 |  |  | 329 | [13 empty] | 6 | 335.0428 | 0.10299 | 0 | -0.0086121 | 335.0428 |  |  |  | 653.1 | 78.437 | 0.10548
| 323 |  |  | 328.5 | [13 empty] | 7 | 335.0428 | 0.10299 | 0 | -0.0086121 | 335.0428 |  |  |  | 653 | 78.187 | 0.10687
| 322 |  |  | 328 | [22 empty] | 652.9 | 77.941 | 0.10823
| 299 |  |  | 293 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 652.8 | 77.744 | 0.10933
| 298 |  |  | 292.5 | [13 empty] | 289.3 | 0.3009 | 287.6 | 0.452 | 0.37645 | 1.2 | 0.07555 | 287.1 | 288.3 | 652.7 | 77.565 | 0.11033
| 297 |  |  | 292 | [22 empty] | 652.6 | 77.329 | 0.11166 | Absorvância Larg. Banda | 281.5 | 281.7 | 281.9 | 282.1 | 282.3 | 282.5 | 282.7 | 282.9 | 283.1 | 283.3 | 283.5 | 283.7 | 283.9 | 284.1 | 284.3 | 284.5 | 284.7 | 284.9 | 285.1 | 285.3 | 285.5 | 285.7 | 285.9 | 286.1 | 286.3 | 286.5 | 286.7 | 286.9 | 287.1 | 287.3 | 287.5 | 287.7 | 287.9 | 288.1 | 288.3 | 288.5 | 288.7 | 288.9 | 289.1 | 289.3 | 289.5 | 289.7 | 289.9 | 290.1 | 290.3 | 290.5 | 290.7 | 290.9 | 291.1 | 291.3 | 291.5 | 291.7 | 291.9 | 292.1 | 292.3 | 292.5 | 292.7 | 292.9 | 293.1 | 293.3 | 293.5
| 296 |  |  | 291.5 | [13 empty] | Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver | [7 empty] | Pico 3 | 652.5 | 77.111 | 0.11288 |  | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645 | 0.37645
| 295 |  |  | 291 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 652.4 | 77.009 | 0.11346
| 294 |  |  | 290.5 | [13 empty] | 2986948741.2591 | -62869725.0112 | 551295.2379 | -2577.9052 | 6.7798 | -0.0095083 | 5.5556e-06 | n - p = | 7 | 652.3 | 76.782 | 0.11474
f | 293 | 0.182 |  | 290 | 0.189 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 652.2 | 76.601 | 0.11577
| 292 | 0.203 |  | 289.5 | 0.21 | [12 empty] | 1 | 288.7 | 0.27323 | 0.0020553 | -0.017333 | 288.8186 | 288.8154 | s = | 0.14286 | 652.1 | 76.389 | 0.11697
| 291 | 0.227 |  | 289 | 0.236 | [12 empty] | 2 | 288.8186 | 0.27336 | -5.7377e-05 | -0.018292 | 288.8154 | A'(l) Solver | N = | 2 | 652 | 76.182 | 0.11815
| 290 | 0.259 |  | 288.5 | 0.266 | [12 empty] | 3 | 288.8154 | 0.27336 | 0 | -0.018267 | 288.8154 | 7.4506e-09 | u(lpico) = | 0.10102 | 651.9 | 75.991 | 0.11924
| 289 | 0.273 |  | 288 | 0.274 | [12 empty] | 4 | 288.8154 | 0.27336 | 0 | -0.018267 | 288.8154 |  |  |  | 651.8 | 75.678 | 0.12103
Pico 3 | 288 | 0.268 |  | 287.5 | 0.263 | [12 empty] | 5 | 288.8154 | 0.27336 | 0 | -0.018267 | 288.8154 |  |  |  | 651.7 | 75.422 | 0.1225
287.3 | 287 | 0.251 |  | 287 | 0.244 | [12 empty] | 6 | 288.8154 | 0.27336 | 0 | -0.018267 | 288.8154 |  |  |  | 651.6 | 75.148 | 0.12408
| 286 | 0.224 |  | 286.5 | 0.217 | [12 empty] | 7 | 288.8154 | 0.27336 | 0 | -0.018267 | 288.8154 |  |  |  | 651.5 | 74.951 | 0.12522
| 285 | 0.206 |  | 286 | 0.204 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 651.4 | 74.765 | 0.1263
| 284 | 0.204 |  | 285.5 | 0.206 | [12 empty] | 1284671925.5498 | -27818104.714 | 250589.0817 | -1202.1457 | 3.2395 | -0.00465 | 2.7778e-06 | n - p = | 7 | 651.3 | 74.548 | 0.12756
| 283 | 0.222 |  | 285 | 0.231 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 651.2 | 74.321 | 0.12889
| 282 | 0.253 |  | 284.5 | 0.264 | [12 empty] | 1 | 289.22 | 0.27431 | -0.0012625 | -0.022063 | 289.1628 | 289.162 | s = | 0.14286 | 651.1 | 74.102 | 0.13017
i | 281 | 0.288 | 0.288 | 284 | 0.297 | [12 empty] | 2 | 289.1628 | 0.27221 | -0.0067774 | -0.020613 | 288.834 | A'(l) Solver | N = | 2 | 651 | 73.848 | 0.13166
| 280 |  |  | 283.5 | 0.319 | 0.319 | [11 empty] | 3 | 288.834 | 0.27336 | -0.00034013 | -0.018412 | 288.8155 | 7.4506e-09 | u(lpico) = | 0.10102 | 650.9 | 73.634 | 0.13292
| 279 |  |  | 283 | [13 empty] | 4 | 288.8155 | 0.27336 | -1.4603e-06 | -0.018268 | 288.8154 |  |  |  | 650.8 | 73.4 | 0.1343
| 278 |  |  | 282.5 | [13 empty] | 5 | 288.8154 | 0.27336 | 0 | -0.018267 | 288.8154 |  |  |  | 650.7 | 73.119 | 0.13597
| 277 |  |  | 282 | [13 empty] | 6 | 288.8154 | 0.27336 | 0 | -0.018267 | 288.8154 |  |  |  | 650.6 | 72.862 | 0.1375
| 276 |  |  | 281.5 | [13 empty] | 7 | 288.8154 | 0.27336 | 0 | -0.018267 | 288.8154 |  |  |  | 650.5 | 72.632 | 0.13887
| 275 |  |  | 281 | [22 empty] | 650.4 | 72.42 | 0.14014
| 291 |  |  | 285 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 650.3 | 72.163 | 0.14169
| 290 |  |  | 284.5 | [13 empty] | 277 | 0.2985 | 279.3 | 0.5208 | 0.40965 | 1.6 | 0.11115 | 278.5 | 280.1 | 650.2 | 72.008 | 0.14262
| 289 |  |  | 284 | [22 empty] | 650.1 | 71.815 | 0.14378 | Absorvância Larg. Banda | 273.5 | 273.7 | 273.9 | 274.1 | 274.3 | 274.5 | 274.7 | 274.9 | 275.1 | 275.3 | 275.5 | 275.7 | 275.9 | 276.1 | 276.3 | 276.5 | 276.7 | 276.9 | 277.1 | 277.3 | 277.5 | 277.7 | 277.9 | 278.1 | 278.3 | 278.5 | 278.7 | 278.9 | 279.1 | 279.3 | 279.5 | 279.7 | 279.9 | 280.1 | 280.3 | 280.5 | 280.7 | 280.9 | 281.1 | 281.3 | 281.5 | 281.7 | 281.9 | 282.1 | 282.3 | 282.5 | 282.7 | 282.9 | 283.1 | 283.3 | 283.5 | 283.7 | 283.9 | 284.1 | 284.3 | 284.5 | 284.7 | 284.9 | 285.1 | 285.3 | 285.5
| 288 |  |  | 283.5 | [13 empty] | Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver | [7 empty] | Pico 2 | 650 | 71.669 | 0.14467 |  | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965 | 0.40965
| 287 |  |  | 283 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 649.9 | 71.47 | 0.14588
| 286 |  |  | 282.5 | [13 empty] | 14284278543.5452 | -307647682.4424 | 2760804.3063 | -13213.3873 | 35.5724 | -0.051075 | 3.0556e-05 | n - p = | 7 | 649.8 | 71.323 | 0.14677
f | 285 | 0.206 |  | 282 | 0.204 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 649.7 | 71.154 | 0.1478
| 284 | 0.204 |  | 281.5 | 0.206 | [12 empty] | 1 | 278.92 | 0.31905 | 0.0052016 | -0.014068 | 279.2897 | 279.2515 | s = | 0.14286 | 649.6 | 71.027 | 0.14858
| 283 | 0.222 |  | 281 | 0.231 | [12 empty] | 2 | 279.2897 | 0.31988 | -0.00067067 | -0.017733 | 279.2519 | A'(l) Solver | N = | 2 | 649.5 | 70.9 | 0.14935
| 282 | 0.253 |  | 280.5 | 0.264 | [12 empty] | 3 | 279.2519 | 0.31986 | -7.391e-06 | -0.017352 | 279.2515 | 0 | u(lpico) = | 0.10102 | 649.4 | 70.812 | 0.14989
| 281 | 0.288 |  | 280 | 0.297 | [12 empty] | 4 | 279.2515 | 0.31992 | 0 | -0.017348 | 279.2515 |  |  |  | 649.3 | 70.732 | 0.15038
Pico 2 | 280 | 0.315 |  | 279.5 | 0.319 | 0.319 | [11 empty] | 5 | 279.2515 | 0.31992 | 0 | -0.017348 | 279.2515 |  |  |  | 649.2 | 70.635 | 0.15098
279.3 | 279 | 0.32 | 0.32 | 279 | 0.319 | 0.319 | [11 empty] | 6 | 279.2515 | 0.31992 | 0 | -0.017348 | 279.2515 |  |  |  | 649.1 | 70.678 | 0.15072
| 278 | 0.31 |  | 278.5 | 0.306 | [12 empty] | 7 | 279.2515 | 0.31992 | 0 | -0.017348 | 279.2515 |  |  |  | 649 | 70.653 | 0.15087
| 277 | 0.293 |  | 278 | 0.289 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 6 | 648.9 | 70.681 | 0.1507
| 276 | 0.28 |  | 277.5 | 0.279 | [12 empty] | 14284031596.8649 | -307644122.0429 | 2760785.0586 | -13213.3411 | 35.5723 | -0.051075 | 3.0556e-05 | n - p = | 7 | 648.8 | 70.668 | 0.15078
| 275 | 0.28 |  | 277 | 0.28 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 648.7 | 70.73 | 0.1504
| 274 | 0.283 |  | 276.5 | 0.284 | [12 empty] | 1 | 279.7 | 0.31808 | -0.0087621 | -0.021583 | 279.294 | 279.5246 | s = | 0.14286 | 648.6 | 70.745 | 0.1503
i | 273 | 0.288 |  | 276 | 0.29 | [12 empty] | 2 | 279.294 | 0.31992 | -0.00074697 | -0.017776 | 279.252 | A'(l) Solver | N = | 2 | 648.5 | 70.782 | 0.15008
| 272 |  |  | 275.5 | 0.295 | [12 empty] | 3 | 279.252 | 0.31989 | -8.5831e-06 | -0.017353 | 279.2515 | 0 | u(lpico) = | 0.10102 | 648.4 | 70.802 | 0.14995
| 271 |  |  | 275 | [13 empty] | 4 | 279.2515 | 0.31988 | 0 | -0.017348 | 279.2515 |  |  |  | 648.3 | 70.853 | 0.14964
| 270 |  |  | 274.5 | [13 empty] | 5 | 279.2515 | 0.31988 | 0 | -0.017348 | 279.2515 |  |  |  | 648.2 | 70.909 | 0.1493
| 269 |  |  | 274 | [13 empty] | 6 | 279.2515 | 0.31988 | 0 | -0.017348 | 279.2515 |  |  |  | 648.1 | 70.995 | 0.14877
| 268 |  |  | 273.5 | [13 empty] | 7 | 279.2515 | 0.31988 | 0 | -0.017348 | 279.2515 |  |  |  | 648 | 71.066 | 0.14834
| 267 |  |  | 273 | [22 empty] | 647.9 | 71.182 | 0.14763
| 253 |  |  | 247 | [13 empty] | l base | A base | l pico | A pico | A lar ban | LB | DA | l min | l máx | 647.8 | 71.237 | 0.14729
| 252 |  |  | 246.5 | [13 empty] | 239.7 | 0.7703 | 241.5 | 1.0156 | 0.89295 | 1.2 | 0.12265 | 241.1 | 242.3 | 647.7 | 71.36 | 0.14655
| 251 |  |  | 246 | [22 empty] | 647.6 | 71.419 | 0.14619
| 250 |  |  | 245.5 | [13 empty] | Determinação de Raízes de A'(l) por Newton-Raphson & Solver | [7 empty] | Pico 1 | 647.5 | 71.452 | 0.14599 | Absorvância Larg. Banda | 235.5 | 235.7 | 235.9 | 236.1 | 236.3 | 236.5 | 236.7 | 236.9 | 237.1 | 237.3 | 237.5 | 237.7 | 237.9 | 238.1 | 238.3 | 238.5 | 238.7 | 238.9 | 239.1 | 239.3 | 239.5 | 239.7 | 239.9 | 240.1 | 240.3 | 240.5 | 240.7 | 240.9 | 241.1 | 241.3 | 241.5 | 241.7 | 241.9 | 242.1 | 242.3 | 242.5 | 242.7 | 242.9 | 243.1 | 243.3 | 243.5 | 243.7 | 243.9 | 244.1 | 244.3 | 244.5 | 244.7 | 244.9 | 245.1 | 245.3 | 245.5 | 245.7 | 245.9 | 246.1 | 246.3 | 246.5 | 246.7 | 246.9 | 247.1 | 247.3 | 247.5
| 249 |  |  | 245 | [13 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 647.4 | 71.514 | 0.14561 |  | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295 | 0.89295
| 248 |  |  | 244.5 | [13 empty] | 349860382.5005 | -7240584.0106 | 59938.7051 | -248.0882 | 0.51342 | -0.000425 | 0 | n - p = | 6 | 647.3 | 71.529 | 0.14552
f | 247 | 0.561 |  | 244 | 0.566 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 647.2 | 71.559 | 0.14534
| 246 | 0.582 |  | 243.5 | 0.59 | [12 empty] | 1 | 241.1 | 0.72349 | 0.0035996 | -0.025712 | 241.24 | 241.2446 | s = | 0.16667 | 647.1 | 71.576 | 0.14523
| 245 | 0.615 |  | 243 | 0.627 | [12 empty] | 2 | 241.24 | 0.72375 | 0.00010996 | -0.024068 | 241.2446 | A'(l) Solver | N = | 2 | 647 | 71.625 | 0.14494
| 244 | 0.656 |  | 242.5 | 0.668 | [12 empty] | 3 | 241.2446 | 0.72375 | 1.3597e-07 | -0.024007 | 241.2446 | -1.0245e-08 | u(lpico) = | 0.11785 | 646.9 | 71.715 | 0.14439
| 243 | 0.699 |  | 242 | 0.706 | [12 empty] | 4 | 241.2446 | 0.72375 | 0 | -0.024007 | 241.2446 |  |  |  | 646.8 | 71.783 | 0.14398
Pico 1 | 242 | 0.718 |  | 241.5 | 0.72 | 0.72 | [11 empty] | 5 | 241.2446 | 0.72375 | 0 | -0.024007 | 241.2446 |  |  |  | 646.7 | 71.848 | 0.14359
241.5 | 241 | 0.723 | 0.723 | 241 | 0.72 | 0.72 | [11 empty] | 6 | 241.2446 | 0.72375 | 0 | -0.024007 | 241.2446 |  |  |  | 646.6 | 71.792 | 0.14392
| 240 | 0.704 |  | 240.5 | 0.696 | [12 empty] | 7 | 241.2446 | 0.72375 | 0 | -0.024007 | 241.2446 |  |  |  | 646.5 | 71.816 | 0.14378
| 239 | 0.682 |  | 240 | 0.677 | [12 empty] | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Gp = | 5 | 646.4 | 71.845 | 0.1436
| 238 | 0.674 |  | 239.5 | 0.674 | [12 empty] | 405188829.7188 | -8383772.8081 | 69386.7884 | -287.1305 | 0.59408 | -0.00049167 | 0 | n - p = | 6 | 646.3 | 71.864 | 0.14349
| 237 | 0.682 |  | 239 | 0.684 | [12 empty] | Iteração | l i | A(l) | A'(l) | A''(l) | l i+1 | l i | R2 = | 1 | 646.2 | 71.87 | 0.14345
| 236 | 0.692 |  | 238.5 | 0.694 | [12 empty] | 1 | 241.1 | 0.72103 | 0.0089242 | -0.02654 | 241.4363 | 241.4674 | s = | 0.16667 | 646.1 | 71.896 | 0.1433
i | 235 | 0.703 |  | 238 | 0.706 | [12 empty] | 2 | 241.4363 | 0.7226 | 0.00067892 | -0.022065 | 241.467 | A'(l) Solver | N = | 2 | 646 | 71.927 | 0.14311
| 234 |  |  | 237.5 | [13 empty] | 3 | 241.467 | 0.72261 | 7.9377e-06 | -0.021547 | 241.4674 | -1.8626e-09 | u(lpico) = | 0.11785 | 645.9 | 71.929 | 0.1431
| 233 |  |  | 237 | [13 empty] | 4 | 241.4674 | 0.72261 | 0 | -0.02154 | 241.4674 |  |  |  | 645.8 | 72.025 | 0.14252
| 232 |  |  | 236.5 | [13 empty] | 5 | 241.4674 | 0.72261 | 0 | -0.02154 | 241.4674 |  |  |  | 645.7 | 72.066 | 0.14227
| 231 |  |  | 236 | [13 empty] | 6 | 241.4674 | 0.72261 | 0 | -0.02154 | 241.4674 |  |  |  | 645.6 | 72.139 | 0.14183
| 230 |  |  | 235.5 | [13 empty] | 7 | 241.4674 | 0.72261 | 0 | -0.02154 | 241.4674 |  |  |  | 645.5 | 72.126 | 0.14191
| 229 |  |  | 235 | [22 empty] | 645.4 | 72.145 | 0.14179
[27 empty] | 645.3 | 72.195 | 0.14149
[27 empty] | 645.2 | 72.163 | 0.14169
[27 empty] | 645.1 | 72.187 | 0.14154
[27 empty] | 645 | 72.208 | 0.14141
[27 empty] | 644.9 | 72.244 | 0.1412
[27 empty] | 644.8 | 72.281 | 0.14098
[27 empty] | 644.7 | 72.31 | 0.1408
|  |  | Sequência de medições: Lambda mínimo (440 nm); branco; filtro 10 %; Lambda 465 nm; branco; filtro 10%; repete até Lambda 635 nm. Repete outra série. Repete para filtros 30%, 50%. | [23 empty] | 644.6 | 72.353 | 0.14054
[27 empty] | 644.5 | 72.411 | 0.1402
|  |  | CALIBRAÇÃO - ESCALA FOTOMÉTRICA | [14 empty] | A0: CALIBRAÇÃO - ESCALA DE COMPRIMENTO DE ONDA |  |  | 644.4 | 72.48 | 0.13978
[5 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - MODO ABSORBÂNCIA - 0,25 A | [6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - RESULTADOS - 0,25 A | [14 empty] | 644.3 | 72.457 | 0.13992
[5 empty] | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | A1: ESCALA DE COMPRIMENTO DE ONDA - RESULTADOS |  |  | 644.2 | 72.508 | 0.13961
[5 empty] | Abs padrão | 0.2663 | 0.2403 | 0.2499 | 0.2938 | 0.3016 |  | Abs padrão | 0.2663 | 0.2403 | 0.2499 | 0.2938 | 0.3016 | A1: Padrão de Óxido de Hólmio - Comprimento de Onda - Largura de Banda | 1 |  | 644.1 | 72.478 | 0.13979
[5 empty] | 39343-5D | 0.268 | 0.249 | 0.25 | 0.292 | 0.302 |  | No. Medições | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Pico | l Padrão | l Instrum. | Erro | Incerteza Loc | Fator K | GL lmin | GLE | 644 | 72.452 | 0.13995
[6 empty] | 0.265 | 0.247 | 0.25 | 0.293 | 0.302 |  | Abs Média | 0.26725 | 0.24775 | 0.24975 | 0.29175 | 0.30125 |  | l1 | 241.58 | 241.356 | -0.22402 | 0.0069444 | 3.3068 | 4 | 3.1009 | 643.9 | 72.457 | 0.13992
|  | Temperatura | 25.6 |  |  | 0.27 | 0.247 | 0.249 | 0.291 | 0.3 |  | Abs Média Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | l2 | 279.38 | 279.2515 | -0.12851 | 0.005102 | 2 | 5 | ∞ | 643.8 | 72.431 | 0.14008
[6 empty] | 0.266 | 0.248 | 0.25 | 0.291 | 0.301 |  | Abs Média - Branco | 0.26725 | 0.24775 | 0.24975 | 0.29175 | 0.30125 |  | l3 | 287.58 | 288.8154 | 1.2354 | 0.005102 | 2 | 5 | ∞ | 643.7 | 72.446 | 0.13999
[6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - BRANCOS | [5 empty] | Erro | 0.00095 | 0.00745 | -0.00015 | -0.00205 | -0.00035 |  | l4 | 333.84 | 334.9097 | 1.0697 | 0.0069444 | 4.5266 | 4 | 2.3491 | 643.6 | 72.457 | 0.13992
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DPEM | 0.0011087 | 0.00047871 | 0.00025 | 0.00047871 | 0.00047871 |  | l5 | 360.84 | 362.0242 | 1.1842 | 0.005102 | 4.5266 | 5 | 2.2134 | 643.5 | 72.496 | 0.13969
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | l6 | 418.68 | 418.7463 | 0.066255 | 0.005102 | 2 | 5 | ∞ | 643.4 | 72.463 | 0.13988
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | l7 | 445.68 | 447.0077 | 1.3277 | 0.005102 | 2 | 5 | ∞ | 643.3 | 72.404 | 0.14024
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | l8 | 453.64 | 453.8172 | 0.17718 | 0.0069444 | 2 | 4 | ∞ | 643.2 | 72.398 | 0.14027
[19 empty] | l9 | 460.18 | 460.621 | 0.44102 | 0.0069444 | 13.9678 | 4 | 1.6879 | 643.1 | 72.36 | 0.1405
[5 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - MODO ABSORBÂNCIA - 0,5 A | [6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - RESULTADOS - 0,5 A | [6 empty] | l10 | 536.6 | 537.3699 | 0.76992 | 0.0050995 | 4.5266 | 5 | 2.8377 | 643 | 72.255 | 0.14113
[5 empty] | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  | l11 | 637.51 | 638.5094 | 0.99935 | 0.005102 | 2.0086 | 5 | 292.2352 | 642.9 | 72.126 | 0.14191
[5 empty] | Abs padrão | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 |  | Abs padrão | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 | [9 empty] | 642.8 | 72.041 | 0.14242
[5 empty] | 44602-3N | 0.556 | 0.521 | 0.512 | 0.545 | 0.556 |  | No. Medições | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 642.7 | 71.923 | 0.14313
[6 empty] | 0.555 | 0.521 | 0.512 | 0.546 | 0.553 |  | Abs Média | 0.5549 | 0.52167 | 0.5125 | 0.54425 | 0.55375 | [9 empty] | 642.6 | 71.797 | 0.14389
[6 empty] | 0.5556 | 0.523 | 0.513 | 0.542 | 0.552 |  | Abs Média Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 642.5 | 71.698 | 0.14449
[6 empty] | 0.553 | 0.522 | 0.513 | 0.544 | 0.554 |  | Abs Média - Branco | 0.5549 | 0.52167 | 0.5125 | 0.54425 | 0.55375 | [9 empty] | 642.4 | 71.613 | 0.14501
[6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - BRANCOS | [5 empty] | Erro | 0.0029 | 0.0082667 | 0.0008 | -0.00075 | 0.00145 | [9 empty] | 642.3 | 71.492 | 0.14574
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DPEM | 0.00066583 | 0.0004714 | 0.00028868 | 0.00085391 | 0.00085391 | [9 empty] | 642.2 | 71.322 | 0.14678
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 642.1 | 71.178 | 0.14765
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 642 | 71.007 | 0.1487
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 641.9 | 70.806 | 0.14993
[27 empty] | 641.8 | 70.632 | 0.151
[5 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - MODO ABSORBÂNCIA - 1 A | [6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - RESULTADOS - 1 A | [14 empty] | 641.7 | 70.397 | 0.15245
[5 empty] | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  | lpadrão (nm) | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | [9 empty] | 641.6 | 70.188 | 0.15374
[5 empty] | Abs padrão | 1.0061 | 0.9557 | 1.0014 | 1.0978 | 1.09 |  | Abs padrão | 1.0061 | 0.9557 | 1.0014 | 1.0978 | 1.09 | [9 empty] | 641.5 | 69.966 | 0.15511
[5 empty] | 44599-1N | 1.008 | 0.962 | 0.999 | 1.09 | 1.087 |  | No. Medições | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [9 empty] | 641.4 | 69.742 | 0.15651
[6 empty] | 1.009 | 0.964 | 0.999 | 1.089 | 1.088 |  | Abs Média | 1.0088 | 0.9635 | 0.99975 | 1.09 | 1.087 | [9 empty] | 641.3 | 69.487 | 0.1581
[6 empty] | 1.009 | 0.964 | 1 | 1.092 | 1.086 |  | Abs Média Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 641.2 | 69.226 | 0.15973
|  | Temperatura | 24.85 |  |  | 1.009 | 0.964 | 1.001 | 1.089 | 1.087 |  | Abs Média - Branco | 1.0088 | 0.9635 | 0.99975 | 1.09 | 1.087 | [9 empty] | 641.1 | 69.005 | 0.16112
[6 empty] | ESCALA FOTOMÉTRICA - BRANCOS | [5 empty] | Erro | 0.00265 | 0.0078 | -0.00165 | -0.0078 | -0.003 | [9 empty] | 641 | 68.752 | 0.16271
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DPEM | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | [9 empty] | 640.9 | 68.468 | 0.16451
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 640.8 | 68.165 | 0.16644
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 640.7 | 67.832 | 0.16857
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 640.6 | 67.561 | 0.1703
[27 empty] | 640.5 | 67.295 | 0.17202
[27 empty] | 640.4 | 67.068 | 0.17348
[27 empty] | 640.3 | 66.747 | 0.17557
|  |  | Observações: | [23 empty] | 640.2 | 66.482 | 0.1773
|  |  | Primeira varredura (vermelho) de 235 a 645; segunda varredura azul, de 645 a 235 | [23 empty] | 640.1 | 66.171 | 0.17933
|  |  | horario : 14:00 a 16:00 | [23 empty] | 640 | 65.869 | 0.18132
[27 empty] | 639.9 | 65.59 | 0.18316
|  |  |  | Marcelo Freire | [22 empty] | 639.8 | 65.311 | 0.18501
|  |  | Executante |  |  |  |  | Assinatura: | [18 empty] | 639.7 | 65.068 | 0.18663
[27 empty] | 639.6 | 64.8 | 0.18842
[27 empty] | 639.5 | 64.519 | 0.19031
[27 empty] | 639.4 | 64.225 | 0.1923
[27 empty] | 639.3 | 64.024 | 0.19366
[27 empty] | 639.2 | 63.816 | 0.19507
[27 empty] | 639.1 | 63.635 | 0.1963
[27 empty] | 639 | 63.479 | 0.19737
[27 empty] | 638.9 | 63.26 | 0.19887
[27 empty] | 638.8 | 63.098 | 0.19998
[27 empty] | 638.7 | 62.911 | 0.20127
[27 empty] | 638.6 | 62.784 | 0.20215
[27 empty] | 638.5 | 62.669 | 0.20295
[27 empty] | 638.4 | 62.536 | 0.20387
[27 empty] | 638.3 | 62.447 | 0.20449
[27 empty] | 638.2 | 62.346 | 0.20519
[27 empty] | 638.1 | 62.254 | 0.20583
[27 empty] | 638 | 62.248 | 0.20587
[27 empty] | 637.9 | 62.223 | 0.20605
[27 empty] | 637.8 | 62.223 | 0.20605
[27 empty] | 637.7 | 62.204 | 0.20618
[27 empty] | 637.6 | 62.173 | 0.2064
[27 empty] | 637.5 | 62.208 | 0.20615
[27 empty] | 637.4 | 62.215 | 0.2061
[27 empty] | 637.3 | 62.263 | 0.20577
[27 empty] | 637.2 | 62.299 | 0.20552
[27 empty] | 637.1 | 62.395 | 0.20485
[27 empty] | 637 | 62.448 | 0.20448
[27 empty] | 636.9 | 62.542 | 0.20383
[27 empty] | 636.8 | 62.617 | 0.20331
[27 empty] | 636.7 | 62.697 | 0.20275
[27 empty] | 636.6 | 62.853 | 0.20167
[27 empty] | 636.5 | 62.99 | 0.20073
[27 empty] | 636.4 | 63.101 | 0.19996
[27 empty] | 636.3 | 63.221 | 0.19914
[27 empty] | 636.2 | 63.341 | 0.19832
[27 empty] | 636.1 | 63.499 | 0.19723
[27 empty] | 636 | 63.657 | 0.19615
[27 empty] | 635.9 | 63.852 | 0.19483
[27 empty] | 635.8 | 64.017 | 0.1937
[27 empty] | 635.7 | 64.228 | 0.19228
[27 empty] | 635.6 | 64.408 | 0.19106
[27 empty] | 635.5 | 64.627 | 0.18959
[27 empty] | 635.4 | 64.811 | 0.18835
[27 empty] | 635.3 | 65.08 | 0.18655
[27 empty] | 635.2 | 65.318 | 0.18497
[27 empty] | 635.1 | 65.526 | 0.18359
[27 empty] | 635 | 65.805 | 0.18174
[27 empty] | 634.9 | 66.058 | 0.18007
[27 empty] | 634.8 | 66.351 | 0.17815
[27 empty] | 634.7 | 66.708 | 0.17582
[27 empty] | 634.6 | 67.007 | 0.17388
[27 empty] | 634.5 | 67.347 | 0.17168
[27 empty] | 634.4 | 67.644 | 0.16977
[27 empty] | 634.3 | 67.996 | 0.16752
[27 empty] | 634.2 | 68.361 | 0.16519
[27 empty] | 634.1 | 68.721 | 0.16291
[27 empty] | 634 | 69.111 | 0.16045
[27 empty] | 633.9 | 69.516 | 0.15792
[27 empty] | 633.8 | 69.881 | 0.15564
[27 empty] | 633.7 | 70.264 | 0.15327
[27 empty] | 633.6 | 70.673 | 0.15075
[27 empty] | 633.5 | 71.09 | 0.14819
[27 empty] | 633.4 | 71.529 | 0.14552
[27 empty] | 633.3 | 71.983 | 0.14277
[27 empty] | 633.2 | 72.456 | 0.13993
[27 empty] | 633.1 | 72.858 | 0.13752
[27 empty] | 633 | 73.229 | 0.13532
[27 empty] | 632.9 | 73.687 | 0.13261
[27 empty] | 632.8 | 74.148 | 0.1299
[27 empty] | 632.7 | 74.556 | 0.12752
[27 empty] | 632.6 | 74.98 | 0.12505
[27 empty] | 632.5 | 75.436 | 0.12242
[27 empty] | 632.4 | 75.816 | 0.12024
[27 empty] | 632.3 | 76.235 | 0.11785
[27 empty] | 632.2 | 76.616 | 0.11568
[27 empty] | 632.1 | 77.048 | 0.11324
[27 empty] | 632 | 77.466 | 0.11089
[27 empty] | 631.9 | 77.862 | 0.10867
[27 empty] | 631.8 | 78.211 | 0.10673
[27 empty] | 631.7 | 78.547 | 0.10487
[27 empty] | 631.6 | 78.925 | 0.10279
[27 empty] | 631.5 | 79.281 | 0.10083
[27 empty] | 631.4 | 79.646 | 0.098836
[27 empty] | 631.3 | 79.928 | 0.097301
[27 empty] | 631.2 | 80.275 | 0.09542
[27 empty] | 631.1 | 80.568 | 0.093837
[27 empty] | 631 | 80.856 | 0.092288
[27 empty] | 630.9 | 81.16 | 0.090658
[27 empty] | 630.8 | 81.415 | 0.089296
[27 empty] | 630.7 | 81.737 | 0.087581
[27 empty] | 630.6 | 81.971 | 0.08634
[27 empty] | 630.5 | 82.244 | 0.084896
[27 empty] | 630.4 | 82.435 | 0.083888
[27 empty] | 630.3 | 82.644 | 0.082789
[27 empty] | 630.2 | 82.875 | 0.081576
[27 empty] | 630.1 | 83.113 | 0.080331
[27 empty] | 630 | 83.349 | 0.0791
[27 empty] | 629.9 | 83.544 | 0.078085
[27 empty] | 629.8 | 83.663 | 0.077467
[27 empty] | 629.7 | 83.87 | 0.076393
[27 empty] | 629.6 | 84.113 | 0.075137
[27 empty] | 629.5 | 84.26 | 0.074379
[27 empty] | 629.4 | 84.397 | 0.073673
[27 empty] | 629.3 | 84.567 | 0.072799
[27 empty] | 629.2 | 84.653 | 0.072358
[27 empty] | 629.1 | 84.816 | 0.071522
[27 empty] | 629 | 84.936 | 0.070908
[27 empty] | 628.9 | 85.076 | 0.070193
[27 empty] | 628.8 | 85.24 | 0.069357
[27 empty] | 628.7 | 85.366 | 0.068715
[27 empty] | 628.6 | 85.456 | 0.068257
[27 empty] | 628.5 | 85.555 | 0.067755
[27 empty] | 628.4 | 85.728 | 0.066877
[27 empty] | 628.3 | 85.838 | 0.06632
[27 empty] | 628.2 | 85.932 | 0.065845
[27 empty] | 628.1 | 86.029 | 0.065355
[27 empty] | 628 | 86.096 | 0.065017
[27 empty] | 627.9 | 86.17 | 0.064644
[27 empty] | 627.8 | 86.308 | 0.063949
[27 empty] | 627.7 | 86.327 | 0.063853
[27 empty] | 627.6 | 86.391 | 0.063531
[27 empty] | 627.5 | 86.513 | 0.062919
[27 empty] | 627.4 | 86.613 | 0.062417
[27 empty] | 627.3 | 86.71 | 0.061931
[27 empty] | 627.2 | 86.733 | 0.061816
[27 empty] | 627.1 | 86.816 | 0.0614
[27 empty] | 627 | 86.86 | 0.06118
[27 empty] | 626.9 | 86.958 | 0.06069
[27 empty] | 626.8 | 87.012 | 0.060421
[27 empty] | 626.7 | 87.064 | 0.060161
[27 empty] | 626.6 | 87.126 | 0.059852
[27 empty] | 626.5 | 87.175 | 0.059608
[27 empty] | 626.4 | 87.263 | 0.05917
[27 empty] | 626.3 | 87.277 | 0.0591
[27 empty] | 626.2 | 87.34 | 0.058787
[27 empty] | 626.1 | 87.429 | 0.058344
[27 empty] | 626 | 87.445 | 0.058265
[27 empty] | 625.9 | 87.527 | 0.057858
[27 empty] | 625.8 | 87.586 | 0.057565
[27 empty] | 625.7 | 87.67 | 0.057149
[27 empty] | 625.6 | 87.689 | 0.057055
[27 empty] | 625.5 | 87.791 | 0.05655
[27 empty] | 625.4 | 87.765 | 0.056679
[27 empty] | 625.3 | 87.811 | 0.056451
[27 empty] | 625.2 | 87.813 | 0.056441
[27 empty] | 625.1 | 87.88 | 0.05611
[27 empty] | 625 | 87.948 | 0.055774
[27 empty] | 624.9 | 87.979 | 0.055621
[27 empty] | 624.8 | 88.03 | 0.055369
[27 empty] | 624.7 | 88.058 | 0.055231
[27 empty] | 624.6 | 88.138 | 0.054837
[27 empty] | 624.5 | 88.183 | 0.054615
[27 empty] | 624.4 | 88.209 | 0.054487
[27 empty] | 624.3 | 88.25 | 0.054285
[27 empty] | 624.2 | 88.287 | 0.054103
[27 empty] | 624.1 | 88.309 | 0.053995
[27 empty] | 624 | 88.341 | 0.053838
[27 empty] | 623.9 | 88.381 | 0.053641
[27 empty] | 623.8 | 88.4 | 0.053548
[27 empty] | 623.7 | 88.442 | 0.053341
[27 empty] | 623.6 | 88.488 | 0.053116
[27 empty] | 623.5 | 88.474 | 0.053184
[27 empty] | 623.4 | 88.508 | 0.053017
[27 empty] | 623.3 | 88.563 | 0.052748
[27 empty] | 623.2 | 88.591 | 0.05261
[27 empty] | 623.1 | 88.595 | 0.052591
[27 empty] | 623 | 88.715 | 0.052003
[27 empty] | 622.9 | 88.691 | 0.05212
[27 empty] | 622.8 | 88.692 | 0.052116
[27 empty] | 622.7 | 88.706 | 0.052047
[27 empty] | 622.6 | 88.714 | 0.052008
[27 empty] | 622.5 | 88.785 | 0.05166
[27 empty] | 622.4 | 88.809 | 0.051543
[27 empty] | 622.3 | 88.848 | 0.051352
[27 empty] | 622.2 | 88.831 | 0.051435
[27 empty] | 622.1 | 88.828 | 0.05145
[27 empty] | 622 | 88.864 | 0.051274
[27 empty] | 621.9 | 88.925 | 0.050976
[27 empty] | 621.8 | 89.044 | 0.050395
[27 empty] | 621.7 | 89.038 | 0.050425
[27 empty] | 621.6 | 89.009 | 0.050566
[27 empty] | 621.5 | 88.998 | 0.05062
[27 empty] | 621.4 | 89.05 | 0.050366
[27 empty] | 621.3 | 89.101 | 0.050117
[27 empty] | 621.2 | 89.175 | 0.049757
[27 empty] | 621.1 | 89.191 | 0.049679
[27 empty] | 621 | 89.202 | 0.049625
[27 empty] | 620.9 | 89.213 | 0.049572
[27 empty] | 620.8 | 89.183 | 0.049718
[27 empty] | 620.7 | 89.238 | 0.04945
[27 empty] | 620.6 | 89.239 | 0.049445
[27 empty] | 620.5 | 89.304 | 0.049129
[27 empty] | 620.4 | 89.252 | 0.049382
[27 empty] | 620.3 | 89.229 | 0.049494
[27 empty] | 620.2 | 89.251 | 0.049387
[27 empty] | 620.1 | 89.308 | 0.04911
[27 empty] | 620 | 89.338 | 0.048964
[27 empty] | 619.9 | 89.416 | 0.048585
[27 empty] | 619.8 | 89.447 | 0.048434
[27 empty] | 619.7 | 89.414 | 0.048594
[27 empty] | 619.6 | 89.439 | 0.048473
[27 empty] | 619.5 | 89.394 | 0.048692
[27 empty] | 619.4 | 89.433 | 0.048502
[27 empty] | 619.3 | 89.5 | 0.048177
[27 empty] | 619.2 | 89.503 | 0.048162
[27 empty] | 619.1 | 89.552 | 0.047925
[27 empty] | 619 | 89.549 | 0.047939
[27 empty] | 618.9 | 89.573 | 0.047823
[27 empty] | 618.8 | 89.566 | 0.047857
[27 empty] | 618.7 | 89.579 | 0.047794
[27 empty] | 618.6 | 89.647 | 0.047464
[27 empty] | 618.5 | 89.642 | 0.047488
[27 empty] | 618.4 | 89.667 | 0.047367
[27 empty] | 618.3 | 89.611 | 0.047639
[27 empty] | 618.2 | 89.627 | 0.047561
[27 empty] | 618.1 | 89.665 | 0.047377
[27 empty] | 618 | 89.731 | 0.047057
[27 empty] | 617.9 | 89.815 | 0.046651
[27 empty] | 617.8 | 89.781 | 0.046816
[27 empty] | 617.7 | 89.732 | 0.047053
[27 empty] | 617.6 | 89.689 | 0.047261
[27 empty] | 617.5 | 89.673 | 0.047338
[27 empty] | 617.4 | 89.698 | 0.047217
[27 empty] | 617.3 | 89.776 | 0.04684
[27 empty] | 617.2 | 89.781 | 0.046816
[27 empty] | 617.1 | 89.781 | 0.046816
[27 empty] | 617 | 89.753 | 0.046951
[27 empty] | 616.9 | 89.774 | 0.046849
[27 empty] | 616.8 | 89.8 | 0.046724
[27 empty] | 616.7 | 89.896 | 0.04626
[27 empty] | 616.6 | 89.926 | 0.046115
[27 empty] | 616.5 | 89.928 | 0.046105
[27 empty] | 616.4 | 89.887 | 0.046303
[27 empty] | 616.3 | 89.933 | 0.046081
[27 empty] | 616.2 | 89.903 | 0.046226
[27 empty] | 616.1 | 89.896 | 0.04626
[27 empty] | 616 | 89.944 | 0.046028
[27 empty] | 615.9 | 89.954 | 0.04598
[27 empty] | 615.8 | 89.971 | 0.045897
[27 empty] | 615.7 | 89.93 | 0.046095
[27 empty] | 615.6 | 89.925 | 0.04612
[27 empty] | 615.5 | 89.95 | 0.045999
[27 empty] | 615.4 | 89.971 | 0.045897
[27 empty] | 615.3 | 90.022 | 0.045651
[27 empty] | 615.2 | 90.019 | 0.045666
[27 empty] | 615.1 | 90.005 | 0.045733
[27 empty] | 615 | 89.921 | 0.046139
[27 empty] | 614.9 | 89.907 | 0.046206
[27 empty] | 614.8 | 89.938 | 0.046057
[27 empty] | 614.7 | 89.997 | 0.045772
[27 empty] | 614.6 | 90.024 | 0.045642
[27 empty] | 614.5 | 90.02 | 0.045661
[27 empty] | 614.4 | 89.961 | 0.045946
[27 empty] | 614.3 | 89.963 | 0.045936
[27 empty] | 614.2 | 90.023 | 0.045647
[27 empty] | 614.1 | 90.068 | 0.045429
[27 empty] | 614 | 90.048 | 0.045526
[27 empty] | 613.9 | 90.097 | 0.04529
[27 empty] | 613.8 | 90.054 | 0.045497
[27 empty] | 613.7 | 90.07 | 0.04542
[27 empty] | 613.6 | 90.049 | 0.045521
[27 empty] | 613.5 | 90.097 | 0.04529
[27 empty] | 613.4 | 90.107 | 0.045241
[27 empty] | 613.3 | 90.087 | 0.045338
[27 empty] | 613.2 | 90.094 | 0.045304
[27 empty] | 613.1 | 90.067 | 0.045434
[27 empty] | 613 | 90.093 | 0.045309
[27 empty] | 612.9 | 90.089 | 0.045328
[27 empty] | 612.8 | 90.094 | 0.045304
[27 empty] | 612.7 | 90.119 | 0.045184
[27 empty] | 612.6 | 90.133 | 0.045116
[27 empty] | 612.5 | 90.153 | 0.04502
[27 empty] | 612.4 | 90.075 | 0.045396
[27 empty] | 612.3 | 90.065 | 0.045444
[27 empty] | 612.2 | 90.101 | 0.04527
[27 empty] | 612.1 | 90.113 | 0.045213
[27 empty] | 612 | 90.13 | 0.045131
[27 empty] | 611.9 | 90.098 | 0.045285
[27 empty] | 611.8 | 90.091 | 0.045319
[27 empty] | 611.7 | 90.019 | 0.045666
[27 empty] | 611.6 | 90.058 | 0.045478
[27 empty] | 611.5 | 90.137 | 0.045097
[27 empty] | 611.4 | 90.147 | 0.045049
[27 empty] | 611.3 | 90.125 | 0.045155
[27 empty] | 611.2 | 90.141 | 0.045078
[27 empty] | 611.1 | 90.116 | 0.045198
[27 empty] | 611 | 90.155 | 0.04501
[27 empty] | 610.9 | 90.128 | 0.04514
[27 empty] | 610.8 | 90.164 | 0.044967
[27 empty] | 610.7 | 90.185 | 0.044866
[27 empty] | 610.6 | 90.163 | 0.044972
[27 empty] | 610.5 | 90.132 | 0.045121
[27 empty] | 610.4 | 90.137 | 0.045097
[27 empty] | 610.3 | 90.128 | 0.04514
[27 empty] | 610.2 | 90.181 | 0.044885
[27 empty] | 610.1 | 90.171 | 0.044933
[27 empty] | 610 | 90.141 | 0.045078
[27 empty] | 609.9 | 90.137 | 0.045097
[27 empty] | 609.8 | 90.124 | 0.04516
[27 empty] | 609.7 | 90.119 | 0.045184
[27 empty] | 609.6 | 90.129 | 0.045135
[27 empty] | 609.5 | 90.154 | 0.045015
[27 empty] | 609.4 | 90.177 | 0.044904
[27 empty] | 609.3 | 90.171 | 0.044933
[27 empty] | 609.2 | 90.145 | 0.045058
[27 empty] | 609.1 | 90.142 | 0.045073
[27 empty] | 609 | 90.107 | 0.045241
[27 empty] | 608.9 | 90.164 | 0.044967
[27 empty] | 608.8 | 90.182 | 0.04488
[27 empty] | 608.7 | 90.149 | 0.045039
[27 empty] | 608.6 | 90.102 | 0.045266
[27 empty] | 608.5 | 90.119 | 0.045184
[27 empty] | 608.4 | 90.095 | 0.045299
[27 empty] | 608.3 | 90.213 | 0.044731
[27 empty] | 608.2 | 90.201 | 0.044789
[27 empty] | 608.1 | 90.185 | 0.044866
[27 empty] | 608 | 90.2 | 0.044793
[27 empty] | 607.9 | 90.127 | 0.045145
[27 empty] | 607.8 | 90.172 | 0.044928
[27 empty] | 607.7 | 90.128 | 0.04514
[27 empty] | 607.6 | 90.191 | 0.044837
[27 empty] | 607.5 | 90.188 | 0.044851
[27 empty] | 607.4 | 90.217 | 0.044712
[27 empty] | 607.3 | 90.118 | 0.045188
[27 empty] | 607.2 | 90.132 | 0.045121
[27 empty] | 607.1 | 90.165 | 0.044962
[27 empty] | 607 | 90.202 | 0.044784
[27 empty] | 606.9 | 90.229 | 0.044654
[27 empty] | 606.8 | 90.201 | 0.044789
[27 empty] | 606.7 | 90.181 | 0.044885
[27 empty] | 606.6 | 90.138 | 0.045092
[27 empty] | 606.5 | 90.183 | 0.044875
[27 empty] | 606.4 | 90.168 | 0.044948
[27 empty] | 606.3 | 90.162 | 0.044976
[27 empty] | 606.2 | 90.192 | 0.044832
[27 empty] | 606.1 | 90.15 | 0.045034
[27 empty] | 606 | 90.202 | 0.044784
[27 empty] | 605.9 | 90.157 | 0.045001
[27 empty] | 605.8 | 90.173 | 0.044923
[27 empty] | 605.7 | 90.174 | 0.044919
[27 empty] | 605.6 | 90.201 | 0.044789
[27 empty] | 605.5 | 90.158 | 0.044996
[27 empty] | 605.4 | 90.142 | 0.045073
[27 empty] | 605.3 | 90.183 | 0.044875
[27 empty] | 605.2 | 90.153 | 0.04502
[27 empty] | 605.1 | 90.185 | 0.044866
[27 empty] | 605 | 90.159 | 0.044991
[27 empty] | 604.9 | 90.196 | 0.044813
[27 empty] | 604.8 | 90.172 | 0.044928
[27 empty] | 604.7 | 90.162 | 0.044976
[27 empty] | 604.6 | 90.163 | 0.044972
[27 empty] | 604.5 | 90.128 | 0.04514
[27 empty] | 604.4 | 90.168 | 0.044948
[27 empty] | 604.3 | 90.177 | 0.044904
[27 empty] | 604.2 | 90.212 | 0.044736
[27 empty] | 604.1 | 90.178 | 0.044899
[27 empty] | 604 | 90.216 | 0.044716
[27 empty] | 603.9 | 90.218 | 0.044707
[27 empty] | 603.8 | 90.22 | 0.044697
[27 empty] | 603.7 | 90.216 | 0.044716
[27 empty] | 603.6 | 90.206 | 0.044765
[27 empty] | 603.5 | 90.219 | 0.044702
[27 empty] | 603.4 | 90.215 | 0.044721
[27 empty] | 603.3 | 90.239 | 0.044606
[27 empty] | 603.2 | 90.204 | 0.044774
[27 empty] | 603.1 | 90.24 | 0.044601
[27 empty] | 603 | 90.243 | 0.044586
[27 empty] | 602.9 | 90.317 | 0.04423
[27 empty] | 602.8 | 90.268 | 0.044466
[27 empty] | 602.7 | 90.193 | 0.044827
[27 empty] | 602.6 | 90.22 | 0.044697
[27 empty] | 602.5 | 90.185 | 0.044866
[27 empty] | 602.4 | 90.191 | 0.044837
[27 empty] | 602.3 | 90.171 | 0.044933
[27 empty] | 602.2 | 90.209 | 0.04475
[27 empty] | 602.1 | 90.185 | 0.044866
[27 empty] | 602 | 90.168 | 0.044948
[27 empty] | 601.9 | 90.239 | 0.044606
[27 empty] | 601.8 | 90.219 | 0.044702
[27 empty] | 601.7 | 90.221 | 0.044692
[27 empty] | 601.6 | 90.155 | 0.04501
[27 empty] | 601.5 | 90.166 | 0.044957
[27 empty] | 601.4 | 90.171 | 0.044933
[27 empty] | 601.3 | 90.157 | 0.045001
[27 empty] | 601.2 | 90.098 | 0.045285
[27 empty] | 601.1 | 90.179 | 0.044895
[27 empty] | 601 | 90.167 | 0.044952
[27 empty] | 600.9 | 90.127 | 0.045145
[27 empty] | 600.8 | 90.18 | 0.04489
[27 empty] | 600.7 | 90.191 | 0.044837
[27 empty] | 600.6 | 90.274 | 0.044437
[27 empty] | 600.5 | 90.229 | 0.044654
[27 empty] | 600.4 | 90.156 | 0.045005
[27 empty] | 600.3 | 90.148 | 0.045044
[27 empty] | 600.2 | 90.166 | 0.044957
[27 empty] | 600.1 | 90.178 | 0.044899
[27 empty] | 600 | 90.177 | 0.044904
[27 empty] | 599.9 | 90.149 | 0.045039
[27 empty] | 599.8 | 90.124 | 0.04516
[27 empty] | 599.7 | 90.144 | 0.045063
[27 empty] | 599.6 | 90.137 | 0.045097
[27 empty] | 599.5 | 90.155 | 0.04501
[27 empty] | 599.4 | 90.166 | 0.044957
[27 empty] | 599.3 | 90.139 | 0.045087
[27 empty] | 599.2 | 90.215 | 0.044721
[27 empty] | 599.1 | 90.163 | 0.044972
[27 empty] | 599 | 90.187 | 0.044856
[27 empty] | 598.9 | 90.177 | 0.044904
[27 empty] | 598.8 | 90.214 | 0.044726
[27 empty] | 598.7 | 90.189 | 0.044846
[27 empty] | 598.6 | 90.213 | 0.044731
[27 empty] | 598.5 | 90.146 | 0.045054
[27 empty] | 598.4 | 90.145 | 0.045058
[27 empty] | 598.3 | 90.16 | 0.044986
[27 empty] | 598.2 | 90.127 | 0.045145
[27 empty] | 598.1 | 90.147 | 0.045049
[27 empty] | 598 | 90.182 | 0.04488
[27 empty] | 597.9 | 90.201 | 0.044789
[27 empty] | 597.8 | 90.217 | 0.044712
[27 empty] | 597.7 | 90.16 | 0.044986
[27 empty] | 597.6 | 90.156 | 0.045005
[27 empty] | 597.5 | 90.163 | 0.044972
[27 empty] | 597.4 | 90.199 | 0.044798
[27 empty] | 597.3 | 90.168 | 0.044948
[27 empty] | 597.2 | 90.185 | 0.044866
[27 empty] | 597.1 | 90.17 | 0.044938
[27 empty] | 597 | 90.163 | 0.044972
[27 empty] | 596.9 | 90.129 | 0.045135
[27 empty] | 596.8 | 90.162 | 0.044976
[27 empty] | 596.7 | 90.188 | 0.044851
[27 empty] | 596.6 | 90.241 | 0.044596
[27 empty] | 596.5 | 90.215 | 0.044721
[27 empty] | 596.4 | 90.189 | 0.044846
[27 empty] | 596.3 | 90.119 | 0.045184
[27 empty] | 596.2 | 90.159 | 0.044991
[27 empty] | 596.1 | 90.143 | 0.045068
[27 empty] | 596 | 90.144 | 0.045063
[27 empty] | 595.9 | 90.16 | 0.044986
[27 empty] | 595.8 | 90.17 | 0.044938
[27 empty] | 595.7 | 90.104 | 0.045256
[27 empty] | 595.6 | 90.148 | 0.045044
[27 empty] | 595.5 | 90.178 | 0.044899
[27 empty] | 595.4 | 90.218 | 0.044707
[27 empty] | 595.3 | 90.204 | 0.044774
[27 empty] | 595.2 | 90.233 | 0.044635
[27 empty] | 595.1 | 90.196 | 0.044813
[27 empty] | 595 | 90.179 | 0.044895
[27 empty] | 594.9 | 90.19 | 0.044842
[27 empty] | 594.8 | 90.152 | 0.045025
[27 empty] | 594.7 | 90.156 | 0.045005
[27 empty] | 594.6 | 90.207 | 0.04476
[27 empty] | 594.5 | 90.193 | 0.044827
[27 empty] | 594.4 | 90.22 | 0.044697
[27 empty] | 594.3 | 90.183 | 0.044875
[27 empty] | 594.2 | 90.202 | 0.044784
[27 empty] | 594.1 | 90.201 | 0.044789
[27 empty] | 594 | 90.23 | 0.044649
[27 empty] | 593.9 | 90.201 | 0.044789
[27 empty] | 593.8 | 90.199 | 0.044798
[27 empty] | 593.7 | 90.175 | 0.044914
[27 empty] | 593.6 | 90.139 | 0.045087
[27 empty] | 593.5 | 90.205 | 0.044769
[27 empty] | 593.4 | 90.256 | 0.044524
[27 empty] | 593.3 | 90.271 | 0.044452
[27 empty] | 593.2 | 90.227 | 0.044663
[27 empty] | 593.1 | 90.233 | 0.044635
[27 empty] | 593 | 90.224 | 0.044678
[27 empty] | 592.9 | 90.215 | 0.044721
[27 empty] | 592.8 | 90.247 | 0.044567
[27 empty] | 592.7 | 90.204 | 0.044774
[27 empty] | 592.6 | 90.249 | 0.044558
[27 empty] | 592.5 | 90.181 | 0.044885
[27 empty] | 592.4 | 90.213 | 0.044731
[27 empty] | 592.3 | 90.254 | 0.044534
[27 empty] | 592.2 | 90.173 | 0.044923
[27 empty] | 592.1 | 90.356 | 0.044043
[27 empty] | 592 | 90.284 | 0.044389
[27 empty] | 591.9 | 90.323 | 0.044202
[27 empty] | 591.8 | 90.296 | 0.044331
[27 empty] | 591.7 | 90.313 | 0.04425
[27 empty] | 591.6 | 90.31 | 0.044264
[27 empty] | 591.5 | 90.33 | 0.044168
[27 empty] | 591.4 | 90.276 | 0.044428
[27 empty] | 591.3 | 90.297 | 0.044327
[27 empty] | 591.2 | 90.285 | 0.044384
[27 empty] | 591.1 | 90.307 | 0.044279
[27 empty] | 591 | 90.292 | 0.044351
[27 empty] | 590.9 | 90.298 | 0.044322
[27 empty] | 590.8 | 90.308 | 0.044274
[27 empty] | 590.7 | 90.277 | 0.044423
[27 empty] | 590.6 | 90.284 | 0.044389
[27 empty] | 590.5 | 90.327 | 0.044182
[27 empty] | 590.4 | 90.336 | 0.044139
[27 empty] | 590.3 | 90.374 | 0.043956
[27 empty] | 590.2 | 90.368 | 0.043985
[27 empty] | 590.1 | 90.34 | 0.04412
[27 empty] | 590 | 90.335 | 0.044144
[27 empty] | 589.9 | 90.309 | 0.044269
[27 empty] | 589.8 | 90.303 | 0.044298
[27 empty] | 589.7 | 90.293 | 0.044346
[27 empty] | 589.6 | 90.348 | 0.044081
[27 empty] | 589.5 | 90.342 | 0.04411
[27 empty] | 589.4 | 90.26 | 0.044505
[27 empty] | 589.3 | 90.266 | 0.044476
[27 empty] | 589.2 | 90.27 | 0.044457
[27 empty] | 589.1 | 90.319 | 0.044221
[27 empty] | 589 | 90.39 | 0.04388
[27 empty] | 588.9 | 90.388 | 0.043889
[27 empty] | 588.8 | 90.37 | 0.043976
[27 empty] | 588.7 | 90.293 | 0.044346
[27 empty] | 588.6 | 90.302 | 0.044303
[27 empty] | 588.5 | 90.36 | 0.044024
[27 empty] | 588.4 | 90.341 | 0.044115
[27 empty] | 588.3 | 90.346 | 0.044091
[27 empty] | 588.2 | 90.313 | 0.04425
[27 empty] | 588.1 | 90.274 | 0.044437
[27 empty] | 588 | 90.294 | 0.044341
[27 empty] | 587.9 | 90.287 | 0.044375
[27 empty] | 587.8 | 90.3 | 0.044312
[27 empty] | 587.7 | 90.324 | 0.044197
[27 empty] | 587.6 | 90.349 | 0.044077
[27 empty] | 587.5 | 90.336 | 0.044139
[27 empty] | 587.4 | 90.328 | 0.044178
[27 empty] | 587.3 | 90.216 | 0.044716
[27 empty] | 587.2 | 90.212 | 0.044736
[27 empty] | 587.1 | 90.268 | 0.044466
[27 empty] | 587 | 90.362 | 0.044014
[27 empty] | 586.9 | 90.374 | 0.043956
[27 empty] | 586.8 | 90.363 | 0.044009
[27 empty] | 586.7 | 90.34 | 0.04412
[27 empty] | 586.6 | 90.292 | 0.044351
[27 empty] | 586.5 | 90.313 | 0.04425
[27 empty] | 586.4 | 90.286 | 0.04438
[27 empty] | 586.3 | 90.327 | 0.044182
[27 empty] | 586.2 | 90.293 | 0.044346
[27 empty] | 586.1 | 90.233 | 0.044635
[27 empty] | 586 | 90.252 | 0.044543
[27 empty] | 585.9 | 90.265 | 0.044481
[27 empty] | 585.8 | 90.315 | 0.04424
[27 empty] | 585.7 | 90.355 | 0.044048
[27 empty] | 585.6 | 90.292 | 0.044351
[27 empty] | 585.5 | 90.32 | 0.044216
[27 empty] | 585.4 | 90.319 | 0.044221
[27 empty] | 585.3 | 90.292 | 0.044351
[27 empty] | 585.2 | 90.269 | 0.044461
[27 empty] | 585.1 | 90.308 | 0.044274
[27 empty] | 585 | 90.351 | 0.044067
[27 empty] | 584.9 | 90.284 | 0.044389
[27 empty] | 584.8 | 90.275 | 0.044433
[27 empty] | 584.7 | 90.286 | 0.04438
[27 empty] | 584.6 | 90.289 | 0.044365
[27 empty] | 584.5 | 90.338 | 0.04413
[27 empty] | 584.4 | 90.368 | 0.043985
[27 empty] | 584.3 | 90.375 | 0.043952
[27 empty] | 584.2 | 90.341 | 0.044115
[27 empty] | 584.1 | 90.255 | 0.044529
[27 empty] | 584 | 90.227 | 0.044663
[27 empty] | 583.9 | 90.245 | 0.044577
[27 empty] | 583.8 | 90.285 | 0.044384
[27 empty] | 583.7 | 90.317 | 0.04423
[27 empty] | 583.6 | 90.309 | 0.044269
[27 empty] | 583.5 | 90.34 | 0.04412
[27 empty] | 583.4 | 90.311 | 0.044259
[27 empty] | 583.3 | 90.3 | 0.044312
[27 empty] | 583.2 | 90.325 | 0.044192
[27 empty] | 583.1 | 90.367 | 0.04399
[27 empty] | 583 | 90.318 | 0.044226
[27 empty] | 582.9 | 90.318 | 0.044226
[27 empty] | 582.8 | 90.301 | 0.044307
[27 empty] | 582.7 | 90.275 | 0.044433
[27 empty] | 582.6 | 90.246 | 0.044572
[27 empty] | 582.5 | 90.326 | 0.044187
[27 empty] | 582.4 | 90.338 | 0.04413
[27 empty] | 582.3 | 90.331 | 0.044163
[27 empty] | 582.2 | 90.326 | 0.044187
[27 empty] | 582.1 | 90.251 | 0.044548
[27 empty] | 582 | 90.252 | 0.044543
[27 empty] | 581.9 | 90.265 | 0.044481
[27 empty] | 581.8 | 90.292 | 0.044351
[27 empty] | 581.7 | 90.291 | 0.044356
[27 empty] | 581.6 | 90.29 | 0.04436
[27 empty] | 581.5 | 90.29 | 0.04436
[27 empty] | 581.4 | 90.224 | 0.044678
[27 empty] | 581.3 | 90.258 | 0.044514
[27 empty] | 581.2 | 90.302 | 0.044303
[27 empty] | 581.1 | 90.326 | 0.044187
[27 empty] | 581 | 90.333 | 0.044154
[27 empty] | 580.9 | 90.289 | 0.044365
[27 empty] | 580.8 | 90.221 | 0.044692
[27 empty] | 580.7 | 90.204 | 0.044774
[27 empty] | 580.6 | 90.245 | 0.044577
[27 empty] | 580.5 | 90.277 | 0.044423
[27 empty] | 580.4 | 90.302 | 0.044303
[27 empty] | 580.3 | 90.323 | 0.044202
[27 empty] | 580.2 | 90.311 | 0.044259
[27 empty] | 580.1 | 90.27 | 0.044457
[27 empty] | 580 | 90.283 | 0.044394
[27 empty] | 579.9 | 90.285 | 0.044384
[27 empty] | 579.8 | 90.284 | 0.044389
[27 empty] | 579.7 | 90.284 | 0.044389
[27 empty] | 579.6 | 90.219 | 0.044702
[27 empty] | 579.5 | 90.203 | 0.044779
[27 empty] | 579.4 | 90.253 | 0.044538
[27 empty] | 579.3 | 90.281 | 0.044404
[27 empty] | 579.2 | 90.324 | 0.044197
[27 empty] | 579.1 | 90.338 | 0.04413
[27 empty] | 579 | 90.365 | 0.044
[27 empty] | 578.9 | 90.33 | 0.044168
[27 empty] | 578.8 | 90.283 | 0.044394
[27 empty] | 578.7 | 90.247 | 0.044567
[27 empty] | 578.6 | 90.268 | 0.044466
[27 empty] | 578.5 | 90.294 | 0.044341
[27 empty] | 578.4 | 90.282 | 0.044399
[27 empty] | 578.3 | 90.32 | 0.044216
[27 empty] | 578.2 | 90.204 | 0.044774
[27 empty] | 578.1 | 90.253 | 0.044538
[27 empty] | 578 | 90.257 | 0.044519
[27 empty] | 577.9 | 90.343 | 0.044105
[27 empty] | 577.8 | 90.307 | 0.044279
[27 empty] | 577.7 | 90.334 | 0.044149
[27 empty] | 577.6 | 90.257 | 0.044519
[27 empty] | 577.5 | 90.242 | 0.044591
[27 empty] | 577.4 | 90.252 | 0.044543
[27 empty] | 577.3 | 90.207 | 0.04476
[27 empty] | 577.2 | 90.246 | 0.044572
[27 empty] | 577.1 | 90.292 | 0.044351
[27 empty] | 577 | 90.284 | 0.044389
[27 empty] | 576.9 | 90.269 | 0.044461
[27 empty] | 576.8 | 90.245 | 0.044577
[27 empty] | 576.7 | 90.269 | 0.044461
[27 empty] | 576.6 | 90.265 | 0.044481
[27 empty] | 576.5 | 90.295 | 0.044336
[27 empty] | 576.4 | 90.264 | 0.044485
[27 empty] | 576.3 | 90.26 | 0.044505
[27 empty] | 576.2 | 90.229 | 0.044654
[27 empty] | 576.1 | 90.219 | 0.044702
[27 empty] | 576 | 90.278 | 0.044418
[27 empty] | 575.9 | 90.315 | 0.04424
[27 empty] | 575.8 | 90.346 | 0.044091
[27 empty] | 575.7 | 90.288 | 0.04437
[27 empty] | 575.6 | 90.295 | 0.044336
[27 empty] | 575.5 | 90.246 | 0.044572
[27 empty] | 575.4 | 90.278 | 0.044418
[27 empty] | 575.3 | 90.269 | 0.044461
[27 empty] | 575.2 | 90.337 | 0.044134
[27 empty] | 575.1 | 90.301 | 0.044307
[27 empty] | 575 | 90.253 | 0.044538
[27 empty] | 574.9 | 90.246 | 0.044572
[27 empty] | 574.8 | 90.247 | 0.044567
[27 empty] | 574.7 | 90.289 | 0.044365
[27 empty] | 574.6 | 90.325 | 0.044192
[27 empty] | 574.5 | 90.28 | 0.044408
[27 empty] | 574.4 | 90.287 | 0.044375
[27 empty] | 574.3 | 90.263 | 0.04449
[27 empty] | 574.2 | 90.251 | 0.044548
[27 empty] | 574.1 | 90.246 | 0.044572
[27 empty] | 574 | 90.26 | 0.044505
[27 empty] | 573.9 | 90.304 | 0.044293
[27 empty] | 573.8 | 90.324 | 0.044197
[27 empty] | 573.7 | 90.298 | 0.044322
[27 empty] | 573.6 | 90.265 | 0.044481
[27 empty] | 573.5 | 90.255 | 0.044529
[27 empty] | 573.4 | 90.296 | 0.044331
[27 empty] | 573.3 | 90.289 | 0.044365
[27 empty] | 573.2 | 90.278 | 0.044418
[27 empty] | 573.1 | 90.302 | 0.044303
[27 empty] | 573 | 90.202 | 0.044784
[27 empty] | 572.9 | 90.243 | 0.044586
[27 empty] | 572.8 | 90.258 | 0.044514
[27 empty] | 572.7 | 90.307 | 0.044279
[27 empty] | 572.6 | 90.324 | 0.044197
[27 empty] | 572.5 | 90.343 | 0.044105
[27 empty] | 572.4 | 90.341 | 0.044115
[27 empty] | 572.3 | 90.295 | 0.044336
[27 empty] | 572.2 | 90.268 | 0.044466
[27 empty] | 572.1 | 90.283 | 0.044394
[27 empty] | 572 | 90.314 | 0.044245
[27 empty] | 571.9 | 90.309 | 0.044269
[27 empty] | 571.8 | 90.341 | 0.044115
[27 empty] | 571.7 | 90.296 | 0.044331
[27 empty] | 571.6 | 90.292 | 0.044351
[27 empty] | 571.5 | 90.322 | 0.044206
[27 empty] | 571.4 | 90.354 | 0.044053
[27 empty] | 571.3 | 90.358 | 0.044033
[27 empty] | 571.2 | 90.354 | 0.044053
[27 empty] | 571.1 | 90.354 | 0.044053
[27 empty] | 571 | 90.288 | 0.04437
[27 empty] | 570.9 | 90.285 | 0.044384
[27 empty] | 570.8 | 90.271 | 0.044452
[27 empty] | 570.7 | 90.268 | 0.044466
[27 empty] | 570.6 | 90.3 | 0.044312
[27 empty] | 570.5 | 90.305 | 0.044288
[27 empty] | 570.4 | 90.316 | 0.044235
[27 empty] | 570.3 | 90.303 | 0.044298
[27 empty] | 570.2 | 90.299 | 0.044317
[27 empty] | 570.1 | 90.349 | 0.044077
[27 empty] | 570 | 90.329 | 0.044173
[27 empty] | 569.9 | 90.31 | 0.044264
[27 empty] | 569.8 | 90.312 | 0.044255
[27 empty] | 569.7 | 90.351 | 0.044067
[27 empty] | 569.6 | 90.272 | 0.044447
[27 empty] | 569.5 | 90.298 | 0.044322
[27 empty] | 569.4 | 90.259 | 0.044509
[27 empty] | 569.3 | 90.268 | 0.044466
[27 empty] | 569.2 | 90.305 | 0.044288
[27 empty] | 569.1 | 90.281 | 0.044404
[27 empty] | 569 | 90.326 | 0.044187
[27 empty] | 568.9 | 90.269 | 0.044461
[27 empty] | 568.8 | 90.287 | 0.044375
[27 empty] | 568.7 | 90.271 | 0.044452
[27 empty] | 568.6 | 90.204 | 0.044774
[27 empty] | 568.5 | 90.271 | 0.044452
[27 empty] | 568.4 | 90.287 | 0.044375
[27 empty] | 568.3 | 90.326 | 0.044187
[27 empty] | 568.2 | 90.331 | 0.044163
[27 empty] | 568.1 | 90.282 | 0.044399
[27 empty] | 568 | 90.303 | 0.044298
[27 empty] | 567.9 | 90.305 | 0.044288
[27 empty] | 567.8 | 90.318 | 0.044226
[27 empty] | 567.7 | 90.251 | 0.044548
[27 empty] | 567.6 | 90.273 | 0.044442
[27 empty] | 567.5 | 90.291 | 0.044356
[27 empty] | 567.4 | 90.271 | 0.044452
[27 empty] | 567.3 | 90.283 | 0.044394
[27 empty] | 567.2 | 90.249 | 0.044558
[27 empty] | 567.1 | 90.279 | 0.044413
[27 empty] | 567 | 90.279 | 0.044413
[27 empty] | 566.9 | 90.241 | 0.044596
[27 empty] | 566.8 | 90.265 | 0.044481
[27 empty] | 566.7 | 90.254 | 0.044534
[27 empty] | 566.6 | 90.249 | 0.044558
[27 empty] | 566.5 | 90.265 | 0.044481
[27 empty] | 566.4 | 90.243 | 0.044586
[27 empty] | 566.3 | 90.239 | 0.044606
[27 empty] | 566.2 | 90.248 | 0.044562
[27 empty] | 566.1 | 90.246 | 0.044572
[27 empty] | 566 | 90.243 | 0.044586
[27 empty] | 565.9 | 90.241 | 0.044596
[27 empty] | 565.8 | 90.31 | 0.044264
[27 empty] | 565.7 | 90.312 | 0.044255
[27 empty] | 565.6 | 90.282 | 0.044399
[27 empty] | 565.5 | 90.228 | 0.044659
[27 empty] | 565.4 | 90.205 | 0.044769
[27 empty] | 565.3 | 90.19 | 0.044842
[27 empty] | 565.2 | 90.228 | 0.044659
[27 empty] | 565.1 | 90.253 | 0.044538
[27 empty] | 565 | 90.242 | 0.044591
[27 empty] | 564.9 | 90.226 | 0.044668
[27 empty] | 564.8 | 90.185 | 0.044866
[27 empty] | 564.7 | 90.287 | 0.044375
[27 empty] | 564.6 | 90.26 | 0.044505
[27 empty] | 564.5 | 90.246 | 0.044572
[27 empty] | 564.4 | 90.244 | 0.044582
[27 empty] | 564.3 | 90.245 | 0.044577
[27 empty] | 564.2 | 90.199 | 0.044798
[27 empty] | 564.1 | 90.142 | 0.045073
[27 empty] | 564 | 90.167 | 0.044952
[27 empty] | 563.9 | 90.209 | 0.04475
[27 empty] | 563.8 | 90.238 | 0.044611
[27 empty] | 563.7 | 90.188 | 0.044851
[27 empty] | 563.6 | 90.187 | 0.044856
[27 empty] | 563.5 | 90.178 | 0.044899
[27 empty] | 563.4 | 90.223 | 0.044683
[27 empty] | 563.3 | 90.271 | 0.044452
[27 empty] | 563.2 | 90.234 | 0.04463
[27 empty] | 563.1 | 90.231 | 0.044644
[27 empty] | 563 | 90.219 | 0.044702
[27 empty] | 562.9 | 90.181 | 0.044885
[27 empty] | 562.8 | 90.163 | 0.044972
[27 empty] | 562.7 | 90.142 | 0.045073
[27 empty] | 562.6 | 90.157 | 0.045001
[27 empty] | 562.5 | 90.184 | 0.044871
[27 empty] | 562.4 | 90.209 | 0.04475
[27 empty] | 562.3 | 90.167 | 0.044952
[27 empty] | 562.2 | 90.159 | 0.044991
[27 empty] | 562.1 | 90.159 | 0.044991
[27 empty] | 562 | 90.204 | 0.044774
[27 empty] | 561.9 | 90.204 | 0.044774
[27 empty] | 561.8 | 90.147 | 0.045049
[27 empty] | 561.7 | 90.172 | 0.044928
[27 empty] | 561.6 | 90.13 | 0.045131
[27 empty] | 561.5 | 90.105 | 0.045251
[27 empty] | 561.4 | 90.157 | 0.045001
[27 empty] | 561.3 | 90.123 | 0.045164
[27 empty] | 561.2 | 90.096 | 0.045294
[27 empty] | 561.1 | 90.132 | 0.045121
[27 empty] | 561 | 90.103 | 0.045261
[27 empty] | 560.9 | 90.064 | 0.045449
[27 empty] | 560.8 | 90.042 | 0.045555
[27 empty] | 560.7 | 90.062 | 0.045458
[27 empty] | 560.6 | 90.103 | 0.045261
[27 empty] | 560.5 | 90.097 | 0.04529
[27 empty] | 560.4 | 90.075 | 0.045396
[27 empty] | 560.3 | 90.036 | 0.045584
[27 empty] | 560.2 | 90.034 | 0.045593
[27 empty] | 560.1 | 89.999 | 0.045762
[27 empty] | 560 | 90.03 | 0.045613
[27 empty] | 559.9 | 90.037 | 0.045579
[27 empty] | 559.8 | 90.01 | 0.045709
[27 empty] | 559.7 | 90.013 | 0.045695
[27 empty] | 559.6 | 89.998 | 0.045767
[27 empty] | 559.5 | 89.98 | 0.045854
[27 empty] | 559.4 | 89.929 | 0.0461
[27 empty] | 559.3 | 89.996 | 0.045777
[27 empty] | 559.2 | 89.981 | 0.045849
[27 empty] | 559.1 | 90.049 | 0.045521
[27 empty] | 559 | 90.001 | 0.045753
[27 empty] | 558.9 | 89.906 | 0.046211
[27 empty] | 558.8 | 89.922 | 0.046134
[27 empty] | 558.7 | 89.867 | 0.0464
[27 empty] | 558.6 | 89.861 | 0.046429
[27 empty] | 558.5 | 89.838 | 0.04654
[27 empty] | 558.4 | 89.884 | 0.046318
[27 empty] | 558.3 | 89.857 | 0.046448
[27 empty] | 558.2 | 89.835 | 0.046554
[27 empty] | 558.1 | 89.818 | 0.046637
[27 empty] | 558 | 89.79 | 0.046772
[27 empty] | 557.9 | 89.825 | 0.046603
[27 empty] | 557.8 | 89.779 | 0.046825
[27 empty] | 557.7 | 89.752 | 0.046956
[27 empty] | 557.6 | 89.693 | 0.047241
[27 empty] | 557.5 | 89.651 | 0.047445
[27 empty] | 557.4 | 89.682 | 0.047295
[27 empty] | 557.3 | 89.585 | 0.047765
[27 empty] | 557.2 | 89.547 | 0.047949
[27 empty] | 557.1 | 89.497 | 0.048192
[27 empty] | 557 | 89.476 | 0.048293
[27 empty] | 556.9 | 89.474 | 0.048303
[27 empty] | 556.8 | 89.424 | 0.048546
[27 empty] | 556.7 | 89.403 | 0.048648
[27 empty] | 556.6 | 89.305 | 0.049124
[27 empty] | 556.5 | 89.267 | 0.049309
[27 empty] | 556.4 | 89.213 | 0.049572
[27 empty] | 556.3 | 89.179 | 0.049737
[27 empty] | 556.2 | 89.043 | 0.0504
[27 empty] | 556.1 | 88.938 | 0.050913
[27 empty] | 556 | 88.852 | 0.051333
[27 empty] | 555.9 | 88.831 | 0.051435
[27 empty] | 555.8 | 88.709 | 0.052032
[27 empty] | 555.7 | 88.542 | 0.052851
[27 empty] | 555.6 | 88.452 | 0.053292
[27 empty] | 555.5 | 88.283 | 0.054123
[27 empty] | 555.4 | 88.167 | 0.054694
[27 empty] | 555.3 | 88.024 | 0.055399
[27 empty] | 555.2 | 87.877 | 0.056125
[27 empty] | 555.1 | 87.717 | 0.056916
[27 empty] | 555 | 87.495 | 0.058017
[27 empty] | 554.9 | 87.303 | 0.058971
[27 empty] | 554.8 | 87.099 | 0.059987
[27 empty] | 554.7 | 86.934 | 0.06081
[27 empty] | 554.6 | 86.761 | 0.061675
[27 empty] | 554.5 | 86.573 | 0.062618
[27 empty] | 554.4 | 86.33 | 0.063838
[27 empty] | 554.3 | 86.156 | 0.064714
[27 empty] | 554.2 | 85.977 | 0.065618
[27 empty] | 554.1 | 85.778 | 0.066624
[27 empty] | 554 | 85.58 | 0.067628
[27 empty] | 553.9 | 85.356 | 0.068766
[27 empty] | 553.8 | 85.141 | 0.069861
[27 empty] | 553.7 | 84.986 | 0.070653
[27 empty] | 553.6 | 84.792 | 0.071645
[27 empty] | 553.5 | 84.648 | 0.072383
[27 empty] | 553.4 | 84.513 | 0.073076
[27 empty] | 553.3 | 84.323 | 0.074054
[27 empty] | 553.2 | 84.265 | 0.074353
[27 empty] | 553.1 | 84.119 | 0.075106
[27 empty] | 553 | 84.025 | 0.075591
[27 empty] | 552.9 | 83.913 | 0.076171
[27 empty] | 552.8 | 83.776 | 0.07688
[27 empty] | 552.7 | 83.685 | 0.077352
[27 empty] | 552.6 | 83.573 | 0.077934
[27 empty] | 552.5 | 83.457 | 0.078537
[27 empty] | 552.4 | 83.323 | 0.079235
[27 empty] | 552.3 | 83.262 | 0.079553
[27 empty] | 552.2 | 83.169 | 0.080039
[27 empty] | 552.1 | 83.038 | 0.080723
[27 empty] | 552 | 82.941 | 0.081231
[27 empty] | 551.9 | 82.859 | 0.08166
[27 empty] | 551.8 | 82.787 | 0.082038
[27 empty] | 551.7 | 82.657 | 0.08272
[27 empty] | 551.6 | 82.507 | 0.083509
[27 empty] | 551.5 | 82.424 | 0.083946
[27 empty] | 551.4 | 82.292 | 0.084642
[27 empty] | 551.3 | 82.089 | 0.085715
[27 empty] | 551.2 | 81.952 | 0.08644
[27 empty] | 551.1 | 81.808 | 0.087204
[27 empty] | 551 | 81.654 | 0.088023
[27 empty] | 550.9 | 81.507 | 0.088805
[27 empty] | 550.8 | 81.361 | 0.089584
[27 empty] | 550.7 | 81.181 | 0.090546
[27 empty] | 550.6 | 81.011 | 0.091456
[27 empty] | 550.5 | 80.894 | 0.092084
[27 empty] | 550.4 | 80.772 | 0.092739
[27 empty] | 550.3 | 80.61 | 0.093611
[27 empty] | 550.2 | 80.402 | 0.094733
[27 empty] | 550.1 | 80.196 | 0.095847
[27 empty] | 550 | 80.083 | 0.09646
[27 empty] | 549.9 | 79.885 | 0.097535
[27 empty] | 549.8 | 79.707 | 0.098504
[27 empty] | 549.7 | 79.453 | 0.09989
[27 empty] | 549.6 | 79.239 | 0.10106
[27 empty] | 549.5 | 79.01 | 0.10232
[27 empty] | 549.4 | 78.675 | 0.10416
[27 empty] | 549.3 | 78.402 | 0.10567
[27 empty] | 549.2 | 78.124 | 0.10722
[27 empty] | 549.1 | 77.842 | 0.10879
[27 empty] | 549 | 77.562 | 0.11035
[27 empty] | 548.9 | 77.22 | 0.11227
[27 empty] | 548.8 | 76.864 | 0.11428
[27 empty] | 548.7 | 76.555 | 0.11603
[27 empty] | 548.6 | 76.212 | 0.11798
[27 empty] | 548.5 | 75.858 | 0.12
[27 empty] | 548.4 | 75.5 | 0.12205
[27 empty] | 548.3 | 75.146 | 0.12409
[27 empty] | 548.2 | 74.808 | 0.12605
[27 empty] | 548.1 | 74.393 | 0.12847
[27 empty] | 548 | 74.101 | 0.13018
[27 empty] | 547.9 | 73.793 | 0.13198
[27 empty] | 547.8 | 73.49 | 0.13377
[27 empty] | 547.7 | 73.226 | 0.13533
[27 empty] | 547.6 | 73.033 | 0.13648
[27 empty] | 547.5 | 72.8 | 0.13787
[27 empty] | 547.4 | 72.582 | 0.13917
[27 empty] | 547.3 | 72.374 | 0.14042
[27 empty] | 547.2 | 72.181 | 0.14158
[27 empty] | 547.1 | 72.071 | 0.14224
[27 empty] | 547 | 71.934 | 0.14307
[27 empty] | 546.9 | 71.797 | 0.14389
[27 empty] | 546.8 | 71.709 | 0.14443
[27 empty] | 546.7 | 71.625 | 0.14494
[27 empty] | 546.6 | 71.585 | 0.14518
[27 empty] | 546.5 | 71.535 | 0.14548
[27 empty] | 546.4 | 71.494 | 0.14573
[27 empty] | 546.3 | 71.473 | 0.14586
[27 empty] | 546.2 | 71.515 | 0.1456
[27 empty] | 546.1 | 71.479 | 0.14582
[27 empty] | 546 | 71.434 | 0.1461
[27 empty] | 545.9 | 71.432 | 0.14611
[27 empty] | 545.8 | 71.434 | 0.1461
[27 empty] | 545.7 | 71.484 | 0.14579
[27 empty] | 545.6 | 71.476 | 0.14584
[27 empty] | 545.5 | 71.525 | 0.14554
[27 empty] | 545.4 | 71.536 | 0.14548
[27 empty] | 545.3 | 71.562 | 0.14532
[27 empty] | 545.2 | 71.611 | 0.14502
[27 empty] | 545.1 | 71.64 | 0.14484
[27 empty] | 545 | 71.671 | 0.14466
[27 empty] | 544.9 | 71.714 | 0.1444
[27 empty] | 544.8 | 71.723 | 0.14434
[27 empty] | 544.7 | 71.732 | 0.14429
[27 empty] | 544.6 | 71.723 | 0.14434
[27 empty] | 544.5 | 71.789 | 0.14394
[27 empty] | 544.4 | 71.795 | 0.14391
[27 empty] | 544.3 | 71.816 | 0.14378
[27 empty] | 544.2 | 71.822 | 0.14374
[27 empty] | 544.1 | 71.779 | 0.144
[27 empty] | 544 | 71.728 | 0.14431
[27 empty] | 543.9 | 71.672 | 0.14465
[27 empty] | 543.8 | 71.615 | 0.145
[27 empty] | 543.7 | 71.55 | 0.14539
[27 empty] | 543.6 | 71.46 | 0.14594
[27 empty] | 543.5 | 71.38 | 0.14642
[27 empty] | 543.4 | 71.235 | 0.14731
[27 empty] | 543.3 | 71.1 | 0.14813
[27 empty] | 543.2 | 70.917 | 0.14925
[27 empty] | 543.1 | 70.818 | 0.14986
[27 empty] | 543 | 70.616 | 0.1511
[27 empty] | 542.9 | 70.41 | 0.15237
[27 empty] | 542.8 | 70.086 | 0.15437
[27 empty] | 542.7 | 69.8 | 0.15614
[27 empty] | 542.6 | 69.485 | 0.15811
[27 empty] | 542.5 | 69.147 | 0.16023
[27 empty] | 542.4 | 68.858 | 0.16205
[27 empty] | 542.3 | 68.533 | 0.1641
[27 empty] | 542.2 | 68.158 | 0.16648
[27 empty] | 542.1 | 67.775 | 0.16893
[27 empty] | 542 | 67.385 | 0.17144
[27 empty] | 541.9 | 66.991 | 0.17398
[27 empty] | 541.8 | 66.592 | 0.17658
[27 empty] | 541.7 | 66.168 | 0.17935
[27 empty] | 541.6 | 65.713 | 0.18235
[27 empty] | 541.5 | 65.283 | 0.1852
[27 empty] | 541.4 | 64.835 | 0.18819
[27 empty] | 541.3 | 64.382 | 0.19124
[27 empty] | 541.2 | 63.93 | 0.1943
[27 empty] | 541.1 | 63.472 | 0.19742
[27 empty] | 541 | 63.059 | 0.20025
[27 empty] | 540.9 | 62.576 | 0.20359
[27 empty] | 540.8 | 62.034 | 0.20737
[27 empty] | 540.7 | 61.504 | 0.2111
[27 empty] | 540.6 | 60.905 | 0.21535
[27 empty] | 540.5 | 60.311 | 0.2196
[27 empty] | 540.4 | 59.692 | 0.22408
[27 empty] | 540.3 | 59.084 | 0.22853
[27 empty] | 540.2 | 58.467 | 0.23309
[27 empty] | 540.1 | 57.785 | 0.23818
[27 empty] | 540 | 57.036 | 0.24385
[27 empty] | 539.9 | 56.295 | 0.24953
[27 empty] | 539.8 | 55.579 | 0.25509
[27 empty] | 539.7 | 54.891 | 0.2605
[27 empty] | 539.6 | 54.086 | 0.26692
[27 empty] | 539.5 | 53.284 | 0.2734
[27 empty] | 539.4 | 52.412 | 0.28057
[27 empty] | 539.3 | 51.608 | 0.28728
[27 empty] | 539.2 | 50.761 | 0.29447
[27 empty] | 539.1 | 49.946 | 0.3015
[27 empty] | 539 | 49.115 | 0.30879
[27 empty] | 538.9 | 48.319 | 0.31588
[27 empty] | 538.8 | 47.507 | 0.32324
[27 empty] | 538.7 | 46.728 | 0.33042
[27 empty] | 538.6 | 45.95 | 0.33771
[27 empty] | 538.5 | 45.23 | 0.34457
[27 empty] | 538.4 | 44.589 | 0.35077
[27 empty] | 538.3 | 43.916 | 0.35738
[27 empty] | 538.2 | 43.307 | 0.36344
[27 empty] | 538.1 | 42.688 | 0.36969
[27 empty] | 538 | 42.178 | 0.37491
[27 empty] | 537.9 | 41.666 | 0.38022
[27 empty] | 537.8 | 41.224 | 0.38485
[27 empty] | 537.7 | 40.838 | 0.38894
[27 empty] | 537.6 | 40.462 | 0.39295
[27 empty] | 537.5 | 40.13 | 0.39653
[27 empty] | 537.4 | 39.842 | 0.39966
[27 empty] | 537.3 | 39.582 | 0.4025
[27 empty] | 537.2 | 39.321 | 0.40538
[27 empty] | 537.1 | 39.129 | 0.4075
[27 empty] | 537 | 38.944 | 0.40956
[27 empty] | 536.9 | 38.791 | 0.41127
[27 empty] | 536.8 | 38.677 | 0.41255
[27 empty] | 536.7 | 38.574 | 0.41371
[27 empty] | 536.6 | 38.528 | 0.41422
[27 empty] | 536.5 | 38.511 | 0.41442
[27 empty] | 536.4 | 38.524 | 0.41427
[27 empty] | 536.3 | 38.569 | 0.41376
[27 empty] | 536.2 | 38.613 | 0.41327
[27 empty] | 536.1 | 38.761 | 0.41161
[27 empty] | 536 | 38.952 | 0.40947
[27 empty] | 535.9 | 39.193 | 0.40679
[27 empty] | 535.8 | 39.517 | 0.40322
[27 empty] | 535.7 | 39.847 | 0.3996
[27 empty] | 535.6 | 40.254 | 0.39519
[27 empty] | 535.5 | 40.73 | 0.39009
[27 empty] | 535.4 | 41.275 | 0.38431
[27 empty] | 535.3 | 41.891 | 0.37788
[27 empty] | 535.2 | 42.555 | 0.37105
[27 empty] | 535.1 | 43.254 | 0.36397
[27 empty] | 535 | 43.989 | 0.35666
[27 empty] | 534.9 | 44.807 | 0.34865
[27 empty] | 534.8 | 45.644 | 0.34062
[27 empty] | 534.7 | 46.592 | 0.33169
[27 empty] | 534.6 | 47.499 | 0.32332
[27 empty] | 534.5 | 48.583 | 0.31352
[27 empty] | 534.4 | 49.564 | 0.30483
[27 empty] | 534.3 | 50.553 | 0.29625
[27 empty] | 534.2 | 51.587 | 0.28746
[27 empty] | 534.1 | 52.656 | 0.27855
[27 empty] | 534 | 53.768 | 0.26948
[27 empty] | 533.9 | 54.864 | 0.26071
[27 empty] | 533.8 | 55.965 | 0.25208
[27 empty] | 533.7 | 57.023 | 0.24395
[27 empty] | 533.6 | 58.088 | 0.23591
[27 empty] | 533.5 | 59.158 | 0.22799
[27 empty] | 533.4 | 60.246 | 0.22007
[27 empty] | 533.3 | 61.334 | 0.2123
[27 empty] | 533.2 | 62.444 | 0.20451
[27 empty] | 533.1 | 63.457 | 0.19752
[27 empty] | 533 | 64.395 | 0.19115
[27 empty] | 532.9 | 65.323 | 0.18493
[27 empty] | 532.8 | 66.291 | 0.17855
[27 empty] | 532.7 | 67.234 | 0.17241
[27 empty] | 532.6 | 68.157 | 0.16649
[27 empty] | 532.5 | 69.015 | 0.16106
[27 empty] | 532.4 | 69.824 | 0.156
[27 empty] | 532.3 | 70.638 | 0.15096
[27 empty] | 532.2 | 71.416 | 0.1462
[27 empty] | 532.1 | 72.151 | 0.14176
[27 empty] | 532 | 72.846 | 0.13759
[27 empty] | 531.9 | 73.578 | 0.13325
[27 empty] | 531.8 | 74.285 | 0.1291
[27 empty] | 531.7 | 74.875 | 0.12566
[27 empty] | 531.6 | 75.431 | 0.12245
[27 empty] | 531.5 | 75.965 | 0.11939
[27 empty] | 531.4 | 76.495 | 0.11637
[27 empty] | 531.3 | 77.113 | 0.11287
[27 empty] | 531.2 | 77.604 | 0.11012
[27 empty] | 531.1 | 78.006 | 0.10787
[27 empty] | 531 | 78.428 | 0.10553
[27 empty] | 530.9 | 78.892 | 0.10297
[27 empty] | 530.8 | 79.267 | 0.10091
[27 empty] | 530.7 | 79.676 | 0.098672
[27 empty] | 530.6 | 80.056 | 0.096606
[27 empty] | 530.5 | 80.42 | 0.094636
[27 empty] | 530.4 | 80.734 | 0.092944
[27 empty] | 530.3 | 80.972 | 0.091665
[27 empty] | 530.2 | 81.307 | 0.089872
[27 empty] | 530.1 | 81.586 | 0.088384
[27 empty] | 530 | 81.888 | 0.08678
[27 empty] | 529.9 | 82.185 | 0.085207
[27 empty] | 529.8 | 82.454 | 0.083788
[27 empty] | 529.7 | 82.667 | 0.082668
[27 empty] | 529.6 | 82.874 | 0.081582
[27 empty] | 529.5 | 83.083 | 0.080488
[27 empty] | 529.4 | 83.272 | 0.079501
[27 empty] | 529.3 | 83.508 | 0.078272
[27 empty] | 529.2 | 83.718 | 0.077181
[27 empty] | 529.1 | 83.885 | 0.076316
[27 empty] | 529 | 84.081 | 0.075302
[27 empty] | 528.9 | 84.215 | 0.074611
[27 empty] | 528.8 | 84.396 | 0.073678
[27 empty] | 528.7 | 84.563 | 0.07282
[27 empty] | 528.6 | 84.791 | 0.07165
[27 empty] | 528.5 | 84.933 | 0.070924
[27 empty] | 528.4 | 85.052 | 0.070315
[27 empty] | 528.3 | 85.141 | 0.069861
[27 empty] | 528.2 | 85.257 | 0.06927
[27 empty] | 528.1 | 85.36 | 0.068746
[27 empty] | 528 | 85.507 | 0.067998
[27 empty] | 527.9 | 85.666 | 0.067192
[27 empty] | 527.8 | 85.784 | 0.066594
[27 empty] | 527.7 | 85.871 | 0.066153
[27 empty] | 527.6 | 85.972 | 0.065643
[27 empty] | 527.5 | 86.058 | 0.065209
[27 empty] | 527.4 | 86.175 | 0.064619
[27 empty] | 527.3 | 86.305 | 0.063964
[27 empty] | 527.2 | 86.406 | 0.063456
[27 empty] | 527.1 | 86.488 | 0.063044
[27 empty] | 527 | 86.534 | 0.062813
[27 empty] | 526.9 | 86.596 | 0.062502
[27 empty] | 526.8 | 86.696 | 0.062001
[27 empty] | 526.7 | 86.789 | 0.061535
[27 empty] | 526.6 | 86.91 | 0.06093
[27 empty] | 526.5 | 86.978 | 0.060591
[27 empty] | 526.4 | 87.044 | 0.060261
[27 empty] | 526.3 | 87.11 | 0.059932
[27 empty] | 526.2 | 87.183 | 0.059568
[27 empty] | 526.1 | 87.248 | 0.059245
[27 empty] | 526 | 87.326 | 0.058856
[27 empty] | 525.9 | 87.376 | 0.058608
[27 empty] | 525.8 | 87.447 | 0.058255
[27 empty] | 525.7 | 87.537 | 0.057808
[27 empty] | 525.6 | 87.5 | 0.057992
[27 empty] | 525.5 | 87.613 | 0.057431
[27 empty] | 525.4 | 87.672 | 0.057139
[27 empty] | 525.3 | 87.768 | 0.056664
[27 empty] | 525.2 | 87.874 | 0.05614
[27 empty] | 525.1 | 87.885 | 0.056085
[27 empty] | 525 | 87.919 | 0.055917
[27 empty] | 524.9 | 87.936 | 0.055833
[27 empty] | 524.8 | 87.99 | 0.055567
[27 empty] | 524.7 | 88.004 | 0.055498
[27 empty] | 524.6 | 88.087 | 0.055088
[27 empty] | 524.5 | 88.174 | 0.054659
[27 empty] | 524.4 | 88.178 | 0.05464
[27 empty] | 524.3 | 88.211 | 0.054477
[27 empty] | 524.2 | 88.246 | 0.054305
[27 empty] | 524.1 | 88.355 | 0.053769
[27 empty] | 524 | 88.379 | 0.053651
[27 empty] | 523.9 | 88.458 | 0.053263
[27 empty] | 523.8 | 88.462 | 0.053243
[27 empty] | 523.7 | 88.437 | 0.053366
[27 empty] | 523.6 | 88.468 | 0.053214
[27 empty] | 523.5 | 88.517 | 0.052973
[27 empty] | 523.4 | 88.579 | 0.052669
[27 empty] | 523.3 | 88.631 | 0.052414
[27 empty] | 523.2 | 88.669 | 0.052228
[27 empty] | 523.1 | 88.672 | 0.052213
[27 empty] | 523 | 88.697 | 0.052091
[27 empty] | 522.9 | 88.705 | 0.052052
[27 empty] | 522.8 | 88.736 | 0.0519
[27 empty] | 522.7 | 88.797 | 0.051602
[27 empty] | 522.6 | 88.805 | 0.051563
[27 empty] | 522.5 | 88.81 | 0.051538
[27 empty] | 522.4 | 88.854 | 0.051323
[27 empty] | 522.3 | 88.838 | 0.051401
[27 empty] | 522.2 | 88.845 | 0.051367
[27 empty] | 522.1 | 88.959 | 0.05081
[27 empty] | 522 | 88.961 | 0.0508
[27 empty] | 521.9 | 88.984 | 0.050688
[27 empty] | 521.8 | 88.978 | 0.050717
[27 empty] | 521.7 | 88.975 | 0.050732
[27 empty] | 521.6 | 88.993 | 0.050644
[27 empty] | 521.5 | 88.967 | 0.050771
[27 empty] | 521.4 | 89.014 | 0.050542
[27 empty] | 521.3 | 89.028 | 0.050473
[27 empty] | 521.2 | 89.054 | 0.050347
[27 empty] | 521.1 | 89.062 | 0.050308
[27 empty] | 521 | 89.079 | 0.050225
[27 empty] | 520.9 | 89.072 | 0.050259
[27 empty] | 520.8 | 89.145 | 0.049903
[27 empty] | 520.7 | 89.119 | 0.05003
[27 empty] | 520.6 | 89.21 | 0.049586
[27 empty] | 520.5 | 89.191 | 0.049679
[27 empty] | 520.4 | 89.154 | 0.049859
[27 empty] | 520.3 | 89.171 | 0.049776
[27 empty] | 520.2 | 89.169 | 0.049786
[27 empty] | 520.1 | 89.191 | 0.049679
[27 empty] | 520 | 89.232 | 0.049479
[27 empty] | 519.9 | 89.235 | 0.049465
[27 empty] | 519.8 | 89.242 | 0.049431
[27 empty] | 519.7 | 89.241 | 0.049436
[27 empty] | 519.6 | 89.237 | 0.049455
[27 empty] | 519.5 | 89.238 | 0.04945
[27 empty] | 519.4 | 89.294 | 0.049178
[27 empty] | 519.3 | 89.335 | 0.048978
[27 empty] | 519.2 | 89.334 | 0.048983
[27 empty] | 519.1 | 89.321 | 0.049046
[27 empty] | 519 | 89.229 | 0.049494
[27 empty] | 518.9 | 89.268 | 0.049304
[27 empty] | 518.8 | 89.323 | 0.049037
[27 empty] | 518.7 | 89.319 | 0.049056
[27 empty] | 518.6 | 89.319 | 0.049056
[27 empty] | 518.5 | 89.31 | 0.0491
[27 empty] | 518.4 | 89.325 | 0.049027
[27 empty] | 518.3 | 89.324 | 0.049032
[27 empty] | 518.2 | 89.347 | 0.04892
[27 empty] | 518.1 | 89.367 | 0.048823
[27 empty] | 518 | 89.41 | 0.048614
[27 empty] | 517.9 | 89.382 | 0.04875
[27 empty] | 517.8 | 89.354 | 0.048886
[27 empty] | 517.7 | 89.333 | 0.048988
[27 empty] | 517.6 | 89.341 | 0.048949
[27 empty] | 517.5 | 89.383 | 0.048745
[27 empty] | 517.4 | 89.417 | 0.04858
[27 empty] | 517.3 | 89.37 | 0.048808
[27 empty] | 517.2 | 89.407 | 0.048628
[27 empty] | 517.1 | 89.446 | 0.048439
[27 empty] | 517 | 89.446 | 0.048439
[27 empty] | 516.9 | 89.457 | 0.048386
[27 empty] | 516.8 | 89.559 | 0.047891
[27 empty] | 516.7 | 89.484 | 0.048255
[27 empty] | 516.6 | 89.565 | 0.047862
[27 empty] | 516.5 | 89.558 | 0.047896
[27 empty] | 516.4 | 89.531 | 0.048027
[27 empty] | 516.3 | 89.506 | 0.048148
[27 empty] | 516.2 | 89.523 | 0.048065
[27 empty] | 516.1 | 89.593 | 0.047726
[27 empty] | 516 | 89.642 | 0.047488
[27 empty] | 515.9 | 89.597 | 0.047707
[27 empty] | 515.8 | 89.582 | 0.047779
[27 empty] | 515.7 | 89.582 | 0.047779
[27 empty] | 515.6 | 89.61 | 0.047644
[27 empty] | 515.5 | 89.639 | 0.047503
[27 empty] | 515.4 | 89.603 | 0.047677
[27 empty] | 515.3 | 89.652 | 0.04744
[27 empty] | 515.2 | 89.61 | 0.047644
[27 empty] | 515.1 | 89.634 | 0.047527
[27 empty] | 515 | 89.604 | 0.047673
[27 empty] | 514.9 | 89.604 | 0.047673
[27 empty] | 514.8 | 89.655 | 0.047425
[27 empty] | 514.7 | 89.634 | 0.047527
[27 empty] | 514.6 | 89.617 | 0.04761
[27 empty] | 514.5 | 89.641 | 0.047493
[27 empty] | 514.4 | 89.594 | 0.047721
[27 empty] | 514.3 | 89.666 | 0.047372
[27 empty] | 514.2 | 89.654 | 0.04743
[27 empty] | 514.1 | 89.667 | 0.047367
[27 empty] | 514 | 89.64 | 0.047498
[27 empty] | 513.9 | 89.668 | 0.047363
[27 empty] | 513.8 | 89.633 | 0.047532
[27 empty] | 513.7 | 89.666 | 0.047372
[27 empty] | 513.6 | 89.606 | 0.047663
[27 empty] | 513.5 | 89.635 | 0.047522
[27 empty] | 513.4 | 89.614 | 0.047624
[27 empty] | 513.3 | 89.603 | 0.047677
[27 empty] | 513.2 | 89.603 | 0.047677
[27 empty] | 513.1 | 89.586 | 0.04776
[27 empty] | 513 | 89.621 | 0.04759
[27 empty] | 512.9 | 89.602 | 0.047682
[27 empty] | 512.8 | 89.685 | 0.04728
[27 empty] | 512.7 | 89.664 | 0.047382
[27 empty] | 512.6 | 89.64 | 0.047498
[27 empty] | 512.5 | 89.65 | 0.04745
[27 empty] | 512.4 | 89.607 | 0.047658
[27 empty] | 512.3 | 89.625 | 0.047571
[27 empty] | 512.2 | 89.555 | 0.04791
[27 empty] | 512.1 | 89.553 | 0.04792
[27 empty] | 512 | 89.563 | 0.047871
[27 empty] | 511.9 | 89.52 | 0.04808
[27 empty] | 511.8 | 89.543 | 0.047968
[27 empty] | 511.7 | 89.565 | 0.047862
[27 empty] | 511.6 | 89.583 | 0.047774
[27 empty] | 511.5 | 89.606 | 0.047663
[27 empty] | 511.4 | 89.653 | 0.047435
[27 empty] | 511.3 | 89.565 | 0.047862
[27 empty] | 511.2 | 89.55 | 0.047934
[27 empty] | 511.1 | 89.529 | 0.048036
[27 empty] | 511 | 89.503 | 0.048162
[27 empty] | 510.9 | 89.486 | 0.048245
[27 empty] | 510.8 | 89.537 | 0.047997
[27 empty] | 510.7 | 89.488 | 0.048235
[27 empty] | 510.6 | 89.488 | 0.048235
[27 empty] | 510.5 | 89.507 | 0.048143
[27 empty] | 510.4 | 89.441 | 0.048463
[27 empty] | 510.3 | 89.513 | 0.048114
[27 empty] | 510.2 | 89.532 | 0.048022
[27 empty] | 510.1 | 89.526 | 0.048051
[27 empty] | 510 | 89.467 | 0.048337
[27 empty] | 509.9 | 89.446 | 0.048439
[27 empty] | 509.8 | 89.375 | 0.048784
[27 empty] | 509.7 | 89.43 | 0.048517
[27 empty] | 509.6 | 89.492 | 0.048216
[27 empty] | 509.5 | 89.456 | 0.048391
[27 empty] | 509.4 | 89.479 | 0.048279
[27 empty] | 509.3 | 89.414 | 0.048594
[27 empty] | 509.2 | 89.445 | 0.048444
[27 empty] | 509.1 | 89.421 | 0.04856
[27 empty] | 509 | 89.437 | 0.048483
[27 empty] | 508.9 | 89.428 | 0.048526
[27 empty] | 508.8 | 89.416 | 0.048585
[27 empty] | 508.7 | 89.433 | 0.048502
[27 empty] | 508.6 | 89.386 | 0.04873
[27 empty] | 508.5 | 89.366 | 0.048828
[27 empty] | 508.4 | 89.385 | 0.048735
[27 empty] | 508.3 | 89.54 | 0.047983
[27 empty] | 508.2 | 89.468 | 0.048332
[27 empty] | 508.1 | 89.356 | 0.048876
[27 empty] | 508 | 89.326 | 0.049022
[27 empty] | 507.9 | 89.305 | 0.049124
[27 empty] | 507.8 | 89.448 | 0.048429
[27 empty] | 507.7 | 89.426 | 0.048536
[27 empty] | 507.6 | 89.488 | 0.048235
[27 empty] | 507.5 | 89.393 | 0.048696
[27 empty] | 507.4 | 89.402 | 0.048653
[27 empty] | 507.3 | 89.403 | 0.048648
[27 empty] | 507.2 | 89.515 | 0.048104
[27 empty] | 507.1 | 89.505 | 0.048153
[27 empty] | 507 | 89.478 | 0.048284
[27 empty] | 506.9 | 89.445 | 0.048444
[27 empty] | 506.8 | 89.441 | 0.048463
[27 empty] | 506.7 | 89.484 | 0.048255
[27 empty] | 506.6 | 89.423 | 0.048551
[27 empty] | 506.5 | 89.465 | 0.048347
[27 empty] | 506.4 | 89.486 | 0.048245
[27 empty] | 506.3 | 89.491 | 0.048221
[27 empty] | 506.2 | 89.486 | 0.048245
[27 empty] | 506.1 | 89.474 | 0.048303
[27 empty] | 506 | 89.578 | 0.047799
[27 empty] | 505.9 | 89.586 | 0.04776
[27 empty] | 505.8 | 89.54 | 0.047983
[27 empty] | 505.7 | 89.524 | 0.048061
[27 empty] | 505.6 | 89.489 | 0.04823
[27 empty] | 505.5 | 89.559 | 0.047891
[27 empty] | 505.4 | 89.558 | 0.047896
[27 empty] | 505.3 | 89.541 | 0.047978
[27 empty] | 505.2 | 89.589 | 0.047745
[27 empty] | 505.1 | 89.599 | 0.047697
[27 empty] | 505 | 89.584 | 0.04777
[27 empty] | 504.9 | 89.601 | 0.047687
[27 empty] | 504.8 | 89.622 | 0.047585
[27 empty] | 504.7 | 89.644 | 0.047479
[27 empty] | 504.6 | 89.65 | 0.04745
[27 empty] | 504.5 | 89.604 | 0.047673
[27 empty] | 504.4 | 89.57 | 0.047837
[27 empty] | 504.3 | 89.552 | 0.047925
[27 empty] | 504.2 | 89.632 | 0.047537
[27 empty] | 504.1 | 89.603 | 0.047677
[27 empty] | 504 | 89.638 | 0.047508
[27 empty] | 503.9 | 89.659 | 0.047406
[27 empty] | 503.8 | 89.619 | 0.0476
[27 empty] | 503.7 | 89.664 | 0.047382
[27 empty] | 503.6 | 89.654 | 0.04743
[27 empty] | 503.5 | 89.682 | 0.047295
[27 empty] | 503.4 | 89.642 | 0.047488
[27 empty] | 503.3 | 89.624 | 0.047576
[27 empty] | 503.2 | 89.612 | 0.047634
[27 empty] | 503.1 | 89.624 | 0.047576
[27 empty] | 503 | 89.612 | 0.047634
[27 empty] | 502.9 | 89.658 | 0.047411
[27 empty] | 502.8 | 89.689 | 0.047261
[27 empty] | 502.7 | 89.695 | 0.047232
[27 empty] | 502.6 | 89.671 | 0.047348
[27 empty] | 502.5 | 89.614 | 0.047624
[27 empty] | 502.4 | 89.687 | 0.047271
[27 empty] | 502.3 | 89.676 | 0.047324
[27 empty] | 502.2 | 89.68 | 0.047304
[27 empty] | 502.1 | 89.616 | 0.047614
[27 empty] | 502 | 89.607 | 0.047658
[27 empty] | 501.9 | 89.612 | 0.047634
[27 empty] | 501.8 | 89.639 | 0.047503
[27 empty] | 501.7 | 89.652 | 0.04744
[27 empty] | 501.6 | 89.626 | 0.047566
[27 empty] | 501.5 | 89.649 | 0.047455
[27 empty] | 501.4 | 89.62 | 0.047595
[27 empty] | 501.3 | 89.628 | 0.047556
[27 empty] | 501.2 | 89.615 | 0.047619
[27 empty] | 501.1 | 89.686 | 0.047275
[27 empty] | 501 | 89.663 | 0.047387
[27 empty] | 500.9 | 89.648 | 0.047459
[27 empty] | 500.8 | 89.649 | 0.047455
[27 empty] | 500.7 | 89.61 | 0.047644
[27 empty] | 500.6 | 89.66 | 0.047401
[27 empty] | 500.5 | 89.669 | 0.047358
[27 empty] | 500.4 | 89.63 | 0.047547
[27 empty] | 500.3 | 89.575 | 0.047813
[27 empty] | 500.2 | 89.543 | 0.047968
[27 empty] | 500.1 | 89.556 | 0.047905
[27 empty] | 500 | 89.612 | 0.047634
[27 empty] | 499.9 | 89.654 | 0.04743
[27 empty] | 499.8 | 89.595 | 0.047716
[27 empty] | 499.7 | 89.553 | 0.04792
[27 empty] | 499.6 | 89.567 | 0.047852
[27 empty] | 499.5 | 89.499 | 0.048182
[27 empty] | 499.4 | 89.49 | 0.048225
[27 empty] | 499.3 | 89.49 | 0.048225
[27 empty] | 499.2 | 89.479 | 0.048279
[27 empty] | 499.1 | 89.461 | 0.048366
[27 empty] | 499 | 89.421 | 0.04856
[27 empty] | 498.9 | 89.385 | 0.048735
[27 empty] | 498.8 | 89.409 | 0.048619
[27 empty] | 498.7 | 89.414 | 0.048594
[27 empty] | 498.6 | 89.399 | 0.048667
[27 empty] | 498.5 | 89.379 | 0.048765
[27 empty] | 498.4 | 89.329 | 0.049008
[27 empty] | 498.3 | 89.309 | 0.049105
[27 empty] | 498.2 | 89.281 | 0.049241
[27 empty] | 498.1 | 89.255 | 0.049367
[27 empty] | 498 | 89.214 | 0.049567
[27 empty] | 497.9 | 89.225 | 0.049513
[27 empty] | 497.8 | 89.203 | 0.049621
[27 empty] | 497.7 | 89.159 | 0.049835
[27 empty] | 497.6 | 89.151 | 0.049874
[27 empty] | 497.5 | 89.093 | 0.050156
[27 empty] | 497.4 | 89.069 | 0.050273
[27 empty] | 497.3 | 89.048 | 0.050376
[27 empty] | 497.2 | 89.052 | 0.050356
[27 empty] | 497.1 | 88.946 | 0.050874
[27 empty] | 497 | 88.881 | 0.051191
[27 empty] | 496.9 | 88.831 | 0.051435
[27 empty] | 496.8 | 88.792 | 0.051626
[27 empty] | 496.7 | 88.81 | 0.051538
[27 empty] | 496.6 | 88.684 | 0.052155
[27 empty] | 496.5 | 88.662 | 0.052262
[27 empty] | 496.4 | 88.537 | 0.052875
[27 empty] | 496.3 | 88.43 | 0.0534
[27 empty] | 496.2 | 88.331 | 0.053887
[27 empty] | 496.1 | 88.284 | 0.054118
[27 empty] | 496 | 88.23 | 0.054384
[27 empty] | 495.9 | 88.203 | 0.054517
[27 empty] | 495.8 | 88.079 | 0.055128
[27 empty] | 495.7 | 87.95 | 0.055764
[27 empty] | 495.6 | 87.835 | 0.056332
[27 empty] | 495.5 | 87.752 | 0.056743
[27 empty] | 495.4 | 87.664 | 0.057179
[27 empty] | 495.3 | 87.56 | 0.057694
[27 empty] | 495.2 | 87.449 | 0.058245
[27 empty] | 495.1 | 87.307 | 0.058951
[27 empty] | 495 | 87.16 | 0.059683
[27 empty] | 494.9 | 87.038 | 0.060291
[27 empty] | 494.8 | 86.927 | 0.060845
[27 empty] | 494.7 | 86.848 | 0.06124
[27 empty] | 494.6 | 86.744 | 0.061761
[27 empty] | 494.5 | 86.643 | 0.062267
[27 empty] | 494.4 | 86.487 | 0.063049
[27 empty] | 494.3 | 86.364 | 0.063667
[27 empty] | 494.2 | 86.237 | 0.064306
[27 empty] | 494.1 | 86.122 | 0.064886
[27 empty] | 494 | 86.01 | 0.065451
[27 empty] | 493.9 | 85.853 | 0.066245
[27 empty] | 493.8 | 85.72 | 0.066918
[27 empty] | 493.7 | 85.499 | 0.068039
[27 empty] | 493.6 | 85.325 | 0.068924
[27 empty] | 493.5 | 85.16 | 0.069764
[27 empty] | 493.4 | 84.987 | 0.070648
[27 empty] | 493.3 | 84.815 | 0.071527
[27 empty] | 493.2 | 84.608 | 0.072589
[27 empty] | 493.1 | 84.41 | 0.073606
[27 empty] | 493 | 84.162 | 0.074884
[27 empty] | 492.9 | 83.919 | 0.07614
[27 empty] | 492.8 | 83.647 | 0.07755
[27 empty] | 492.7 | 83.459 | 0.078527
[27 empty] | 492.6 | 83.2 | 0.079877
[27 empty] | 492.5 | 82.958 | 0.081142
[27 empty] | 492.4 | 82.699 | 0.0825
[27 empty] | 492.3 | 82.408 | 0.084031
[27 empty] | 492.2 | 82.128 | 0.085509
[27 empty] | 492.1 | 81.891 | 0.086764
[27 empty] | 492 | 81.639 | 0.088102
[27 empty] | 491.9 | 81.359 | 0.089594
[27 empty] | 491.8 | 81.118 | 0.090883
[27 empty] | 491.7 | 80.886 | 0.092127
[27 empty] | 491.6 | 80.692 | 0.09317
[27 empty] | 491.5 | 80.484 | 0.09429
[27 empty] | 491.4 | 80.229 | 0.095669
[27 empty] | 491.3 | 80.098 | 0.096378
[27 empty] | 491.2 | 79.888 | 0.097518
[27 empty] | 491.1 | 79.681 | 0.098645
[27 empty] | 491 | 79.406 | 0.10015
[27 empty] | 490.9 | 79.234 | 0.10109
[27 empty] | 490.8 | 79.009 | 0.10232
[27 empty] | 490.7 | 78.768 | 0.10365
[27 empty] | 490.6 | 78.557 | 0.10482
[27 empty] | 490.5 | 78.309 | 0.10619
[27 empty] | 490.4 | 78.065 | 0.10754
[27 empty] | 490.3 | 77.744 | 0.10933
[27 empty] | 490.2 | 77.495 | 0.11073
[27 empty] | 490.1 | 77.225 | 0.11224
[27 empty] | 490 | 76.931 | 0.1139
[27 empty] | 489.9 | 76.636 | 0.11557
[27 empty] | 489.8 | 76.306 | 0.11744
[27 empty] | 489.7 | 75.999 | 0.11919
[27 empty] | 489.6 | 75.69 | 0.12096
[27 empty] | 489.5 | 75.376 | 0.12277
[27 empty] | 489.4 | 75.076 | 0.1245
[27 empty] | 489.3 | 74.799 | 0.1261
[27 empty] | 489.2 | 74.558 | 0.12751
[27 empty] | 489.1 | 74.274 | 0.12916
[27 empty] | 489 | 74.017 | 0.13067
[27 empty] | 488.9 | 73.819 | 0.13183
[27 empty] | 488.8 | 73.568 | 0.13331
[27 empty] | 488.7 | 73.385 | 0.13439
[27 empty] | 488.6 | 73.236 | 0.13528
[27 empty] | 488.5 | 73.107 | 0.13604
[27 empty] | 488.4 | 73.05 | 0.13638
[27 empty] | 488.3 | 72.962 | 0.1369
[27 empty] | 488.2 | 72.962 | 0.1369
[27 empty] | 488.1 | 72.947 | 0.13699
[27 empty] | 488 | 72.967 | 0.13687
[27 empty] | 487.9 | 73.049 | 0.13639
[27 empty] | 487.8 | 73.075 | 0.13623
[27 empty] | 487.7 | 73.174 | 0.13564
[27 empty] | 487.6 | 73.277 | 0.13503
[27 empty] | 487.5 | 73.372 | 0.13447
[27 empty] | 487.4 | 73.483 | 0.13381
[27 empty] | 487.3 | 73.585 | 0.13321
[27 empty] | 487.2 | 73.676 | 0.13267
[27 empty] | 487.1 | 73.825 | 0.1318
[27 empty] | 487 | 73.938 | 0.13113
[27 empty] | 486.9 | 74.046 | 0.1305
[27 empty] | 486.8 | 74.125 | 0.13004
[27 empty] | 486.7 | 74.234 | 0.1294
[27 empty] | 486.6 | 74.29 | 0.12907
[27 empty] | 486.5 | 74.289 | 0.12908
[27 empty] | 486.4 | 74.26 | 0.12925
[27 empty] | 486.3 | 74.234 | 0.1294
[27 empty] | 486.2 | 74.239 | 0.12937
[27 empty] | 486.1 | 74.165 | 0.1298
[27 empty] | 486 | 74.071 | 0.13035
[27 empty] | 485.9 | 73.949 | 0.13107
[27 empty] | 485.8 | 73.833 | 0.13175
[27 empty] | 485.7 | 73.722 | 0.1324
[27 empty] | 485.6 | 73.585 | 0.13321
[27 empty] | 485.5 | 73.422 | 0.13417
[27 empty] | 485.4 | 73.209 | 0.13544
[27 empty] | 485.3 | 73.031 | 0.13649
[27 empty] | 485.2 | 72.833 | 0.13767
[27 empty] | 485.1 | 72.625 | 0.13891
[27 empty] | 485 | 72.451 | 0.13996
[27 empty] | 484.9 | 72.286 | 0.14095
[27 empty] | 484.8 | 72.14 | 0.14182
[27 empty] | 484.7 | 72.019 | 0.14255
[27 empty] | 484.6 | 71.884 | 0.14337
[27 empty] | 484.5 | 71.818 | 0.14377
[27 empty] | 484.4 | 71.761 | 0.14411
[27 empty] | 484.3 | 71.722 | 0.14435
[27 empty] | 484.2 | 71.781 | 0.14399
[27 empty] | 484.1 | 71.881 | 0.14339
[27 empty] | 484 | 72.022 | 0.14253
[27 empty] | 483.9 | 72.178 | 0.1416
[27 empty] | 483.8 | 72.376 | 0.14041
[27 empty] | 483.7 | 72.608 | 0.13902
[27 empty] | 483.6 | 72.928 | 0.13711
[27 empty] | 483.5 | 73.214 | 0.13541
[27 empty] | 483.4 | 73.546 | 0.13344
[27 empty] | 483.3 | 73.862 | 0.13158
[27 empty] | 483.2 | 74.195 | 0.12963
[27 empty] | 483.1 | 74.514 | 0.12776
[27 empty] | 483 | 74.867 | 0.12571
[27 empty] | 482.9 | 75.252 | 0.12348
[27 empty] | 482.8 | 75.58 | 0.12159
[27 empty] | 482.7 | 75.934 | 0.11956
[27 empty] | 482.6 | 76.247 | 0.11778
[27 empty] | 482.5 | 76.525 | 0.1162
[27 empty] | 482.4 | 76.782 | 0.11474
[27 empty] | 482.3 | 77.125 | 0.1128
[27 empty] | 482.2 | 77.4 | 0.11126
[27 empty] | 482.1 | 77.673 | 0.10973
[27 empty] | 482 | 77.889 | 0.10852
[27 empty] | 481.9 | 78.143 | 0.10711
[27 empty] | 481.8 | 78.393 | 0.10572
[27 empty] | 481.7 | 78.682 | 0.10412
[27 empty] | 481.6 | 78.946 | 0.10267
[27 empty] | 481.5 | 79.223 | 0.10115
[27 empty] | 481.4 | 79.488 | 0.099698
[27 empty] | 481.3 | 79.764 | 0.098193
[27 empty] | 481.2 | 80.022 | 0.096791
[27 empty] | 481.1 | 80.291 | 0.095333
[27 empty] | 481 | 80.561 | 0.093875
[27 empty] | 480.9 | 80.831 | 0.092422
[27 empty] | 480.8 | 81.069 | 0.091145
[27 empty] | 480.7 | 81.336 | 0.089717
[27 empty] | 480.6 | 81.559 | 0.088528
[27 empty] | 480.5 | 81.775 | 0.087379
[27 empty] | 480.4 | 81.978 | 0.086303
[27 empty] | 480.3 | 82.211 | 0.08507
[27 empty] | 480.2 | 82.473 | 0.083688
[27 empty] | 480.1 | 82.67 | 0.082652
[27 empty] | 480 | 82.862 | 0.081645
[27 empty] | 479.9 | 83.014 | 0.080849
[27 empty] | 479.8 | 83.196 | 0.079898
[27 empty] | 479.7 | 83.409 | 0.078787
[27 empty] | 479.6 | 83.512 | 0.078251
[27 empty] | 479.5 | 83.679 | 0.077384
[27 empty] | 479.4 | 83.787 | 0.076823
[27 empty] | 479.3 | 83.931 | 0.076078
[27 empty] | 479.2 | 83.968 | 0.075886
[27 empty] | 479.1 | 84.048 | 0.075473
[27 empty] | 479 | 84.077 | 0.075323
[27 empty] | 478.9 | 84.119 | 0.075106
[27 empty] | 478.8 | 84.202 | 0.074678
[27 empty] | 478.7 | 84.138 | 0.075008
[27 empty] | 478.6 | 84.068 | 0.075369
[27 empty] | 478.5 | 83.943 | 0.076016
[27 empty] | 478.4 | 83.883 | 0.076326
[27 empty] | 478.3 | 83.767 | 0.076927
[27 empty] | 478.2 | 83.644 | 0.077565
[27 empty] | 478.1 | 83.456 | 0.078542
[27 empty] | 478 | 83.275 | 0.079485
[27 empty] | 477.9 | 83.106 | 0.080368
[27 empty] | 477.8 | 82.832 | 0.081802
[27 empty] | 477.7 | 82.522 | 0.08343
[27 empty] | 477.6 | 82.272 | 0.084748
[27 empty] | 477.5 | 82.042 | 0.085964
[27 empty] | 477.4 | 81.691 | 0.087826
[27 empty] | 477.3 | 81.282 | 0.090006
[27 empty] | 477.2 | 80.902 | 0.092041
[27 empty] | 477.1 | 80.508 | 0.094161
[27 empty] | 477 | 80.131 | 0.096199
[27 empty] | 476.9 | 79.702 | 0.098531
[27 empty] | 476.8 | 79.291 | 0.10078
[27 empty] | 476.7 | 78.876 | 0.10306
[27 empty] | 476.6 | 78.407 | 0.10565
[27 empty] | 476.5 | 77.983 | 0.108
[27 empty] | 476.4 | 77.61 | 0.11008
[27 empty] | 476.3 | 77.159 | 0.11261
[27 empty] | 476.2 | 76.803 | 0.11462
[27 empty] | 476.1 | 76.408 | 0.11686
[27 empty] | 476 | 75.987 | 0.11926
[27 empty] | 475.9 | 75.58 | 0.12159
[27 empty] | 475.8 | 75.205 | 0.12375
[27 empty] | 475.7 | 74.887 | 0.12559
[27 empty] | 475.6 | 74.678 | 0.12681
[27 empty] | 475.5 | 74.359 | 0.12867
[27 empty] | 475.4 | 74.069 | 0.13036
[27 empty] | 475.3 | 73.762 | 0.13217
[27 empty] | 475.2 | 73.446 | 0.13403
[27 empty] | 475.1 | 73.216 | 0.13539
[27 empty] | 475 | 73.047 | 0.1364
[27 empty] | 474.9 | 72.797 | 0.13789
[27 empty] | 474.8 | 72.59 | 0.13912
[27 empty] | 474.7 | 72.337 | 0.14064
[27 empty] | 474.6 | 72.18 | 0.14158
[27 empty] | 474.5 | 72.07 | 0.14225
[27 empty] | 474.4 | 71.909 | 0.14322
[27 empty] | 474.3 | 71.861 | 0.14351
[27 empty] | 474.2 | 71.736 | 0.14426
[27 empty] | 474.1 | 71.681 | 0.1446
[27 empty] | 474 | 71.566 | 0.14529
[27 empty] | 473.9 | 71.586 | 0.14517
[27 empty] | 473.8 | 71.64 | 0.14484
[27 empty] | 473.7 | 71.657 | 0.14474
[27 empty] | 473.6 | 71.74 | 0.14424
[27 empty] | 473.5 | 71.797 | 0.14389
[27 empty] | 473.4 | 71.902 | 0.14326
[27 empty] | 473.3 | 72.043 | 0.14241
[27 empty] | 473.2 | 72.158 | 0.14172
[27 empty] | 473.1 | 72.267 | 0.14106
[27 empty] | 473 | 72.377 | 0.1404
[27 empty] | 472.9 | 72.495 | 0.13969
[27 empty] | 472.8 | 72.587 | 0.13914
[27 empty] | 472.7 | 72.679 | 0.13859
[27 empty] | 472.6 | 72.844 | 0.13761
[27 empty] | 472.5 | 72.965 | 0.13689
[27 empty] | 472.4 | 73.133 | 0.13589
[27 empty] | 472.3 | 73.261 | 0.13513
[27 empty] | 472.2 | 73.362 | 0.13453
[27 empty] | 472.1 | 73.541 | 0.13347
[27 empty] | 472 | 73.687 | 0.13261
[27 empty] | 471.9 | 73.778 | 0.13207
[27 empty] | 471.8 | 73.878 | 0.13148
[27 empty] | 471.7 | 73.945 | 0.13109
[27 empty] | 471.6 | 74.069 | 0.13036
[27 empty] | 471.5 | 74.215 | 0.12951
[27 empty] | 471.4 | 74.371 | 0.1286
[27 empty] | 471.3 | 74.483 | 0.12794
[27 empty] | 471.2 | 74.645 | 0.127
[27 empty] | 471.1 | 74.788 | 0.12617
[27 empty] | 471 | 74.993 | 0.12498
[27 empty] | 470.9 | 75.182 | 0.12389
[27 empty] | 470.8 | 75.307 | 0.12316
[27 empty] | 470.7 | 75.493 | 0.12209
[27 empty] | 470.6 | 75.653 | 0.12117
[27 empty] | 470.5 | 75.827 | 0.12018
[27 empty] | 470.4 | 75.878 | 0.11988
[27 empty] | 470.3 | 75.946 | 0.1195
[27 empty] | 470.2 | 76.053 | 0.11888
[27 empty] | 470.1 | 76.169 | 0.11822
[27 empty] | 470 | 76.281 | 0.11758
[27 empty] | 469.9 | 76.273 | 0.11763
[27 empty] | 469.8 | 76.279 | 0.1176
[27 empty] | 469.7 | 76.179 | 0.11816
[27 empty] | 469.6 | 76.148 | 0.11834
[27 empty] | 469.5 | 76.092 | 0.11866
[27 empty] | 469.4 | 75.915 | 0.11967
[27 empty] | 469.3 | 75.715 | 0.12082
[27 empty] | 469.2 | 75.469 | 0.12223
[27 empty] | 469.1 | 75.248 | 0.12351
[27 empty] | 469 | 74.958 | 0.12518
[27 empty] | 468.9 | 74.671 | 0.12685
[27 empty] | 468.8 | 74.275 | 0.12916
[27 empty] | 468.7 | 73.897 | 0.13137
[27 empty] | 468.6 | 73.453 | 0.13399
[27 empty] | 468.5 | 73.003 | 0.13666
[27 empty] | 468.4 | 72.589 | 0.13913
[27 empty] | 468.3 | 72.09 | 0.14212
[27 empty] | 468.2 | 71.68 | 0.1446
[27 empty] | 468.1 | 71.174 | 0.14768
[27 empty] | 468 | 70.655 | 0.15086
[27 empty] | 467.9 | 70.115 | 0.15419
[27 empty] | 467.8 | 69.603 | 0.15737
[27 empty] | 467.7 | 69.086 | 0.16061
[27 empty] | 467.6 | 68.553 | 0.16397
[27 empty] | 467.5 | 67.999 | 0.1675
[27 empty] | 467.4 | 67.493 | 0.17074
[27 empty] | 467.3 | 67.002 | 0.17391
[27 empty] | 467.2 | 66.518 | 0.17706
[27 empty] | 467.1 | 66.024 | 0.1803
[27 empty] | 467 | 65.515 | 0.18366
[27 empty] | 466.9 | 65.047 | 0.18677
[27 empty] | 466.8 | 64.589 | 0.18984
[27 empty] | 466.7 | 64.104 | 0.19311
[27 empty] | 466.6 | 63.62 | 0.19641
[27 empty] | 466.5 | 63.065 | 0.20021
[27 empty] | 466.4 | 62.599 | 0.20343
[27 empty] | 466.3 | 62.079 | 0.20706
[27 empty] | 466.2 | 61.495 | 0.21116
[27 empty] | 466.1 | 60.892 | 0.21544
[27 empty] | 466 | 60.218 | 0.22027
[27 empty] | 465.9 | 59.538 | 0.22521
[27 empty] | 465.8 | 58.718 | 0.23123
[27 empty] | 465.7 | 57.803 | 0.23805
[27 empty] | 465.6 | 56.766 | 0.24591
[27 empty] | 465.5 | 55.667 | 0.2544
[27 empty] | 465.4 | 54.413 | 0.2643
[27 empty] | 465.3 | 53.088 | 0.275
[27 empty] | 465.2 | 51.596 | 0.28738
[27 empty] | 465.1 | 50.143 | 0.29979
[27 empty] | 465 | 48.576 | 0.31358
[27 empty] | 464.9 | 46.95 | 0.32836
[27 empty] | 464.8 | 45.228 | 0.34459
[27 empty] | 464.7 | 43.453 | 0.36198
[27 empty] | 464.6 | 41.77 | 0.37914
[27 empty] | 464.5 | 40.017 | 0.39776
[27 empty] | 464.4 | 38.261 | 0.41724
[27 empty] | 464.3 | 36.519 | 0.43748
[27 empty] | 464.2 | 34.755 | 0.45898
[27 empty] | 464.1 | 33.148 | 0.47954
[27 empty] | 464 | 31.471 | 0.50209
[27 empty] | 463.9 | 29.934 | 0.52384
[27 empty] | 463.8 | 28.415 | 0.54645
[27 empty] | 463.7 | 27.084 | 0.56729
[27 empty] | 463.6 | 25.822 | 0.58801
[27 empty] | 463.5 | 24.557 | 0.60982
[27 empty] | 463.4 | 23.353 | 0.63166
[27 empty] | 463.3 | 22.307 | 0.65156
[27 empty] | 463.2 | 21.35 | 0.6706
[27 empty] | 463.1 | 20.453 | 0.68924
[27 empty] | 463 | 19.622 | 0.70726
[27 empty] | 462.9 | 18.854 | 0.7246
[27 empty] | 462.8 | 18.162 | 0.74084
[27 empty] | 462.7 | 17.507 | 0.75679
[27 empty] | 462.6 | 16.888 | 0.77242
[27 empty] | 462.5 | 16.297 | 0.78789
[27 empty] | 462.4 | 15.769 | 0.8022
[27 empty] | 462.3 | 15.238 | 0.81707
[27 empty] | 462.2 | 14.703 | 0.83259
[27 empty] | 462.1 | 14.139 | 0.84958
[27 empty] | 462 | 13.586 | 0.86691
[27 empty] | 461.9 | 13.022 | 0.88532
[27 empty] | 461.8 | 12.449 | 0.90487
[27 empty] | 461.7 | 11.864 | 0.92577
[27 empty] | 461.6 | 11.243 | 0.94912
[27 empty] | 461.5 | 10.616 | 0.97404
[27 empty] | 461.4 | 9.994 | 1.0003
[27 empty] | 461.3 | 9.3787 | 1.0279
[27 empty] | 461.2 | 8.7713 | 1.0569
[27 empty] | 461.1 | 8.1963 | 1.0864
[27 empty] | 461 | 7.6722 | 1.1151
[27 empty] | 460.9 | 7.1829 | 1.1437
[27 empty] | 460.8 | 6.739 | 1.1714
[27 empty] | 460.7 | 6.3392 | 1.198
[27 empty] | 460.6 | 6.0034 | 1.2216
[27 empty] | 460.5 | 5.749 | 1.2404
[27 empty] | 460.4 | 5.5364 | 1.2568
[27 empty] | 460.3 | 5.3904 | 1.2684
[27 empty] | 460.2 | 5.2885 | 1.2767
[27 empty] | 460.1 | 5.2489 | 1.2799
[27 empty] | 460 | 5.2609 | 1.2789
[27 empty] | 459.9 | 5.3309 | 1.2732
[27 empty] | 459.8 | 5.453 | 1.2634
[27 empty] | 459.7 | 5.6177 | 1.2504
[27 empty] | 459.6 | 5.8398 | 1.2336
[27 empty] | 459.5 | 6.1189 | 1.2133
[27 empty] | 459.4 | 6.4828 | 1.1882
[27 empty] | 459.3 | 6.9072 | 1.1607
[27 empty] | 459.2 | 7.4122 | 1.1301
[27 empty] | 459.1 | 7.9501 | 1.0996
[27 empty] | 459 | 8.5941 | 1.0658
[27 empty] | 458.9 | 9.3244 | 1.0304
[27 empty] | 458.8 | 10.16 | 0.99311
[27 empty] | 458.7 | 11.074 | 0.9557
[27 empty] | 458.6 | 12.067 | 0.9184
[27 empty] | 458.5 | 13.129 | 0.88177
[27 empty] | 458.4 | 14.293 | 0.84488
[27 empty] | 458.3 | 15.472 | 0.81045
[27 empty] | 458.2 | 16.688 | 0.7776
[27 empty] | 458.1 | 17.92 | 0.74666
[27 empty] | 458 | 19.171 | 0.71736
[27 empty] | 457.9 | 20.429 | 0.68975
[27 empty] | 457.8 | 21.603 | 0.66549
[27 empty] | 457.7 | 22.662 | 0.6447
[27 empty] | 457.6 | 23.689 | 0.62545
[27 empty] | 457.5 | 24.627 | 0.60859
[27 empty] | 457.4 | 25.418 | 0.59486
[27 empty] | 457.3 | 26.066 | 0.58393
[27 empty] | 457.2 | 26.605 | 0.57504
[27 empty] | 457.1 | 26.999 | 0.56865
[27 empty] | 457 | 27.222 | 0.56508
[27 empty] | 456.9 | 27.283 | 0.56411
[27 empty] | 456.8 | 27.2 | 0.56543
[27 empty] | 456.7 | 26.99 | 0.5688
[27 empty] | 456.6 | 26.637 | 0.57451
[27 empty] | 456.5 | 26.21 | 0.58153
[27 empty] | 456.4 | 25.666 | 0.59064
[27 empty] | 456.3 | 25.053 | 0.60114
[27 empty] | 456.2 | 24.325 | 0.61395
[27 empty] | 456.1 | 23.534 | 0.6283
[27 empty] | 456 | 22.748 | 0.64306
[27 empty] | 455.9 | 21.91 | 0.65936
[27 empty] | 455.8 | 21.027 | 0.67722
[27 empty] | 455.7 | 20.132 | 0.69611
[27 empty] | 455.6 | 19.23 | 0.71602
[27 empty] | 455.5 | 18.337 | 0.73667
[27 empty] | 455.4 | 17.444 | 0.75835
[27 empty] | 455.3 | 16.524 | 0.78188
[27 empty] | 455.2 | 15.639 | 0.80579
[27 empty] | 455.1 | 14.88 | 0.8274
[27 empty] | 455 | 14.014 | 0.85344
[27 empty] | 454.9 | 13.265 | 0.87729
[27 empty] | 454.8 | 12.48 | 0.90379
[27 empty] | 454.7 | 11.78 | 0.92885
[27 empty] | 454.6 | 11.122 | 0.95382
[27 empty] | 454.5 | 10.497 | 0.97893
[27 empty] | 454.4 | 9.9236 | 1.0033
[27 empty] | 454.3 | 9.4065 | 1.0266
[27 empty] | 454.2 | 8.9417 | 1.0486
[27 empty] | 454.1 | 8.5342 | 1.0688
[27 empty] | 454 | 8.1826 | 1.0871
[27 empty] | 453.9 | 7.9019 | 1.1023
[27 empty] | 453.8 | 7.6867 | 1.1143
[27 empty] | 453.7 | 7.5467 | 1.1222
[27 empty] | 453.6 | 7.4497 | 1.1279
[27 empty] | 453.5 | 7.4246 | 1.1293
[27 empty] | 453.4 | 7.4632 | 1.1271
[27 empty] | 453.3 | 7.5608 | 1.1214
[27 empty] | 453.2 | 7.7249 | 1.1121
[27 empty] | 453.1 | 7.9468 | 1.0998
[27 empty] | 453 | 8.2231 | 1.085
[27 empty] | 452.9 | 8.5465 | 1.0682
[27 empty] | 452.8 | 8.911 | 1.0501
[27 empty] | 452.7 | 9.3418 | 1.0296
[27 empty] | 452.6 | 9.8291 | 1.0075
[27 empty] | 452.5 | 10.335 | 0.98569
[27 empty] | 452.4 | 10.852 | 0.96449
[27 empty] | 452.3 | 11.399 | 0.94313
[27 empty] | 452.2 | 12.01 | 0.92046
[27 empty] | 452.1 | 12.626 | 0.89873
[27 empty] | 452 | 13.279 | 0.87683
[27 empty] | 451.9 | 13.938 | 0.8558
[27 empty] | 451.8 | 14.636 | 0.83458
[27 empty] | 451.7 | 15.332 | 0.8144
[27 empty] | 451.6 | 16.03 | 0.79507
[27 empty] | 451.5 | 16.727 | 0.77658
[27 empty] | 451.4 | 17.424 | 0.75885
[27 empty] | 451.3 | 18.081 | 0.74278
[27 empty] | 451.2 | 18.703 | 0.72809
[27 empty] | 451.1 | 19.275 | 0.71501
[27 empty] | 451 | 19.768 | 0.70404
[27 empty] | 450.9 | 20.169 | 0.69532
[27 empty] | 450.8 | 20.496 | 0.68833
[27 empty] | 450.7 | 20.705 | 0.68392
[27 empty] | 450.6 | 20.827 | 0.68137
[27 empty] | 450.5 | 20.806 | 0.68181
[27 empty] | 450.4 | 20.668 | 0.6847
[27 empty] | 450.3 | 20.412 | 0.69011
[27 empty] | 450.2 | 20.032 | 0.69828
[27 empty] | 450.1 | 19.529 | 0.70932
[27 empty] | 450 | 18.904 | 0.72345
[27 empty] | 449.9 | 18.151 | 0.7411
[27 empty] | 449.8 | 17.34 | 0.76095
[27 empty] | 449.7 | 16.439 | 0.78412
[27 empty] | 449.6 | 15.544 | 0.80844
[27 empty] | 449.5 | 14.514 | 0.83821
[27 empty] | 449.4 | 13.475 | 0.87047
[27 empty] | 449.3 | 12.434 | 0.90539
[27 empty] | 449.2 | 11.393 | 0.94336
[27 empty] | 449.1 | 10.331 | 0.98586
[27 empty] | 449 | 9.3135 | 1.0309
[27 empty] | 448.9 | 8.3157 | 1.0801
[27 empty] | 448.8 | 7.4 | 1.1308
[27 empty] | 448.7 | 6.4976 | 1.1872
[27 empty] | 448.6 | 5.6787 | 1.2458
[27 empty] | 448.5 | 4.915 | 1.3085
[27 empty] | 448.4 | 4.2811 | 1.3684
[27 empty] | 448.3 | 3.6856 | 1.4335
[27 empty] | 448.2 | 3.1794 | 1.4977
[27 empty] | 448.1 | 2.71 | 1.567
[27 empty] | 448 | 2.3037 | 1.6376
[27 empty] | 447.9 | 1.9635 | 1.707
[27 empty] | 447.8 | 1.6758 | 1.7758
[27 empty] | 447.7 | 1.4266 | 1.8457
[27 empty] | 447.6 | 1.2121 | 1.9165
[27 empty] | 447.5 | 1.0354 | 1.9849
[27 empty] | 447.4 | 0.88554 | 2.0528
[27 empty] | 447.3 | 0.75601 | 2.1215
[27 empty] | 447.2 | 0.64612 | 2.1897
[27 empty] | 447.1 | 0.54719 | 2.2619
[27 empty] | 447 | 0.47265 | 2.3255
[27 empty] | 446.9 | 0.40374 | 2.3939
[27 empty] | 446.8 | 0.34467 | 2.4626
[27 empty] | 446.7 | 0.29121 | 2.5358
[27 empty] | 446.6 | 0.24764 | 2.6062
[27 empty] | 446.5 | 0.20959 | 2.6786
[27 empty] | 446.4 | 0.17684 | 2.7524
[27 empty] | 446.3 | 0.15013 | 2.8235
[27 empty] | 446.2 | 0.12816 | 2.8922
[27 empty] | 446.1 | 0.11017 | 2.9579
[27 empty] | 446 | 0.095616 | 3.0195
[27 empty] | 445.9 | 0.085825 | 3.0664
[27 empty] | 445.8 | 0.079085 | 3.1019
[27 empty] | 445.7 | 0.076168 | 3.1182
[27 empty] | 445.6 | 0.075763 | 3.1205
[27 empty] | 445.5 | 0.07809 | 3.1074
[27 empty] | 445.4 | 0.088079 | 3.0551
[27 empty] | 445.3 | 0.10244 | 2.9895
[27 empty] | 445.2 | 0.12495 | 2.9033
[27 empty] | 445.1 | 0.15876 | 2.7993
[27 empty] | 445 | 0.20812 | 2.6817
[27 empty] | 444.9 | 0.28227 | 2.5493
[27 empty] | 444.8 | 0.38456 | 2.415
[27 empty] | 444.7 | 0.52753 | 2.2778
[27 empty] | 444.6 | 0.72559 | 2.1393
[27 empty] | 444.5 | 0.99378 | 2.0027
[27 empty] | 444.4 | 1.3653 | 1.8648
[27 empty] | 444.3 | 1.7947 | 1.746
[27 empty] | 444.2 | 2.3915 | 1.6213
[27 empty] | 444.1 | 3.1373 | 1.5034
[27 empty] | 444 | 4.069 | 1.3905
[27 empty] | 443.9 | 5.1737 | 1.2862
[27 empty] | 443.8 | 6.4954 | 1.1874
[27 empty] | 443.7 | 8.0785 | 1.0927
[27 empty] | 443.6 | 9.8781 | 1.0053
[27 empty] | 443.5 | 11.792 | 0.92841
[27 empty] | 443.4 | 13.917 | 0.85645
[27 empty] | 443.3 | 16.323 | 0.7872
[27 empty] | 443.2 | 18.849 | 0.72471
[27 empty] | 443.1 | 21.51 | 0.66736
[27 empty] | 443 | 24.088 | 0.6182
[27 empty] | 442.9 | 26.833 | 0.57133
[27 empty] | 442.8 | 29.571 | 0.52913
[27 empty] | 442.7 | 32.394 | 0.48954
[27 empty] | 442.6 | 35.101 | 0.45468
[27 empty] | 442.5 | 37.743 | 0.42316
[27 empty] | 442.4 | 40.249 | 0.39524
[27 empty] | 442.3 | 42.632 | 0.37026
[27 empty] | 442.2 | 44.886 | 0.34789
[27 empty] | 442.1 | 46.952 | 0.32835
[27 empty] | 442 | 48.978 | 0.31
[27 empty] | 441.9 | 50.867 | 0.29356
[27 empty] | 441.8 | 52.605 | 0.27897
[27 empty] | 441.7 | 54.176 | 0.26619
[27 empty] | 441.6 | 55.591 | 0.255
[27 empty] | 441.5 | 57.025 | 0.24393
[27 empty] | 441.4 | 58.341 | 0.23403
[27 empty] | 441.3 | 59.591 | 0.22482
[27 empty] | 441.2 | 60.72 | 0.21667
[27 empty] | 441.1 | 61.793 | 0.20906
[27 empty] | 441 | 62.779 | 0.20219
[27 empty] | 440.9 | 63.704 | 0.19583
[27 empty] | 440.8 | 64.574 | 0.18994
[27 empty] | 440.7 | 65.418 | 0.1843
[27 empty] | 440.6 | 66.279 | 0.17862
[27 empty] | 440.5 | 67.048 | 0.17361
[27 empty] | 440.4 | 67.755 | 0.16906
[27 empty] | 440.3 | 68.437 | 0.16471
[27 empty] | 440.2 | 69.096 | 0.16055
[27 empty] | 440.1 | 69.739 | 0.15652
[27 empty] | 440 | 70.365 | 0.15264
[27 empty] | 439.9 | 70.956 | 0.14901
[27 empty] | 439.8 | 71.486 | 0.14578
[27 empty] | 439.7 | 71.994 | 0.1427
[27 empty] | 439.6 | 72.507 | 0.13962
[27 empty] | 439.5 | 72.984 | 0.13677
[27 empty] | 439.4 | 73.457 | 0.13397
[27 empty] | 439.3 | 73.994 | 0.1308
[27 empty] | 439.2 | 74.437 | 0.12821
[27 empty] | 439.1 | 74.844 | 0.12584
[27 empty] | 439 | 75.261 | 0.12343
[27 empty] | 438.9 | 75.642 | 0.12124
[27 empty] | 438.8 | 76.089 | 0.11868
[27 empty] | 438.7 | 76.511 | 0.11628
[27 empty] | 438.6 | 76.84 | 0.11441
[27 empty] | 438.5 | 77.171 | 0.11255
[27 empty] | 438.4 | 77.52 | 0.11059
[27 empty] | 438.3 | 77.916 | 0.10837
[27 empty] | 438.2 | 78.3 | 0.10624
[27 empty] | 438.1 | 78.678 | 0.10415
[27 empty] | 438 | 79.032 | 0.1022
[27 empty] | 437.9 | 79.357 | 0.10041
[27 empty] | 437.8 | 79.637 | 0.098885
[27 empty] | 437.7 | 79.951 | 0.097176
[27 empty] | 437.6 | 80.245 | 0.095582
[27 empty] | 437.5 | 80.565 | 0.093854
[27 empty] | 437.4 | 80.85 | 0.09232
[27 empty] | 437.3 | 81.14 | 0.090765
[27 empty] | 437.2 | 81.405 | 0.089349
[27 empty] | 437.1 | 81.637 | 0.088113
[27 empty] | 437 | 81.847 | 0.086997
[27 empty] | 436.9 | 82.158 | 0.08535
[27 empty] | 436.8 | 82.382 | 0.084168
[27 empty] | 436.7 | 82.665 | 0.082678
[27 empty] | 436.6 | 82.765 | 0.082153
[27 empty] | 436.5 | 83.009 | 0.080875
[27 empty] | 436.4 | 83.195 | 0.079903
[27 empty] | 436.3 | 83.337 | 0.079162
[27 empty] | 436.2 | 83.494 | 0.078345
[27 empty] | 436.1 | 83.702 | 0.077264
[27 empty] | 436 | 83.883 | 0.076326
[27 empty] | 435.9 | 84.024 | 0.075597
[27 empty] | 435.8 | 84.082 | 0.075297
[27 empty] | 435.7 | 84.162 | 0.074884
[27 empty] | 435.6 | 84.255 | 0.074404
[27 empty] | 435.5 | 84.441 | 0.073447
[27 empty] | 435.4 | 84.57 | 0.072784
[27 empty] | 435.3 | 84.642 | 0.072414
[27 empty] | 435.2 | 84.684 | 0.072199
[27 empty] | 435.1 | 84.745 | 0.071886
[27 empty] | 435 | 84.785 | 0.071681
[27 empty] | 434.9 | 84.882 | 0.071184
[27 empty] | 434.8 | 84.911 | 0.071036
[27 empty] | 434.7 | 84.982 | 0.070673
[27 empty] | 434.6 | 84.992 | 0.070622
[27 empty] | 434.5 | 84.999 | 0.070586
[27 empty] | 434.4 | 85.044 | 0.070356
[27 empty] | 434.3 | 85.057 | 0.07029
[27 empty] | 434.2 | 85.132 | 0.069907
[27 empty] | 434.1 | 85.134 | 0.069897
[27 empty] | 434 | 85.146 | 0.069836
[27 empty] | 433.9 | 85.155 | 0.06979
[27 empty] | 433.8 | 85.116 | 0.069989
[27 empty] | 433.7 | 85.132 | 0.069907
[27 empty] | 433.6 | 85.184 | 0.069642
[27 empty] | 433.5 | 85.226 | 0.069428
[27 empty] | 433.4 | 85.195 | 0.069586
[27 empty] | 433.3 | 85.235 | 0.069382
[27 empty] | 433.2 | 85.227 | 0.069423
[27 empty] | 433.1 | 85.249 | 0.069311
[27 empty] | 433 | 85.304 | 0.069031
[27 empty] | 432.9 | 85.371 | 0.06869
[27 empty] | 432.8 | 85.387 | 0.068608
[27 empty] | 432.7 | 85.44 | 0.068339
[27 empty] | 432.6 | 85.454 | 0.068268
[27 empty] | 432.5 | 85.489 | 0.06809
[27 empty] | 432.4 | 85.548 | 0.06779
[27 empty] | 432.3 | 85.599 | 0.067531
[27 empty] | 432.2 | 85.651 | 0.067268
[27 empty] | 432.1 | 85.766 | 0.066685
[27 empty] | 432 | 85.779 | 0.066619
[27 empty] | 431.9 | 85.802 | 0.066503
[27 empty] | 431.8 | 85.866 | 0.066179
[27 empty] | 431.7 | 85.939 | 0.06581
[27 empty] | 431.6 | 85.977 | 0.065618
[27 empty] | 431.5 | 86.073 | 0.065133
[27 empty] | 431.4 | 86.075 | 0.065123
[27 empty] | 431.3 | 86.085 | 0.065073
[27 empty] | 431.2 | 86.114 | 0.064926
[27 empty] | 431.1 | 86.17 | 0.064644
[27 empty] | 431 | 86.221 | 0.064387
[27 empty] | 430.9 | 86.298 | 0.063999
[27 empty] | 430.8 | 86.317 | 0.063904
[27 empty] | 430.7 | 86.337 | 0.063803
[27 empty] | 430.6 | 86.332 | 0.063828
[27 empty] | 430.5 | 86.235 | 0.064316
[27 empty] | 430.4 | 86.313 | 0.063924
[27 empty] | 430.3 | 86.251 | 0.064236
[27 empty] | 430.2 | 86.292 | 0.064029
[27 empty] | 430.1 | 86.224 | 0.064372
[27 empty] | 430 | 86.145 | 0.06477
[27 empty] | 429.9 | 86.061 | 0.065194
[27 empty] | 429.8 | 85.976 | 0.065623
[27 empty] | 429.7 | 85.933 | 0.06584
[27 empty] | 429.6 | 85.84 | 0.06631
[27 empty] | 429.5 | 85.771 | 0.06666
[27 empty] | 429.4 | 85.643 | 0.067308
[27 empty] | 429.3 | 85.492 | 0.068075
[27 empty] | 429.2 | 85.36 | 0.068746
[27 empty] | 429.1 | 85.233 | 0.069392
[27 empty] | 429 | 85.126 | 0.069938
[27 empty] | 428.9 | 84.987 | 0.070648
[27 empty] | 428.8 | 84.857 | 0.071312
[27 empty] | 428.7 | 84.689 | 0.072173
[27 empty] | 428.6 | 84.471 | 0.073292
[27 empty] | 428.5 | 84.281 | 0.07427
[27 empty] | 428.4 | 84.113 | 0.075137
[27 empty] | 428.3 | 83.934 | 0.076062
[27 empty] | 428.2 | 83.769 | 0.076917
[27 empty] | 428.1 | 83.51 | 0.078262
[27 empty] | 428 | 83.251 | 0.079611
[27 empty] | 427.9 | 82.991 | 0.080969
[27 empty] | 427.8 | 82.696 | 0.082515
[27 empty] | 427.7 | 82.47 | 0.083704
[27 empty] | 427.6 | 82.205 | 0.085102
[27 empty] | 427.5 | 81.911 | 0.086658
[27 empty] | 427.4 | 81.572 | 0.088459
[27 empty] | 427.3 | 81.161 | 0.090653
[27 empty] | 427.2 | 80.769 | 0.092755
[27 empty] | 427.1 | 80.426 | 0.094604
[27 empty] | 427 | 80.072 | 0.096519
[27 empty] | 426.9 | 79.703 | 0.098525
[27 empty] | 426.8 | 79.318 | 0.10063
[27 empty] | 426.7 | 78.932 | 0.10275
[27 empty] | 426.6 | 78.495 | 0.10516
[27 empty] | 426.5 | 78.126 | 0.1072
[27 empty] | 426.4 | 77.757 | 0.10926
[27 empty] | 426.3 | 77.423 | 0.11113
[27 empty] | 426.2 | 77.079 | 0.11306
[27 empty] | 426.1 | 76.724 | 0.11507
[27 empty] | 426 | 76.378 | 0.11703
[27 empty] | 425.9 | 76.057 | 0.11886
[27 empty] | 425.8 | 75.787 | 0.12041
[27 empty] | 425.7 | 75.571 | 0.12164
[27 empty] | 425.6 | 75.346 | 0.12294
[27 empty] | 425.5 | 75.147 | 0.12409
[27 empty] | 425.4 | 74.935 | 0.12532
[27 empty] | 425.3 | 74.705 | 0.12665
[27 empty] | 425.2 | 74.579 | 0.12738
[27 empty] | 425.1 | 74.462 | 0.12807
[27 empty] | 425 | 74.433 | 0.12823
[27 empty] | 424.9 | 74.367 | 0.12862
[27 empty] | 424.8 | 74.344 | 0.12875
[27 empty] | 424.7 | 74.315 | 0.12892
[27 empty] | 424.6 | 74.366 | 0.12863
[27 empty] | 424.5 | 74.536 | 0.12763
[27 empty] | 424.4 | 74.703 | 0.12666
[27 empty] | 424.3 | 74.95 | 0.12523
[27 empty] | 424.2 | 75.196 | 0.12381
[27 empty] | 424.1 | 75.43 | 0.12246
[27 empty] | 424 | 75.653 | 0.12117
[27 empty] | 423.9 | 75.961 | 0.11941
[27 empty] | 423.8 | 76.362 | 0.11712
[27 empty] | 423.7 | 76.728 | 0.11505
[27 empty] | 423.6 | 77.099 | 0.11295
[27 empty] | 423.5 | 77.382 | 0.11136
[27 empty] | 423.4 | 77.699 | 0.10958
[27 empty] | 423.3 | 78.045 | 0.10765
[27 empty] | 423.2 | 78.327 | 0.10609
[27 empty] | 423.1 | 78.565 | 0.10477
[27 empty] | 423 | 78.739 | 0.10381
[27 empty] | 422.9 | 78.865 | 0.10312
[27 empty] | 422.8 | 78.916 | 0.10283
[27 empty] | 422.7 | 78.878 | 0.10304
[27 empty] | 422.6 | 78.793 | 0.10351
[27 empty] | 422.5 | 78.754 | 0.10373
[27 empty] | 422.4 | 78.587 | 0.10465
[27 empty] | 422.3 | 78.382 | 0.10578
[27 empty] | 422.2 | 78.072 | 0.1075
[27 empty] | 422.1 | 77.64 | 0.10991
[27 empty] | 422 | 77.151 | 0.11266
[27 empty] | 421.9 | 76.638 | 0.11556
[27 empty] | 421.8 | 76.079 | 0.11874
[27 empty] | 421.7 | 75.477 | 0.12219
[27 empty] | 421.6 | 74.823 | 0.12596
[27 empty] | 421.5 | 74.099 | 0.13019
[27 empty] | 421.4 | 73.375 | 0.13445
[27 empty] | 421.3 | 72.605 | 0.13903
[27 empty] | 421.2 | 71.836 | 0.14366
[27 empty] | 421.1 | 70.974 | 0.1489
[27 empty] | 421 | 70.145 | 0.154
[27 empty] | 420.9 | 69.19 | 0.15996
[27 empty] | 420.8 | 68.23 | 0.16602
[27 empty] | 420.7 | 67.248 | 0.17232
[27 empty] | 420.6 | 66.288 | 0.17857
[27 empty] | 420.5 | 65.336 | 0.18485
[27 empty] | 420.4 | 64.361 | 0.19138
[27 empty] | 420.3 | 63.443 | 0.19762
[27 empty] | 420.2 | 62.41 | 0.20475
[27 empty] | 420.1 | 61.53 | 0.21091
[27 empty] | 420 | 60.612 | 0.21744
[27 empty] | 419.9 | 59.708 | 0.22397
[27 empty] | 419.8 | 58.795 | 0.23066
[27 empty] | 419.7 | 58.008 | 0.23651
[27 empty] | 419.6 | 57.243 | 0.24228
[27 empty] | 419.5 | 56.5 | 0.24795
[27 empty] | 419.4 | 55.85 | 0.25298
[27 empty] | 419.3 | 55.296 | 0.25731
[27 empty] | 419.2 | 54.861 | 0.26074
[27 empty] | 419.1 | 54.477 | 0.26379
[27 empty] | 419 | 54.163 | 0.2663
[27 empty] | 418.9 | 53.909 | 0.26834
[27 empty] | 418.8 | 53.725 | 0.26982
[27 empty] | 418.7 | 53.67 | 0.27027
[27 empty] | 418.6 | 53.714 | 0.26991
[27 empty] | 418.5 | 53.855 | 0.26877
[27 empty] | 418.4 | 54.041 | 0.26728
[27 empty] | 418.3 | 54.369 | 0.26465
[27 empty] | 418.2 | 54.821 | 0.26105
[27 empty] | 418.1 | 55.34 | 0.25696
[27 empty] | 418 | 55.981 | 0.25196
[27 empty] | 417.9 | 56.671 | 0.24664
[27 empty] | 417.8 | 57.535 | 0.24007
[27 empty] | 417.7 | 58.43 | 0.23336
[27 empty] | 417.6 | 59.336 | 0.22668
[27 empty] | 417.5 | 60.271 | 0.21989
[27 empty] | 417.4 | 61.283 | 0.21266
[27 empty] | 417.3 | 62.283 | 0.20563
[27 empty] | 417.2 | 63.328 | 0.1984
[27 empty] | 417.1 | 64.309 | 0.19173
[27 empty] | 417 | 65.288 | 0.18517
[27 empty] | 416.9 | 66.284 | 0.17859
[27 empty] | 416.8 | 67.184 | 0.17273
[27 empty] | 416.7 | 68.04 | 0.16724
[27 empty] | 416.6 | 68.814 | 0.16232
[27 empty] | 416.5 | 69.564 | 0.15762
[27 empty] | 416.4 | 70.285 | 0.15314
[27 empty] | 416.3 | 70.852 | 0.14965
[27 empty] | 416.2 | 71.336 | 0.14669
[27 empty] | 416.1 | 71.835 | 0.14366
[27 empty] | 416 | 72.187 | 0.14154
[27 empty] | 415.9 | 72.538 | 0.13943
[27 empty] | 415.8 | 72.829 | 0.1377
[27 empty] | 415.7 | 72.984 | 0.13677
[27 empty] | 415.6 | 73.178 | 0.13562
[27 empty] | 415.5 | 73.331 | 0.13471
[27 empty] | 415.4 | 73.401 | 0.1343
[27 empty] | 415.3 | 73.471 | 0.13388
[27 empty] | 415.2 | 73.538 | 0.13349
[27 empty] | 415.1 | 73.614 | 0.13304
[27 empty] | 415 | 73.639 | 0.13289
[27 empty] | 414.9 | 73.721 | 0.13241
[27 empty] | 414.8 | 73.755 | 0.13221
[27 empty] | 414.7 | 73.825 | 0.1318
[27 empty] | 414.6 | 73.875 | 0.1315
[27 empty] | 414.5 | 73.986 | 0.13085
[27 empty] | 414.4 | 74.078 | 0.13031
[27 empty] | 414.3 | 74.127 | 0.13002
[27 empty] | 414.2 | 74.354 | 0.1287
[27 empty] | 414.1 | 74.512 | 0.12777
[27 empty] | 414 | 74.705 | 0.12665
[27 empty] | 413.9 | 74.915 | 0.12543
[27 empty] | 413.8 | 75.195 | 0.12381
[27 empty] | 413.7 | 75.508 | 0.12201
[27 empty] | 413.6 | 75.858 | 0.12
[27 empty] | 413.5 | 76.256 | 0.11773
[27 empty] | 413.4 | 76.614 | 0.11569
[27 empty] | 413.3 | 76.977 | 0.11364
[27 empty] | 413.2 | 77.423 | 0.11113
[27 empty] | 413.1 | 77.836 | 0.10882
[27 empty] | 413 | 78.297 | 0.10625
[27 empty] | 412.9 | 78.69 | 0.10408
[27 empty] | 412.8 | 79.2 | 0.10127
[27 empty] | 412.7 | 79.673 | 0.098689
[27 empty] | 412.6 | 80.045 | 0.096666
[27 empty] | 412.5 | 80.506 | 0.094172
[27 empty] | 412.4 | 80.904 | 0.09203
[27 empty] | 412.3 | 81.371 | 0.08953
[27 empty] | 412.2 | 81.861 | 0.086923
[27 empty] | 412.1 | 82.178 | 0.085244
[27 empty] | 412 | 82.475 | 0.083678
[27 empty] | 411.9 | 82.832 | 0.081802
[27 empty] | 411.8 | 83.162 | 0.080075
[27 empty] | 411.7 | 83.546 | 0.078074
[27 empty] | 411.6 | 83.817 | 0.076668
[27 empty] | 411.5 | 84.118 | 0.075111
[27 empty] | 411.4 | 84.392 | 0.073699
[27 empty] | 411.3 | 84.608 | 0.072589
[27 empty] | 411.2 | 84.85 | 0.071348
[27 empty] | 411.1 | 85.068 | 0.070234
[27 empty] | 411 | 85.252 | 0.069295
[27 empty] | 410.9 | 85.496 | 0.068054
[27 empty] | 410.8 | 85.689 | 0.067075
[27 empty] | 410.7 | 85.832 | 0.066351
[27 empty] | 410.6 | 85.976 | 0.065623
[27 empty] | 410.5 | 86.083 | 0.065083
[27 empty] | 410.4 | 86.281 | 0.064085
[27 empty] | 410.3 | 86.409 | 0.063441
[27 empty] | 410.2 | 86.616 | 0.062402
[27 empty] | 410.1 | 86.703 | 0.061966
[27 empty] | 410 | 86.725 | 0.061856
[27 empty] | 409.9 | 86.813 | 0.061415
[27 empty] | 409.8 | 86.886 | 0.06105
[27 empty] | 409.7 | 87.015 | 0.060406
[27 empty] | 409.6 | 87.118 | 0.059892
[27 empty] | 409.5 | 87.233 | 0.059319
[27 empty] | 409.4 | 87.243 | 0.059269
[27 empty] | 409.3 | 87.259 | 0.05919
[27 empty] | 409.2 | 87.395 | 0.058513
[27 empty] | 409.1 | 87.448 | 0.05825
[27 empty] | 409 | 87.494 | 0.058022
[27 empty] | 408.9 | 87.573 | 0.05763
[27 empty] | 408.8 | 87.616 | 0.057417
[27 empty] | 408.7 | 87.617 | 0.057412
[27 empty] | 408.6 | 87.679 | 0.057104
[27 empty] | 408.5 | 87.726 | 0.056872
[27 empty] | 408.4 | 87.772 | 0.056644
[27 empty] | 408.3 | 87.822 | 0.056397
[27 empty] | 408.2 | 87.833 | 0.056342
[27 empty] | 408.1 | 87.935 | 0.055838
[27 empty] | 408 | 87.882 | 0.0561
[27 empty] | 407.9 | 87.868 | 0.056169
[27 empty] | 407.8 | 87.924 | 0.055893
[27 empty] | 407.7 | 87.982 | 0.055606
[27 empty] | 407.6 | 88.062 | 0.055211
[27 empty] | 407.5 | 88.086 | 0.055093
[27 empty] | 407.4 | 88.128 | 0.054886
[27 empty] | 407.3 | 88.103 | 0.055009
[27 empty] | 407.2 | 88.097 | 0.055039
[27 empty] | 407.1 | 88.144 | 0.054807
[27 empty] | 407 | 88.214 | 0.054462
[27 empty] | 406.9 | 88.247 | 0.0543
[27 empty] | 406.8 | 88.222 | 0.054423
[27 empty] | 406.7 | 88.23 | 0.054384
[27 empty] | 406.6 | 88.157 | 0.054743
[27 empty] | 406.5 | 88.267 | 0.054202
[27 empty] | 406.4 | 88.305 | 0.054015
[27 empty] | 406.3 | 88.389 | 0.053602
[27 empty] | 406.2 | 88.387 | 0.053612
[27 empty] | 406.1 | 88.386 | 0.053617
[27 empty] | 406 | 88.346 | 0.053813
[27 empty] | 405.9 | 88.352 | 0.053784
[27 empty] | 405.8 | 88.389 | 0.053602
[27 empty] | 405.7 | 88.432 | 0.053391
[27 empty] | 405.6 | 88.437 | 0.053366
[27 empty] | 405.5 | 88.456 | 0.053273
[27 empty] | 405.4 | 88.41 | 0.053499
[27 empty] | 405.3 | 88.479 | 0.05316
[27 empty] | 405.2 | 88.476 | 0.053175
[27 empty] | 405.1 | 88.51 | 0.053008
[27 empty] | 405 | 88.516 | 0.052978
[27 empty] | 404.9 | 88.567 | 0.052728
[27 empty] | 404.8 | 88.529 | 0.052914
[27 empty] | 404.7 | 88.511 | 0.053003
[27 empty] | 404.6 | 88.495 | 0.053081
[27 empty] | 404.5 | 88.424 | 0.05343
[27 empty] | 404.4 | 88.517 | 0.052973
[27 empty] | 404.3 | 88.516 | 0.052978
[27 empty] | 404.2 | 88.503 | 0.053042
[27 empty] | 404.1 | 88.564 | 0.052743
[27 empty] | 404 | 88.503 | 0.053042
[27 empty] | 403.9 | 88.511 | 0.053003
[27 empty] | 403.8 | 88.495 | 0.053081
[27 empty] | 403.7 | 88.58 | 0.052664
[27 empty] | 403.6 | 88.557 | 0.052777
[27 empty] | 403.5 | 88.534 | 0.05289
[27 empty] | 403.4 | 88.435 | 0.053376
[27 empty] | 403.3 | 88.419 | 0.053454
[27 empty] | 403.2 | 88.435 | 0.053376
[27 empty] | 403.1 | 88.475 | 0.053179
[27 empty] | 403 | 88.533 | 0.052895
[27 empty] | 402.9 | 88.519 | 0.052964
[27 empty] | 402.8 | 88.465 | 0.053229
[27 empty] | 402.7 | 88.486 | 0.053125
[27 empty] | 402.6 | 88.441 | 0.053346
[27 empty] | 402.5 | 88.415 | 0.053474
[27 empty] | 402.4 | 88.492 | 0.053096
[27 empty] | 402.3 | 88.493 | 0.053091
[27 empty] | 402.2 | 88.501 | 0.053052
[27 empty] | 402.1 | 88.439 | 0.053356
[27 empty] | 402 | 88.477 | 0.05317
[27 empty] | 401.9 | 88.474 | 0.053184
[27 empty] | 401.8 | 88.466 | 0.053224
[27 empty] | 401.7 | 88.469 | 0.053209
[27 empty] | 401.6 | 88.475 | 0.053179
[27 empty] | 401.5 | 88.52 | 0.052959
[27 empty] | 401.4 | 88.45 | 0.053302
[27 empty] | 401.3 | 88.435 | 0.053376
[27 empty] | 401.2 | 88.496 | 0.053076
[27 empty] | 401.1 | 88.555 | 0.052787
[27 empty] | 401 | 88.599 | 0.052571
[27 empty] | 400.9 | 88.588 | 0.052625
[27 empty] | 400.8 | 88.541 | 0.052856
[27 empty] | 400.7 | 88.518 | 0.052968
[27 empty] | 400.6 | 88.536 | 0.05288
[27 empty] | 400.5 | 88.594 | 0.052596
[27 empty] | 400.4 | 88.567 | 0.052728
[27 empty] | 400.3 | 88.59 | 0.052615
[27 empty] | 400.2 | 88.525 | 0.052934
[27 empty] | 400.1 | 88.561 | 0.052757
[27 empty] | 400 | 88.548 | 0.052821
[27 empty] | 399.9 | 88.624 | 0.052449
[27 empty] | 399.8 | 88.634 | 0.0524
[27 empty] | 399.7 | 88.688 | 0.052135
[27 empty] | 399.6 | 88.653 | 0.052307
[27 empty] | 399.5 | 88.637 | 0.052385
[27 empty] | 399.4 | 88.64 | 0.05237
[27 empty] | 399.3 | 88.601 | 0.052561
[27 empty] | 399.2 | 88.623 | 0.052454
[27 empty] | 399.1 | 88.627 | 0.052434
[27 empty] | 399 | 88.598 | 0.052576
[27 empty] | 398.9 | 88.626 | 0.052439
[27 empty] | 398.8 | 88.6 | 0.052566
[27 empty] | 398.7 | 88.64 | 0.05237
[27 empty] | 398.6 | 88.65 | 0.052321
[27 empty] | 398.5 | 88.622 | 0.052458
[27 empty] | 398.4 | 88.608 | 0.052527
[27 empty] | 398.3 | 88.629 | 0.052424
[27 empty] | 398.2 | 88.588 | 0.052625
[27 empty] | 398.1 | 88.556 | 0.052782
[27 empty] | 398 | 88.542 | 0.052851
[27 empty] | 397.9 | 88.556 | 0.052782
[27 empty] | 397.8 | 88.612 | 0.052507
[27 empty] | 397.7 | 88.655 | 0.052297
[27 empty] | 397.6 | 88.623 | 0.052454
[27 empty] | 397.5 | 88.598 | 0.052576
[27 empty] | 397.4 | 88.593 | 0.052601
[27 empty] | 397.3 | 88.675 | 0.052199
[27 empty] | 397.2 | 88.646 | 0.052341
[27 empty] | 397.1 | 88.593 | 0.052601
[27 empty] | 397 | 88.613 | 0.052503
[27 empty] | 396.9 | 88.564 | 0.052743
[27 empty] | 396.8 | 88.588 | 0.052625
[27 empty] | 396.7 | 88.62 | 0.052468
[27 empty] | 396.6 | 88.599 | 0.052571
[27 empty] | 396.5 | 88.603 | 0.052552
[27 empty] | 396.4 | 88.663 | 0.052258
[27 empty] | 396.3 | 88.66 | 0.052272
[27 empty] | 396.2 | 88.688 | 0.052135
[27 empty] | 396.1 | 88.633 | 0.052405
[27 empty] | 396 | 88.602 | 0.052556
[27 empty] | 395.9 | 88.644 | 0.052351
[27 empty] | 395.8 | 88.684 | 0.052155
[27 empty] | 395.7 | 88.616 | 0.052488
[27 empty] | 395.6 | 88.646 | 0.052341
[27 empty] | 395.5 | 88.626 | 0.052439
[27 empty] | 395.4 | 88.646 | 0.052341
[27 empty] | 395.3 | 88.634 | 0.0524
[27 empty] | 395.2 | 88.599 | 0.052571
[27 empty] | 395.1 | 88.67 | 0.052223
[27 empty] | 395 | 88.628 | 0.052429
[27 empty] | 394.9 | 88.612 | 0.052507
[27 empty] | 394.8 | 88.59 | 0.052615
[27 empty] | 394.7 | 88.581 | 0.052659
[27 empty] | 394.6 | 88.592 | 0.052605
[27 empty] | 394.5 | 88.57 | 0.052713
[27 empty] | 394.4 | 88.555 | 0.052787
[27 empty] | 394.3 | 88.553 | 0.052797
[27 empty] | 394.2 | 88.483 | 0.05314
[27 empty] | 394.1 | 88.434 | 0.053381
[27 empty] | 394 | 88.373 | 0.05368
[27 empty] | 393.9 | 88.331 | 0.053887
[27 empty] | 393.8 | 88.256 | 0.054256
[27 empty] | 393.7 | 88.206 | 0.054502
[27 empty] | 393.6 | 88.166 | 0.054699
[27 empty] | 393.5 | 88.095 | 0.055049
[27 empty] | 393.4 | 87.982 | 0.055606
[27 empty] | 393.3 | 87.917 | 0.055927
[27 empty] | 393.2 | 87.83 | 0.056357
[27 empty] | 393.1 | 87.794 | 0.056535
[27 empty] | 393 | 87.678 | 0.057109
[27 empty] | 392.9 | 87.501 | 0.057987
[27 empty] | 392.8 | 87.44 | 0.05829
[27 empty] | 392.7 | 87.31 | 0.058936
[27 empty] | 392.6 | 87.196 | 0.059503
[27 empty] | 392.5 | 87.03 | 0.060331
[27 empty] | 392.4 | 86.912 | 0.06092
[27 empty] | 392.3 | 86.872 | 0.06112
[27 empty] | 392.2 | 86.778 | 0.06159
[27 empty] | 392.1 | 86.746 | 0.061751 | 0.062096 | <
[27 empty] | 392 | 86.639 | 0.062287 | 0.10818 | >
[27 empty] | 391.9 | 86.495 | 0.063009
[27 empty] | 391.8 | 86.369 | 0.063642
[27 empty] | 391.7 | 86.251 | 0.064236
[27 empty] | 391.6 | 86.187 | 0.064558
[27 empty] | 391.5 | 86.104 | 0.064977
[27 empty] | 391.4 | 86.015 | 0.065426
[27 empty] | 391.3 | 85.901 | 0.066002
[27 empty] | 391.2 | 85.828 | 0.066371
[27 empty] | 391.1 | 85.784 | 0.066594
[27 empty] | 391 | 85.723 | 0.066903
[27 empty] | 390.9 | 85.796 | 0.066533
[27 empty] | 390.8 | 85.79 | 0.066563
[27 empty] | 390.7 | 85.752 | 0.066756
[27 empty] | 390.6 | 85.797 | 0.066528
[27 empty] | 390.5 | 85.819 | 0.066417
[27 empty] | 390.4 | 85.839 | 0.066315
[27 empty] | 390.3 | 85.917 | 0.065921
[27 empty] | 390.2 | 85.918 | 0.065916
[27 empty] | 390.1 | 86.086 | 0.065067
[27 empty] | 390 | 86.16 | 0.064694
[27 empty] | 389.9 | 86.246 | 0.064261
[27 empty] | 389.8 | 86.4 | 0.063486
[27 empty] | 389.7 | 86.418 | 0.063396
[27 empty] | 389.6 | 86.559 | 0.062688
[27 empty] | 389.5 | 86.693 | 0.062016
[27 empty] | 389.4 | 86.677 | 0.062096
[27 empty] | 389.3 | 86.739 | 0.061786
[27 empty] | 389.2 | 86.705 | 0.061956
[27 empty] | 389.1 | 86.657 | 0.062196
[27 empty] | 389 | 86.625 | 0.062357
[27 empty] | 388.9 | 86.577 | 0.062597
[27 empty] | 388.8 | 86.467 | 0.06315
[27 empty] | 388.7 | 86.339 | 0.063793
[27 empty] | 388.6 | 86.147 | 0.06476
[27 empty] | 388.5 | 85.944 | 0.065784
[27 empty] | 388.4 | 85.734 | 0.066847
[27 empty] | 388.3 | 85.471 | 0.068181
[27 empty] | 388.2 | 85.222 | 0.069448
[27 empty] | 388.1 | 84.923 | 0.070975
[27 empty] | 388 | 84.534 | 0.072969
[27 empty] | 387.9 | 84.117 | 0.075116
[27 empty] | 387.8 | 83.768 | 0.076922
[27 empty] | 387.7 | 83.411 | 0.078777
[27 empty] | 387.6 | 83.002 | 0.080911
[27 empty] | 387.5 | 82.534 | 0.083367
[27 empty] | 387.4 | 82.197 | 0.085144
[27 empty] | 387.3 | 81.685 | 0.087858
[27 empty] | 387.2 | 81.3 | 0.089909
[27 empty] | 387.1 | 80.878 | 0.09217
[27 empty] | 387 | 80.54 | 0.093988
[27 empty] | 386.9 | 80.12 | 0.096259
[27 empty] | 386.8 | 79.794 | 0.09803
[27 empty] | 386.7 | 79.439 | 0.099966
[27 empty] | 386.6 | 79.103 | 0.10181
[27 empty] | 386.5 | 78.816 | 0.10339
[27 empty] | 386.4 | 78.547 | 0.10487
[27 empty] | 386.3 | 78.34 | 0.10602
[27 empty] | 386.2 | 78.172 | 0.10695
[27 empty] | 386.1 | 78.015 | 0.10782
[27 empty] | 386 | 77.914 | 0.10838
[27 empty] | 385.9 | 77.843 | 0.10878
[27 empty] | 385.8 | 77.848 | 0.10875
[27 empty] | 385.7 | 77.95 | 0.10818
[27 empty] | 385.6 | 78.128 | 0.10719
[27 empty] | 385.5 | 78.392 | 0.10573
[27 empty] | 385.4 | 78.534 | 0.10494
[27 empty] | 385.3 | 78.815 | 0.10339
[27 empty] | 385.2 | 79.13 | 0.10166
[27 empty] | 385.1 | 79.566 | 0.099272
[27 empty] | 385 | 80.042 | 0.096682
[27 empty] | 384.9 | 80.464 | 0.094398
[27 empty] | 384.8 | 80.958 | 0.09174
[27 empty] | 384.7 | 81.425 | 0.089242
[27 empty] | 384.6 | 81.871 | 0.08687
[27 empty] | 384.5 | 82.279 | 0.084711
[27 empty] | 384.4 | 82.711 | 0.082437
[27 empty] | 384.3 | 83.129 | 0.080247
[27 empty] | 384.2 | 83.45 | 0.078574
[27 empty] | 384.1 | 83.737 | 0.077083
[27 empty] | 384 | 83.978 | 0.075834
[27 empty] | 383.9 | 84.108 | 0.075163
[27 empty] | 383.8 | 84.185 | 0.074765
[27 empty] | 383.7 | 84.326 | 0.074038
[27 empty] | 383.6 | 84.386 | 0.07373
[27 empty] | 383.5 | 84.36 | 0.073863
[27 empty] | 383.4 | 84.246 | 0.074451
[27 empty] | 383.3 | 84.138 | 0.075008
[27 empty] | 383.2 | 83.823 | 0.076637
[27 empty] | 383.1 | 83.557 | 0.078017
[27 empty] | 383 | 83.28 | 0.079459
[27 empty] | 382.9 | 82.95 | 0.081184
[27 empty] | 382.8 | 82.632 | 0.082852
[27 empty] | 382.7 | 82.165 | 0.085313
[27 empty] | 382.6 | 81.746 | 0.087533
[27 empty] | 382.5 | 81.365 | 0.089562
[27 empty] | 382.4 | 80.92 | 0.091944
[27 empty] | 382.3 | 80.537 | 0.094005
[27 empty] | 382.2 | 80.199 | 0.095831
[27 empty] | 382.1 | 79.875 | 0.097589
[27 empty] | 382 | 79.57 | 0.099251
[27 empty] | 381.9 | 79.322 | 0.10061
[27 empty] | 381.8 | 79.197 | 0.10129
[27 empty] | 381.7 | 79.192 | 0.10132
[27 empty] | 381.6 | 79.284 | 0.10081
[27 empty] | 381.5 | 79.413 | 0.10011
[27 empty] | 381.4 | 79.644 | 0.098847
[27 empty] | 381.3 | 79.948 | 0.097192
[27 empty] | 381.2 | 80.308 | 0.095241
[27 empty] | 381.1 | 80.765 | 0.092777
[27 empty] | 381 | 81.28 | 0.090016
[27 empty] | 380.9 | 81.81 | 0.087194
[27 empty] | 380.8 | 82.308 | 0.084558
[27 empty] | 380.7 | 82.839 | 0.081765
[27 empty] | 380.6 | 83.356 | 0.079063
[27 empty] | 380.5 | 83.852 | 0.076487
[27 empty] | 380.4 | 84.339 | 0.073972
[27 empty] | 380.3 | 84.856 | 0.071317
[27 empty] | 380.2 | 85.255 | 0.06928
[27 empty] | 380.1 | 85.672 | 0.067161
[27 empty] | 380 | 85.976 | 0.065623
[27 empty] | 379.9 | 86.257 | 0.064206
[27 empty] | 379.8 | 86.507 | 0.062949
[27 empty] | 379.7 | 86.759 | 0.061685
[27 empty] | 379.6 | 87.001 | 0.060476
[27 empty] | 379.5 | 87.135 | 0.059807
[27 empty] | 379.4 | 87.22 | 0.059384
[27 empty] | 379.3 | 87.317 | 0.058901
[27 empty] | 379.2 | 87.452 | 0.05823
[27 empty] | 379.1 | 87.543 | 0.057779
[27 empty] | 379 | 87.654 | 0.057228
[27 empty] | 378.9 | 87.753 | 0.056738
[27 empty] | 378.8 | 87.735 | 0.056827
[27 empty] | 378.7 | 87.719 | 0.056906
[27 empty] | 378.6 | 87.721 | 0.056896
[27 empty] | 378.5 | 87.764 | 0.056684
[27 empty] | 378.4 | 87.816 | 0.056426
[27 empty] | 378.3 | 87.86 | 0.056209
[27 empty] | 378.2 | 87.846 | 0.056278
[27 empty] | 378.1 | 87.931 | 0.055858
[27 empty] | 378 | 87.948 | 0.055774
[27 empty] | 377.9 | 87.928 | 0.055873
[27 empty] | 377.8 | 87.937 | 0.055828
[27 empty] | 377.7 | 88 | 0.055517
[27 empty] | 377.6 | 87.979 | 0.055621
[27 empty] | 377.5 | 87.933 | 0.055848
[27 empty] | 377.4 | 87.909 | 0.055967
[27 empty] | 377.3 | 87.899 | 0.056016
[27 empty] | 377.2 | 87.932 | 0.055853
[27 empty] | 377.1 | 87.972 | 0.055656
[27 empty] | 377 | 88.061 | 0.055216
[27 empty] | 376.9 | 88.099 | 0.055029
[27 empty] | 376.8 | 88.163 | 0.054714
[27 empty] | 376.7 | 88.127 | 0.054891
[27 empty] | 376.6 | 88.121 | 0.054921
[27 empty] | 376.5 | 88.129 | 0.054881
[27 empty] | 376.4 | 88.157 | 0.054743
[27 empty] | 376.3 | 88.211 | 0.054477
[27 empty] | 376.2 | 88.169 | 0.054684
[27 empty] | 376.1 | 88.167 | 0.054694
[27 empty] | 376 | 88.141 | 0.054822
[27 empty] | 375.9 | 88.195 | 0.054556
[27 empty] | 375.8 | 88.293 | 0.054074
[27 empty] | 375.7 | 88.367 | 0.05371
[27 empty] | 375.6 | 88.389 | 0.053602
[27 empty] | 375.5 | 88.387 | 0.053612
[27 empty] | 375.4 | 88.389 | 0.053602
[27 empty] | 375.3 | 88.375 | 0.053671
[27 empty] | 375.2 | 88.394 | 0.053577
[27 empty] | 375.1 | 88.42 | 0.053449
[27 empty] | 375 | 88.467 | 0.053219
[27 empty] | 374.9 | 88.5 | 0.053057
[27 empty] | 374.8 | 88.532 | 0.0529
[27 empty] | 374.7 | 88.494 | 0.053086
[27 empty] | 374.6 | 88.521 | 0.052954
[27 empty] | 374.5 | 88.513 | 0.052993
[27 empty] | 374.4 | 88.544 | 0.052841
[27 empty] | 374.3 | 88.584 | 0.052645
[27 empty] | 374.2 | 88.565 | 0.052738
[27 empty] | 374.1 | 88.52 | 0.052959
[27 empty] | 374 | 88.499 | 0.053062
[27 empty] | 373.9 | 88.395 | 0.053572
[27 empty] | 373.8 | 88.455 | 0.053278
[27 empty] | 373.7 | 88.571 | 0.052708
[27 empty] | 373.6 | 88.52 | 0.052959
[27 empty] | 373.5 | 88.49 | 0.053106
[27 empty] | 373.4 | 88.415 | 0.053474
[27 empty] | 373.3 | 88.382 | 0.053636
[27 empty] | 373.2 | 88.352 | 0.053784
[27 empty] | 373.1 | 88.374 | 0.053675
[27 empty] | 373 | 88.344 | 0.053823
[27 empty] | 372.9 | 88.288 | 0.054098
[27 empty] | 372.8 | 88.188 | 0.054591
[27 empty] | 372.7 | 88.124 | 0.054906
[27 empty] | 372.6 | 88.061 | 0.055216
[27 empty] | 372.5 | 87.951 | 0.055759
[27 empty] | 372.4 | 87.865 | 0.056184
[27 empty] | 372.3 | 87.798 | 0.056515
[27 empty] | 372.2 | 87.687 | 0.057065
[27 empty] | 372.1 | 87.523 | 0.057878
[27 empty] | 372 | 87.268 | 0.059145
[27 empty] | 371.9 | 87.028 | 0.060341
[27 empty] | 371.8 | 86.789 | 0.061535
[27 empty] | 371.7 | 86.621 | 0.062377
[27 empty] | 371.6 | 86.29 | 0.06404
[27 empty] | 371.5 | 86.106 | 0.064967
[27 empty] | 371.4 | 85.705 | 0.066994
[27 empty] | 371.3 | 85.354 | 0.068776
[27 empty] | 371.2 | 84.986 | 0.070653
[27 empty] | 371.1 | 84.556 | 0.072856
[27 empty] | 371 | 84.14 | 0.074997
[27 empty] | 370.9 | 83.726 | 0.07714
[27 empty] | 370.8 | 83.271 | 0.079506
[27 empty] | 370.7 | 82.74 | 0.082284
[27 empty] | 370.6 | 82.269 | 0.084764
[27 empty] | 370.5 | 81.826 | 0.087109
[27 empty] | 370.4 | 81.398 | 0.089386
[27 empty] | 370.3 | 80.915 | 0.091971
[27 empty] | 370.2 | 80.485 | 0.094285
[27 empty] | 370.1 | 79.965 | 0.0971
[27 empty] | 370 | 79.516 | 0.099545
[27 empty] | 369.9 | 79.199 | 0.10128
[27 empty] | 369.8 | 78.76 | 0.10369
[27 empty] | 369.7 | 78.319 | 0.10613
[27 empty] | 369.6 | 77.929 | 0.1083
[27 empty] | 369.5 | 77.617 | 0.11004
[27 empty] | 369.4 | 77.293 | 0.11186
[27 empty] | 369.3 | 77.035 | 0.11331
[27 empty] | 369.2 | 76.801 | 0.11463
[27 empty] | 369.1 | 76.612 | 0.1157
[27 empty] | 369 | 76.445 | 0.11665
[27 empty] | 368.9 | 76.263 | 0.11769
[27 empty] | 368.8 | 76.16 | 0.11827
[27 empty] | 368.7 | 75.982 | 0.11929
[27 empty] | 368.6 | 75.939 | 0.11954
[27 empty] | 368.5 | 75.834 | 0.12014
[27 empty] | 368.4 | 75.768 | 0.12051
[27 empty] | 368.3 | 75.723 | 0.12077
[27 empty] | 368.2 | 75.626 | 0.12133
[27 empty] | 368.1 | 75.622 | 0.12135
[27 empty] | 368 | 75.613 | 0.1214
[27 empty] | 367.9 | 75.565 | 0.12168
[27 empty] | 367.8 | 75.489 | 0.12212
[27 empty] | 367.7 | 75.417 | 0.12253
[27 empty] | 367.6 | 75.277 | 0.12334
[27 empty] | 367.5 | 75.139 | 0.12413
[27 empty] | 367.4 | 74.961 | 0.12516
[27 empty] | 367.3 | 74.742 | 0.12644
[27 empty] | 367.2 | 74.51 | 0.12779
[27 empty] | 367.1 | 74.248 | 0.12932
[27 empty] | 367 | 73.92 | 0.13124
[27 empty] | 366.9 | 73.493 | 0.13375
[27 empty] | 366.8 | 73.086 | 0.13617
[27 empty] | 366.7 | 72.682 | 0.13857
[27 empty] | 366.6 | 72.145 | 0.14179
[27 empty] | 366.5 | 71.573 | 0.14525
[27 empty] | 366.4 | 70.976 | 0.14889
[27 empty] | 366.3 | 70.318 | 0.15293
[27 empty] | 366.2 | 69.599 | 0.1574
[27 empty] | 366.1 | 68.854 | 0.16207
[27 empty] | 366 | 68.081 | 0.16697
[27 empty] | 365.9 | 67.246 | 0.17233
[27 empty] | 365.8 | 66.341 | 0.17822
[27 empty] | 365.7 | 65.382 | 0.18454
[27 empty] | 365.6 | 64.488 | 0.19052
[27 empty] | 365.5 | 63.509 | 0.19716
[27 empty] | 365.4 | 62.583 | 0.20354
[27 empty] | 365.3 | 61.668 | 0.20994
[27 empty] | 365.2 | 60.783 | 0.21622
[27 empty] | 365.1 | 59.943 | 0.22226
[27 empty] | 365 | 59.108 | 0.22835
[27 empty] | 364.9 | 58.385 | 0.2337
[27 empty] | 364.8 | 57.674 | 0.23902
[27 empty] | 364.7 | 57.049 | 0.24375
[27 empty] | 364.6 | 56.329 | 0.24927
[27 empty] | 364.5 | 55.692 | 0.25421
[27 empty] | 364.4 | 55.052 | 0.25923
[27 empty] | 364.3 | 54.419 | 0.26425
[27 empty] | 364.2 | 53.666 | 0.2703
[27 empty] | 364.1 | 52.919 | 0.27639
[27 empty] | 364 | 52.187 | 0.28244
[27 empty] | 363.9 | 51.331 | 0.28962
[27 empty] | 363.8 | 50.451 | 0.29713
[27 empty] | 363.7 | 49.565 | 0.30482
[27 empty] | 363.6 | 48.525 | 0.31403
[27 empty] | 363.5 | 47.514 | 0.32318
[27 empty] | 363.4 | 46.371 | 0.33375
[27 empty] | 363.3 | 45.263 | 0.34426
[27 empty] | 363.2 | 44.001 | 0.35654
[27 empty] | 363.1 | 42.764 | 0.36892
[27 empty] | 363 | 41.445 | 0.38253
[27 empty] | 362.9 | 40.029 | 0.39763
[27 empty] | 362.8 | 38.591 | 0.41351
[27 empty] | 362.7 | 37.147 | 0.43008
[27 empty] | 362.6 | 35.55 | 0.44916
[27 empty] | 362.5 | 33.867 | 0.47022
[27 empty] | 362.4 | 32.204 | 0.49209
[27 empty] | 362.3 | 30.476 | 0.51604
[27 empty] | 362.2 | 28.62 | 0.54333
[27 empty] | 362.1 | 26.597 | 0.57517
[27 empty] | 362 | 24.644 | 0.60829
[27 empty] | 361.9 | 22.58 | 0.64628
[27 empty] | 361.8 | 20.52 | 0.68782
[27 empty] | 361.7 | 18.41 | 0.73495
[27 empty] | 361.6 | 16.393 | 0.78534
[27 empty] | 361.5 | 14.523 | 0.83794
[27 empty] | 361.4 | 12.841 | 0.8914
[27 empty] | 361.3 | 11.365 | 0.94443
[27 empty] | 361.2 | 10.079 | 0.99658
[27 empty] | 361.1 | 9.1677 | 1.0377
[27 empty] | 361 | 8.5813 | 1.0664
[27 empty] | 360.9 | 8.3195 | 1.0799
[27 empty] | 360.8 | 8.414 | 1.075
[27 empty] | 360.7 | 8.8836 | 1.0514
[27 empty] | 360.6 | 9.7049 | 1.013
[27 empty] | 360.5 | 10.847 | 0.96469
[27 empty] | 360.4 | 12.375 | 0.90745
[27 empty] | 360.3 | 14.219 | 0.84713
[27 empty] | 360.2 | 16.351 | 0.78646
[27 empty] | 360.1 | 18.558 | 0.73147
[27 empty] | 360 | 20.996 | 0.67786
[27 empty] | 359.9 | 23.666 | 0.62588
[27 empty] | 359.8 | 26.482 | 0.57705
[27 empty] | 359.7 | 29.14 | 0.53551
[27 empty] | 359.6 | 32.018 | 0.49461
[27 empty] | 359.5 | 34.835 | 0.45798
[27 empty] | 359.4 | 37.77 | 0.42285
[27 empty] | 359.3 | 40.469 | 0.39288
[27 empty] | 359.2 | 43.078 | 0.36574
[27 empty] | 359.1 | 45.6 | 0.34104
[27 empty] | 359 | 48.175 | 0.31718
[27 empty] | 358.9 | 50.534 | 0.29642
[27 empty] | 358.8 | 52.691 | 0.27826
[27 empty] | 358.7 | 54.56 | 0.26313
[27 empty] | 358.6 | 56.484 | 0.24807
[27 empty] | 358.5 | 58.225 | 0.23489
[27 empty] | 358.4 | 59.87 | 0.22279
[27 empty] | 358.3 | 61.345 | 0.21222
[27 empty] | 358.2 | 62.735 | 0.20249
[27 empty] | 358.1 | 64.13 | 0.19294
[27 empty] | 358 | 65.425 | 0.18426
[27 empty] | 357.9 | 66.608 | 0.17647
[27 empty] | 357.8 | 67.775 | 0.16893
[27 empty] | 357.7 | 68.885 | 0.16188
[27 empty] | 357.6 | 70.044 | 0.15463
[27 empty] | 357.5 | 71.113 | 0.14805
[27 empty] | 357.4 | 72.103 | 0.14205
[27 empty] | 357.3 | 73.04 | 0.13644
[27 empty] | 357.2 | 73.925 | 0.13121
[27 empty] | 357.1 | 74.778 | 0.12623
[27 empty] | 357 | 75.51 | 0.122
[27 empty] | 356.9 | 76.181 | 0.11815
[27 empty] | 356.8 | 76.843 | 0.1144
[27 empty] | 356.7 | 77.358 | 0.11149
[27 empty] | 356.6 | 77.858 | 0.1087
[27 empty] | 356.5 | 78.304 | 0.10622
[27 empty] | 356.4 | 78.739 | 0.10381
[27 empty] | 356.3 | 79.1 | 0.10182
[27 empty] | 356.2 | 79.489 | 0.099693
[27 empty] | 356.1 | 79.871 | 0.097611
[27 empty] | 356 | 80.2 | 0.095826
[27 empty] | 355.9 | 80.48 | 0.094312
[27 empty] | 355.8 | 80.706 | 0.093094
[27 empty] | 355.7 | 81.035 | 0.091327
[27 empty] | 355.6 | 81.299 | 0.089915
[27 empty] | 355.5 | 81.498 | 0.088853
[27 empty] | 355.4 | 81.694 | 0.08781
[27 empty] | 355.3 | 81.839 | 0.08704
[27 empty] | 355.2 | 81.958 | 0.086409
[27 empty] | 355.1 | 82.128 | 0.085509
[27 empty] | 355 | 82.202 | 0.085118
[27 empty] | 354.9 | 82.231 | 0.084964
[27 empty] | 354.8 | 82.298 | 0.084611
[27 empty] | 354.7 | 82.371 | 0.084226
[27 empty] | 354.6 | 82.319 | 0.0845
[27 empty] | 354.5 | 82.26 | 0.084811
[27 empty] | 354.4 | 82.191 | 0.085176
[27 empty] | 354.3 | 82.167 | 0.085303
[27 empty] | 354.2 | 82.096 | 0.085678
[27 empty] | 354.1 | 81.993 | 0.086223
[27 empty] | 354 | 81.937 | 0.08652
[27 empty] | 353.9 | 81.887 | 0.086785
[27 empty] | 353.8 | 81.861 | 0.086923
[27 empty] | 353.7 | 81.85 | 0.086981
[27 empty] | 353.6 | 81.84 | 0.087034
[27 empty] | 353.5 | 81.778 | 0.087364
[27 empty] | 353.4 | 81.728 | 0.087629
[27 empty] | 353.3 | 81.762 | 0.087448
[27 empty] | 353.2 | 81.711 | 0.087719
[27 empty] | 353.1 | 81.659 | 0.087996
[27 empty] | 353 | 81.664 | 0.087969
[27 empty] | 352.9 | 81.685 | 0.087858
[27 empty] | 352.8 | 81.657 | 0.088007
[27 empty] | 352.7 | 81.599 | 0.088315
[27 empty] | 352.6 | 81.597 | 0.088326
[27 empty] | 352.5 | 81.541 | 0.088624
[27 empty] | 352.4 | 81.539 | 0.088635
[27 empty] | 352.3 | 81.498 | 0.088853
[27 empty] | 352.2 | 81.507 | 0.088805
[27 empty] | 352.1 | 81.499 | 0.088848
[27 empty] | 352 | 81.505 | 0.088816
[27 empty] | 351.9 | 81.606 | 0.088278
[27 empty] | 351.8 | 81.596 | 0.088331
[27 empty] | 351.7 | 81.613 | 0.088241
[27 empty] | 351.6 | 81.658 | 0.088001
[27 empty] | 351.5 | 81.757 | 0.087475
[27 empty] | 351.4 | 81.789 | 0.087305
[27 empty] | 351.3 | 81.846 | 0.087003
[27 empty] | 351.2 | 81.903 | 0.0867
[27 empty] | 351.1 | 81.974 | 0.086324
[27 empty] | 351 | 82.023 | 0.086064
[27 empty] | 350.9 | 82.019 | 0.086086
[27 empty] | 350.8 | 82.067 | 0.085831
[27 empty] | 350.7 | 82.081 | 0.085757
[27 empty] | 350.6 | 82.105 | 0.08563
[27 empty] | 350.5 | 82.086 | 0.085731
[27 empty] | 350.4 | 81.958 | 0.086409
[27 empty] | 350.3 | 81.848 | 0.086992
[27 empty] | 350.2 | 81.758 | 0.08747
[27 empty] | 350.1 | 81.671 | 0.087932
[27 empty] | 350 | 81.537 | 0.088645
[27 empty] | 349.9 | 81.408 | 0.089333
[27 empty] | 349.8 | 81.145 | 0.090738
[27 empty] | 349.7 | 80.738 | 0.092922
[27 empty] | 349.6 | 80.367 | 0.094922
[27 empty] | 349.5 | 80.081 | 0.096471
[27 empty] | 349.4 | 79.875 | 0.097589
[27 empty] | 349.3 | 79.62 | 0.098978
[27 empty] | 349.2 | 79.303 | 0.10071
[27 empty] | 349.1 | 79.016 | 0.10228
[27 empty] | 349 | 78.629 | 0.10442
[27 empty] | 348.9 | 78.337 | 0.10603
[27 empty] | 348.8 | 77.982 | 0.10801
[27 empty] | 348.7 | 77.598 | 0.11015
[27 empty] | 348.6 | 77.295 | 0.11185
[27 empty] | 348.5 | 77.082 | 0.11305
[27 empty] | 348.4 | 76.844 | 0.11439
[27 empty] | 348.3 | 76.639 | 0.11555
[27 empty] | 348.2 | 76.369 | 0.11708
[27 empty] | 348.1 | 76.208 | 0.118
[27 empty] | 348 | 76.267 | 0.11766
[27 empty] | 347.9 | 76.235 | 0.11785
[27 empty] | 347.8 | 76.181 | 0.11815
[27 empty] | 347.7 | 76.228 | 0.11789
[27 empty] | 347.6 | 76.291 | 0.11753
[27 empty] | 347.5 | 76.387 | 0.11698
[27 empty] | 347.4 | 76.485 | 0.11642
[27 empty] | 347.3 | 76.718 | 0.1151
[27 empty] | 347.2 | 77.039 | 0.11329
[27 empty] | 347.1 | 77.323 | 0.11169
[27 empty] | 347 | 77.483 | 0.11079
[27 empty] | 346.9 | 77.682 | 0.10968
[27 empty] | 346.8 | 77.849 | 0.10875
[27 empty] | 346.7 | 78.19 | 0.10685
[27 empty] | 346.6 | 78.538 | 0.10492
[27 empty] | 346.5 | 78.68 | 0.10414
[27 empty] | 346.4 | 78.846 | 0.10322
[27 empty] | 346.3 | 78.893 | 0.10296
[27 empty] | 346.2 | 79.104 | 0.1018
[27 empty] | 346.1 | 79.372 | 0.10033
[27 empty] | 346 | 79.354 | 0.10043
[27 empty] | 345.9 | 79.498 | 0.099644
[27 empty] | 345.8 | 79.456 | 0.099873
[27 empty] | 345.7 | 79.428 | 0.10003
[27 empty] | 345.6 | 79.365 | 0.10037
[27 empty] | 345.5 | 79.295 | 0.10075
[27 empty] | 345.4 | 79.093 | 0.10186
[27 empty] | 345.3 | 79.173 | 0.10142
[27 empty] | 345.2 | 78.986 | 0.10245
[27 empty] | 345.1 | 78.887 | 0.10299
[27 empty] | 345 | 78.757 | 0.10371
[27 empty] | 344.9 | 78.654 | 0.10428
[27 empty] | 344.8 | 78.467 | 0.10531
[27 empty] | 344.7 | 78.506 | 0.1051
[27 empty] | 344.6 | 78.454 | 0.10538
[27 empty] | 344.5 | 78.495 | 0.10516
[27 empty] | 344.4 | 78.511 | 0.10507
[27 empty] | 344.3 | 78.526 | 0.10499
[27 empty] | 344.2 | 78.629 | 0.10442
[27 empty] | 344.1 | 78.724 | 0.10389
[27 empty] | 344 | 78.904 | 0.1029
[27 empty] | 343.9 | 79.191 | 0.10132
[27 empty] | 343.8 | 79.411 | 0.10012
[27 empty] | 343.7 | 79.547 | 0.099376
[27 empty] | 343.6 | 79.701 | 0.098536
[27 empty] | 343.5 | 79.806 | 0.097964
[27 empty] | 343.4 | 80.181 | 0.095929
[27 empty] | 343.3 | 80.293 | 0.095322
[27 empty] | 343.2 | 80.452 | 0.094463
[27 empty] | 343.1 | 80.539 | 0.093994
[27 empty] | 343 | 80.613 | 0.093595
[27 empty] | 342.9 | 80.639 | 0.093455
[27 empty] | 342.8 | 80.82 | 0.092481
[27 empty] | 342.7 | 81.07 | 0.09114
[27 empty] | 342.6 | 81.187 | 0.090514
[27 empty] | 342.5 | 81.184 | 0.09053
[27 empty] | 342.4 | 81.254 | 0.090155
[27 empty] | 342.3 | 81.116 | 0.090893
[27 empty] | 342.2 | 81.16 | 0.090658
[27 empty] | 342.1 | 81.213 | 0.090374
[27 empty] | 342 | 81.069 | 0.091145
[27 empty] | 341.9 | 81.008 | 0.091472
[27 empty] | 341.8 | 81.021 | 0.091402
[27 empty] | 341.7 | 81.151 | 0.090706
[27 empty] | 341.6 | 81.169 | 0.09061
[27 empty] | 341.5 | 81.165 | 0.090631
[27 empty] | 341.4 | 81.173 | 0.090588
[27 empty] | 341.3 | 81.296 | 0.089931
[27 empty] | 341.2 | 81.18 | 0.090551
[27 empty] | 341.1 | 81.282 | 0.090006
[27 empty] | 341 | 81.248 | 0.090187
[27 empty] | 340.9 | 81.081 | 0.091081
[27 empty] | 340.8 | 81.067 | 0.091156
[27 empty] | 340.7 | 81.32 | 0.089803
[27 empty] | 340.6 | 81.42 | 0.089269
[27 empty] | 340.5 | 81.383 | 0.089466
[27 empty] | 340.4 | 81.495 | 0.088869
[27 empty] | 340.3 | 81.443 | 0.089146
[27 empty] | 340.2 | 81.604 | 0.088289
[27 empty] | 340.1 | 81.888 | 0.08678
[27 empty] | 340 | 81.998 | 0.086197
[27 empty] | 339.9 | 81.976 | 0.086313
[27 empty] | 339.8 | 82.091 | 0.085704
[27 empty] | 339.7 | 82.101 | 0.085652
[27 empty] | 339.6 | 82.201 | 0.085123
[27 empty] | 339.5 | 82.31 | 0.084547
[27 empty] | 339.4 | 82.389 | 0.084131
[27 empty] | 339.3 | 82.455 | 0.083783
[27 empty] | 339.2 | 82.375 | 0.084205
[27 empty] | 339.1 | 82.474 | 0.083683
[27 empty] | 339 | 82.569 | 0.083183
[27 empty] | 338.9 | 82.512 | 0.083483
[27 empty] | 338.8 | 82.304 | 0.084579
[27 empty] | 338.7 | 82.118 | 0.085562
[27 empty] | 338.6 | 82.264 | 0.08479
[27 empty] | 338.5 | 82.223 | 0.085007
[27 empty] | 338.4 | 82.208 | 0.085086
[27 empty] | 338.3 | 82.122 | 0.08554
[27 empty] | 338.2 | 81.95 | 0.086451
[27 empty] | 338.1 | 81.777 | 0.087369
[27 empty] | 338 | 81.717 | 0.087688
[27 empty] | 337.9 | 81.636 | 0.088118
[27 empty] | 337.8 | 81.539 | 0.088635
[27 empty] | 337.7 | 81.476 | 0.08897
[27 empty] | 337.6 | 81.263 | 0.090107
[27 empty] | 337.5 | 81.079 | 0.091092
[27 empty] | 337.4 | 80.936 | 0.091858
[27 empty] | 337.3 | 80.924 | 0.091923
[27 empty] | 337.2 | 80.994 | 0.091547
[27 empty] | 337.1 | 81.022 | 0.091397
[27 empty] | 337 | 80.988 | 0.091579
[27 empty] | 336.9 | 80.831 | 0.092422
[27 empty] | 336.8 | 80.74 | 0.092911
[27 empty] | 336.7 | 80.605 | 0.093638
[27 empty] | 336.6 | 80.623 | 0.093541
[27 empty] | 336.5 | 80.372 | 0.094895
[27 empty] | 336.4 | 80.237 | 0.095625
[27 empty] | 336.3 | 80.113 | 0.096297
[27 empty] | 336.2 | 79.937 | 0.097252
[27 empty] | 336.1 | 79.95 | 0.097182
[27 empty] | 336 | 79.765 | 0.098188
[27 empty] | 335.9 | 79.653 | 0.098798
[27 empty] | 335.8 | 79.558 | 0.099316
[27 empty] | 335.7 | 79.207 | 0.10124
[27 empty] | 335.6 | 78.889 | 0.10298
[27 empty] | 335.5 | 78.325 | 0.1061
[27 empty] | 335.4 | 77.957 | 0.10814
[27 empty] | 335.3 | 77.47 | 0.11087
[27 empty] | 335.2 | 76.948 | 0.1138
[27 empty] | 335.1 | 76.387 | 0.11698
[27 empty] | 335 | 75.573 | 0.12163
[27 empty] | 334.9 | 74.778 | 0.12623
[27 empty] | 334.8 | 73.92 | 0.13124
[27 empty] | 334.7 | 72.894 | 0.13731
[27 empty] | 334.6 | 71.936 | 0.14305
[27 empty] | 334.5 | 71.057 | 0.14839
[27 empty] | 334.4 | 70.007 | 0.15486
[27 empty] | 334.3 | 69.012 | 0.16108
[27 empty] | 334.2 | 68.272 | 0.16576
[27 empty] | 334.1 | 67.689 | 0.16948
[27 empty] | 334 | 67.56 | 0.17031
[27 empty] | 333.9 | 67.47 | 0.17089
[27 empty] | 333.8 | 67.623 | 0.16991
[27 empty] | 333.7 | 67.907 | 0.16809
[27 empty] | 333.6 | 68.486 | 0.1644
[27 empty] | 333.5 | 69.22 | 0.15977
[27 empty] | 333.4 | 70.173 | 0.15383
[27 empty] | 333.3 | 71.097 | 0.14815
[27 empty] | 333.2 | 72.164 | 0.14168
[27 empty] | 333.1 | 73.019 | 0.13656
[27 empty] | 333 | 74.009 | 0.13072
[27 empty] | 332.9 | 75.02 | 0.12482
[27 empty] | 332.8 | 75.965 | 0.11939
[27 empty] | 332.7 | 76.707 | 0.11517
[27 empty] | 332.6 | 77.419 | 0.11115
[27 empty] | 332.5 | 78.073 | 0.1075
[27 empty] | 332.4 | 78.555 | 0.10483
[27 empty] | 332.3 | 78.889 | 0.10298
[27 empty] | 332.2 | 79.244 | 0.10103
[27 empty] | 332.1 | 79.49 | 0.099688
[27 empty] | 332 | 79.884 | 0.09754
[27 empty] | 331.9 | 80.177 | 0.09595
[27 empty] | 331.8 | 80.475 | 0.094339
[27 empty] | 331.7 | 80.708 | 0.093083
[27 empty] | 331.6 | 80.842 | 0.092363
[27 empty] | 331.5 | 81.099 | 0.090985
[27 empty] | 331.4 | 81.494 | 0.088874
[27 empty] | 331.3 | 81.73 | 0.087619
[27 empty] | 331.2 | 81.891 | 0.086764
[27 empty] | 331.1 | 82.136 | 0.085466
[27 empty] | 331 | 82.26 | 0.084811
[27 empty] | 330.9 | 82.479 | 0.083657
[27 empty] | 330.8 | 82.751 | 0.082227
[27 empty] | 330.7 | 83.188 | 0.079939
[27 empty] | 330.6 | 83.593 | 0.07783
[27 empty] | 330.5 | 83.749 | 0.07702
[27 empty] | 330.4 | 84.066 | 0.07538
[27 empty] | 330.3 | 84.093 | 0.07524
[27 empty] | 330.2 | 84.368 | 0.073822
[27 empty] | 330.1 | 84.521 | 0.073035
[27 empty] | 330 | 84.636 | 0.072445
[27 empty] | 329.9 | 84.734 | 0.071942
[27 empty] | 329.8 | 84.832 | 0.07144
[27 empty] | 329.7 | 84.924 | 0.07097
[27 empty] | 329.6 | 85.048 | 0.070336
[27 empty] | 329.5 | 85.284 | 0.069132
[27 empty] | 329.4 | 85.442 | 0.068329
[27 empty] | 329.3 | 85.635 | 0.067349
[27 empty] | 329.2 | 85.602 | 0.067516
[27 empty] | 329.1 | 85.524 | 0.067912
[27 empty] | 329 | 85.538 | 0.067841
[27 empty] | 328.9 | 85.447 | 0.068303
[27 empty] | 328.8 | 85.464 | 0.068217
[27 empty] | 328.7 | 85.49 | 0.068085
[27 empty] | 328.6 | 85.495 | 0.068059
[27 empty] | 328.5 | 85.622 | 0.067415
[27 empty] | 328.4 | 85.591 | 0.067572
[27 empty] | 328.3 | 85.615 | 0.06745
[27 empty] | 328.2 | 85.685 | 0.067095
[27 empty] | 328.1 | 85.687 | 0.067085
[27 empty] | 328 | 85.805 | 0.066487
[27 empty] | 327.9 | 85.735 | 0.066842
[27 empty] | 327.8 | 85.545 | 0.067805
[27 empty] | 327.7 | 85.493 | 0.068069
[27 empty] | 327.6 | 85.422 | 0.06843
[27 empty] | 327.5 | 85.481 | 0.06813
[27 empty] | 327.4 | 85.587 | 0.067592
[27 empty] | 327.3 | 85.698 | 0.067029
[27 empty] | 327.2 | 85.653 | 0.067257
[27 empty] | 327.1 | 85.681 | 0.067115
[27 empty] | 327 | 85.665 | 0.067197
[27 empty] | 326.9 | 85.593 | 0.067562
[27 empty] | 326.8 | 85.539 | 0.067836
[27 empty] | 326.7 | 85.558 | 0.067739
[27 empty] | 326.6 | 85.564 | 0.067709
[27 empty] | 326.5 | 85.466 | 0.068207
[27 empty] | 326.4 | 85.412 | 0.068481
[27 empty] | 326.3 | 85.319 | 0.068954
[27 empty] | 326.2 | 85.538 | 0.067841
[27 empty] | 326.1 | 85.593 | 0.067562
[27 empty] | 326 | 85.52 | 0.067932
[27 empty] | 325.9 | 85.448 | 0.068298
[27 empty] | 325.8 | 85.304 | 0.069031
[27 empty] | 325.7 | 85.27 | 0.069204
[27 empty] | 325.6 | 85.3 | 0.069051
[27 empty] | 325.5 | 85.42 | 0.06844
[27 empty] | 325.4 | 85.284 | 0.069132
[27 empty] | 325.3 | 85.289 | 0.069107
[27 empty] | 325.2 | 85.253 | 0.06929
[27 empty] | 325.1 | 85.16 | 0.069764
[27 empty] | 325 | 85.319 | 0.068954
[27 empty] | 324.9 | 85.096 | 0.070091
[27 empty] | 324.8 | 85.137 | 0.069882
[27 empty] | 324.7 | 84.965 | 0.07076
[27 empty] | 324.6 | 84.936 | 0.070908
[27 empty] | 324.5 | 84.776 | 0.071727
[27 empty] | 324.4 | 84.805 | 0.071579
[27 empty] | 324.3 | 84.725 | 0.071988
[27 empty] | 324.2 | 84.754 | 0.07184
[27 empty] | 324.1 | 84.787 | 0.071671
[27 empty] | 324 | 84.772 | 0.071748
[27 empty] | 323.9 | 84.622 | 0.072517
[27 empty] | 323.8 | 84.513 | 0.073076
[27 empty] | 323.7 | 84.474 | 0.073277
[27 empty] | 323.6 | 84.362 | 0.073853
[27 empty] | 323.5 | 84.408 | 0.073616
[27 empty] | 323.4 | 84.393 | 0.073694
[27 empty] | 323.3 | 84.311 | 0.074116
[27 empty] | 323.2 | 84.218 | 0.074595
[27 empty] | 323.1 | 84.104 | 0.075183
[27 empty] | 323 | 84.284 | 0.074255
[27 empty] | 322.9 | 84.41 | 0.073606
[27 empty] | 322.8 | 84.476 | 0.073267
[27 empty] | 322.7 | 84.275 | 0.074301
[27 empty] | 322.6 | 84.064 | 0.07539
[27 empty] | 322.5 | 84.066 | 0.07538
[27 empty] | 322.4 | 84.008 | 0.075679
[27 empty] | 322.3 | 84.123 | 0.075085
[27 empty] | 322.2 | 84.148 | 0.074956
[27 empty] | 322.1 | 84.178 | 0.074801
[27 empty] | 322 | 84.057 | 0.075426
[27 empty] | 321.9 | 84.212 | 0.074626
[27 empty] | 321.8 | 84.269 | 0.074332
[27 empty] | 321.7 | 84.366 | 0.073833
[27 empty] | 321.6 | 84.391 | 0.073704
[27 empty] | 321.5 | 84.285 | 0.07425
[27 empty] | 321.4 | 84.31 | 0.074121
[27 empty] | 321.3 | 84.222 | 0.074574
[27 empty] | 321.2 | 84.147 | 0.074961
[27 empty] | 321.1 | 84.094 | 0.075235
[27 empty] | 321 | 84.055 | 0.075436
[27 empty] | 320.9 | 84.111 | 0.075147
[27 empty] | 320.8 | 84.248 | 0.07444
[27 empty] | 320.7 | 84.264 | 0.074358
[27 empty] | 320.6 | 84.162 | 0.074884
[27 empty] | 320.5 | 84.055 | 0.075436
[27 empty] | 320.4 | 84.012 | 0.075659
[27 empty] | 320.3 | 84.074 | 0.075338
[27 empty] | 320.2 | 84.065 | 0.075385
[27 empty] | 320.1 | 84.026 | 0.075586
[27 empty] | 320 | 83.971 | 0.075871
[27 empty] | 319.9 | 83.777 | 0.076875
[27 empty] | 319.8 | 83.755 | 0.076989
[27 empty] | 319.7 | 83.917 | 0.07615
[27 empty] | 319.6 | 84.01 | 0.075669
[27 empty] | 319.5 | 83.954 | 0.075959
[27 empty] | 319.4 | 83.87 | 0.076393
[27 empty] | 319.3 | 83.576 | 0.077918
[27 empty] | 319.2 | 83.632 | 0.077628
[27 empty] | 319.1 | 83.679 | 0.077384
[27 empty] | 319 | 83.674 | 0.077409
[27 empty] | 318.9 | 83.728 | 0.077129
[27 empty] | 318.8 | 83.504 | 0.078293
[27 empty] | 318.7 | 83.569 | 0.077955
[27 empty] | 318.6 | 83.559 | 0.078007
[27 empty] | 318.5 | 83.587 | 0.077861
[27 empty] | 318.4 | 83.587 | 0.077861
[27 empty] | 318.3 | 83.537 | 0.078121
[27 empty] | 318.2 | 83.386 | 0.078907
[27 empty] | 318.1 | 83.263 | 0.079548
[27 empty] | 318 | 83.324 | 0.07923
[27 empty] | 317.9 | 83.192 | 0.079918
[27 empty] | 317.8 | 83.168 | 0.080044
[27 empty] | 317.7 | 83.179 | 0.079986
[27 empty] | 317.6 | 83.135 | 0.080216
[27 empty] | 317.5 | 83.146 | 0.080159
[27 empty] | 317.4 | 83.173 | 0.080018
[27 empty] | 317.3 | 83.19 | 0.079929
[27 empty] | 317.2 | 82.958 | 0.081142
[27 empty] | 317.1 | 82.898 | 0.081456
[27 empty] | 317 | 82.952 | 0.081173
[27 empty] | 316.9 | 82.939 | 0.081241
[27 empty] | 316.8 | 82.894 | 0.081477
[27 empty] | 316.7 | 82.756 | 0.082201
[27 empty] | 316.6 | 82.64 | 0.08281
[27 empty] | 316.5 | 82.654 | 0.082736
[27 empty] | 316.4 | 82.826 | 0.081833
[27 empty] | 316.3 | 82.818 | 0.081875
[27 empty] | 316.2 | 82.725 | 0.082363
[27 empty] | 316.1 | 82.577 | 0.083141
[27 empty] | 316 | 82.477 | 0.083667
[27 empty] | 315.9 | 82.531 | 0.083383
[27 empty] | 315.8 | 82.521 | 0.083436
[27 empty] | 315.7 | 82.406 | 0.084041
[27 empty] | 315.6 | 82.378 | 0.084189
[27 empty] | 315.5 | 82.3 | 0.0846
[27 empty] | 315.4 | 82.315 | 0.084521
[27 empty] | 315.3 | 82.291 | 0.084648
[27 empty] | 315.2 | 82.279 | 0.084711
[27 empty] | 315.1 | 82.259 | 0.084817
[27 empty] | 315 | 82.209 | 0.085081
[27 empty] | 314.9 | 82.168 | 0.085297
[27 empty] | 314.8 | 82.02 | 0.08608
[27 empty] | 314.7 | 82.009 | 0.086138
[27 empty] | 314.6 | 81.96 | 0.086398
[27 empty] | 314.5 | 81.977 | 0.086308
[27 empty] | 314.4 | 81.844 | 0.087013
[27 empty] | 314.3 | 81.816 | 0.087162
[27 empty] | 314.2 | 81.843 | 0.087018
[27 empty] | 314.1 | 81.877 | 0.086838
[27 empty] | 314 | 81.819 | 0.087146
[27 empty] | 313.9 | 81.682 | 0.087874
[27 empty] | 313.8 | 81.591 | 0.088358
[27 empty] | 313.7 | 81.614 | 0.088235
[27 empty] | 313.6 | 81.579 | 0.088422
[27 empty] | 313.5 | 81.48 | 0.088949
[27 empty] | 313.4 | 81.493 | 0.08888
[27 empty] | 313.3 | 81.409 | 0.089328
[27 empty] | 313.2 | 81.379 | 0.089488
[27 empty] | 313.1 | 81.397 | 0.089392
[27 empty] | 313 | 81.37 | 0.089536
[27 empty] | 312.9 | 81.261 | 0.090118
[27 empty] | 312.8 | 81.218 | 0.090348
[27 empty] | 312.7 | 81.186 | 0.090519
[27 empty] | 312.6 | 81.103 | 0.090963
[27 empty] | 312.5 | 80.977 | 0.091638
[27 empty] | 312.4 | 80.994 | 0.091547
[27 empty] | 312.3 | 81.005 | 0.091488
[27 empty] | 312.2 | 81.008 | 0.091472
[27 empty] | 312.1 | 80.965 | 0.091703
[27 empty] | 312 | 80.868 | 0.092223
[27 empty] | 311.9 | 80.758 | 0.092814
[27 empty] | 311.8 | 80.682 | 0.093223
[27 empty] | 311.7 | 80.689 | 0.093186
[27 empty] | 311.6 | 80.627 | 0.093519
[27 empty] | 311.5 | 80.64 | 0.093449
[27 empty] | 311.4 | 80.596 | 0.093687
[27 empty] | 311.3 | 80.464 | 0.094398
[27 empty] | 311.2 | 80.431 | 0.094577
[27 empty] | 311.1 | 80.463 | 0.094404
[27 empty] | 311 | 80.518 | 0.094107
[27 empty] | 310.9 | 80.364 | 0.094938
[27 empty] | 310.8 | 80.254 | 0.095533
[27 empty] | 310.7 | 80.097 | 0.096384
[27 empty] | 310.6 | 79.976 | 0.09704
[27 empty] | 310.5 | 80.089 | 0.096427
[27 empty] | 310.4 | 80.155 | 0.096069
[27 empty] | 310.3 | 80.055 | 0.096612
[27 empty] | 310.2 | 79.954 | 0.09716
[27 empty] | 310.1 | 79.842 | 0.097769
[27 empty] | 310 | 79.912 | 0.097388
[27 empty] | 309.9 | 79.88 | 0.097562
[27 empty] | 309.8 | 79.721 | 0.098427
[27 empty] | 309.7 | 79.623 | 0.098961
[27 empty] | 309.6 | 79.551 | 0.099354
[27 empty] | 309.5 | 79.502 | 0.099622
[27 empty] | 309.4 | 79.465 | 0.099824
[27 empty] | 309.3 | 79.448 | 0.099917
[27 empty] | 309.2 | 79.428 | 0.10003
[27 empty] | 309.1 | 79.491 | 0.099682
[27 empty] | 309 | 79.289 | 0.10079
[27 empty] | 308.9 | 79.3 | 0.10073
[27 empty] | 308.8 | 79.214 | 0.1012
[27 empty] | 308.7 | 79.21 | 0.10122
[27 empty] | 308.6 | 79.25 | 0.101
[27 empty] | 308.5 | 79.119 | 0.10172
[27 empty] | 308.4 | 78.961 | 0.10259
[27 empty] | 308.3 | 78.81 | 0.10342
[27 empty] | 308.2 | 78.817 | 0.10338
[27 empty] | 308.1 | 78.813 | 0.1034
[27 empty] | 308 | 78.829 | 0.10331
[27 empty] | 307.9 | 78.737 | 0.10382
[27 empty] | 307.8 | 78.694 | 0.10406
[27 empty] | 307.7 | 78.646 | 0.10432
[27 empty] | 307.6 | 78.552 | 0.10484
[27 empty] | 307.5 | 78.504 | 0.10511
[27 empty] | 307.4 | 78.475 | 0.10527
[27 empty] | 307.3 | 78.395 | 0.10571
[27 empty] | 307.2 | 78.337 | 0.10603
[27 empty] | 307.1 | 78.24 | 0.10657
[27 empty] | 307 | 78.108 | 0.1073
[27 empty] | 306.9 | 78.114 | 0.10727
[27 empty] | 306.8 | 78.09 | 0.1074
[27 empty] | 306.7 | 78.17 | 0.10696
[27 empty] | 306.6 | 78.063 | 0.10755
[27 empty] | 306.5 | 77.798 | 0.10903
[27 empty] | 306.4 | 77.746 | 0.10932
[27 empty] | 306.3 | 77.642 | 0.1099
[27 empty] | 306.2 | 77.74 | 0.10936
[27 empty] | 306.1 | 77.661 | 0.1098
[27 empty] | 306 | 77.597 | 0.11016
[27 empty] | 305.9 | 77.475 | 0.11084
[27 empty] | 305.8 | 77.484 | 0.11079
[27 empty] | 305.7 | 77.407 | 0.11122
[27 empty] | 305.6 | 77.394 | 0.11129
[27 empty] | 305.5 | 77.432 | 0.11108
[27 empty] | 305.4 | 77.25 | 0.1121
[27 empty] | 305.3 | 77.09 | 0.113
[27 empty] | 305.2 | 76.952 | 0.11378
[27 empty] | 305.1 | 77.014 | 0.11343
[27 empty] | 305 | 76.978 | 0.11363
[27 empty] | 304.9 | 77.022 | 0.11339
[27 empty] | 304.8 | 76.905 | 0.11405
[27 empty] | 304.7 | 76.714 | 0.11513
[27 empty] | 304.6 | 76.697 | 0.11522
[27 empty] | 304.5 | 76.758 | 0.11488
[27 empty] | 304.4 | 76.828 | 0.11448
[27 empty] | 304.3 | 76.659 | 0.11544
[27 empty] | 304.2 | 76.532 | 0.11616
[27 empty] | 304.1 | 76.408 | 0.11686
[27 empty] | 304 | 76.346 | 0.11721
[27 empty] | 303.9 | 76.222 | 0.11792
[27 empty] | 303.8 | 76.109 | 0.11856
[27 empty] | 303.7 | 76.14 | 0.11839
[27 empty] | 303.6 | 76.229 | 0.11788
[27 empty] | 303.5 | 76.247 | 0.11778
[27 empty] | 303.4 | 76.096 | 0.11864
[27 empty] | 303.3 | 76.015 | 0.1191
[27 empty] | 303.2 | 75.91 | 0.1197
[27 empty] | 303.1 | 75.796 | 0.12035
[27 empty] | 303 | 75.704 | 0.12088
[27 empty] | 302.9 | 75.574 | 0.12163
[27 empty] | 302.8 | 75.587 | 0.12155
[27 empty] | 302.7 | 75.437 | 0.12242
[27 empty] | 302.6 | 75.463 | 0.12227
[27 empty] | 302.5 | 75.419 | 0.12252
[27 empty] | 302.4 | 75.312 | 0.12314
[27 empty] | 302.3 | 75.221 | 0.12366
[27 empty] | 302.2 | 75.151 | 0.12407
[27 empty] | 302.1 | 75.09 | 0.12442
[27 empty] | 302 | 74.921 | 0.1254
[27 empty] | 301.9 | 74.876 | 0.12566
[27 empty] | 301.8 | 74.847 | 0.12583
[27 empty] | 301.7 | 74.76 | 0.12633
[27 empty] | 301.6 | 74.642 | 0.12702
[27 empty] | 301.5 | 74.654 | 0.12695
[27 empty] | 301.4 | 74.668 | 0.12687
[27 empty] | 301.3 | 74.625 | 0.12712
[27 empty] | 301.2 | 74.433 | 0.12823
[27 empty] | 301.1 | 74.367 | 0.12862
[27 empty] | 301 | 74.295 | 0.12904
[27 empty] | 300.9 | 74.1 | 0.13018
[27 empty] | 300.8 | 74.001 | 0.13076
[27 empty] | 300.7 | 73.882 | 0.13146
[27 empty] | 300.6 | 73.839 | 0.13171
[27 empty] | 300.5 | 73.757 | 0.1322
[27 empty] | 300.4 | 73.762 | 0.13217
[27 empty] | 300.3 | 73.724 | 0.13239
[27 empty] | 300.2 | 73.593 | 0.13316
[27 empty] | 300.1 | 73.512 | 0.13364
[27 empty] | 300 | 73.399 | 0.13431
[27 empty] | 299.9 | 73.213 | 0.13541
[27 empty] | 299.8 | 73.069 | 0.13627
[27 empty] | 299.7 | 72.882 | 0.13738
[27 empty] | 299.6 | 72.772 | 0.13804
[27 empty] | 299.5 | 72.692 | 0.13851
[27 empty] | 299.4 | 72.583 | 0.13917
[27 empty] | 299.3 | 72.43 | 0.14008
[27 empty] | 299.2 | 72.408 | 0.14021
[27 empty] | 299.1 | 72.339 | 0.14063
[27 empty] | 299 | 72.191 | 0.14152
[27 empty] | 298.9 | 72.048 | 0.14238
[27 empty] | 298.8 | 71.714 | 0.1444
[27 empty] | 298.7 | 71.513 | 0.14562
[27 empty] | 298.6 | 71.443 | 0.14604
[27 empty] | 298.5 | 71.286 | 0.147
[27 empty] | 298.4 | 71.128 | 0.14796
[27 empty] | 298.3 | 70.973 | 0.14891
[27 empty] | 298.2 | 70.913 | 0.14927
[27 empty] | 298.1 | 70.77 | 0.15015
[27 empty] | 298 | 70.669 | 0.15077
[27 empty] | 297.9 | 70.444 | 0.15216
[27 empty] | 297.8 | 70.255 | 0.15332
[27 empty] | 297.7 | 70.05 | 0.15459
[27 empty] | 297.6 | 69.827 | 0.15598
[27 empty] | 297.5 | 69.6 | 0.15739
[27 empty] | 297.4 | 69.431 | 0.15845
[27 empty] | 297.3 | 69.274 | 0.15943
[27 empty] | 297.2 | 69.157 | 0.16016
[27 empty] | 297.1 | 69.024 | 0.161
[27 empty] | 297 | 68.84 | 0.16216
[27 empty] | 296.9 | 68.656 | 0.16332
[27 empty] | 296.8 | 68.441 | 0.16468
[27 empty] | 296.7 | 68.236 | 0.16599
[27 empty] | 296.6 | 67.986 | 0.16758
[27 empty] | 296.5 | 67.796 | 0.1688
[27 empty] | 296.4 | 67.712 | 0.16933
[27 empty] | 296.3 | 67.454 | 0.17099
[27 empty] | 296.2 | 67.271 | 0.17217
[27 empty] | 296.1 | 67.041 | 0.17366
[27 empty] | 296 | 66.954 | 0.17422
[27 empty] | 295.9 | 66.89 | 0.17464
[27 empty] | 295.8 | 66.63 | 0.17633
[27 empty] | 295.7 | 66.406 | 0.17779
[27 empty] | 295.6 | 66.056 | 0.18009
[27 empty] | 295.5 | 65.837 | 0.18153
[27 empty] | 295.4 | 65.693 | 0.18248
[27 empty] | 295.3 | 65.539 | 0.1835
[27 empty] | 295.2 | 65.25 | 0.18542
[27 empty] | 295.1 | 65.035 | 0.18685
[27 empty] | 295 | 64.84 | 0.18816
[27 empty] | 294.9 | 64.642 | 0.18949
[27 empty] | 294.8 | 64.534 | 0.19021
[27 empty] | 294.7 | 64.278 | 0.19194
[27 empty] | 294.6 | 64.087 | 0.19323
[27 empty] | 294.5 | 63.862 | 0.19476
[27 empty] | 294.4 | 63.58 | 0.19668
[27 empty] | 294.3 | 63.351 | 0.19825
[27 empty] | 294.2 | 63.099 | 0.19998
[27 empty] | 294.1 | 62.937 | 0.20109
[27 empty] | 294 | 62.851 | 0.20169
[27 empty] | 293.9 | 62.728 | 0.20254
[27 empty] | 293.8 | 62.606 | 0.20338
[27 empty] | 293.7 | 62.5 | 0.20412
[27 empty] | 293.6 | 62.3 | 0.20551
[27 empty] | 293.5 | 62.167 | 0.20644 | 0.44458 | >
[27 empty] | 293.4 | 61.946 | 0.20799 | 0.20896 | <
[27 empty] | 293.3 | 61.843 | 0.20871
[27 empty] | 293.2 | 61.807 | 0.20896
[27 empty] | 293.1 | 61.766 | 0.20925
[27 empty] | 293 | 61.578 | 0.21057
[27 empty] | 292.9 | 61.42 | 0.21169
[27 empty] | 292.8 | 61.35 | 0.21219
[27 empty] | 292.7 | 61.371 | 0.21204
[27 empty] | 292.6 | 61.424 | 0.21166
[27 empty] | 292.5 | 61.237 | 0.21299
[27 empty] | 292.4 | 60.995 | 0.21471
[27 empty] | 292.3 | 60.772 | 0.2163
[27 empty] | 292.2 | 60.567 | 0.21776
[27 empty] | 292.1 | 60.433 | 0.21873
[27 empty] | 292 | 60.157 | 0.22071
[27 empty] | 291.9 | 59.853 | 0.22291
[27 empty] | 291.8 | 59.42 | 0.22607
[27 empty] | 291.7 | 59.055 | 0.22874
[27 empty] | 291.6 | 58.454 | 0.23319
[27 empty] | 291.5 | 57.827 | 0.23787
[27 empty] | 291.4 | 57.044 | 0.24379
[27 empty] | 291.3 | 56.272 | 0.24971
[27 empty] | 291.2 | 55.276 | 0.25746
[27 empty] | 291.1 | 54.29 | 0.26528
[27 empty] | 291 | 53.277 | 0.27346
[27 empty] | 290.9 | 52.356 | 0.28103
[27 empty] | 290.8 | 51.449 | 0.28862
[27 empty] | 290.7 | 50.618 | 0.2957
[27 empty] | 290.6 | 49.868 | 0.30218
[27 empty] | 290.5 | 49.284 | 0.30729
[27 empty] | 290.4 | 48.754 | 0.31199
[27 empty] | 290.3 | 48.338 | 0.31571
[27 empty] | 290.2 | 48.024 | 0.31854
[27 empty] | 290.1 | 47.93 | 0.31939
[27 empty] | 290 | 48.045 | 0.31835
[27 empty] | 289.9 | 48.253 | 0.31648
[27 empty] | 289.8 | 48.427 | 0.31491
[27 empty] | 289.7 | 48.657 | 0.31285
[27 empty] | 289.6 | 49.005 | 0.30976
[27 empty] | 289.5 | 49.406 | 0.30622
[27 empty] | 289.4 | 49.791 | 0.30285
[27 empty] | 289.3 | 50.01 | 0.30094
[27 empty] | 289.2 | 49.995 | 0.30107
[27 empty] | 289.1 | 49.871 | 0.30215
[27 empty] | 289 | 49.652 | 0.30406
[27 empty] | 288.9 | 49.222 | 0.30784
[27 empty] | 288.8 | 48.548 | 0.31383
[27 empty] | 288.7 | 47.674 | 0.32172
[27 empty] | 288.6 | 46.619 | 0.33144
[27 empty] | 288.5 | 45.334 | 0.34358
[27 empty] | 288.4 | 43.811 | 0.35842
[27 empty] | 288.3 | 42.391 | 0.37273
[27 empty] | 288.2 | 40.865 | 0.38865
[27 empty] | 288.1 | 39.313 | 0.40546
[27 empty] | 288 | 37.994 | 0.42028
[27 empty] | 287.9 | 36.795 | 0.43421
[27 empty] | 287.8 | 35.927 | 0.44458
[27 empty] | 287.7 | 35.444 | 0.45046
[27 empty] | 287.6 | 35.322 | 0.45195
[27 empty] | 287.5 | 35.685 | 0.44751
[27 empty] | 287.4 | 36.445 | 0.43836
[27 empty] | 287.3 | 37.632 | 0.42444
[27 empty] | 287.2 | 39.133 | 0.40746
[27 empty] | 287.1 | 40.911 | 0.38816
[27 empty] | 287 | 42.898 | 0.36756
[27 empty] | 286.9 | 45.012 | 0.34667
[27 empty] | 286.8 | 47.015 | 0.32776
[27 empty] | 286.7 | 49.175 | 0.30826
[27 empty] | 286.6 | 51.079 | 0.29176
[27 empty] | 286.5 | 52.805 | 0.27732
[27 empty] | 286.4 | 54.383 | 0.26454
[27 empty] | 286.3 | 55.831 | 0.25312
[27 empty] | 286.2 | 57.134 | 0.24311
[27 empty] | 286.1 | 58.099 | 0.23583
[27 empty] | 286 | 58.796 | 0.23065
[27 empty] | 285.9 | 59.343 | 0.22663
[27 empty] | 285.8 | 59.674 | 0.22421
[27 empty] | 285.7 | 60.104 | 0.2211
[27 empty] | 285.6 | 60.372 | 0.21916
[27 empty] | 285.5 | 60.688 | 0.2169 | 0.51326 | >
[27 empty] | 285.4 | 60.791 | 0.21616 | 0.21344 | <
[27 empty] | 285.3 | 60.944 | 0.21507
[27 empty] | 285.2 | 61.023 | 0.21451
[27 empty] | 285.1 | 61.12 | 0.21382
[27 empty] | 285 | 61.296 | 0.21257
[27 empty] | 284.9 | 61.302 | 0.21253
[27 empty] | 284.8 | 61.292 | 0.2126
[27 empty] | 284.7 | 61.173 | 0.21344
[27 empty] | 284.6 | 61.063 | 0.21422
[27 empty] | 284.5 | 61.067 | 0.21419
[27 empty] | 284.4 | 61.141 | 0.21367
[27 empty] | 284.3 | 60.998 | 0.21468
[27 empty] | 284.2 | 60.949 | 0.21503
[27 empty] | 284.1 | 60.989 | 0.21475
[27 empty] | 284 | 60.978 | 0.21483
[27 empty] | 283.9 | 60.925 | 0.2152
[27 empty] | 283.8 | 60.67 | 0.21703
[27 empty] | 283.7 | 60.545 | 0.21792
[27 empty] | 283.6 | 60.451 | 0.2186
[27 empty] | 283.5 | 60.443 | 0.21865
[27 empty] | 283.4 | 60.284 | 0.2198
[27 empty] | 283.3 | 60.017 | 0.22173
[27 empty] | 283.2 | 59.77 | 0.22352
[27 empty] | 283.1 | 59.62 | 0.22461
[27 empty] | 283 | 59.628 | 0.22455
[27 empty] | 282.9 | 59.399 | 0.22622
[27 empty] | 282.8 | 59.24 | 0.22738
[27 empty] | 282.7 | 58.91 | 0.22981
[27 empty] | 282.6 | 58.624 | 0.23192
[27 empty] | 282.5 | 58.275 | 0.23452
[27 empty] | 282.4 | 57.988 | 0.23666
[27 empty] | 282.3 | 57.731 | 0.23859
[27 empty] | 282.2 | 57.451 | 0.2407
[27 empty] | 282.1 | 57.094 | 0.24341
[27 empty] | 282 | 56.714 | 0.24631
[27 empty] | 281.9 | 56.392 | 0.24878
[27 empty] | 281.8 | 55.972 | 0.25203
[27 empty] | 281.7 | 55.676 | 0.25433
[27 empty] | 281.6 | 55.295 | 0.25731
[27 empty] | 281.5 | 54.915 | 0.26031
[27 empty] | 281.4 | 54.456 | 0.26395
[27 empty] | 281.3 | 53.854 | 0.26878
[27 empty] | 281.2 | 53.209 | 0.27401
[27 empty] | 281.1 | 52.503 | 0.27982
[27 empty] | 281 | 51.743 | 0.28615
[27 empty] | 280.9 | 50.878 | 0.29347
[27 empty] | 280.8 | 49.806 | 0.30272
[27 empty] | 280.7 | 48.643 | 0.31298
[27 empty] | 280.6 | 47.262 | 0.32549
[27 empty] | 280.5 | 45.834 | 0.33881
[27 empty] | 280.4 | 44.275 | 0.35384
[27 empty] | 280.3 | 42.614 | 0.37045
[27 empty] | 280.2 | 40.774 | 0.38962
[27 empty] | 280.1 | 38.895 | 0.41011
[27 empty] | 280 | 37.133 | 0.43024
[27 empty] | 279.9 | 35.452 | 0.45036
[27 empty] | 279.8 | 33.942 | 0.46926
[27 empty] | 279.7 | 32.598 | 0.48681
[27 empty] | 279.6 | 31.522 | 0.50139
[27 empty] | 279.5 | 30.672 | 0.51326
[27 empty] | 279.4 | 30.208 | 0.51988
[27 empty] | 279.3 | 30.147 | 0.52076
[27 empty] | 279.2 | 30.493 | 0.5158
[27 empty] | 279.1 | 31.241 | 0.50528
[27 empty] | 279 | 32.255 | 0.4914
[27 empty] | 278.9 | 33.477 | 0.47525
[27 empty] | 278.8 | 34.875 | 0.45749
[27 empty] | 278.7 | 36.363 | 0.43934
[27 empty] | 278.6 | 37.969 | 0.42057
[27 empty] | 278.5 | 39.7 | 0.40121
[27 empty] | 278.4 | 41.274 | 0.38432
[27 empty] | 278.3 | 42.707 | 0.3695
[27 empty] | 278.2 | 44.015 | 0.3564
[27 empty] | 278.1 | 45.142 | 0.34542
[27 empty] | 278 | 46.179 | 0.33556
[27 empty] | 277.9 | 47.049 | 0.32745
[27 empty] | 277.8 | 47.774 | 0.32081
[27 empty] | 277.7 | 48.377 | 0.31536
[27 empty] | 277.6 | 48.89 | 0.31078
[27 empty] | 277.5 | 49.253 | 0.30757
[27 empty] | 277.4 | 49.61 | 0.30443
[27 empty] | 277.3 | 49.792 | 0.30284
[27 empty] | 277.2 | 50.039 | 0.30069
[27 empty] | 277.1 | 50.206 | 0.29924
[27 empty] | 277 | 50.29 | 0.29852
[27 empty] | 276.9 | 50.288 | 0.29854
[27 empty] | 276.8 | 50.281 | 0.2986
[27 empty] | 276.7 | 50.406 | 0.29752
[27 empty] | 276.6 | 50.452 | 0.29712
[27 empty] | 276.5 | 50.546 | 0.29631
[27 empty] | 276.4 | 50.614 | 0.29573
[27 empty] | 276.3 | 50.627 | 0.29562
[27 empty] | 276.2 | 50.714 | 0.29487
[27 empty] | 276.1 | 50.686 | 0.29511
[27 empty] | 276 | 50.725 | 0.29478
[27 empty] | 275.9 | 50.67 | 0.29525
[27 empty] | 275.8 | 50.605 | 0.29581
[27 empty] | 275.7 | 50.497 | 0.29673
[27 empty] | 275.6 | 50.332 | 0.29816
[27 empty] | 275.5 | 50.316 | 0.29829
[27 empty] | 275.4 | 50.279 | 0.29861
[27 empty] | 275.3 | 50.172 | 0.29954
[27 empty] | 275.2 | 50.185 | 0.29943
[27 empty] | 275.1 | 50.13 | 0.2999
[27 empty] | 275 | 50.106 | 0.30011
[27 empty] | 274.9 | 50.136 | 0.29985
[27 empty] | 274.8 | 50.15 | 0.29973
[27 empty] | 274.7 | 50.064 | 0.30047
[27 empty] | 274.6 | 49.97 | 0.30129
[27 empty] | 274.5 | 50.003 | 0.301
[27 empty] | 274.4 | 50.019 | 0.30086
[27 empty] | 274.3 | 50.065 | 0.30047
[27 empty] | 274.2 | 50.094 | 0.30021
[27 empty] | 274.1 | 50.095 | 0.30021
[27 empty] | 274 | 50.041 | 0.30067
[27 empty] | 273.9 | 50.042 | 0.30067
[27 empty] | 273.8 | 50.068 | 0.30044
[27 empty] | 273.7 | 50.18 | 0.29947
[27 empty] | 273.6 | 50.145 | 0.29977
[27 empty] | 273.5 | 50.136 | 0.29985
[27 empty] | 273.4 | 50.028 | 0.30079
[27 empty] | 273.3 | 50.032 | 0.30075
[27 empty] | 273.2 | 50.026 | 0.3008
[27 empty] | 273.1 | 50.131 | 0.29989
[27 empty] | 273 | 50.092 | 0.30023
[27 empty] | 272.9 | 50.027 | 0.3008
[27 empty] | 272.8 | 49.93 | 0.30164
[27 empty] | 272.7 | 49.916 | 0.30176
[27 empty] | 272.6 | 49.919 | 0.30173
[27 empty] | 272.5 | 49.873 | 0.30213
[27 empty] | 272.4 | 49.877 | 0.3021
[27 empty] | 272.3 | 49.75 | 0.30321
[27 empty] | 272.2 | 49.629 | 0.30426
[27 empty] | 272.1 | 49.542 | 0.30503
[27 empty] | 272 | 49.508 | 0.30532
[27 empty] | 271.9 | 49.448 | 0.30585
[27 empty] | 271.8 | 49.401 | 0.30626
[27 empty] | 271.7 | 49.35 | 0.30671
[27 empty] | 271.6 | 49.227 | 0.3078
[27 empty] | 271.5 | 49.053 | 0.30933
[27 empty] | 271.4 | 48.846 | 0.31117
[27 empty] | 271.3 | 48.704 | 0.31244
[27 empty] | 271.2 | 48.638 | 0.31302
[27 empty] | 271.1 | 48.534 | 0.31395
[27 empty] | 271 | 48.422 | 0.31496
[27 empty] | 270.9 | 48.222 | 0.31675
[27 empty] | 270.8 | 48.142 | 0.31748
[27 empty] | 270.7 | 48.086 | 0.31798
[27 empty] | 270.6 | 48.143 | 0.31747
[27 empty] | 270.5 | 48.082 | 0.31802
[27 empty] | 270.4 | 48.026 | 0.31852
[27 empty] | 270.3 | 47.871 | 0.31993
[27 empty] | 270.2 | 47.755 | 0.32098
[27 empty] | 270.1 | 47.666 | 0.32179
[27 empty] | 270 | 47.698 | 0.3215
[27 empty] | 269.9 | 47.762 | 0.32092
[27 empty] | 269.8 | 47.704 | 0.32145
[27 empty] | 269.7 | 47.66 | 0.32185
[27 empty] | 269.6 | 47.602 | 0.32237
[27 empty] | 269.5 | 47.526 | 0.32307
[27 empty] | 269.4 | 47.492 | 0.32338
[27 empty] | 269.3 | 47.438 | 0.32387
[27 empty] | 269.2 | 47.342 | 0.32475
[27 empty] | 269.1 | 47.217 | 0.3259
[27 empty] | 269 | 47.133 | 0.32667
[27 empty] | 268.9 | 47.012 | 0.32779
[27 empty] | 268.8 | 46.924 | 0.3286
[27 empty] | 268.7 | 46.837 | 0.32941
[27 empty] | 268.6 | 46.76 | 0.33013
[27 empty] | 268.5 | 46.761 | 0.33012
[27 empty] | 268.4 | 46.718 | 0.33052
[27 empty] | 268.3 | 46.473 | 0.3328
[27 empty] | 268.2 | 46.316 | 0.33427
[27 empty] | 268.1 | 46.135 | 0.33597
[27 empty] | 268 | 46.082 | 0.33647
[27 empty] | 267.9 | 45.971 | 0.33752
[27 empty] | 267.8 | 45.86 | 0.33857
[27 empty] | 267.7 | 45.744 | 0.33967
[27 empty] | 267.6 | 45.586 | 0.34117
[27 empty] | 267.5 | 45.465 | 0.34232
[27 empty] | 267.4 | 45.433 | 0.34263
[27 empty] | 267.3 | 45.351 | 0.34341
[27 empty] | 267.2 | 45.266 | 0.34423
[27 empty] | 267.1 | 45.084 | 0.34598
[27 empty] | 267 | 44.928 | 0.34748
[27 empty] | 266.9 | 44.733 | 0.34937
[27 empty] | 266.8 | 44.586 | 0.3508
[27 empty] | 266.7 | 44.479 | 0.35184
[27 empty] | 266.6 | 44.401 | 0.35261
[27 empty] | 266.5 | 44.256 | 0.35403
[27 empty] | 266.4 | 44.036 | 0.35619
[27 empty] | 266.3 | 43.93 | 0.35724
[27 empty] | 266.2 | 43.774 | 0.35878
[27 empty] | 266.1 | 43.663 | 0.35989
[27 empty] | 266 | 43.484 | 0.36167
[27 empty] | 265.9 | 43.327 | 0.36324
[27 empty] | 265.8 | 43.116 | 0.36536
[27 empty] | 265.7 | 42.967 | 0.36686
[27 empty] | 265.6 | 42.783 | 0.36873
[27 empty] | 265.5 | 42.596 | 0.37063
[27 empty] | 265.4 | 42.441 | 0.37221
[27 empty] | 265.3 | 42.27 | 0.37397
[27 empty] | 265.2 | 42.117 | 0.37554
[27 empty] | 265.1 | 41.943 | 0.37734
[27 empty] | 265 | 41.755 | 0.37929
[27 empty] | 264.9 | 41.498 | 0.38197
[27 empty] | 264.8 | 41.351 | 0.38351
[27 empty] | 264.7 | 41.212 | 0.38498
[27 empty] | 264.6 | 41.046 | 0.38673
[27 empty] | 264.5 | 40.853 | 0.38878
[27 empty] | 264.4 | 40.693 | 0.39048
[27 empty] | 264.3 | 40.423 | 0.39337
[27 empty] | 264.2 | 40.204 | 0.39573
[27 empty] | 264.1 | 40.02 | 0.39772
[27 empty] | 264 | 39.779 | 0.40035
[27 empty] | 263.9 | 39.506 | 0.40334
[27 empty] | 263.8 | 39.151 | 0.40726
[27 empty] | 263.7 | 38.745 | 0.41178
[27 empty] | 263.6 | 38.356 | 0.41617
[27 empty] | 263.5 | 37.994 | 0.42028
[27 empty] | 263.4 | 37.723 | 0.42339
[27 empty] | 263.3 | 37.372 | 0.42745
[27 empty] | 263.2 | 36.948 | 0.43241
[27 empty] | 263.1 | 36.583 | 0.43672
[27 empty] | 263 | 36.234 | 0.44088
[27 empty] | 262.9 | 35.942 | 0.4444
[27 empty] | 262.8 | 35.704 | 0.44728
[27 empty] | 262.7 | 35.428 | 0.45065
[27 empty] | 262.6 | 35.219 | 0.45322
[27 empty] | 262.5 | 35.086 | 0.45487
[27 empty] | 262.4 | 34.959 | 0.45644
[27 empty] | 262.3 | 34.908 | 0.45708
[27 empty] | 262.2 | 34.869 | 0.45756
[27 empty] | 262.1 | 34.883 | 0.45739
[27 empty] | 262 | 34.962 | 0.4564
[27 empty] | 261.9 | 35.013 | 0.45577
[27 empty] | 261.8 | 35.054 | 0.45526
[27 empty] | 261.7 | 35.027 | 0.4556
[27 empty] | 261.6 | 35.011 | 0.4558
[27 empty] | 261.5 | 34.979 | 0.45619
[27 empty] | 261.4 | 34.988 | 0.45608
[27 empty] | 261.3 | 34.88 | 0.45742
[27 empty] | 261.2 | 34.83 | 0.45805
[27 empty] | 261.1 | 34.721 | 0.45941
[27 empty] | 261 | 34.582 | 0.46115
[27 empty] | 260.9 | 34.493 | 0.46227
[27 empty] | 260.8 | 34.421 | 0.46318
[27 empty] | 260.7 | 34.366 | 0.46387
[27 empty] | 260.6 | 34.33 | 0.46433
[27 empty] | 260.5 | 34.191 | 0.46609
[27 empty] | 260.4 | 34.1 | 0.46725
[27 empty] | 260.3 | 34.089 | 0.46739
[27 empty] | 260.2 | 34.12 | 0.46699
[27 empty] | 260.1 | 34.203 | 0.46594
[27 empty] | 260 | 34.268 | 0.46511
[27 empty] | 259.9 | 34.36 | 0.46395
[27 empty] | 259.8 | 34.459 | 0.4627
[27 empty] | 259.7 | 34.549 | 0.46156
[27 empty] | 259.6 | 34.698 | 0.4597
[27 empty] | 259.5 | 34.86 | 0.45767
[27 empty] | 259.4 | 34.942 | 0.45665
[27 empty] | 259.3 | 35.037 | 0.45547
[27 empty] | 259.2 | 35.047 | 0.45535
[27 empty] | 259.1 | 35.102 | 0.45467
[27 empty] | 259 | 35.113 | 0.45453
[27 empty] | 258.9 | 35.129 | 0.45433
[27 empty] | 258.8 | 35.133 | 0.45428
[27 empty] | 258.7 | 35.12 | 0.45445
[27 empty] | 258.6 | 35.059 | 0.4552
[27 empty] | 258.5 | 34.98 | 0.45618
[27 empty] | 258.4 | 34.901 | 0.45716
[27 empty] | 258.3 | 34.827 | 0.45808
[27 empty] | 258.2 | 34.744 | 0.45912
[27 empty] | 258.1 | 34.692 | 0.45977
[27 empty] | 258 | 34.626 | 0.4606
[27 empty] | 257.9 | 34.553 | 0.46151
[27 empty] | 257.8 | 34.422 | 0.46316
[27 empty] | 257.7 | 34.317 | 0.46449
[27 empty] | 257.6 | 34.276 | 0.46501
[27 empty] | 257.5 | 34.23 | 0.46559
[27 empty] | 257.4 | 34.128 | 0.46689
[27 empty] | 257.3 | 34.04 | 0.46801
[27 empty] | 257.2 | 33.876 | 0.47011
[27 empty] | 257.1 | 33.711 | 0.47223
[27 empty] | 257 | 33.633 | 0.47323
[27 empty] | 256.9 | 33.562 | 0.47415
[27 empty] | 256.8 | 33.485 | 0.47515
[27 empty] | 256.7 | 33.388 | 0.47641
[27 empty] | 256.6 | 33.292 | 0.47766
[27 empty] | 256.5 | 33.123 | 0.47987
[27 empty] | 256.4 | 33.044 | 0.48091
[27 empty] | 256.3 | 32.966 | 0.48193
[27 empty] | 256.2 | 32.85 | 0.48346
[27 empty] | 256.1 | 32.751 | 0.48478
[27 empty] | 256 | 32.58 | 0.48705
[27 empty] | 255.9 | 32.446 | 0.48884
[27 empty] | 255.8 | 32.302 | 0.49077
[27 empty] | 255.7 | 32.203 | 0.4921
[27 empty] | 255.6 | 32.134 | 0.49304
[27 empty] | 255.5 | 32.081 | 0.49375
[27 empty] | 255.4 | 31.999 | 0.49486
[27 empty] | 255.3 | 31.906 | 0.49613
[27 empty] | 255.2 | 31.772 | 0.49796
[27 empty] | 255.1 | 31.643 | 0.49972
[27 empty] | 255 | 31.51 | 0.50155
[27 empty] | 254.9 | 31.409 | 0.50295
[27 empty] | 254.8 | 31.337 | 0.50394
[27 empty] | 254.7 | 31.219 | 0.50558
[27 empty] | 254.6 | 31.092 | 0.50735
[27 empty] | 254.5 | 30.972 | 0.50903
[27 empty] | 254.4 | 30.83 | 0.51103
[27 empty] | 254.3 | 30.774 | 0.51182
[27 empty] | 254.2 | 30.682 | 0.51312
[27 empty] | 254.1 | 30.604 | 0.51422
[27 empty] | 254 | 30.458 | 0.5163
[27 empty] | 253.9 | 30.29 | 0.5187
[27 empty] | 253.8 | 30.105 | 0.52136
[27 empty] | 253.7 | 30.001 | 0.52286
[27 empty] | 253.6 | 29.881 | 0.5246
[27 empty] | 253.5 | 29.764 | 0.52631
[27 empty] | 253.4 | 29.665 | 0.52776
[27 empty] | 253.3 | 29.509 | 0.53005
[27 empty] | 253.2 | 29.358 | 0.53227
[27 empty] | 253.1 | 29.211 | 0.53445
[27 empty] | 253 | 29.105 | 0.53603
[27 empty] | 252.9 | 28.992 | 0.53772
[27 empty] | 252.8 | 28.828 | 0.54019
[27 empty] | 252.7 | 28.647 | 0.54292
[27 empty] | 252.6 | 28.448 | 0.54595
[27 empty] | 252.5 | 28.254 | 0.54892
[27 empty] | 252.4 | 28.057 | 0.55196
[27 empty] | 252.3 | 27.841 | 0.55532
[27 empty] | 252.2 | 27.66 | 0.55815
[27 empty] | 252.1 | 27.451 | 0.56144
[27 empty] | 252 | 27.241 | 0.56478
[27 empty] | 251.9 | 26.963 | 0.56923
[27 empty] | 251.8 | 26.7 | 0.57349
[27 empty] | 251.7 | 26.464 | 0.57734
[27 empty] | 251.6 | 26.233 | 0.58115
[27 empty] | 251.5 | 26.049 | 0.58421
[27 empty] | 251.4 | 25.806 | 0.58828
[27 empty] | 251.3 | 25.593 | 0.59188
[27 empty] | 251.2 | 25.383 | 0.59546
[27 empty] | 251.1 | 25.204 | 0.59853
[27 empty] | 251 | 25.092 | 0.60046
[27 empty] | 250.9 | 25.015 | 0.6018
[27 empty] | 250.8 | 24.982 | 0.60237
[27 empty] | 250.7 | 24.901 | 0.60378
[27 empty] | 250.6 | 24.846 | 0.60474
[27 empty] | 250.5 | 24.825 | 0.60511
[27 empty] | 250.4 | 24.842 | 0.60481
[27 empty] | 250.3 | 24.94 | 0.6031
[27 empty] | 250.2 | 25.044 | 0.6013
[27 empty] | 250.1 | 25.104 | 0.60026
[27 empty] | 250 | 25.144 | 0.59957
[27 empty] | 249.9 | 25.149 | 0.59948
[27 empty] | 249.8 | 25.198 | 0.59863
[27 empty] | 249.7 | 25.227 | 0.59813
[27 empty] | 249.6 | 25.273 | 0.59734
[27 empty] | 249.5 | 25.24 | 0.59791
[27 empty] | 249.4 | 25.192 | 0.59874
[27 empty] | 249.3 | 25.165 | 0.5992
[27 empty] | 249.2 | 25.14 | 0.59963
[27 empty] | 249.1 | 25.143 | 0.59958
[27 empty] | 249 | 25.121 | 0.59996
[27 empty] | 248.9 | 25.139 | 0.59965
[27 empty] | 248.8 | 25.136 | 0.5997
[27 empty] | 248.7 | 25.125 | 0.59989
[27 empty] | 248.6 | 25.084 | 0.6006
[27 empty] | 248.5 | 25.054 | 0.60112
[27 empty] | 248.4 | 25.026 | 0.60161
[27 empty] | 248.3 | 25.028 | 0.60157
[27 empty] | 248.2 | 25.033 | 0.60149
[27 empty] | 248.1 | 25.02 | 0.60171
[27 empty] | 248 | 24.986 | 0.6023
[27 empty] | 247.9 | 24.914 | 0.60356
[27 empty] | 247.8 | 24.914 | 0.60356
[27 empty] | 247.7 | 24.881 | 0.60413
[27 empty] | 247.6 | 24.825 | 0.60511
[27 empty] | 247.5 | 24.809 | 0.60539 | 1.0074 | >
[27 empty] | 247.4 | 24.73 | 0.60678 | 0.61032 | <
[27 empty] | 247.3 | 24.628 | 0.60857
[27 empty] | 247.2 | 24.529 | 0.61032
[27 empty] | 247.1 | 24.466 | 0.61144
[27 empty] | 247 | 24.415 | 0.61234
[27 empty] | 246.9 | 24.319 | 0.61405
[27 empty] | 246.8 | 24.239 | 0.61549
[27 empty] | 246.7 | 24.127 | 0.6175
[27 empty] | 246.6 | 24.053 | 0.61883
[27 empty] | 246.5 | 23.953 | 0.62064
[27 empty] | 246.4 | 23.883 | 0.62191
[27 empty] | 246.3 | 23.816 | 0.62313
[27 empty] | 246.2 | 23.708 | 0.62511
[27 empty] | 246.1 | 23.639 | 0.62637
[27 empty] | 246 | 23.523 | 0.62851
[27 empty] | 245.9 | 23.413 | 0.63054
[27 empty] | 245.8 | 23.341 | 0.63188
[27 empty] | 245.7 | 23.249 | 0.6336
[27 empty] | 245.6 | 23.15 | 0.63545
[27 empty] | 245.5 | 23.056 | 0.63722
[27 empty] | 245.4 | 22.941 | 0.63939
[27 empty] | 245.3 | 22.788 | 0.64229
[27 empty] | 245.2 | 22.689 | 0.64418
[27 empty] | 245.1 | 22.543 | 0.64699
[27 empty] | 245 | 22.447 | 0.64884
[27 empty] | 244.9 | 22.256 | 0.65255
[27 empty] | 244.8 | 22.088 | 0.65584
[27 empty] | 244.7 | 21.897 | 0.65962
[27 empty] | 244.6 | 21.658 | 0.66438
[27 empty] | 244.5 | 21.391 | 0.66977
[27 empty] | 244.4 | 21.132 | 0.67506
[27 empty] | 244.3 | 20.868 | 0.68052
[27 empty] | 244.2 | 20.576 | 0.68664
[27 empty] | 244.1 | 20.217 | 0.69428
[27 empty] | 244 | 19.855 | 0.70213
[27 empty] | 243.9 | 19.5 | 0.70997
[27 empty] | 243.8 | 19.178 | 0.7172
[27 empty] | 243.7 | 18.841 | 0.7249
[27 empty] | 243.6 | 18.537 | 0.73196
[27 empty] | 243.5 | 18.214 | 0.73959
[27 empty] | 243.4 | 17.91 | 0.7469
[27 empty] | 243.3 | 17.612 | 0.75419
[27 empty] | 243.2 | 17.326 | 0.7613
[27 empty] | 243.1 | 17.018 | 0.76909
[27 empty] | 243 | 16.74 | 0.77624
[27 empty] | 242.9 | 16.432 | 0.78431
[27 empty] | 242.8 | 16.012 | 0.79555
[27 empty] | 242.7 | 15.503 | 0.80958
[27 empty] | 242.6 | 14.935 | 0.82579
[27 empty] | 242.5 | 14.347 | 0.84324
[27 empty] | 242.4 | 13.657 | 0.86464
[27 empty] | 242.3 | 12.992 | 0.88632
[27 empty] | 242.2 | 12.267 | 0.91126
[27 empty] | 242.1 | 11.536 | 0.93794
[27 empty] | 242 | 10.855 | 0.96437
[27 empty] | 241.9 | 10.256 | 0.98902
[27 empty] | 241.8 | 9.8312 | 1.0074
[27 empty] | 241.7 | 9.5666 | 1.0192
[27 empty] | 241.6 | 9.5131 | 1.0217
[27 empty] | 241.5 | 9.6468 | 1.0156
[27 empty] | 241.4 | 9.9749 | 1.0011
[27 empty] | 241.3 | 10.437 | 0.98142
[27 empty] | 241.2 | 11.027 | 0.95754
[27 empty] | 241.1 | 11.718 | 0.93115
[27 empty] | 241 | 12.415 | 0.90605
[27 empty] | 240.9 | 13.154 | 0.88094
[27 empty] | 240.8 | 13.819 | 0.85952
[27 empty] | 240.7 | 14.504 | 0.83851
[27 empty] | 240.6 | 15.11 | 0.82074
[27 empty] | 240.5 | 15.642 | 0.80571
[27 empty] | 240.4 | 16.033 | 0.79499
[27 empty] | 240.3 | 16.351 | 0.78646
[27 empty] | 240.2 | 16.563 | 0.78086
[27 empty] | 240.1 | 16.733 | 0.77643
[27 empty] | 240 | 16.829 | 0.77394
[27 empty] | 239.9 | 16.888 | 0.77242
[27 empty] | 239.8 | 16.957 | 0.77065
[27 empty] | 239.7 | 16.97 | 0.77032
[27 empty] | 239.6 | 16.98 | 0.77006
[27 empty] | 239.5 | 16.928 | 0.77139
[27 empty] | 239.4 | 16.888 | 0.77242
[27 empty] | 239.3 | 16.84 | 0.77366
[27 empty] | 239.2 | 16.796 | 0.77479
[27 empty] | 239.1 | 16.733 | 0.77643
[27 empty] | 239 | 16.667 | 0.77814
[27 empty] | 238.9 | 16.605 | 0.77976
[27 empty] | 238.8 | 16.53 | 0.78173
[27 empty] | 238.7 | 16.476 | 0.78315
[27 empty] | 238.6 | 16.397 | 0.78524
[27 empty] | 238.5 | 16.369 | 0.78598
[27 empty] | 238.4 | 16.316 | 0.78739
[27 empty] | 238.3 | 16.27 | 0.78861
[27 empty] | 238.2 | 16.232 | 0.78963
[27 empty] | 238.1 | 16.198 | 0.79054
[27 empty] | 238 | 16.163 | 0.79148
[27 empty] | 237.9 | 16.131 | 0.79234
[27 empty] | 237.8 | 16.106 | 0.79301
[27 empty] | 237.7 | 16.086 | 0.79355
[27 empty] | 237.6 | 16.05 | 0.79452
[27 empty] | 237.5 | 16.002 | 0.79583
[27 empty] | 237.4 | 15.979 | 0.79645
[27 empty] | 237.3 | 15.902 | 0.79855
[27 empty] | 237.2 | 15.864 | 0.79959
[27 empty] | 237.1 | 15.801 | 0.80132
[27 empty] | 237 | 15.752 | 0.80266
[27 empty] | 236.9 | 15.683 | 0.80457
[27 empty] | 236.8 | 15.587 | 0.80724
[27 empty] | 236.7 | 15.507 | 0.80947
[27 empty] | 236.6 | 15.431 | 0.81161
[27 empty] | 236.5 | 15.354 | 0.81378
[27 empty] | 236.4 | 15.266 | 0.81627
[27 empty] | 236.3 | 15.181 | 0.8187
[27 empty] | 236.2 | 15.085 | 0.82145
[27 empty] | 236.1 | 14.986 | 0.82431
[27 empty] | 236 | 14.923 | 0.82614
[27 empty] | 235.9 | 14.841 | 0.82854
[27 empty] | 235.8 | 14.744 | 0.83138
[27 empty] | 235.7 | 14.662 | 0.83381
[27 empty] | 235.6 | 14.565 | 0.83669
[27 empty] | 235.5 | 14.491 | 0.8389
[27 empty] | 235.4 | 14.371 | 0.84251
[27 empty] | 235.3 | 14.291 | 0.84494
[27 empty] | 235.2 | 14.215 | 0.84725
[27 empty] | 235.1 | 14.13 | 0.84986
[27 empty] | 235 | 14.035 | 0.85279
[27 empty] | 234.9 | 13.947 | 0.85552
[27 empty] | 234.8 | 13.839 | 0.8589
[27 empty] | 234.7 | 13.754 | 0.86157
[27 empty] | 234.6 | 13.675 | 0.86407
[27 empty] | 234.5 | 13.573 | 0.86732
[27 empty] | 234.4 | 13.501 | 0.86963
[27 empty] | 234.3 | 13.387 | 0.87332
[27 empty] | 234.2 | 13.29 | 0.87648
[27 empty] | 234.1 | 13.222 | 0.8787
[27 empty] | 234 | 13.155 | 0.88091
[27 empty] | 233.9 | 13.068 | 0.88379
[27 empty] | 233.8 | 13.002 | 0.88599
[27 empty] | 233.7 | 12.93 | 0.8884
[27 empty] | 233.6 | 12.865 | 0.89059
[27 empty] | 233.5 | 12.778 | 0.89354
[27 empty] | 233.4 | 12.677 | 0.89698
[27 empty] | 233.3 | 12.621 | 0.89891
[27 empty] | 233.2 | 12.561 | 0.90098
[27 empty] | 233.1 | 12.504 | 0.90295
[27 empty] | 233 | 12.414 | 0.90609
[27 empty] | 232.9 | 12.348 | 0.9084
[27 empty] | 232.8 | 12.27 | 0.91116
[27 empty] | 232.7 | 12.204 | 0.9135
[27 empty] | 232.6 | 12.124 | 0.91635
[27 empty] | 232.5 | 12.066 | 0.91844
[27 empty] | 232.4 | 11.992 | 0.92111
[27 empty] | 232.3 | 11.904 | 0.92431
[27 empty] | 232.2 | 11.818 | 0.92746
[27 empty] | 232.1 | 11.752 | 0.92989
[27 empty] | 232 | 11.67 | 0.93293
[27 empty] | 231.9 | 11.619 | 0.93483
[27 empty] | 231.8 | 11.556 | 0.93719
[27 empty] | 231.7 | 11.479 | 0.9401
[27 empty] | 231.6 | 11.406 | 0.94287
[27 empty] | 231.5 | 11.321 | 0.94612
[27 empty] | 231.4 | 11.252 | 0.94877
[27 empty] | 231.3 | 11.191 | 0.95113
[27 empty] | 231.2 | 11.107 | 0.9544
[27 empty] | 231.1 | 11.044 | 0.95687
[27 empty] | 231 | 10.98 | 0.9594
[27 empty] | 230.9 | 10.903 | 0.96245
[27 empty] | 230.8 | 10.83 | 0.96537
[27 empty] | 230.7 | 10.755 | 0.96839
[27 empty] | 230.6 | 10.687 | 0.97114
[27 empty] | 230.5 | 10.623 | 0.97375
[27 empty] | 230.4 | 10.547 | 0.97687
[27 empty] | 230.3 | 10.47 | 0.98005
[27 empty] | 230.2 | 10.4 | 0.98297
[27 empty] | 230.1 | 10.328 | 0.98598
[27 empty] | 230 | 10.242 | 0.98962
Note on F45: Wavelength accuracy
Note on H23: Absorbância ou Transmitância
Note on J45: Resolution ou Limiting Resolution. Igual ou menor que a exatidão. Trata-se do menor passo possível em comprimento de onda.
Note on M370: DPEM: Desvio padrão experimental da média. Calculado usando função Excel DESVQ que ignora espaços em branco ou valores diferentes de números.
Note on X365: Valor médio dos dois resultados (curva vermelha e curva verde).
Note on Z365: Incerteza de localização do pico: estimada com base na convergência dos picos de comprimento de onda, conforme curvas de transmitância interpoladas.
Note on AA58: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA68: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA83: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA93: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA108: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA118: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA133: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA143: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA158: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA168: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA183: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA193: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA208: Comprimento de onda resolvido com Solver do EXCEL.
Note on AA365: Fator de cobertura para P = 95,45%.
Note on AB56: Grau do polinômio interpolado
Note on AB58: Copiar o valor de R2 do polinômio interpolado pelo EXCEL.
Note on AB59: s = Resíduo dos pontos interpolados: Ö R2/(n - p). Onde R2 obtido na interpolação EXCEL.
Note on AB60: Número de polinômios interpolados ou número de medições do comprimento de onda do pico.
Note on AB61: Incerteza do comprimento de onda determinado para o pico: u = s/Ö N Onde N = número de curvas interpoladas (no. de medições).
Note on AB365: Graus de liberdade da determinação do comprimento de onda mínimo: Gp -1.
Note on AC59: Resíduo dos pontos interpolados: Ö S(xi - xmédio)2/(n - p).
Note on AC365: Graus de liberdade da medição.

## Certificado
SERTIN- COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA Calibração - Qualificação - Vendas - Engenharia - Automação - Manutenção
Revisão
[9 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [5 empty] | CT- | 2021-XXXXX GU | [6 empty] | 0
CLIENTE / Solicitante: |  |  |  | FURP - Fundação para o Remédio Popular
Endereço: |  |  | Rua Endres, 35 - Guarulhos | [18 empty] | CEP: | 07056-000
CLIENTE / Interessado:
Endereço: |  |  | - | [18 empty] | CEP:
ORDEM DE SERVIÇO Nº: |  |  |  |  | XX/2021 |  |  |  | Recebido em: |  |  |  |  | Calibrado em: |  |  | 2021-08-02 |  |  |  |  | Emitido: | 2021-08-26
DADOS TÉCNICOS DO ITEM
Equipamento: |  |  | Espectrofotômetro | [7 empty] | Patrimônio: | [8 empty] | TAG: | AIB00010-0
Fabricante: |  |  | Micronal | [7 empty] | Modelo: | AJS-1000 | [5 empty] | N. de Série:
Tipo: |  |  | Varredura | [7 empty] | Faixa Espectral: | 325 nm a 1000 nm |  |  |  |  | Resolução (l): |  |  |  | 1 nm |  |  |  |  | Tipo de Espectrofotômetro | Tipos de Detecção | Larguras de Banda Típicas
Detecção: |  |  | Mono feixe | [6 empty] | Larguras de banda (nm): |  | 5 |  |  |  |  | Resolução (Abs): |  |  |  | 0,001 A |  |  |  |  | Varredura | Mono feixe | 0.5
[26 empty] | Diodo array | Duplo feixe | 1
Local: |  |  | Visomes | [7 empty] | Departamento: | Laboratório de Óptica | [5 empty] | Setor: | [9 empty] | 2
3
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO | [27 empty] | 4
5
| Descrição: |  |  |  |  | Código: |  |  |  | Laboratório: |  |  | Certificado: | [5 empty] | Válido até: | [8 empty] | 6
Filtro de comprimento de onda |  |  |  |  | LBC- |  | 203 |  |  | Visomes (CAL 0127) |  |  | LV04397-47489-20-R0 | [5 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | 7
Filtro de absorbância 1 A |  |  |  |  | LBC- |  | 203 |  |  | Visomes (CAL 0127) |  |  | LV04397-47490-20-R0 | [5 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5
Filtro de absorbância 0,5 A |  |  |  |  | LBC- |  | 203 |  |  | Visomes (CAL 0127) |  |  | LV04397-47490-20-R0 | [5 empty] | 2023-01-01 | [8 empty] | 1; 2
Filtro de absorbância 0,25 A |  |  |  |  | LBC- |  | 203 |  |  | Visomes (CAL 0127) |  |  | LV04397-47490-20-R0 | [5 empty] | 2023-01-01
Termohigrômetro |  |  |  |  | LBC- |  |  |  |  | Sertin (CAL 0316)
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS |  |  |  | Início |  | Temperatura |  |  |  | 23.4 | ± 1,0 °C |  |  | Umidade Relativa |  |  |  | 74 |  | ± 5 %UR
|  |  |  | Fim | [5 empty] | 23.7 | ± 1,0 °C | [6 empty] | 79 |  | ± 5 %UR
RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO
Escala de Comprimentos de Onda nas Faixas Espectrais Ultravioleta e Visível
Tabela 1 Padrão de Óxido de Hólmio - Comprimento de Onda - Largura de Banda 5 nm
| Comprimento de Onda Padrão [nm] |  |  |  |  | Comprimento de Onda Instrumento [nm] |  |  |  |  | Erro | Incerteza |  | Fator de Abrangência |  |  |  |  | Graus de Liberdade Efetivos
[11 empty] | [nm] | [nm] |  | k |  |  |  |  | n
| 279.38 |  |  |  |  | 279.2515 |  |  |  |  | -0.1 | 0.2 |  | 2 |  |  |  |  | ∞
| 287.58 |  |  |  |  | 288.8154 |  |  |  |  | 1.2 | 0.2 |  | 2 |  |  |  |  | ∞
| 333.84 |  |  |  |  | 334.9097 |  |  |  |  | 1.1 | 0.8 |  | 4.5266 |  |  |  |  | 2.3491
| 360.84 |  |  |  |  | 362.0242 |  |  |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 4.5266 |  |  |  |  | 2.2134
| 418.68 |  |  |  |  | 418.7463 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 2 |  |  |  |  | ∞
| 445.68 |  |  |  |  | 447.0077 |  |  |  |  | 1.3 | 0.2 |  | 2 |  |  |  |  | ∞
| 460.18 |  |  |  |  | 460.621 |  |  |  |  | 0.4 | 2.8 |  | 13.9678 |  |  |  |  | 1.6879
| 536.6 |  |  |  |  | 537.3699 |  |  |  |  | 0.8 | 0.7 |  | 4.5266 |  |  |  |  | 2.8377
| 637.51 |  |  |  |  | 638.5094 |  |  |  |  | 1 | 0.2 |  | 2.0086 |  |  |  |  | 292.2352
Escala Fotométrica na Faixa Visível
| Tabela 2 Padrão de Densidade Neutra - Absorbância Nominal 0,25 A - Largura de Banda 5 nm | [24 empty] | Absorbância Nominal (A) | Largura de banda (igual ou maior próxima)
| Comprimento de Onda Padrão [nm] |  |  | Absorbância Padrão [A] |  |  |  | Absorbância Instrumento [A] |  |  | Erro | Incerteza |  | Fator de Abrangência |  |  |  |  | Graus de Liberdade Efetivos | [6 empty] | 0.25 | 5
[11 empty] | [A] | [A] |  | k |  |  |  |  | n
| 440 |  |  | 0.2663 |  |  |  | 0.26725 |  |  | 0.001 | 0.0048208 |  | 2.0418 |  |  |  |  | 61.7011 | [6 empty] | #VALUE!
| 465 |  |  | 0.2403 |  |  |  | 0.24775 |  |  | 0.008 | 0.0042728 |  | 2.0021 |  |  |  |  | 1185.0133
| 546.1 |  |  | 0.2499 |  |  |  | 0.24975 |  |  | 0 | 0.0041273 |  | 2.0002 |  |  |  |  | 13922.9061
| 590 |  |  | 0.2938 |  |  |  | 0.29175 |  |  | -0.002 | 0.0041895 |  | 2.0023 |  |  |  |  | 1094.8735
| 635 |  |  | 0.3016 |  |  |  | 0.30125 |  |  | -0.001 | 0.0041901 |  | 2.0002 |  |  |  |  | 13922.9061
Tabela 3 Padrão de Densidade Neutra - Absorbância Nominal 0,5 A - Largura de Banda 5 nm
| Comprimento de Onda Padrão [nm] |  |  | Absorbância Padrão [A] |  |  |  | Absorbância Instrumento [A] |  |  | Erro | Incerteza |  | Fator de Abrangência |  |  |  |  | Graus de Liberdade Efetivos
[11 empty] | [A] | [A] |  | k |  |  |  |  | n
| 440 |  |  | 0.552 |  |  |  | 0.5549 |  |  | 0.003 | 0.0043923 |  | 2.0072 |  |  |  |  | 349.9999
| 465 |  |  | 0.5134 |  |  |  | 0.52167 |  |  | 0.009 | 0.0042693 |  | 2.002 |  |  |  |  | 1256.3938
| 546.1 |  |  | 0.5117 |  |  |  | 0.5125 |  |  | 0.001 | 0.0041376 |  | 2.0003 |  |  |  |  | 7908.4624
| 590 |  |  | 0.545 |  |  |  | 0.54425 |  |  | -0.001 | 0.0044588 |  | 2.0188 |  |  |  |  | 134.2598
| 635 |  |  | 0.5523 |  |  |  | 0.55375 |  |  | 0.002 | 0.0044227 |  | 2.0003 |  |  |  |  | 7908.4624
|  | Rua Padre João Álvares, 436 - CEP: 07056-000 - Vila Renata - Guarulhos - SP - Brasil | [21 empty] | DM-88-R0
|  | PABX: 11-2452-5214 / 2485-5460 - e-mail: sertin@sertin.com.br - www.sertin.com.br | [21 empty] | pág | 1/2
SERTIN- COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA Calibração - Qualificação - Vendas - Engenharia - Automação - Manutenção
Revisão
[9 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [5 empty] | CT- | 2021-XXXXX GU | [6 empty] | 0
Tabela 4 Padrão de Densidade Neutra - Absorbância Nominal 1 A - Largura de Banda 5 nm
| Comprimento de Onda Padrão [nm] |  |  | Absorbância Padrão [A] |  |  |  | Absorbância Instrumento [A] |  |  | Erro | Incerteza |  | Fator de Abrangência |  |  |  |  | Graus de Liberdade Efetivos
[11 empty] | [A] | [A] |  | k |  |  |  |  | n
| 440 |  |  | 1.0061 |  |  |  | 1.0088 |  |  | 0.003 | 0.0055491 |  | 2.0001 |  |  |  |  | 45507.6811
| 465 |  |  | 0.9557 |  |  |  | 0.9635 |  |  | 0.008 | 0.0056115 |  | 2.0008 |  |  |  |  | 2969.5393
| 546.1 |  |  | 1.0014 |  |  |  | 0.99975 |  |  | -0.001 | 0.005557 |  | 2.0007 |  |  |  |  | 3399.6105
| 590 |  |  | 1.0978 |  |  |  | 1.09 |  |  | -0.008 | 0.0056445 |  | 2.0033 |  |  |  |  | 756.2952
| 635 |  |  | 1.09 |  |  |  | 1.087 |  |  | -0.003 | 0.0055214 |  | 2.0007 |  |  |  |  | 3399.6105
PROCEDIMENTO
O item foi calibrado por comparação a intrumentos rastreados à Rede Brasileira de Calibração.
O item foi calibrado de acordo com a última revisão da Instrução de Trabalho IT-029 R0.
Para a calibração foram utilizados materiais de referência calibrados para comprimento de onda e para absorbância, respectivamente: padrão de óxido de hólmio em vidro e conjunto de três filtros de densidade neutra, com diferentes níveis de absorbância.
Para a calibração da escala de comprimentos de onda foram realizadas varreduras extensas em torno dos comprimentos de onda dos picos típicos do padrão.
Para a calibração da escala fotométrica, na faixa visível do espectro, foram realizadas, no mínimo, três medições de absorbância.
Durante as calibrações as temperaturas ambiente e do compartimento de amostras do instrumento foram monitoradas para assegurar a validade metrológica dos padrões.
OBSERVAÇÕES GERAIS
1. Os resultados deste Relatório referem-se exclusivamente ao item calibrado, nas condições especificadas e não são extensivos a outros.
2. A reprodução deste Relatório deverá ser completa. A reprodução de partes requer autorização escrita do Laboratório.
3. Calibração realizada nas dependências da Visomes.
Marcelo Freire
|  |  | Técnico Executante | [9 empty] | RESPONSÁVEL | [10 empty] | DM-88-R0
[24 empty] | pág | 2/2
Rua Padre João Álvares, 436 - CEP: 07056-000 - Vila Renata - Guarulhos - SP - Brasil
PABX: 11-2452-5214 / 2485-5460 - e-mail: sertin@sertin.com.br - www.sertin.com.br

## Incerteza Lambda
AVALIAÇÃO DE INCERTEZA DE MEDIÇÕES
Calibração de Espectrofotômetros - SERTIN
INCERTEZAS DA CALIBRAÇÃO DA ESCALA DE COMPRIMENTOS DE ONDA
Padrão: | Filtro de óxido de hólmio | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 45296-HG |  | Largura de banda: |  | 5 | Valores do padrão para largura de banda ( 5 nm) |  |  |  | --x-- | 278.64 | 288.01 | 334.23 | 361.01 | 0 | 418.15 | 446.71 | --x-- | 459.11 | 536.64
Componentes de Incerteza da Calibração de Comprimento de Onda | [43 empty] | Larguras de Banda Calibradas
|  |  | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 |  |  |  |  | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão | [10 empty] | Grau de Liberdade da Componente | [10 empty] | 0.1
Símbolo | Identificação da Componente |  | --x-- | 278.64 | 288.01 | 334.23 | 361.01 | 0 | 418.15 | 446.71 | --x-- | 459.11 | 536.64 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (l1) | ui (l2) | ui (l3) | ui (l4) | ui (l5) | ui (l6) | ui (l7) | ui (l8) | ui (l9) | ui (l10) | ui (l11) | ui (l1) | ui (l2) | ui (l3) | ui (l4) | ui (l5) | ui (l6) | ui (l7) | ui (l8) | ui (l9) | ui (l10) | ui (l11) | 0.25
uPC | Incerteza do padrão (certificado) |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | nm | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 0.5
uMI | Determinação de l mínimo por interpolação |  | 0.0069444 | 0.005102 | 0.005102 | 0.0069444 | 0.005102 | 0.005102 | 0.005102 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0050995 | 0.005102 | nm | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.0034722 | 0.002551 | 0.002551 | 0.0034722 | 0.002551 | 0.002551 | 0.002551 | 0.0034722 | 0.0034722 | 0.0025497 | 0.002551 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1
uRL | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.11141 | 6.2236e-06 | 8.1879e-07 | 0.13316 | 0.13912 | 1.3416e-05 | 0 | 9.7025e-07 | 0.17768 | 0.11743 | 0.024218 | nm | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.11141 | 6.2236e-06 | 8.1879e-07 | 0.13316 | 0.13912 | 1.3416e-05 | 0 | 9.7025e-07 | 0.17768 | 0.11743 | 0.024218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
uRI | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | nm | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | 0.072169 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 2
[22 empty] | ui (l1): Grau de Liberdade Efetivo | 3
uc | INCERTEZA COMBINADA | [19 empty] | UB | 0.14784 | 0.097159 | 0.097159 | 0.16486 | 0.16969 | 0.097159 | 0.097159 | 0.097187 | 0.20253 | 0.15241 | 0.10013 | 3.1009 | ∞ | ∞ | 2.3491 | 2.2134 | ∞ | ∞ | ∞ | 1.6879 | 2.8377 | 292.2352 | 4
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [19 empty] | UB | ui (l1): 0.4889; ui (l2): 0.19432; ui (l3): 0.19432; ui (l4): 0.74623; ui (l5): 0.76809; ui (l6): 0.19432; ui (l7): 0.19432; ui (l8): 0.19437; ui (l9): 2.8289; ui (l10): 0.6899; ui (l11): 0.20112; ui (l1): Fator de Cobertura para P = 95,45% | 5
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [19 empty] | UB | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 3.3068 | 2 | 2 | 4.5266 | 4.5266 | 2 | 2 | 2 | 13.9678 | 4.5266 | 2.0086
Nota: | as incertezas de comprimento de onda originadas na calibração do padrão são iguais para todas as larguras de banda calibradas, uma vez que a incerteza da calibração é a mesma: U = 0,13 nm para LB = (0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5) nm. | [20 empty] | ui (l1): Contribuição Percentual [%]; ui (l10): 2.3664
[22 empty] | ui (l1) | ui (l2) | ui (l3) | ui (l4) | ui (l5) | ui (l6) | ui (l7) | ui (l8) | ui (l9) | ui (l10) | ui (l11)
[17 empty] | uPC | Incerteza do padrão (certificado) |  |  |  | 19.33% | 44.76% | 44.76% | 15.55% | 14.67% | 44.76% | 44.76% | 44.73% | 10.3% | 18.19% | 42.14%
[17 empty] | uMI | Determinação de l mínimo por interpolação |  |  |  | 0.05516% | 0.06894% | 0.06894% | 0.04436% | 0.0226% | 0.06894% | 0.06894% | 0.1276% | 0.02939% | 0.02799% | 0.06491%
[17 empty] | uRL | Repetitividade das leituras do instrumento |  |  |  | 56.79% | 4.103e-07% | 7.102e-09% | 65.25% | 67.22% | 1.907e-06% | 0% | 9.967e-09% | 76.97% | 59.36% | 5.85%
[17 empty] | uRI | Resolução do instrumento em calibração |  |  |  | 23.83% | 55.17% | 55.17% | 19.16% | 18.09% | 55.17% | 55.17% | 55.14% | 12.7% | 22.42% | 51.95%
Note on C11: Conforme certificado de calibração do padrão de comprimento de onda.
Note on C12: Incerteza de localização do pico: estimada com base na convergência dos picos de comprimento de onda, conforme curvas de transmitância interpoladas.
Note on C13: Desvio padrão experimental da média das leituras: [Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)]/Ö n. Atualmente n = 2. Quando for realizada apenas uma medida, esta componente será anulada e somente a componente da curva de interpolação será considerada.
Note on C14: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em comprimento de onda.
Note on C17: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C18: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on U14: Divisor = Ö12
Note on AK9: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on AK11: Conforme indicado no certificado de calibração do padrão.
Note on AK12: Grau de liberdade devido à interpolação polinomial: Gp - 1.
Note on AK13: Número de medições menos um: N - 1
Note on AK15: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 10000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 10000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,000252; zerado até a terceira casa decimal).
Note on AK17: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.

## Incerteza Absorbância
AVALIAÇÃO DE INCERTEZA DE MEDIÇÕES
Calibração de Espectrofotômetros - SERTIN
INCERTEZAS DA CALIBRAÇÃO DA ESCALA FOTOMÉTRICA
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 39343-5D | Absorbância Nominal (A): |  | 0.25 | Valor do padrão (Abs): |  | 0.2663 | 0.2403 | 0.2499 | 0.2938 | 0.3016 | Densidade neutra 0,25 A |  | Identificação: | 0,25 A – 39343-5D |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | Larguras de Banda Calibradas - A | Absorbâncias Nominais
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 71.76% | 87.82% | 93.95% | 91.37% | 91.15% | 1 | 0.25
uPD | Deriva temporal do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 4.698% | 5.316% | 2.629% | 1.495% | 1.73% | 5 | 0.5
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.0011087 | 0.00047871 | 0.00025 | 0.00047871 | 0.00047871 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.0011087 | 0.00047871 | 0.00025 | 0.00047871 | 0.00047871 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22.05% | 5.032% | 1.468% | 5.235% | 5.222% |  | 1
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.495% | 1.83% | 1.957% | 1.903% | 1.899%
[20 empty] | ∞ | Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.002361 | 0.0021342 | 0.0020634 | 0.0020924 | 0.0020949 | 61.7011 | 1185.0133 | 13922.9061 | 1094.8735 | 13922.9061
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0048208 | 0.0042728 | 0.0041273 | 0.0041895 | 0.0041901 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0418 | 2.0021 | 2.0002 | 2.0023 | 2.0002
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 44602-3N | Absorbância Nominal (A): |  | 0.5 | Valor do padrão (Abs): |  | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 | Densidade neutra 0,5 A |  | Identificação: | 0,5 A – 44602-3N |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 83.53% | 87.96% | 93.49% | 82% | 81.83%
uPD | Deriva temporal do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 5.469% | 5.324% | 2.617% | 1.342% | 1.553%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.00066583 | 0.0004714 | 0.00028868 | 0.00085391 | 0.00085391 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.00066583 | 0.0004714 | 0.00028868 | 0.00085391 | 0.00085391 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.258% | 4.886% | 1.948% | 14.95% | 14.92%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.74% | 1.832% | 1.948% | 1.708% | 1.705%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0021883 | 0.0021325 | 0.0020685 | 0.0022086 | 0.002211 | 349.9999 | 1256.3938 | 7908.4624 | 134.2598 | 7908.4624
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0043923 | 0.0042693 | 0.0041376 | 0.0044588 | 0.0044227 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0072 | 2.002 | 2.0003 | 2.0188 | 2.0003
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 44599-1N | Absorbância Nominal (A): |  | 1 | Valor do padrão (Abs): |  | 1.0061 | 0.9557 | 1.0014 | 1.0978 | 1.09 | Densidade neutra 1 A |  | Identificação: | 1 A – 44599-1N |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 94.7% | 92.68% | 94.5% | 91.83% | 95.72%
uPD | Deriva temporal do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 3.402% | 3.078% | 1.451% | 0.8247% | 0.997%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.8119% | 3.178% | 2.971% | 6.298% | 2.188%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.083% | 1.059% | 1.08% | 1.05% | 1.094%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0027745 | 0.0028045 | 0.0027775 | 0.0028176 | 0.0027597 | 45507.6811 | 2969.5393 | 3399.6105 | 756.2952 | 3399.6105
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0055491 | 0.0056115 | 0.005557 | 0.0056445 | 0.0055214 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0001 | 2.0008 | 2.0007 | 2.0033 | 2.0007
SIMULAÇÃO DE INCERTEZAS PARA OUTRAS ALTERNATIVAS DE LARGURA DE BANDA, PARA AS TRÊS ABSORBÂNCIAS DOS FILTROS DE DENSIDADE NEUTRA
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 44599-1N | Absorbância Nominal (A): |  | 1 | Valor do padrão (Abs): |  | 1.0048 | 0.9562 | 1.0018 | 1.098 | 1.0907 | Densidade neutra 1 A |  | Identificação: | 1 A – 44599-1N |  | Largura de banda: |  | 5 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.00265 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00265 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 94.51% | 92.43% | 94.3% | 91.54% | 95.56%
uPD | Deriva temporal do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 3.525% | 3.187% | 1.503% | 0.8534% | 1.033%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.8412% | 3.29% | 3.077% | 6.518% | 2.268%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.122% | 1.097% | 1.119% | 1.086% | 1.134%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0027258 | 0.0027564 | 0.0027289 | 0.0027697 | 0.0027108 | 42399.7998 | 2770.9891 | 3167.934 | 706.1867 | 3167.934
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0054519 | 0.0055154 | 0.00546 | 0.0055493 | 0.0054237 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0001 | 2.0009 | 2.0008 | 2.0035 | 2.0008
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 44602-3N | Absorbância Nominal (A): |  | 0.5 | Valor do padrão (Abs): |  | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 | Densidade neutra 0,5 A |  | Identificação: | 0,5 A – 44602-3N |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 90.75% | 87.42% | 90.41% | 86.04% | 92.47%
uPD | Deriva temporal do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 5.941% | 5.292% | 2.53% | 1.408% | 1.755%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.418% | 5.464% | 5.18% | 10.76% | 3.853%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.891% | 1.821% | 1.883% | 1.793% | 1.926%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0020995 | 0.002139 | 0.0021034 | 0.0021561 | 0.0020799 | 14920.6566 | 1004.8704 | 1118.2488 | 259.3365 | 1118.2488
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0041993 | 0.0042834 | 0.0042116 | 0.0043331 | 0.0041644 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0002 | 2.0025 | 2.0022 | 2.0097 | 2.0022
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 39343-5D | Absorbância Nominal (A): |  | 0.25 | Valor do padrão (Abs): |  | 0.2658 | 0.2407 | 0.2501 | 0.2937 | 0.3018 | Densidade neutra 0,25 A |  | Identificação: | 0,25 A – 39343-5D |  | Largura de banda: |  | 5 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 90.75% | 87.42% | 90.41% | 86.04% | 92.47%
uPD | Deriva temporal do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 5.941% | 5.292% | 2.53% | 1.408% | 1.755%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.00025 | 0.0005 | 0.00047871 | 0.00070711 | 0.00040825 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.418% | 5.464% | 5.18% | 10.76% | 3.853%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.891% | 1.821% | 1.883% | 1.793% | 1.926%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0020995 | 0.002139 | 0.0021034 | 0.0021561 | 0.0020799 | 14920.6566 | 1004.8704 | 1118.2488 | 259.3365 | 1118.2488
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0041993 | 0.0042834 | 0.0042116 | 0.0043331 | 0.0041644 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0002 | 2.0025 | 2.0022 | 2.0097 | 2.0022
Note on C11: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Portanto, calibrações realizadas no mês da recalibração terão deriva nula. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância), conforme observado nos gráficos de deriva total (curva verde) na aba Cadastro - Padrões Absobância.
Note on C12: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö [S(xi - xmédio)2/(n - 1)] / Ö n
Note on C13: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C16: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C17: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C24: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C25: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)
Note on C26: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C29: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C30: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C37: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C38: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)
Note on C39: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C42: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C43: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C53: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C54: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)
Note on C55: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C58: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C59: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C66: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C67: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)
Note on C68: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C71: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C72: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C79: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C80: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)
Note on C81: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C84: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C85: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on O13: Divisor = Ö12
Note on O26: Divisor = Ö12
Note on O39: Divisor = Ö12
Note on O55: Divisor = Ö12
Note on O68: Divisor = Ö12
Note on O81: Divisor = Ö12
Note on Y8: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y14: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 558, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 558 o fator de cobertura é praticamente 2,00 (aproximação de 2,004493), que aproximado até a segunda casa decimal será 2,00.
Note on Y16: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y21: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y27: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y29: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y34: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y40: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y42: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y50: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y56: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y58: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y63: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y69: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y71: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y76: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y82: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y84: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on AC15: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC28: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC41: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC57: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC70: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC83: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.

## Cadastro - Padrões Lambda
CADASTRO DE PADRÕES ESPECTROFOTOMÉTRICOS
Filtros Padrões de Comprimento de Onda e Absorbância
| Padrões de Absorbância - Filtros de Densidade Neutra Starna | [14 empty] | Padrões de Transmitância - Filtro de Densidade Neutra Starna
Lab Cal | Jogo | # Série | LBE | Abs | Valor de Referência [A(l)] |  |  |  |  | Incerteza de Referência [A(l)] |  |  |  |  | Data de Calibração | Jogo | # Série | LBE | T | Valor de Referência [A(l)] |  |  |  |  | Incerteza de Referência [A(l)] |  |  |  |  | Data de Calibração
|  |  | [nm] | Nominal | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  |  |  | [nm] | Nominal | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635
Visomes | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 1 | 1.0057 | 0.9568 | 1.0011 | 1.0968 | 1.0895 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 2021-01-18 | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 10 | 9.84 | 11.07 | 9.98 | 8 | 8.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2021-01-18
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5515 | 0.514 | 0.5115 | 0.5446 | 0.5521 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-01-18 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 28.03 | 30.65 | 30.81 | 28.54 | 28.07 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2021-01-18
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2661 | 0.2412 | 0.2505 | 0.294 | 0.302 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-01-18 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 54.11 | 57.47 | 56.22 | 50.86 | 49.93 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2021-01-18
| LBC-203 | 44599-1N | 5 | 1 | 1.0057 | 0.9568 | 1.0011 | 1.0968 | 1.0895 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 2021-01-18 | LBC-203 | 44599-1N | 5 | 10 | 9.84 | 11.07 | 9.98 | 8 | 8.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2021-01-18
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5515 | 0.514 | 0.5115 | 0.5446 | 0.5521 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-01-18 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 28.09 | 30.62 | 30.8 | 28.54 | 28.05 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2021-01-18
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2661 | 0.2412 | 0.2505 | 0.294 | 0.302 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-01-18 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 54.19 | 57.39 | 56.17 | 50.82 | 49.89 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2021-01-18
IPT | LBC-203 | 44599-1N | 2 | 1 | 1.009 | 0.958 | 1.001 | 1.097 | 1.089 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 2019-05-24
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.555 | 0.516 | 0.512 | 0.545 | 0.552 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 2019-05-24
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.269 | 0.243 | 0.252 | 0.295 | 0.303 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2019-05-24
Starna | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 1 | 1.0093 | 0.9582 | 1.0021 | 1.098 | 1.09 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 10 | 9.79 | 11.01 | 9.95 | 7.98 | 8.13 | 0.06 |  |  |  |  | 2021-01-18 | continuar com estimativa de incerteza em transmitância para a calibração Starna
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5561 | 0.517 | 0.5138 | 0.5467 | 0.5538 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 27.79 | 30.41 | 30.63 | 28.4 | 27.94 | 0.17 |  |  |  |  | 2021-01-18 | Segundo o SP-260-116, tabela 7, a transmitância aumenta com os anos. A tabela reporta 4 anos, resultado do efeito de blooming
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2689 | 0.2428 | 0.2516 | 0.2951 | 0.303 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 53.84 | 57.18 | 56.03 | 50.68 | 49.77 | 0.21 |  |  |  |  | 2021-01-18 | Dúvida: as incertezas da Visomes são 0,12 a 0,42 ou 0,12% a 0,42% ??? No SRM 930e as incertezas são 0,0005 a 0,0017, ou seja, 0,05% a 0,17%.
| LBC-203 | 44599-1N | 6.5 | 1 | 1.0093 | 0.9582 | 1.0021 | 1.098 | 1.09 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 44599-1N | 6.5 | 10 | 9.79 | 11.01 | 9.95 | 7.98 | 8.13 | [5 empty] | 2021-01-18
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5561 | 0.517 | 0.5138 | 0.5467 | 0.5538 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 27.79 | 30.41 | 30.63 | 28.4 | 27.94 | [5 empty] | 2021-01-18
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2689 | 0.2428 | 0.2516 | 0.2951 | 0.303 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 53.84 | 57.18 | 56.03 | 50.68 | 49.77 | [5 empty] | 2021-01-18
Padrão de Comprimento de Onda - Filtro de Óxido de Hólmio em Vidro Starna
Lab Cal | Jogo | # Série | LBE | Valor de Referência [l , nm]
|  |  | [nm] | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 NIST | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11
Visomes No LV04397-47489-20-R1 | LBC-203 | 45296-HG | 0.1 | 241.6 | 279.34 | 287.56 | 333.81 | 360.93 |  | 418.85 | 445.66 | 453.64 | 460.28 | 536.39 | 637.5
|  |  | 0.25 | 241.65 | 279.36 | 287.58 | 333.83 | 360.95 |  | 418.63 | 445.67 | 453.65 | 460.27 | 536.33 | 637.56
|  |  | 0.5 | 241.63 | 279.34 | 287.54 | 333.84 | 360.91 |  | 418.67 | 445.65 | 453.64 | 460.22 | 536.32 | 637.63
|  |  | 1 | 241.58 | 279.38 | 287.58 | 333.84 | 360.84 |  | 418.68 | 445.68 | 453.64 | 460.18 | 536.6 | 637.51
|  |  | 1.5 | 241.45 | 279.21 | 287.6 | 333.79 | 360.82 |  | 418.62 | 445.71 | 453.54 | 460.1 | 536.48 | 637.5
|  |  | 2 | --x-- | 279.18 | 287.64 | 333.83 | 360.84 |  | 418.63 | 445.9 | 453.62 | 460.15 | 536.57 | 637.51
|  |  | 3 | --x-- | 278.7 | 287.7 | 333.84 | 360.84 |  | 418.78 | 446.13 | 453.51 | 460.35 | 536.82 | 637.49
|  |  | 4 | --x-- | 278.98 | 288.08 | 334.18 | 361.04 |  | 418.29 | 446.45 | 453.2 | 459.74 | 536.62 | 637.75
|  |  | 5 | --x-- | 278.64 | 288.01 | 334.23 | 361.01 |  | 418.15 | 446.71 | --x-- | 459.11 | 536.64 | 637.75
Incerteza de Referência [nm] , Fator de Abrangência e Graus de Liberdade
|  |  | U | 0.13
|  |  | K | 2
|  |  | n | > 1000
Data de Calibração
2021-08-11
Note on E5: Largura de banda espectral
Note on E57: Largura de banda espectral
Note on F57: Conforme certificado de calibração .
Note on G5: Vide certificados de calibração.
Note on K58: Comprimento de onda 385,8 nm não foi calibrado.
Note on L5: Para K = 2. Vide certificado de calibração
Note on U5: Largura de banda espectral
Note on W5: Vide certificados de calibração.
Note on AB5: Para K = 2. Vide certificado de calibração

## Cadastro - Padrões Absorbância
CADASTRO DE PADRÕES ESPECTROFOTOMÉTRICOS | [15 empty] | 1 | 1.0061
Filtros Padrões de Comprimento de Onda e Absorbância
Padrões de Absorbância - Filtros de Densidade Neutra Starna | [15 empty] | Padrões de Transmitância - Filtro de Densidade Neutra Starna
Lab Cal | Jogo | # Série | LBE | Abs | Valor de Referência [A(l)] |  |  |  |  | Incerteza de Referência [A(l)] |  |  |  |  | Data de Calibração | Jogo | # Série | LBE | T | Valor de Referência [T(l) %] |  |  |  |  | Incerteza de Referência [T(l) %] |  |  |  |  | Data de Calibração
|  |  | [nm] | Nominal | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 |  |  |  | [nm] | Nominal | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635
Visomes - 2021 - Agosto | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 1 | 1.0061 | 0.9557 | 1.0014 | 1.0978 | 1.09 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 2021-08-06 | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 10 | 9.86 | 11.07 | 9.97 | 7.98 | 8.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2021-08-06
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-08-06 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 28.05 | 30.66 | 30.78 | 28.51 | 28.04 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2021-08-06
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2663 | 0.2403 | 0.2499 | 0.2938 | 0.3016 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-08-06 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 54.16 | 57.5 | 56.25 | 50.84 | 49.94 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2021-08-06
| LBC-203 | 44599-1N | 5 | 1 | 1.0048 | 0.9562 | 1.0018 | 1.098 | 1.0907 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | 2021-08-06 | LBC-203 | 44599-1N | 5 | 10 | 9.89 | 11.06 | 9.96 | 7.98 | 8.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2021-08-06
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5514 | 0.5137 | 0.5118 | 0.5449 | 0.5525 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-08-06 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 28.09 | 30.64 | 30.78 | 28.51 | 28.02 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2021-08-06
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2658 | 0.2407 | 0.2501 | 0.2937 | 0.3018 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-08-06 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 54.23 | 57.45 | 56.22 | 50.85 | 49.91 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2021-08-06
Visomes - 2021 - Janeiro | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 1 | 1.0057 | 0.9568 | 1.0011 | 1.0968 | 1.0895 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 2021-01-18 | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 10 | 9.84 | 11.07 | 9.98 | 8 | 8.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2021-01-18
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5515 | 0.514 | 0.5115 | 0.5446 | 0.5521 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-01-18 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 28.03 | 30.65 | 30.81 | 28.54 | 28.07 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2021-01-18
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2661 | 0.2412 | 0.2505 | 0.294 | 0.302 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-01-18 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 54.11 | 57.47 | 56.22 | 50.86 | 49.93 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2021-01-18
| LBC-203 | 44599-1N | 5 | 1 | 1.0057 | 0.9568 | 1.0011 | 1.0968 | 1.0895 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 2021-01-18 | LBC-203 | 44599-1N | 5 | 10 | 9.84 | 11.07 | 9.98 | 8 | 8.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2021-01-18
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5515 | 0.514 | 0.5115 | 0.5446 | 0.5521 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-01-18 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 28.09 | 30.62 | 30.8 | 28.54 | 28.05 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2021-01-18
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2661 | 0.2412 | 0.2505 | 0.294 | 0.302 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2021-01-18 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 54.19 | 57.39 | 56.17 | 50.82 | 49.89 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2021-01-18
IPT - 2019 | LBC-203 | 44599-1N | 2 | 1 | 1.009 | 0.958 | 1.001 | 1.097 | 1.089 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 2019-05-24
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.555 | 0.516 | 0.512 | 0.545 | 0.552 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 2019-05-24
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.269 | 0.243 | 0.252 | 0.295 | 0.303 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 2019-05-24
Starna - 2014 | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 1 | 1.0093 | 0.9582 | 1.0021 | 1.098 | 1.09 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 44599-1N | 1 | 10 | 9.79 | 11.01 | 9.95 | 7.98 | 8.13 | 0.06 |  |  |  |  | 2021-01-18 | continuar com estimativa de incerteza em transmitância para a calibração Starna
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5561 | 0.517 | 0.5138 | 0.5467 | 0.5538 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 27.79 | 30.41 | 30.63 | 28.4 | 27.94 | 0.17 |  |  |  |  | 2021-01-18 | Segundo o SP-260-116, tabela 7, a transmitância aumenta com os anos. A tabela reporta 4 anos, resultado do efeito de blooming
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2689 | 0.2428 | 0.2516 | 0.2951 | 0.303 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 53.84 | 57.18 | 56.03 | 50.68 | 49.77 | 0.21 |  |  |  |  | 2021-01-18
| LBC-203 | 44599-1N | 6.5 | 1 | 1.0093 | 0.9582 | 1.0021 | 1.098 | 1.09 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 44599-1N | 6.5 | 10 | 9.79 | 11.01 | 9.95 | 7.98 | 8.13 | [5 empty] | 2021-01-18
| LBC-203 | 44602-3N |  | 0.5 | 0.5561 | 0.517 | 0.5138 | 0.5467 | 0.5538 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 44602-3N |  | 30 | 27.79 | 30.41 | 30.63 | 28.4 | 27.94 | [5 empty] | 2021-01-18
| LBC-203 | 39343-5D |  | 0.25 | 0.2689 | 0.2428 | 0.2516 | 0.2951 | 0.303 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 2014-04-30 | LBC-203 | 39343-5D |  | 50 | 53.84 | 57.18 | 56.03 | 50.68 | 49.77 | [5 empty] | 2021-01-18
Padrões de Absorbância - Filtros de Densidade Neutra Starna - Estudo da Deriva Temporal dos Padrões
[5 empty] | Deriva por Períodos de Calibração |  |  |  |  | Deriva Média Mensal para o Período
Período |  | Filtro | LBE | Abs | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635
2014 - 2019 |  | 44599-1N 44602-3N 39343-5D | 1 | 1 | -0.0003 | -0.0002 | -0.0011 | -0.001 | -0.001 | -4.918e-06 | -3.2787e-06 | -1.8033e-05 | -1.6393e-05 | -1.6393e-05 | 5 anos 1 mês
|  |  |  | 0.5 | -0.0011 | -0.001 | -0.0018 | -0.0017 | -0.0018 | -1.8033e-05 | -1.6393e-05 | -2.9508e-05 | -2.7869e-05 | -2.9508e-05 | Meses
|  |  |  | 0.25 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | -0.0001 | 0 | 1.6393e-06 | 3.2787e-06 | 6.5574e-06 | -1.6393e-06 | 0 | 61
2019 - 2021 |  |  | 1 | 1 | -0.0029 | -0.0023 | 0.0004 | 0.0008 | 0.001 | -0.000145 | -0.000115 | 2e-05 | 4e-05 | 5e-05 | 2 anos 2 meses
|  |  |  | 0.5 | -0.003 | -0.0026 | -0.0003 | 0 | 0.0003 | -0.00015 | -0.00013 | -1.5e-05 | 0 | 1.5e-05 | Meses
|  |  |  | 0.25 | -0.0027 | -0.0027 | -0.0021 | -0.0012 | -0.0014 | -0.000135 | -0.000135 | -0.000105 | -6e-05 | -7e-05 | 26
2014 - 2021 |  |  | 1 | 1 | -0.0032 | -0.0025 | -0.0007 | -0.0002 | 0 | -3.6364e-05 | -2.8409e-05 | -7.9545e-06 | -2.2727e-06 | 0 | 7 anos 4 meses
|  |  |  | 0.5 | -0.0041 | -0.0036 | -0.0021 | -0.0017 | -0.0015 | -4.6591e-05 | -4.0909e-05 | -2.3864e-05 | -1.9318e-05 | -1.7045e-05 | Meses
|  |  |  | 0.25 | -0.0026 | -0.0025 | -0.0017 | -0.0013 | -0.0014 | -2.9545e-05 | -2.8409e-05 | -1.9318e-05 | -1.4773e-05 | -1.5909e-05 | 88
Sobre a Deriva Temporal de Padrões de Densidade Neutra
1) As publicações SP 260-116 e SP 260-140 do NIST, estudos completos sobre os padrões de densidade neutra, indicam que uma deriva inicial natural acontece pela formação de filme de óxido de silício nas superfícies do padrão, que funciona como uma camada anti-reflexo, produzindo aumento da transmitância ou, equivalentemente, diminuição da absorbância. Este processo é bastante lento pode ocorrer ao longo de anos. Há um segundo processo que pode contribuir para a redução da transmitância (aumento da absorbância), que é a contaminação da superfície. Os dois processos são, portanto, competitivos, levando a resultados particulares dependendo do uso e proteção praticados. Por isso, recertificações anuais ou bianuais são recomendáveis. A dimensão da deriva em absorbância é da ordem de 3 partes em mil (0,003 A).
2) Resultados da deriva dos filtros Sertin: aumentos de absorbância são indicativos de contaminação. O resultado líquido até 2021, no entanto, é de redução de absorbância, com uma tendência decrescente do menor para o maior comprimento de onda.
CONFERIR O VALOR MÉDIO DE 0,003 A NOS SP-260
Note on B38: Considera a última calibração de 2021, em Agosto.
Note on E5: Largura de banda espectral
Note on G5: Vide certificados de calibração.
Note on L5: Para K = 2. Vide certificado de calibração
Note on U5: Largura de banda espectral
Note on W5: Vide certificados de calibração.
Note on AB5: Para K = 2. Vide certificado de calibração

## CMC Lambda
AVALIAÇÃO DE INCERTEZA DE MEDIÇÕES
CMC - Calibração de Espectrofotômetros - SERTIN
INCERTEZAS DA CALIBRAÇÃO DA ESCALA DE COMPRIMENTOS DE ONDA
Padrão: | Filtro de óxido de hólmio | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 45296-HG |  | Largura de banda: |  | 1 | Valores do padrão para largura de banda ( 1 nm) |  |  |  | 241.58 | 279.38 | 287.58 | 333.84 | 360.84 | 0 | 418.68 | 445.68 | 453.64 | 460.18 | 536.6
Componentes de Incerteza da Calibração de Comprimento de Onda | [43 empty] | Larguras de Banda Calibradas
|  |  | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 |  |  |  |  | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão | [10 empty] | Grau de Liberdade da Componente | [10 empty] | 0.1
Símbolo | Identificação da Componente |  | 241.58 | 279.38 | 287.58 | 333.84 | 360.84 | 0 | 418.68 | 445.68 | 453.64 | 460.18 | 536.6 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (l1) | ui (l2) | ui (l3) | ui (l4) | ui (l5) | ui (l6) | ui (l7) | ui (l8) | ui (l9) | ui (l10) | ui (l11) | ui (l1) | ui (l2) | ui (l3) | ui (l4) | ui (l5) | ui (l6) | ui (l7) | ui (l8) | ui (l9) | ui (l10) | ui (l11) | 0.25
uPC | Incerteza do padrão (certificado) |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | nm | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 0.5
uMI | Determinação de l mínimo por interpolação |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | nm | B | N | 1.7321 | 1 | UB | / | UB | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
uRL | Repetitividade da medição |  | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | nm | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5
uRI | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | nm | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | 0.0028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 2
[22 empty] | ui (l1): Grau de Liberdade Efetivo | 3
uc | INCERTEZA COMBINADA | [19 empty] | UB | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 0.065638 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 14851.54 | 4
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) - CMC | [19 empty] | UB | ui (l1): 0.13129; ui (l2): 0.13129; ui (l3): 0.13129; ui (l4): 0.13129; ui (l5): 0.13129; ui (l6): 0.13129; ui (l7): 0.13129; ui (l8): 0.13129; ui (l9): 0.13129; ui (l10): 0.13129; ui (l11): 0.13129; ui (l1): Fator de Cobertura para P = 95,45% | 5
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [19 empty] | UB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002
Nota: | as incertezas de comprimento de onda originadas na calibração do padrão são iguais para todas as larguras de banda calibradas, uma vez que a incerteza da calibração é a mesma: U = 0,13 nm para LB = (0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5) nm. | [20 empty] | ui (l1): Contribuição Percentual [%]
[22 empty] | ui (l1) | ui (l2) | ui (l3) | ui (l4) | ui (l5) | ui (l6) | ui (l7) | ui (l8) | ui (l9) | ui (l10) | ui (l11)
[17 empty] | uPC | Incerteza do padrão (certificado) |  |  |  | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07% | 98.07%
[17 empty] | uMI | Determinação de mínimo por interpolação |  |  |  | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803% | 0.5803%
[17 empty] | uRL | Repetitividade das leituras do instrumento |  |  |  | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16% | 1.16%
[17 empty] | uRI | Resolução do instrumento em calibração |  |  |  | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934% | 0.1934%
Note on C12: Incerteza da determinação do mínimo por polinômio de interpolação dos pontos ao redor do mínimo, obtido a partir do resíduo, como a incerteza experimental da média.
Note on C13: Se obtermos várias médias (diferentes), a sua incerteza expressa a repetitividade das medições do instrumento. Assim, a incerteza da média (desvio padrão experimental da média) revela a repetitividade das medições do instrumento. Desvio padrão experimental da média das leituras (u): uRL = [Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)]/ Ö n . Atualmente n = 2. Posteriormente n passará para 3 ou 4. Para CMC a repetitividade média é estimada pelo desvio padrão de três medidas que diferem de 0,01 nm; resultando s = 0,01225 nm e uRL = 0,007.
Note on C14: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em comprimento de onda. No caso da CMC a resolução média é 0,1 nm.
Note on C17: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C18: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on U11: Divisor é o K, do certificado de calibração.
Note on U14: Divisor = Ö12
Note on AK9: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on AK12: Grau de liberdade 2 devido à interpolação cúbica.
Note on AK15: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on AK17: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.

## CMC Absorbância
AVALIAÇÃO DE INCERTEZA DE MEDIÇÕES
CMC - Calibração de Espectrofotômetros - SERTIN
INCERTEZAS DA CALIBRAÇÃO DA ESCALA FOTOMÉTRICA
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 39343-5D | Absorbância Nominal (A): |  | 0.25 | Valor do padrão (Abs): |  | 0.2663 | 0.2403 | 0.2499 | 0.2938 | 0.3016 | Densidade neutra 0,25 A |  | Identificação: | 0,25 A – 39343-5D |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | Larguras de Banda Calibradas - A | Absorbâncias Nominais
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 89.8% | 90.2% | 92.93% | 93.95% | 93.72% | 1 | 0.25
uPD | Deriva do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 5.88% | 5.46% | 2.601% | 1.538% | 1.779% | 5 | 0.5
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.445% | 2.456% | 2.53% | 2.558% | 2.551% |  | 1
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.871% | 1.879% | 1.936% | 1.957% | 1.952%
[20 empty] | ∞ | Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0021105 | 0.0021058 | 0.0020747 | 0.0020634 | 0.002066 | 5018.6632 | 4974.2391 | 4686.4993 | 4585.8126 | 4686.4993
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) - CMC | [13 empty] | UB | 0.004222 | 0.0042126 | 0.0041504 | 0.004128 | 0.004133 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 44602-3N | Absorbância Nominal (A): |  | 0.5 | Valor do padrão (Abs): |  | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 | Densidade neutra 0,5 A |  | Identificação: | 0,5 A – 44602-3N |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 89.8% | 90.2% | 92.93% | 93.95% | 93.72%
uPD | Deriva do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 5.88% | 5.46% | 2.601% | 1.538% | 1.779%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.445% | 2.456% | 2.53% | 2.558% | 2.551%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.871% | 1.879% | 1.936% | 1.957% | 1.952%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0021105 | 0.0021058 | 0.0020747 | 0.0020634 | 0.002066 | 5018.6632 | 4974.2391 | 4686.4993 | 4585.8126 | 4686.4993
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) - CMC | [13 empty] | UB | 0.004222 | 0.0042126 | 0.0041504 | 0.004128 | 0.004133 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 44599-1N | Absorbância Nominal (A): |  | 1 | Valor do padrão (Abs): |  | 1.0061 | 0.9557 | 1.0014 | 1.0978 | 1.09 | Densidade neutra 1 A |  | Identificação: | 1 A – 44599-1N |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 94.14% | 94.38% | 95.99% | 96.59% | 96.45%
uPD | Deriva do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 3.382% | 3.135% | 1.474% | 0.8674% | 1.005%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | Abs | A | N | 1 | 1 | UB | / | UB | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00033 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.406% | 1.41% | 1.434% | 1.443% | 1.441%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.076% | 1.079% | 1.097% | 1.104% | 1.103%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0027828 | 0.0027793 | 0.0027558 | 0.0027473 | 0.0027492 | 15170.8151 | 15093.5045 | 14589.1008 | 14411.034 | 14589.1008
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) - CMC | [13 empty] | UB | 0.0055661 | 0.005559 | 0.005512 | 0.0054951 | 0.0054989 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002 | 2.0002
SIMULAÇÃO DE INCERTEZAS PARA OUTRAS ALTERNATIVAS DE LARGURA DE BANDA, PARA AS TRÊS ABSORBÂNCIAS DOS FILTROS DE DENSIDADE NEUTRA
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 44599-1N | Absorbância Nominal (A): |  | 1 | Valor do padrão (Abs): |  | 1.0061 | 0.9557 | 1.0014 | 1.0978 | 1.09 | Densidade neutra 1 A |  | Identificação: | 1 A – 44599-1N |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 92.45% | 84.62% | 86.77% | 77.23% | 89.82%
uPD | Deriva do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 3.321% | 2.81% | 1.333% | 0.6936% | 0.9356%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.0005 | 0.001 | 0.00095743 | 0.0014142 | 0.0008165 | Abs | A | N | 1.7321 | 1 | UB | / | UB | 0.0005 | 0.001 | 0.00095743 | 0.0014142 | 0.0008165 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.17% | 11.61% | 10.91% | 21.19% | 8.214%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.057% | 0.9673% | 0.9918% | 0.8829% | 1.027%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0028081 | 0.0029352 | 0.0028986 | 0.0030723 | 0.0028488 | 2984.4764 | 222.6783 | 252.0341 | 66.8183 | 252.0341
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0056185 | 0.0059037 | 0.0058261 | 0.0062631 | 0.0057261 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0008 | 2.0113 | 2.01 | 2.0386 | 2.01
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 44602-3N | Absorbância Nominal (A): |  | 0.5 | Valor do padrão (Abs): |  | 0.552 | 0.5134 | 0.5117 | 0.545 | 0.5523 | Densidade neutra 0,5 A |  | Identificação: | 0,5 A – 44602-3N |  | Largura de banda: |  | 1 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 87.05% | 75.11% | 78.25% | 65.05% | 82.89%
uPD | Deriva do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 5.699% | 4.547% | 2.19% | 1.065% | 1.573%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.0005 | 0.001 | 0.00095743 | 0.0014142 | 0.0008165 | Abs | A | N | 1.7321 | 1 | UB | / | UB | 0.0005 | 0.001 | 0.00095743 | 0.0014142 | 0.0008165 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.44% | 18.78% | 17.93% | 32.53% | 13.81%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.813% | 1.565% | 1.63% | 1.355% | 1.727%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0021436 | 0.0023077 | 0.002261 | 0.0024797 | 0.0021968 | 1013.5674 | 85.0815 | 93.2981 | 28.3558 | 93.2981
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0042926 | 0.0046843 | 0.0045835 | 0.0051908 | 0.0044534 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0025 | 2.0298 | 2.0272 | 2.0933 | 2.0272
Padrão: | Filtro de densidade neutra | Jogo: | LBC-203 | # de Série: | 39343-5D | Absorbância Nominal (A): |  | 0.25 | Valor do padrão (Abs): |  | 0.2658 | 0.2407 | 0.2501 | 0.2937 | 0.3018 | Densidade neutra 0,25 A |  | Identificação: | 0,25 A – 39343-5D |  | Largura de banda: |  | 5 | Data da Calibração: |  | 2021-08-06
Componentes de Incerteza | [11 empty] | Coeficiente de Sensibilidade Ci |  |  |  | Incerteza Padrão |  |  |  |  | Grau de Liberdade da Componente |  |  |  |  | Contribuição Percentual [%]
Símbolo | Identificação da Componente |  | 440 | 465 | 546.1 | 590 | 635 | Unidade | Tipo | Distribuição | Divisor | Valor | Unidade |  |  | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635)) | ui (A(440)) | ui (A(465)) | ui (A(546,1)) | ui (A(590)) | ui (A(635))
uPC | Incerteza do padrão de absorbância |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | Abs | B | N | 2 | 1 | UB | / | UB | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 87.05% | 75.11% | 78.25% | 65.05% | 82.89%
uPD | Deriva do padrão |  | 0.0017727 | 0.0017045 | 0.0011591 | 0.00088636 | 0.00095455 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00051174 | 0.00049206 | 0.0003346 | 0.00025587 | 0.00027555 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 5.699% | 4.547% | 2.19% | 1.065% | 1.573%
uA | Repetitividade das leituras do instrumento |  | 0.0005 | 0.001 | 0.00095743 | 0.0014142 | 0.0008165 | Abs | A | N | 1.7321 | 1 | UB | / | UB | 0.0005 | 0.001 | 0.00095743 | 0.0014142 | 0.0008165 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.44% | 18.78% | 17.93% | 32.53% | 13.81%
uR | Resolução do instrumento em calibração |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Abs | B | R | 3.4641 | 1 | UB | / | UB | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | 0.00028868 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 1.813% | 1.565% | 1.63% | 1.355% | 1.727%
Grau de Liberdade Efetivo
uc | INCERTEZA COMBINADA | [13 empty] | UB | 0.0021436 | 0.0023077 | 0.002261 | 0.0024797 | 0.0021968 | 1013.5674 | 85.0815 | 93.2981 | 28.3558 | 93.2981
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Aprox. 95%) | [13 empty] | UB | 0.0042926 | 0.0046843 | 0.0045835 | 0.0051908 | 0.0044534 | Fator de Cobertura para P = 95,45%
u95 | INCERTEZA EXPANDIDA (Arredondada) | [13 empty] | UB | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.0025 | 2.0298 | 2.0272 | 2.0933 | 2.0272
Note on C11: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Portanto, calibrações realizadas no mês da recalibração terão deriva nula. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância), conforme observado nos gráficos de deriva total (curva verde) na aba Cadastro - Padrões Absobância.
Note on C12: Desvio padrão experimental da média das leituras: [Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)] / Ö n. Para CMC a repetitividade média é estimada pelo desvio padrão experimental de quatro medidas que diferem de 0,001 nm; resultando 0,00033 A. Brevemente serão adotados 3 medidas. Decorre disso o divisor 1, porque o DPEM já é para um desvio padrão.
Note on C13: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C16: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C17: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C24: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C25: Desvio padrão experimental da média das leituras: [Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)] / Ö n. Para CMC a repetitividade média é estimada pelo desvio padrão experimental de quatro medidas que diferem de 0,001 nm; resultando 0,00033 A. Brevemente serão adotados 3 medidas. Decorre disso o divisor 1, porque o DPEM já é para um desvio padrão.
Note on C26: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C29: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C30: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C37: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C38: Desvio padrão experimental da média das leituras: [Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)] / Ö n. Para CMC a repetitividade média é estimada pelo desvio padrão experimental de quatro medidas que diferem de 0,001 nm; resultando 0,00033 A. Brevemente serão adotados 3 medidas. Decorre disso o divisor 1, porque o DPEM já é para um desvio padrão.
Note on C39: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C42: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C43: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C53: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C54: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1). Para CMC a repetitividade média é estimada pelo desvio padrão de três medidas que diferem de 0,001 nm; resultando 0,000577 nm, aproximado para 0,0006 nm. Brevemente serão adotados 3 medidas.Decorre disso o divisor raiz(3).
Note on C55: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C58: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C59: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C66: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C67: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)
Note on C68: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C71: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C72: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on C79: Contabiliza a deriva entre a calibração original pela Starna e a última calibração. Toma a deriva mensal média daquele período e estima a deriva proporcional ao número de meses desde o mês da última calibração. Conforme SP 260-140, os filtros são pré-sazonados, de forma que a única deriva ocorre por contaminação da superfície, reduzindo a transmitância (aumentando a absorbância).
Note on C80: Desvio padrão experimental da média das leituras: Ö S(xi - xmédio)2/(n - 1)
Note on C81: Seleciona na aba Registro de Dados a resolução do espectrofotômetro, em absorbância.
Note on C84: Incerteza combinada multiplicada pelo fator de cobertura obtido para gerar probabilidade de 95,45%.
Note on C85: Critério de arredondamento: se o erro de arredondamento para baixo for maior que 5%, arredonda para cima com um algarismo significativo. Se for menor que 5% arredonda para baixo com um algarismo significativo.
Note on O13: Divisor = Ö12
Note on O26: Divisor = Ö12
Note on O39: Divisor = Ö12
Note on O55: Divisor = Ö12
Note on O68: Divisor = Ö12
Note on O81: Divisor = Ö12
Note on Y8: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y14: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 558, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 558 o fator de cobertura é praticamente 2,00 (aproximação de 2,004493), que aproximado até a segunda casa decimal será 2,00.
Note on Y16: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y21: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y27: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y29: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y34: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y40: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y42: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y50: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y56: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y58: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y63: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y69: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y71: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on Y76: Não admite grau de liberdade para uma medida. Somente a partir de duas medidas.
Note on Y82: Se a incerteza padrão da componente de repetitividade for nula, o grau de liberdade dessa componente é infinito, acarretando o mesmo para o grau de liberdade efetivo do resultado final. Quando o grau de liberdade for maior que 1000000, adota-se grau de liberdade infinito, uma vez que para grau 1000000 o fator de cobertura é praticamente 2 (aproximação de 2,00000494). Isto foi feito apenas para evitar o aparecimento de valores em notação científica, modo que não compatibiliza com o símbolo infinito, exibido em letra Symbol - a única que viabiliza o símbolo de infinito.
Note on Y84: Para probabilidade 95,45% e grau de liberdade efetivo infinito, o fator de cobertura é igual a 2. Também, quando o grau de liberdade efetivo for maior que 1000000, aproxima-se o fator de cobertura para 2,000, arredondamento de 2,00000494, valor com 5 casas decimais nulas. Nos demais casos o fator é sempre calculado.
Note on AC15: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC28: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC41: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC57: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC70: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.
Note on AC83: Manter as células T, U, V com estilo Symbol, para permitir o símbolo de infinito.

## Notas & Processo Tratamento
Notas: | A estimativa de deriva do padrão foi feita utilizando o maior período (2014 - 2021) para os dados na largura de banda de 1 nm; mas será adotado para a deriva na largura de banda de 5 nm. Admite-se que a deriva do material é intrínseca ao material e praticamente não depende da largura de banda em que foi estimada.
- | O método de Newton-Raphson quando convergente, converge quadraticamente. No entanto, é eficiente quando o ponto inicial não pode ser muito próximo de f( ) = 0
- | Máximo com Solver do EXCEL: Dados, Solver, Objetivo (célula a zerar), Valor de (0), Alterando células (célula de comprimento de onda); restrições: faixa de comprimento de onda (2 restrições - uma maior que e outra menor que); método (GRG não linear).
- | Foi tentado a iteração com escala em micrometros mas os coeficientes ficam com valores muito maiores (10^12) e o chiquadrado não é melhor.
Processo de Tratamento de Dados - Descrição das Etapas
1 | Inicie copiando a aba de Registro Original em uma aba nomeada Registro Tratado
2 | Selecione cada gráfico, clique tecla direita do mouse e escolha Selecionar dados. Para Pico CAL 1 e Pico CAL 2 limite a faixa para quatro pontos antes e após o ponto mínimo, portanto, 9 pontos no máximo
3 | Nos gráficos com faixa limitada observe se é necessário limitar ainda mais a faixa para restringir-se somente à curva do pico de interesse. Faça isso eliminando os pontos extremos da faixa (maior e menor)
4 | Clique nas linhas dos gráficos e adicione linhas de tendência para as duas curvas do gráfico. Utilize polinômio de grau 6 e exiba a função polinomial e o resultado de R2.
5 | Clique no quadro da função interpolada, clique tecla direita do mouse e selecione Formatar rótulo de linha de tendência e adote numeração em notação científica até que os todos os coeficientes exibam dígito final 00. Reduza um dígito para manter apenas um zero. Observe se o R2 está bem próximo de 1.
7 | No gráfico observe se a linha de tendência está bem sobreposta à linha colorida do gráfico
8 | Clique no quadro da função interpolada, selecione cada coeficiente do polinômio e o cole na tabela de Newton Raphson. Muito cuidado para não esquecer os sinais negativos
9

## Evolução da Planilha
1. | Futuramente a incerteza em comprimennto de onda será tratada junto com o método gráfico: interpolar (achar as constantes por determinantes, calcular erros dos coeficientes)
2. | Reestimar o coeficiente da deriva do padrão (aba Incerteza Absorbância), baseado na função interpolada.
3. | Repensar o cálculo de arredondamento, parametrizando de alguma forma a escolha do dígito (2) da fórmula, por exemplo: ARREDONDAR.PARA.BAIXO(T81;2)
4. | Pensar em acrescentar a calibração até 10 nm para comprimento de onda, usando o filtro de óxido de hólmio
5. | Corrigir na aba Incerteza Absorbância, célula G10 a possibilidade de calibraçao fotométrica com larguras de banda diferentes de 1 ou 5. Não está previsto
6. | Contabilizar a resolução do padrão? Por exemplo: 0,01 nm para os padrões de comprimento de onda e 0,0001 A para os de absorbância? SIM, isto evita problemas com incerteza de espectrofotômetros melhores.
7. | Para absorbâncias acima de 2A, contabilizar as incertezas da linha de base (flutuação e estabilidade)

## 2 Grandesa (hidden)
REGISTRO DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | Ordem de Serviço N°
Nº do Certificado |  |  | Data de Calibração: |  |  | Recebido
CLIENTE / Solicitante
ENDEREÇO:
DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTOS
Nome do equipamento: | [5 empty] | Frequência de Calibração (meses)
Marca: |  | Modelo: |  | Nº de Série: |  |  | TAG:
Critério de Aceitação |  | Local |  |  |  | Sub Local:
Faixa de: |  | Faixa até: |  | Unidade: |  |  | Resuloção:
Faixa de: |  | Faixa até: |  | Unidade: |  |  | Resuloção:
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO
LBC-
LBC-
LBC-
Condições Ambiente: |  | Temperat: |  | °C | Pressão: |  | Umidade:
Solução Padrão de Condutividade - µS/cm²
Ponto | VALOR IDEAL |  | PRÉ CALIBRAÇÃO |  |  | CALIBRAÇÃO FINAL
| Desejado | Padrão | Leitura |  |  | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3
1
2
3
Injeção de sinal ( RESISTÊNCIA - Ω)
Ponto | VALOR IDEAL |  | PRÉ CALIBRAÇÃO |  |  | CALIBRAÇÃO FINAL
| Desejado | Padrão (Ω) | Leitura |  |  | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3
1
2
3
6
Observações:
Executante |  |  |  |  | Assinatura: