## Registro
| SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA | [11 empty] | Selo RBC
Engenharia - Automação - Assessoria - Manutenção - Calibração - Ajuste
Registro de Medição DM-32
Sensores de Temperatura
Ordem de Serviço N°: |  | 419/2024 |  |  |  |  | Recebido: |  |  |  | Instalações: | Permanente |  |  | Revisão:
Nº do Certificado: |  | CT-R 2024-00292 GB |  |  |  |  | Calibrado: |  |  | 2024-07-15
Cliente/Solicitante: |  | SERTIN COM. E SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - SERTIN - SP | [8 empty] | Filial: | Guarulhos-SP |  |  | Emitido:
Endereço: |  | RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 436 - GUARULHOS / SP | [8 empty] | CEP: | 07056-000
Cliente/Interessado: |  | SERTIN COM. E SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - SERTIN - SP | [8 empty] | Filial: | Guarulhos-SP |  |  | Próxima Cal.:
Endereço: |  | RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 436 - GUARULHOS / SP | [8 empty] | CEP: | 07056-000
Contato: |  | Rômulo Venditelli
Dados Técnicos do Item
Serviço Acreditado: |  | Termômetro Mecânico | [5 empty] | Divisão / Resolução: |  |  | 0.01 | °C
Descrição: |  | Termômetro Digital | [5 empty] | Tipo: |  |  | Pt-100
Marca Instr.: |  | ECIL | Modelo Instr.: |  |  | Pt100 |  | Série Instrum.: |  |  | N/D | TAG Instrum.: | LBC-008-12
Marca Sensor: |  | DIGIPET | Mod. Sensor: |  |  | PT100 |  | Série Sensor: |  |  | N/C | TAG Sensor: | LBC-008-12
Compr. Sensor: |  | 300 | mm | Diâm. Sensor: |  | 6 |  | mm | Líquido Term.: |  | N/A | TAG Conjunto: | N/A
Faixa Utiliz.: |  | -10 | a | 200 |  | Norma Ref.: | N/A | Isolação Elétrica: |  |  | 0 | Escala: | NA
Local: |  | SERTIN - SP |  |  |  | Sub - Local: | LABOCAL II |  |  |  |  | Laudo: | Conforme
Padrões Utilizados na Calibração
Instrum. Padrão: |  | LBC-009 - MultiCalibrador Digital
Instrum. Item: |  | N/D
Cabo E/C: |  | N/D
Termohigrômetro: |  | LBC- | LBC-401 |  | Certificado: | CT-R 2024-00017 KG |  | Válido até: |  | 2024-02-27
Condições Ambientais: |  | Temperatura de Início: |  |  | 21.2 | °C |  |  |  | UR Início: | 70 | %
|  | Temperatura Término: |  |  | 21.5 | °C |  |  |  | UR Término: | 67 | %
Para Termopar sem intrumento acoplado |  |  |  |  | CJR Item
|  | Para TLV imersão parcial |  |  | TLIF |  | 0 |  |  | 0 | 1mm escala= |  | °C
Resultados da Calibração
|  | Sensor Pad lido em: °C | Pontos |  | Conforme recebido
|  |  | Valor desejado |  | Padrão | [5 empty] | Item
Banho/Forno |  | Sensor Pad |  |  | 1ª | 2ª | 3ª | ohms |  | Imersão Item | 1ª | 2ª | 3ª | OTH (TLV)
LBC-071-0 |  | LBC-008-11 | 0 |  | 0.32 | 0.02 | 0.002 | 99.96 |  | TOTAL | -0.1 | -0.1 | -0.11 | 0
LBC-071-0 |  | LBC-008-48 | 30 |  | 30.006 | 30.006 | 30.007 | 111.64 |  | TOTAL | 29.91 | 29.92 | 29.92 | 0
LBC-071-0 |  | LBC-008-48 | 60 |  | 60.014 | 60.013 | 60.012 | 123.21 |  | TOTAL | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0
LBC-071-0 |  | LBC-008-48 | 0 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 99.96 |  | TOTAL | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0
|  |  | Pontos |  | Após o ajuste
|  |  | Valor desejado |  | Padrão | [5 empty] | Item
[5 empty] | 1ª | 2ª | 3ª |  |  |  | 1ª | 2ª | 3ª
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Inicial | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Final | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Observações
1. Caso o cliente não informe os pontos de calibração desejados, fazer de acordo com a IT aplicável.
2. OTH = temperatura especificada para haste emergente; TLIF = temperatura na linha de imersão.
3. Apenas as células coloridas são editáveis.
4. Os pontos inicial e final usualmente se referem a medições no ponto de gelo. As exceções são: termômetros de líquido em vidro que não possuam o zero na escala principal ou em escala auxiliar (repetir o primeiro ponto de calibração); termômetros bimetálicos e de enchimento (repetir um ponto intermediário).
Técnico Executante
Nome:
R1-18/07/24-Corrigido campo ESCALA.
R2-19/07/24-Liberado as células das leituras para corrigir as casas decimais, acrescentado N/A para as células L24 e N25.
R3-22/07/24-Alteração das configurações da seleção dos sensores.
Note on R14: Signatario Sertin: Preencher com "Def. Cliente" caso o cliente não especifique o período de calibração. Caso seja especificado o período de calibração preencher com o mês e ano do vencimento da próxima calibração, ex.: 08/32
Note on G33: Signatario Sertin: Preencher da seguinte forma: CT-R...
Note on I45: Signatario Sertin: Inserir o valor aferido na grandeza natural do sensor em calibração. V, mV ou Ω.

## Configurações (hidden)
Instalações | Serviço Acreditado | Descrição | Tipo | Divisão/Resolução | Líquido Term. | Escala | Norma Ref. | Laudo | Instrum. Padrão | Instrum. Item | Cabo E/C | Banho/Forno | Sensor Pad
Permanentes | Termopar de Metais Básicos | Termômetro Analógico | Pt-100 | °C | Mercúrio | Interna | ASTM | Conforme | Isocal MCS10 LBC-009 | Isocal MCS10 LBC-009 | Cabo de extensão tipo K LBC-060-2 | Selecione | Selecione
do Solicitante | Termopar de Metais Nobres | Termômetro Digital | Tipo K | °F | Álcool | Externa | IP | Não Conforme | Cappo LBC-041 | Cappo LBC-041 | Cabo de extensão tipo J LBC-060-3 | Banho de Gelo | Pt-100 LBC-008-10
do Interessado | Termoresistência | TLV | Tipo J |  | N/A | N/A |  |  | Cappo LBC-042 | Cappo LBC-042 | Cabo de extensão tipo R/S LBC-060-4 | LBC-071-0 | Pt-100 LBC-008-11
| Medidor de Temperatura com Sensor Termopar |  | Tipo T | [5 empty] | Cappo LBC-053 | Cappo LBC-053 | Cabo de extensão tipo T LBC-060-1 | LBC-071-1 | Pt-100 LBC-008-12
| Medidor de Temperatura com Sensor Termoresistivo ou Outros Sensores |  | Tipo R | [5 empty] | -X- | -X- | -X- | LBC-071-10 | Pt-100 LBC-008-14
| Temômetro de líquido-em-vidro |  | Tipo S | [8 empty] | LBC-071-11 | Pt-100 LBC-008-15
| Termômetro Mecânico |  | Imersão Parcial | [8 empty] | LBC-071-14 | Pt-100 LBC-008-21
|  |  | Imersão Total | [8 empty] | LBC-071-15 | Pt-100 LBC-008-22
[12 empty] | LBC-071-16 | Pt-100 LBC-008-23
[12 empty] | LBC-071-17 | Pt-100 LBC-008-24
[12 empty] | LBC-071-18 | Pt-100 LBC-008-25
[12 empty] | LBC-071-19 | Pt-100 LBC-008-43
[12 empty] | LBC-071-2 | Pt-100 LBC-008-48
[12 empty] | LBC-071-20 | Pt-100 LBC-008-49
[12 empty] | LBC-071-21 | Pt-100 LBC-008-59
[12 empty] | LBC-071-3 | Pt-100 LBC-008-62
[12 empty] | LBC-071-4 | Pt-100 LBC-008-63
[12 empty] | LBC-071-5 | Pt-100 LBC-008-64
[12 empty] | LBC-071-6 | Pt-100 LBC-008-67
[12 empty] | LBC-071-7 | Pt-100 LBC-301-O6
[12 empty] | LBC-071-8 | Pt-100-Forno LBC-071-10
[12 empty] | LBC-071-9 | Pt-100-Forno LBC-071-11
[12 empty] | LBC-087-1 | Pt-100-Forno LBC-071-18
[12 empty] | LBC-088 | Pt-200 LBC-095-1
Pt-200 LBC-095-2
TC-R LBC-008-13
TC-T LBC-008-29
TC-T LBC-008-30
TC-T LBC-008-31
TC-T LBC-008-32
TC-T LBC-008-33
TC-T LBC-008-34
TC-T LBC-008-35
TC-T LBC-008-36
TC-T LBC-008-37
TC-T LBC-008-38
TC-T LBC-008-39
TC-T LBC-008-4
TC-T LBC-008-40
TC-T LBC-008-41
TC-T LBC-008-58
TC-T LBC-008-9
TC-T LBC-102-N1-S12
TC-T LBC-102-N2-S12
TC-T LBC-102-N3-S12
TC-T LBC-102-N4-S12
TC-T LBC-102-N5-S12
TC-T LBC-102-N6-S12
TC-T LBC-102-N7
TC-T LBC-102-N8-S12
TC-T LBC-103-K1-S12
TC-T LBC-103-K3-S12
TC-T LBC-301-O12-S12
TC-T LBC-301-O13-S12
TC-T LBC-301-O14
TC-T LBC-301-O15
TC-T LBC-301-O16-S12
TC-T LBC-301-O1-S12
TC-T LBC-301-O3
TC-T LBC-301-O4-S12
TC-T LBC-301-O5
TC-T LBC-301-O9-S12
Tipo K LBC-008-27
Tipo K LBC-008-28
Tipo K LBC-008-56